Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2. | Producent | Tak/Podać |  |
| 3. | Rok produkcji 2021 | Tak/Podać |  |
| 4. | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5. | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać Nazwę/Nazwy Podmiotów |  |
| 6. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać Nazwę/Nazwy Podmiotów |  |
| 7. | Aparat fabrycznie nowy, aparat nieregenerowany, nie powystawowy, nie używany do prezentacji. Do uruchomienia oraz stosowania aparatu zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | TAK |  |
| Charakterystyka techniczna |  |  |  |
| 1. | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
| 2. | Moc generatora ≥ 30 kW | Tak, podać |  |
| 3. | Napięcie generatora ≥ 40 – 120 kV | TAK, podać |  |
| 4. | Częstotliwość generatora ≥ 50 kHz | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji co najmniej w zakresie 0,35 – 300 mAs | TAK, podać |  |
| 6. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 4 ms | TAK, podać |  |
| 7. | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | Tak |  |
| 9. | Programy anatomiczne ≥ 40 | TAK, podać |  |
| 10. | Maksymalna wysokość ogniska lampy rtg do podłogi ≥ 190 cm | TAK, podać |  |
| 11. | Minimalna wysokość ogniska lampy rtg do podłogi ≤ 70 cm | TAK, podać |  |
| 12. | Szerokość aparatu ≤ 70 cm | TAK, podać |  |
| 13. | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o | TAK, podać |  |
| 14. | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  |
| 15. | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej ≥ +/- 180 | TAK, podać |  |
| 16. | Lampa jedno lub dwuogniskowa | TAK, podać |  |
| 17. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm ( o ile dotyczy ) | TAK, podać |  |
| 19. | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK, podać |  |
| 20. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | TAK, podać |  |
| 21. | Prędkość obrotów anody ≥ 3000 obr/min. | TAK, podać |  |
| 22. | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 110 cm | TAK, podać |  |
| 23. | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  |
| 24. | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 190 cm | TAK, podać |  |
| 25. | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  |
| 26. | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK |  |
| 27. | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  |
| 28. | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK |  |
| 29. | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego CsI | TAK, podać |  |
| 30. | Rozmiar detektora ≥ 35 x 42 cm | TAK, podać |  |
| 31. | Wielkość piksela ≤ 160 µm | TAK, podać |  |
| 32. | Matryca obrazowania detektora ≥ 4MPix | TAK, podać |  |
| 33. | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 120 kg | TAK, podać |  |
| 34. | Liczba bitów przetwarzania ≥ 14 bitów | TAK, podać |  |
| 35. | Waga detektora z akumulatorem ≤ 5 kg | TAK, podać |  |
| 36. | Klasa wodoodporności min. IP55 | TAK, podać |  |
| 37. | Akumulator detektora doładowywany podczas pracy w statywie. W przypadku odpowiedzi „Nie” należy wyposażyć aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden zapasowy akumulator do detektora. | Tak/Nie |  |
| 38. | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  |
| 39. | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 17” | TAK, podać |  |
| 40. | Jasność monitora ≥ 400 cd/m2 | TAK, podać |  |
| 41. | Minimalna rozdzielczość ≥ 1280 x 1024 | Tak, podać |  |
| 42. | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 10 sek. | TAK, podać |  |
| 43. | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK, podać |  |
| 44. | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 2000 | TAK, podać |  |
| 45. | Regulacja okna obrazu | TAK |  |
| 46. | Zoom min. 2 razy, automatyczna redukcja szumów, automatyczna regulacja kontrastów | TAK, podać |  |
| 47. | Automatyczna redukcja szumów | TAK |  |
| 48. | Automatyczna regulacja kontrastów | TAK |  |
| 49. | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  |
| 50. | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: DICOM Send; DICOM Print; DICOM MWM | TAK, podać |  |
| 51. | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | TAK, podać |  |
| 52. | Waga aparatu ≤ 500 kg | Tak, podać |  |
| 53. | Miernik dawki DAP | TAK |  |
| 54. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego z systemem PACS oraz RIS | Tak |  |
| 55. | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | Tak |  |
| 56. | Możliwość rejestracji pacjentów | Tak |  |
| 57. | Możliwość eksportu badań na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 2. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne oraz testy specjalistyczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5. | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6. | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7. | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |
| 9. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne oraz testy specjalistyczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 10. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Fartuchy ochronne dla personelu medycznego w ilości 4 sztuk dwuczęściowe z lekkich materiałów ochronnych dopasowane do wzrostu personelu oraz 4 osłony na tarczycę. | Tak |  |
| 2. | Osłona dla pacjenta – półfartuch. | Tak |  |
| 3. | Wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych i specjalistycznych potwierdzonych protokołem. | Tak |  |
| 4. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem (zaświadczeniem). Jeden dzień szkolenia bezpośrednio po dostawie i uruchomieniu oraz dodatkowe w uzgodnionym terminie. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą aparatu | Tak |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, paszport techniczny. | Tak |  |