Inhalator – 4 szt.

|  | Inhalator | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Inhalator ultradźwiękowy fabrycznie nowy, nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 2. | Inhalator ultradźwiękowy do zastosowań szpitalnych mobilny dużej mocy na statywie lub wózku (inhalator o napędzie pneumatycznym nie będzie brany pod uwagę) | Tak |  |
| 1. | Możliwość stosowania do różnych grup wiekowych | Tak |  |
| 2. | Trwała odporna konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych | Tak |  |
| 3. | Waga ≤ 6kg | Tak, podać |  |
| 4. | Zasilanie 230V AC, 50 Hz | Tak |  |
| 5. | Przewód zasilający min.3 2 m | Tak, podać |  |
| 6. | Częstotliwość pracy przetwornika w zakresie co najmniej: 1,5 do 2 MHz | Tak, podać |  |
| 7. | Regulacja wydajności nawiewu w zakresie min.0,5 do 20 l/min. | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja wydajności aerozolu w zakresie min. 0,5 do 4 ml/min. | Tak, podać |  |
| 9. | Średnica cząsteczek aerozolu w zakresie co najmniej od 1,0 do 5 mikronów | Tak podać |  |
| 10. | Podgrzewanie aerozolu min. w zakresie co najmniej 34˚C - max. 37˚C | Tak, podać |  |
| 11. | Czujnik poziomu cieczy pośredniej – zabezpieczenie przetwornika przed przegrzaniem | Tak, |  |
| 12. | Pojemność naczynia na lek: max 30ml | Tak podać |  |
| 13. | Naczynia jednorazowe na lek kompatybilne z urządzeniem min. 30szt. | Tak, podać |  |
| 14. | Kompletny zestaw wielorazowego użytku przeznaczony dla dorosłych kompatybilny z oferowanym urządzeniem min. 3 zestawy | Tak, podać |  |
| 15. | Ustniki jednorazowe min. 30szt. | Tak, Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |