APARAT RTG STACJONARNY – CYFROWY -  1 szt.

| Lp. | Dane podstawowe | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji: 2021 | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5 | Nazwa, typ, model urządzenia | Podać |  |
| 6 | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| - Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami | TAK |  |
| 2 | Istotne elementy aparatu tzn. min. lampa, generator, zawieszenie sufitowe, stół, statyw wyprodukowane przez jednego producenta | TAK |  |
| - SUFITOWY STATYW 3D LAMPY RTG |  |  |  |
| 1 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  |
| 2 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż ≥300 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie≥200cm | TAK, podać |  |
| 4 | Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 160 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie ≥ 330° (co najmniej w jedną stronę 180°) | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥+/- 1150 | TAK, podać |  |
| 7 | Wielofunkcyjny panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK, podać |  |
| 8 | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego | TAK |  |
| 9 | Bezpośrednia modyfikacja wielkości ogniska oraz wybór komór AEC, modyfikacja kolejności programów anatomicznych oraz zmiana miejsca ekspozycji: stół, statyw lub wolna ekspozycja z odpowiednią zmianą w programach anatomicznych bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego | TAK |  |
| 10 | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko) na kołpaku lampy | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  |
| 12 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy | TAK |  |
| 13 | Na wyświetlaczu na kołpaku lampy podawany kąt ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji. | TAK |  |
| 14 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK |  |
| 15 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych – co najmniej dla detektora w pionie | TAK |  |
| 16 | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy | TAK |  |
| 17 | Zwolnienie wszystkich hamulców zawieszenia sufitowego jednym przyciskiem | TAK |  |
| 18 | Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach) oraz wspomaganie silnikowe ruchów manualnych wykonywanych przez technika | TAK |  |
| 19 | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych w programach anatomicznych ustawień | TAK, ≥ 10 różnych ustawień aparatu w pomieszczeniu (różnych pozycji co najmniej lampy) |  |
| 20 | Pilot do pozycjonowania systemu | TAK, opisać funkcjonalność pilota |  |
| - LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,6 | TAK, podać |  |
| 2 | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,3 | TAK, podać |  |
| 3 | Nominalna moc małego ogniska ≥ 30 kW | TAK, podać |  |
| 4 | Nominalna moc dużego ogniska ≥ 60 kW | TAK, podać |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | TAK, podać |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 120 kHU/min | TAK, podać |  |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg≥ 2,0 MHU | TAK, podać |  |
| 8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK, podać |  |
| 9 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki | TAK podać |  |
| 10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED | TAK |  |
| 11 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 45° | TAK, podać |  |
| 12 | Automatyczna oraz ręczna kolimacja | TAK |  |
| - GENERATOR RTG |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 2 | Moc generatora ≥ 65 kW | TAK, podać |  |
| 3 | Max prąd w radiografii ≥ 800 mA | TAK, podać |  |
| 4 | Max wartość mAs≥ 400 mAs | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK, podać |  |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |
| - UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |
| 1 | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  |
| 2 | Blat pływający | TAK |  |
| 3 | Długość blatu stołu ≥ 210 cm Szerokość blatu stołu ≥ 70 cm Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) ≥ 160 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm | TAK, podać |  |
| 6 | Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej z możliwością wykonania ekspozycji ≥ 240 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | TAK |  |
| 8 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | TAK |  |
| 9 | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 7 cm | TAK |  |
| 10 | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 51,5 cm Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm | TAK |  |
| 11 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  |
| 12 | Układ AEC w stole | TAK |  |
| 13 | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK |  |
| - STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |
| 1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |
| 2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≤ 30 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 170 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Zmiana wysokości detektora ręcznie lub silnikowo | TAK |  |
| 5 | Statyw uchylny min od -10° do +90° | TAK, podać |  |
| 6 | Zmiana kąta położenia statywu ręcznie lub silnikowo | TAK |  |
| 7 | Układ AEC w statywie | TAK |  |
| 8 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | TAK, podać parametry |  |
| 9 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  |
| 10 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 7,0 cm | TAK, podać |  |
| 11 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  |
| - DETEKTOR W STATYWIE – 1 SZT. |  |  |  |
| 1 | Detektor zabudowany w statywie, na stałe podpięty do zasilania | TAK, podać typ |  |
| 2 | Wymiary pola aktywnego każdego detektora ≥ 34 cm x 42,0 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 8 mln | TAK, podać |  |
| 4 | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | TAK, podać |  |
| 5 | Głębokość akwizycji w każdym z detektorów ≥14 bit | TAK, podać |  |
| 6 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
| - DETEKTOR PRZENOŚNY, BEZPRZEWODOWY DO ZDJĘĆ W STOLE ORAZ ZDJĘĆ SWOBODNYCH – 1 SZT. |  |  |  |
| 1 | Detektor do badania pacjentów na stole (w szufladzie detektora) oraz zdjęć pacjentów na wózkach, łóżkach, zdjęcia bez kratki | TAK |  |
| 2 | Detektor bezprzewodowy | TAK |  |
| 3 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 34,0 cm | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln Rozmiary piksela ≤ 150 µm Głębokość akwizycji ≥ 14 bit | TAK, podać |  |
| 5 | Maksymalna waga detektora z akumulatorem ≤ 4,0 kg | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 260 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalny udźwig detektora dla obciążenia punktowego (pacjent stojący) ≥ 100 kg | TAK, podać |  |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
| 9 | Rączka zintegrowana z obudową detektora lub wgłębienia wyprofilowane w obudowie detektora | TAK |  |
| 10 | Jeżdżący uchwyt na detektor bezprzewodowy lub uchwyt na detektor mocowany do blatu stołu | TAK |  |
| 11 | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem (punktowym) wynoszącym min. 180 kg | TAK |  |
| 12 | Dodatkowa dedykowana ładowarka akumulatorów oraz zapasowy akumulator (łącznie min. 2 akumulatory dostarczone z detektorem bezprzewodowym) i/lub doładowywanie akumulatora w szufladzie stołu bez podpinania przewodu | TAK |  |
| - KONSOLA TECHNIKA APARATU Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |  |  |  |
| 1 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
| 2 | Monitor min. 19”kalibrowany do krzywej DICOM | TAK, podać |  |
| 3 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 | TAK, podać |  |
| 4 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu (dla najwolniejszego oferowanego detektora) ≤ 5 s | TAK, podać |  |
| 5 | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości (dla najwolniejszego oferowanego detektora) ≤ 12 s | TAK, podać |  |
| 6 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
| 7 | Programy anatomiczne | TAK |  |
| 8 | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
| 9 | Po wykonaniu zdjęcia automatyczne zapamiętywanie danych ekspozycyjnych z generatora takich jak kV oraz mAs w nagłówku obrazu w formacie DICOM bez udziału technika. | TAK |  |
| 10 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |
| 11 | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |
| 12 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK |  |
| 14 | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
| 15 | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | TAK |  |
| 16 | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN | TAK |  |
| 17 | Programy pediatryczne z podziałem na kategorie wiekowe lub wagowe | TAK |  |
| 18 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK |  |
| 19 | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta | TAK |  |
| 20 | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki | TAK |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | TAK |  |
| - STACJA OPISOWA |  |  |  |
| 1 | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa , zrealizowane jako oddzielna stacja. Stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt oraz realizujące funkcjonalności opisane poniżej | TAK |  |
| 2 | Zasilacz awaryjny UPS, który gwarantujący nieprzerwaną i bezpieczną pracę na stacji, w sytuacji chwilowych zakłóceń zasilania w energetycznej sieci szpitalnej | TAK |  |
| 3 | System operacyjny | TAK |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM Min. 32 GB | TAK |  |
| 5 | Pojemność dysku twardego dla obrazów, Min. 1 TB | TAK |  |
| 6 | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  |
| 7 | Dwa diagnostyczne monitory obrazowe LCD (zgodnie z aktualnym w Polsce prawem RMZ Dz. U. z 2017 r. poz. 884), przekątna monitora, min 21”, prezentacja obrazu w pionie , rozdzielczość każdego z oferowanych monitorów, min. 3 MP, rekomendowana jasność do kalibracji każdego monitora ≥ 500 cd/m2, kontrast każdego monitora min 400:1, krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM | TAK, podać |  |
| 8 | Trzeci monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK, podać |  |
| 9 | Wymagania ogólne dla diagnostycznych opisowych monitorów: pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej, Stanowisko opisowe musi być wyposażone w komputer z dedykowaną kartą graficzną, obsługującą diagnostyczne monitory opisowe. Wymagania nie dotyczą dodatkowego monitora do wprowadzania opisów. Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym i karta graficzna) musi zapewnić możliwość przekazania w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bitów); | TAK |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac adaptacyjno-dostosowawczych w pracowni RTG umożliwiających zainstalowanie, przyłączenie energetyczne i informatyczne oferowanego urządzenia. Zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczeń towarzyszących pracowni w której będzie instalowany aparat RTG (sterownia, pomieszczenie pacjenta, pomieszczenie sanitarne itp.) do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres wykonanych prac po odbiorach musi umożliwić Zamawiającemu korzystanie z aparatu i pracowni bez konieczności wykonania jakichkolwiek prac uzupełniających. | TAK |  |
| 2 | Wykonanie/aktualizacja projektu osłon stałych | TAK |  |
| 3 | Po instalacji aparatu wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2040) w cenie oferty | TAK |  |
| 4 | Integracja z istniejącym w szpitalu system RIS Chazon | TAK |  |
| 5 | Zapewnienie komunikacji z pacjentem (sterownia – pracownia) - interkom dwukierunkowy | TAK |  |
| 6 | Osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości osłony– 3 szt. | TAK |  |
| 7 | Osłona na gonady dla dorosłych wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości osłony– 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Fartuch ochronny jednoczęściowy, wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb z przodu i minimum 0,25 mm Pb z tyłu – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Fartuch ochronny RTG miednicowy wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm w całości osłony – 1 szt. dla dorosłych i 1 szt. dla dzieci | TAK |  |
| 10 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne oraz testy specjalistyczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze) | TAK, podać |  |
| 12 | Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu | TAK, podać lokalizację serwisu |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 15 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – co najmniej 10 lat | TAK, podać |  |
| 16 | Dokumentacja techniczna urządzenia (dostawa ze sprzętem ) | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny (dostawa ze sprzętem), Deklaracja zgodności, Możliwość zgłaszania awarii: email ,telefon | TAK |  |
| 18 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu oraz asysta uruchomieniowa przez okres min. 3 dni (w tym dwa po przekazaniu aparatu) | TAK |  |