Elektrokardiograf z możliwością integracji z systemem szpitalnym

| Wymagania ogólne | Warunek | Potwierdzenie/Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Aparat fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| Rejestracja 12 odprowadzeń EKG, kolorowy ekran, klawiatura wodoodporna łatwa do dezynfekcji | Tak/Podać |  |
| Podgląd 12 odprowadzeń na ekranie | Tak/Podać |  |
| Automatyczna interpretacja EKG – detekcja stymulatora | Tak/Podać |  |
| Sygnalizacja zmiany elektrod | Tak/Podać |  |
| Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak/Podać |  |
| Obwód pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | Tak/Podać |  |
| Układ odprowadzeń co najmniej standardowy i Cabrery | Tak/Podać |  |
| Co najmniej 3 prędkości przesuwu papieru: 12,5; 25 oraz 50 mm/s | Tak/Podać |  |
| Co najmniej 3 wartości cechy (amplitudy): 5,10,20 mm/mV | Tak/Podać |  |
| Filtry gwarantujące jakość zapisu co najmniej: cyfrowy filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz oraz filtr drżeń mięśniowych 25/40/150 Hz ( dodatkowo inne – opcjonalnie ) | Tak/Podać |  |
| Częstotliwość próbkowania minimum 8000 Hz na kanał | Tak/Podać |  |
| Pamięć minimum 300 zapisów EKG | Tak/Podać |  |
| Wydruk 12 odprowadzeniowego EKG w formacie A4 | Tak/Podać |  |
| Wykonawca dostarczy oprogramowanie do komputerowej analizy EKG. Oprogramowanie musi umożliwiać pobranie badania z PACS jak i jego eksport na serwer PACS w jednym ze wskazanych formatów: DICOM, Encapsulated PDF a także eksport opisu-wyniku badania w formacie HL7 IHE na serwer PACS. | Tak/Podać |  |
| Dostarczony aparat EKG musi umozliwić wysłanie badania na serwer PACS jak również bezpośrednio z aparatu do dostarczonego wraz z aparatmi oprogramowania do analizy EKG. | Tak/Podać |  |
| Szpital posiada system Pixel expacs, koszty integracji zaoferowanych aparatów EKG z systemem PACS należy wkalkulować w cenę oferty. | Tak/Podać |  |
| Komunikacja z siecią/złącza LAN; WLAN: - szyfrowanie WEP; WPA. WPA2; TKIP; AES; częstotliwość 2,5 i 5 GHz | Tak/Podać |  |
| Interfejs w języku polskim | Tak/Podać |  |
| Wózek pod aparat wyposażony w minimum 2 koła z blokadą | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |