Urządzenie do fumigacji – 4 szt.

|  | Urządzenie do fumigacji | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak/Podać |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak/Podać |  |
| 3 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak/Nie ( Dołączyć do oferty ) |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 5 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości co najmniej od 25 do 500 m3 | Tak/Podać |  |
| 6 | Waga maksymalnie 10 kg | Tak/Podać |  |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego możliwego do dezynfekcji | Tak/Podać |  |
| 8 | Urządzenie rozpraszające środek dezynfekcyjny w postaci mikrokropelek do max 5 µm | Tak/Podać |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w rączkę bądź uchwyt do przenoszenia | Tak/Podać |  |
| 10 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak/Podać |  |
| 11 | Zużycie środka dezynfekcyjnego max. 3ml/m3 | Tak/Podać |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |
| 13 | Środek dezynfekcyjny stosowany z urządzeniem posiadający potwierdzone właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, gotowy do bezpośredniego użycia, znajdujący się w aktualnie obowiązującym Wykazie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Prodktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak Dołączyć do oferty |  |
| 14 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak/Nie |  |
| 15 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny | Tak |  |
| 16 | Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB | Tak/Nie |  |
| 17 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak/Nie |  |
| 18 | Dostępność środka dezynfekcyjnego na terenie kraju | Tak |  |
| 19 | Czas degazacji po przeprowadzonym procesie dezynfekcji maksymalnie do 45 minut | Tak/Podać |  |
| 20 | Karta charakterystyki preparatu ( środka ) stosowanego do dezynfekcji | Tak/Dołączyć do oferty |  |
| 21 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych | Tak/Nie |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |