Urządzenie do fumigacji – 4 szt.

|  | Urządzenie do fumigacji | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania w szczególności: a ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| 5 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak/Podać |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak/Podać |  |
| 3 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | Tak/Nie ( Dołączyć do oferty ) |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 5 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości co najmniej od 25 do 500 m3 | Tak/Podać |  |
| 6 | Waga maksymalnie 11 kg | Tak/Podać |  |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego możliwego do dezynfekcji | Tak/Podać |  |
| 8 | Urządzenie rozpraszające środek dezynfekcyjny w postaci mikrokropelek do max 5 µm | Tak/Podać |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w rączkę bądź uchwyt do przenoszenia lub wózek umożliwiający transport. Wózek musi być wykonany z materiałów umożliwiających dezynfekcję bez uszkadzania powierzchni wózka. | Tak/Podać |  |
| 10 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak/Podać |  |
| 11 | Zużycie środka dezynfekcyjnego max. 6ml/m3 | Tak/Podać |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |
| 13 | Środek dezynfekcyjny stosowany z urządzeniem posiadający potwierdzone właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, gotowy do bezpośredniego użycia, znajdujący się w aktualnie obowiązującym Wykazie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Prodktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne z oferowanym preparatem (oświadczenie producenta). Przedstawić wykaz preparatów do stosowania zgodnych z ww. wymaganiami. Preparaty muszą być dostępne do zakupu w Polsce. | Tak Dołączyć do oferty |  |
| 14 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak/Nie |  |
| 15 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny | Tak |  |
| 16 | Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB lub kart SD. Zapis z procesu przeprowadzonej dezynfekcji lub rozwiązanie równoważne. | Tak/Nie |  |
| 17 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji lub rozwiązanie równoważne. | Tak/Nie |  |
| 18 | Czas degazacji po przeprowadzonym procesie dezynfekcji maksymalnie do 45 minut | Tak/Podać |  |
| 19 | Karta charakterystyki preparatu ( środka ) stosowanego do dezynfekcji | Tak/Dołączyć do oferty |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |