Aparat RTG jezdny

| Aparat RTG jezdny |  | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/Model | Tak/Podać |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
|  | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jak aparat pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. | Tak/Podać |  |
|  | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa, generator, mechanika) – jednego producenta. | Tak/Podać |  |
|  | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz ± 10% | Tak/Podać |  |
|  | Moc generatora ≥ 30 kW | Tak/Podać |  |
|  | Napięcie generator ≥ 40 – 130 kV | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 50 kHz | Tak/Podać |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 300 mAs | Tak/Podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | Tak/Podać |  |
|  | Programy anatomiczne – ilość ≥ 70 | Tak/Podać |  |
|  | Zakres wysokości ogniska od podłogi minimum 70– 190 cm | Tak/Podać |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 70 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora ≥ ± 90° | Tak/Podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej ≥ ± 180° | Tak/Podać |  |
|  | Rotacja ramienia wokół osi pionowej ≥ ± 250° | Tak/Podać |  |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak/Podać |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm | Tak/Podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤1,3 mm | Tak/Podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak/Podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | Tak/Podać |  |
|  | Prędkość obrotów anody ≥ 3000 obr/min | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 120 cm | Tak/Podać |  |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | Tak/Podać |  |
|  | Pojemnik na min. 6 kaset rtg. o wymiarze 35x43 cm | Tak/Podać |  |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 195 cm | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | Tak |  |
|  | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) ≥ 5 km/h | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość pokonywania wzniesień min. 5° | Tak/Podać |  |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | Tak |  |
|  | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | Tak |  |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | Tak |  |
|  | Waga aparatu ≤ 450 kg | Tak/Podać |  |
|  | Miernik pomiaru dawki | Tak/Podać |  |
|  | Filtr pediatyczny min. 1,0mm Al + 0,1mm Cu | Tak/Podać |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy |  |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. |  |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych |  |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu |  |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim |  |  |