|  | Automatyczna myjnia do kaczek i basenów | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Urządzenie wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | Tak/Podać |  |
| 2 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | Tak/Podać |  |
| 3 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami | Tak |  |
| 4 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury | Tak/Podać |  |
| 5 | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | Tak/Podać |  |
| 6 | System minimum 10 dysz strumieniowych i/lub rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna. Nie dopuszcza się ramion obrotowych | Tak/Podać |  |
| 7 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak/Podać |  |
| 8 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V; 50Hz | Tak/Podać |  |
| 9 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe Ø 100 mm | Tak/Podać |  |
| 10 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA | Tak/Podać |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | Tak |  |
| 12 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para była uwalniania do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | Tak |  |
| 13 | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową nieuzdatnioną | Tak |  |
| 14 | Automatyczne dozowanie środka dezynfekcyjnego ( detergentu) | Tak |  |
| 15 | Automatyczny przebieg procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 16 | Mikroprocesorowe sterowanie procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 17 | Ergonomiczny ekran wyświetlający, informacje procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Minimum 3 programy | Tak/Podać |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
| 20 | Blokada drzwi oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartych drzwiach | Tak |  |
| 21 | Uchwyt do naczyń do dobowej zbiorki moczu tzw. tulipanów | Tak |  |
| 22 | Dostawa startowych ilości wymaganych środków chemicznych | Tak |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |