Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2020 | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne. Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie co najmniej 21 - 90% bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. | TAK |  |
| 1.1. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z parametrami minimum : temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. Wszystkie parametry sterowane z pozycji urządzenia | TAK PODAĆ |  |
| 1.2. | Minimum 3 zakresy ustawienia temperatury:, np. 31, 34, 37 stop. C +/- 1 stop. C | TAK PODAĆ |  |
| 1.3. | Czas wstępnego nagrzewania max. 30 minut do temp. 31°C, max. 40 minut do temp. 37°C | TAK PODAĆ |  |
| 1.4. | Minimum 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-60 l/min | TAK PODAĆ |  |
| 1.5. | Stężenie tlenu w zakresie co najmniej od 21 % do 90 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | TAK PODAĆ |  |
| 1.6. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.7. | Wbudowany sensor tlenu | TAK PODAĆ |  |
| 1.8. | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii | TAK PODAĆ |  |
| 1.9. | Przycisk wyciszania alarmu | TAK PODAĆ |  |
| 1.10. | Samoistna wewnętrzna sterylizacja urządzenia | TAK PODAC |  |
| 1.11. | Waga: max. 5,0 kg z akcesoriami | TAK PODAĆ |  |
| 1.12. | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz | TAK PODAĆ |  |
| 1.13. | Pompa wewnętrzna, nie wymagająca podłączenia do sprężonego powietrza. | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Statyw do aparatu wyposażony w półkę na aparat, koszyk na akcesoria oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym minimum 2 kółka z hamulcami | TAK PODAĆ |  |
| 2.1. | Zabezpieczenie aparatu przed zsunięciem z półki. | TAK PODAĆ |  |
| 2.2. | Regulowana wysokość statywu w zakresie co najmniej 158,0 cm do 190,0 cm | TAK PODAĆ |  |
| 2.3. | Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości minimum 180 cm. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: minimum 2 lata od momentu produkcji Układ oddechowy jednopacjentowy z czasem użytkowania przez min. 14 dni od momentu otwarcia | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. - rozmiar S - rozmiar M - rozmiar L Produkt z czasem użytkowania przez min. 14 dni od momentu otwarcia | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza - 6 szt. | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe urządzenie. | TAK PODAĆ |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| 9. | Czas wstępnego nagrzewania do temp. 31°C krótszy niż 30 minut | 10 pkt. |  |
| 10. | Czas wstępnego nagrzewania do temp. 37°C krótszy niż 40 minut | 10 pkt. |  |
| 11. | Przepływ gazów powyżej 60 l/min. | 10 pkt. |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |