Aparat USG – 2 szt.

| ## LP. | ## Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/Model | Tak/Podać |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | Tak/Podać |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
|  | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175) | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać ( jeśli dotyczy) |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| ## 1. | ## Jednostka główna |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz] min 2 – 18 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Dynamika systemu w dB > ≥ 300 dB | Tak/Podać |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak/Podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min 8 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX min. po 192 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość min 21” | Tak/Podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD min. 1920 x 1080 | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | TAK |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 10 cm | TAK/Podać |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 25 stopni | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2200 obrazów | TAK/Podać |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 100 sek | TAK/Podać |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK/Podać |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK/Podać |  |
|  | Napęd CD/DVD | TAK/Podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność na dane pacjentów min. 500 GB | TAK/Podać |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK/Podać |  |
|  | Wideoprinter czarno – biały | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK/NIE |  |
|  | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK/Podać |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście wideo | TAK/NIE |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK/Podać |  |
|  | Poziom hałasu włączonego systemu max 40 50 dB | TAK/Podać |  |
|  | Waga aparatu ≤100 kg | TAK/Podać |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 30 cm | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji | TAK/Podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 20 | TAK/Podać |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK/Podać |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK/Podać |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK/Podać |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK/Podać |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 8 ustawień | TAK/Podać |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK/Podać |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK/Podać |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 8 m/sek dla zerowego kąta | TAK/Podać |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK/Podać |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1 – 16 mm | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK/Podać |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK/Podać |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK/Podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK/Podać |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK/Podać |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK/Podać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK/Podać |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, węzły) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>40 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | TAK/Podać |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK/Podać |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK/Podać |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK/Podać |  |
|  | Moduł określający sztywność tkanek, obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki za pomocą ucisku w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie min. 2 miejsc. | TAK/Podać |  |
|  | ## Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda single crystal. | Podać model |  |
|  | ## Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5 | TAK/Podać |  |
|  | ## Kąt pola skanowania (widzenia) min. 65 stopni | TAK/Podać |  |
|  | ## Ilość elementów w jednej linii min. 180 | TAK/Podać |  |
|  | ## Możliwość pracy z oprogramowaniem określający sztywność tkanek za pomocą metody strain i akustycznej | TAK/Podać |  |
|  | ## Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.72 | TAK/Podać |  |
|  | ## Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK/Podać |  |
|  | ## Głowica liniowa dedykowana do badań naczyniowych | Podać model |  |
|  | ## Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz | TAK/Podać |  |
|  | ## Liczba elementów akustycznych min. 320 | TAK/Podać |  |
|  | ## Szerokość pola obrazowania 38 mm | TAK/Podać |  |
|  | ## Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 6-12 | TAK/Podać |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK/Podać |  |
|  | FOV głowicy > 55 mm | TAK/Podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem określającym sztywność tkanek za pomocą metody strain i akustycznej | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.72 | TAK/Podać |  |
|  | ## Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK/Podać |  |
|  | ## Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK/Podać |  |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. II.10-17 | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dostępne na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, podać głowice |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek mający możliwość analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK, opisać. Min. 2 metody określenia jakości pomiaru. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek mający możliwość regulacji pola analizy oraz pokazującą elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex, endocacity | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek mający możliwość automatycznego pomiaru zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek mający umożliwiać ustawienia dowolnego pola pomiarowego. Wielkość pola poniżej 1 mm. | TAK |  |
|  | Moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK |  |
|  | Moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHZ. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość pracy z głowicą liniową z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać model. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia, oraz możliwej do rozbudowy endocavity | TAK Podać typy sond |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |

| Warunki serwisu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
|  | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |