### Materace przeciwodleżynowe - OIOM

| ### Materace przeciwodleżynowe - OIOM | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Materac powietrzny, składający się z minimum 18 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu | Tak/Podać |  |
| Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni u pacjentów o wadze min 200 kg | Tak/Podać |  |
| Możliwość wymiany pojedynczych komór przez użytkownika. Każdy materac musi być wyposażony w 2 dodatkowe komory wymienne. | Tak/Podać |  |
| Minimum 3 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy – komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga; - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy; - tryb statyczny pielęgnacyjny – pełne wypełniania z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 min.; | Tak/Podać |  |
| Długość materaca 200 cm ± 10 cm | Tak/Podać |  |
| Szerokość materaca min. 85 cm max 90 cm | Tak/Podać |  |
| Wysokość materaca 20 cm ± 2 cm | Tak/Podać |  |
| System automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta. | Tak/Podać |  |
| Utrzymanie wewnątrz powietrza po odłączenia od zasilania w czasie nie krótszym niż 12 h | Tak/Podać |  |
| Manualny zawór CPR | Tak/Podać |  |
| Materac pokryty miękkim, elastycznym, paroprzepuszczalnym pokrowcem, wodoszczelny, odporny na: - penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, - penetrację przez patogeny znajdujące się w materiale biologicznym z możliwością mycia, prania i dezynfekcji w tym preparaty chlorowe ( odpowiadające stężeniu zgodne z wytycznymi, unieszkodliwiające spory tj. 10 000 ppm). Każdy materac musi być wyposażony w 1 dodatkowy pokrowiec o tych wymogach.. | Tak/Podać |  |
| Pokrowiec łatwy w demontażu, zamykany na suwak z okapnikiem | Tak/Podać |  |
| Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca; - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową; - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową; - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych; | Tak/Podać |  |
| Maksymalna waga pompy 6,0 kg | Tak/Podać |  |
| Zasilanie 230 V; 50 Hz | Tak/Podać |  |
| Pompa odporna na zalanie | Tak/Podać |  |
| Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się pracą max.40 dB | Tak/Podać |  |
| Funkcja wyboru czasu cyklu | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |