Stolik anestezjologiczny – 4 szt.

| Stolik anestezjologiczny | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szcze4gólności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Wózek anestezjologiczny: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm), 1xnadstawka 11 poj., 1xpoj. na zużyte igły z możliwością dostosowania do wymiarów Użytkownika, 1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 2x wyciągane podziałki z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm dzielące szufladę na 9 części z możliwością dowolnej konfiguracji, 1xuchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami | Tak/Podać |  |
| blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm, blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez 10 lat | Tak/Podać |  |
| szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL , prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | Tak/Podać |  |
| stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów; kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w 8 kolorach | Tak/Podać |  |
| podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą | Tak/Podać |  |
| uchwyty do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak/Podać |  |
| Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm ( +/-50 mm ) Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm ( +/- 50 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość]* | Tak/Podać |  |
| Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |