Parametry Techniczne – TOMOGRAF KOMPUTEROWY 256 LUB 320 RZĘDOWY

| L.p. | ## Parametr/Warunek graniczny | Wymagania | Potwierdzenie, opis Wykonawcy | Inne rozwiązanie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Producent / Firma | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Urządzenie typ / model | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2020 | Podać |  |  |
|  | Pobór mocy | Podać |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |  |
|  | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK |  |  |
|  | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |  |
|  | Kopia dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz. 211) i późniejszymi zmianami | TAK |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, niedemonstracyjne, nierekondycjonowane. | TAK/ Podać |  |  |
|  | Liczba fizycznych, rzeczywistych rzędów detektora w osi Z min.256 lub min. 320 | TAK/ Podać |  |  |
|  | System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję minimum 256 lub 320 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego | TAK Podać |  |  |
|  | Stanowisko pracy systemu- konsola operatorska | TAK |  |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu umożliwiający niezależne podawanie środka cieniującego i roztworu soli fizjologicznej. | TAK Podać |  |  |
|  | Monitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych zintegrowany z gantry lub oddzielny w pomieszczeniu badań na dedykowanym wózku jezdnym, uchwycie ściennym lub sufitowym | TAK Podać |  |  |
| 16. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, konsole lekarskie, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK Dołączyć |  |  |
| PARAMETRY FUNKCJONALNE |  |  |  |  |
| 17. | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu +/- 0,25mm [kg] ≥ 200 kg | TAK Podać | Na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. folderu lub prospektu oraz załącznika nr 2 – parametry techniczne: Ilość przyznanych punktów (jakość): 200 kg – 0 pkt. powyżej 200 kg – 10 pkt. |  |
| 18. | Średnica gantry ≥ 70 cm | TAK Podać | Na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. folderu lub prospektu oraz załącznika nr 2 – parametry techniczne: Ilość przyznanych punktów (jakość): 70 cm – 0 pkt. powyżej 70cm – 10 pkt. |  |
| 19. | Maksymalna moc generatora min. 100 kW | TAK Podać |  |  |
| 20. | Minimalna wysokość stołu do badań (poza gantry) mierzona od podłoża [cm] < 65 | TAK Podać |  |  |
| 21. | Sterowanie ruchami stołu min. z lewej i prawej strony gantry i z konsoli sterowni | TAK Podać |  |  |
| 22. | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | TAK Podać |  |  |
| 23. | Wyposażenie stołu: -materac - osłona na materac chroniąca przez zabrudzeniami -pasy stabilizujące -podgłówek do badania głowy - podgłówek do badań wieńcowych -podpórka pod ramię, głowę, kolana i nogi -osłona stołu przed zalaniem płynami | TAK Podać |  |  |
| 24. | Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została pochłonięta w czasie badania | TAK Podać |  |  |
| 25. | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania ≥ 5 | TAK Podać |  |  |
| 26. | Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] ≥ 175 | TAK Podać |  |  |
| 27. | Diagnostyczne rekonstruowane pole widzenia FOV [cm] ≥ 50 cm | TAK Podać |  |  |
| 28. | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne z przodu i z tyłu gantry | TAK / NIE |  |  |
| 29. | Wyświetlanie na gantry co najmniej przebiegów EKG | TAK Podać |  |  |
| 30. | Liczba stosowanych klinicznie ustawień napięć anodowych, min. 4 | TAK Podać |  |  |
| PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 31. | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu spiralnego bez przekładania pacjenta na stole i bez elementów metalowych bez przerwy na chłodzenie lampy ≥ 175 cm | TAK Podać |  |  |
| 32. | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego bez przekładania pacjenta na stole i bez elementów metalowych bez przerwy na chłodzenie lampy ≥ 175 cm | TAK Podać |  |  |
| 33. | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego (mm) z zachowaniem 2% tolerancji izotropowości ≤ 0,35 mm | TAK Podać |  |  |
| 34. | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY> 2 | TAK (podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) |  |  |
| 35. | Szerokość detektora w osi Z w odniesieniu do izocentrum ≥ 80 mm | TAK Podać |  |  |
| 36. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy ≤ 0,625mm | TAK Podać |  |  |
| 37. | Matryca rekonstrukcyjna | TAK Podać |  |  |
| 38. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤0,35 s | TAK Podać |  |  |
| 39. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV | TAK Podać |  |  |
| 40. | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych ≤ 80 kV | TAK Podać |  |  |
| 41. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV min. 600 mA | TAK Podać |  |  |
| 42. | Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 | TAK Podać |  |  |
| 43. | Powierzchnia dużego ogniska lampy, mm2 | TAK Podać |  |  |
| 44. | Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms] min. 175 ms | TAK Podać |  |  |
| 45. | Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową lub wielosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms] Min. 29 ms | TAK Podać |  |  |
| 46. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | TAK Podać |  |  |
| 47. | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm | TAK Podać |  |  |
| 48. | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm | TAK Podać |  |  |
| 49. | Funkcja skanowania dwuenergetycznego obejmująca typ skanowania Dual Energy, umożliwiająca akwizycje i rekonstrukcję skanów dwuenergetycznych. | TAK Podać |  |  |
| PARAMETRY OBNIŻAJACE DAWKĘ |  |  |  |  |
| 50. | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne. | TAK Podać |  |  |
| 51. | Modulacja prądu anodowego w czasie rzeczywistym we wszystkich trzech osiach | TAK Podać |  |  |
| 52. | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D). Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) lub manualnie (z udziałem operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | TAK Podać |  |  |
| 53. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w trybie rekonstrukcji iteracyjnej wielokrotnie przetwarzającej dane surowe, zaoferowanej w pkt. IV.3. w matrycy 512x512 [obr/s] ≥ 22 | TAK Podać |  |  |
| 54. | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania | TAK Podać |  |  |
| 55. | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK Podać |  |  |
| 56. | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | TAK Podać |  |  |
| 57. | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania | TAK Podać |  |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |  |
| 58. | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji ponad 128 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 0% krzywej MTF [pl /cm] ≥ 15 | TAK Podać |  |  |
| 59. | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych | TAK Podać |  |  |
| KARDIOLOGIA |  |  |  |  |
| 60. | Wysokiej jakości obrazowanie serca przy użyciu niskiej dawki promieniowania dzięki technice akwizycji aksjalnej wykorzystującej prospektywne bramkowanie EKG | TAK Podać |  |  |
| 61. | Automatyczne wykrywanie arytmii | TAK Podać |  |  |
| 62. | Bramkowanie retrospektywne z wbudowanym algorytmem wyszukiwania najlepszej fazy rekonstrukcji serca | TAK Podać |  |  |
| 63. | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG po zebraniu danych | TAK Podać |  |  |
| 64. | Prospektywne i /lub retrospektywne badania kardiologiczne bramkowane sygnałem EKG do oceny naczyń wieńcowych, oceny zwapnień i analiz funkcjonalnych serca. | TAK Podać |  |  |
| OPROGRAMPOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
| 65. | Stanowisko operatorskie 2 monitorowe wyposażone w kolorowy(e) monitor(y) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19” umożliwiający(e) pracę technika wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie oceny, rekonstrukcji wykonywanych badań | TAK Podać |  |  |
| 66. | Akwizycja obrazów do badań min. : - pulmonologicznych - kolonoskopowych - endoskopii. - Naczyniowych - perfuzyjnych | TAK Podać |  |  |
| 67. | Akwizycja obrazów do badań kardiologicznych | TAK Podać |  |  |
| 68. | Automatyczne modulowanie promieniowania rtg sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego lub technice akwizycji aksjalnej (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona dawka w pozostałych fazach) | TAK Podać |  |  |
| 69. | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem sekwencyjnym) - skriningowe badanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych | TAK Podać |  |  |
| 70. | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną lub w technice akwizycji aksjalnej (skanem spiralnym) - kliniczne badanie naczyń wieńcowych, badania funkcjonalne | TAK Podać |  |  |
| 71. | Możliwość wykonania badania serca metodą retrospektywną lub prospektywną u pacjentów z tętnem od 40 do 80 uderzeń na minutę bez podawania betablokerów | TAK Podać |  |  |
| 72. | Rekonstrukcje badania serca | TAK Podać |  |  |
| 73. | Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną lub technice akwizycji aksjalnej w celu poprawienia jakości rekonstrukcji | TAK Podać |  |  |
| 74. | Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach | TAK Podać |  |  |
| 75. | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | TAK Podać |  |  |
| 76. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe minimum : - Send/Receive - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist - Structured Dose Report | TAK Podać |  |  |
| 77. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK/NIE |  |  |
| 78. | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK/NIE |  |  |
| 79. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub po krzywej. | TAK Podać |  |  |
| 80. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | TAK Podać |  |  |
| 81. | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych typu „bolus tracking” | TAK Podać |  |  |
| 82. | Prezentacja MIP (Maximum Intercity Projection) | TAK Podać |  |  |
| 83. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), min. 30 obrazów/s | TAK Podać |  |  |
| 84. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 22 obrazy/s | TAK Podać |  |  |
| 85. | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki | TAK Podać |  |  |
| 86. | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych z funkcją anonimizacji obrazu | TAK Podać |  |  |
| 87. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK Podać |  |  |
| PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU |  |  |  |  |
| 88. | Min. 1 monitor medyczny LCD min. 19” z podwieszeniem sufitowym, do wyświetlania obrazów anatomii objętej procedurą interwencyjną | TAK Podać |  |  |
| 89. | Możliwość planowania i kontrolowania ścieżki narzędzia | TAK Podać |  |  |
| 90. | Możliwość wyświetlania obrazów 2D warstw z obszaru objętego procedurą na ekranie monitora | TAK Podać |  |  |
| 91. | Nożny przycisk do wyzwalania promieniowania rtg | TAK Podać |  |  |
| STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE - 2 kpl. |  |  |  |  |
| 92. | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | TAK Podać |  |  |
| 93. | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | TAK Podać |  |  |
| 94. | Dla wymienionego oprogramowania klinicznego ( stacji diagnostycznych/opisowych) Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy. Parametry dostarczonego sprzętu komputerowego mają uwzględniać wymagania zaoferowanego oprogramowania z uwzględnieniem, iż.: - dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie może to być również sprzęt end-of life; - dostarczony sprzęt ma posiadać gwarancję w miejscu instalacji na taki sam czas na jaki zostanie udzielona gwarancja dla tomografu; - licencja na system operacyjny z uwzględnieniem, iż system musi posiadać wsparcie producenta tego systemu; - oprogramowanie antywirusowe – licencja na czas gwarancji sprzętu z automatyczną aktualizacją lub dopuszczenie instalacji oprogramowania antywirusowego Zamawiającego; - Zamawiający wymaga zgody na instalację na stacji HIS’a szpitala z możliwością podłączenia oddzielnego monitora do HIS; - co najmniej 2 karty sieciowe o prędkości min. 1000MB/s umożliwiający bonding; - min. 128 GB RAM; - 2 procesory min. 6 rdzeni fizycznych każdy osiągający 17 000 pkt. W teście Passmark; - dyski SSD o pojemności min. 1 TB w RAID 1; - obudowa RACK do montażu w szafie wraz z prowadnicami; - dostarczony sprzęt komputerowy za zainstalowanym oprogramowaniem klinicznym ma umożliwić płynne przetwarzania obrazów ( min. 30 tys.) z uwzględnieniem przeglądania, pomiarów, wykonywania rekonstrukcji obrazów przez co najmniej dwóch użytkowników jednocześnie oraz płynne wyświetlanie rekonstrukcji na monitorze lekarza, również w przypadku kiedy stacja opisowa/lekarska jest stacją web’ową, także w przypadku kiedy tomograf lub serwer PACS wysyła do stacji kolejne obrazy lub gdy dane są wysyłane ze stacji opisowej na serwej PACS; - kartę/karty graficzne umożliwiające podłączenie dostarczonych ze stacja monitorów i zgodne z przepisami prawa w tym zakresie; | TAK Podać |  |  |
| 95. | Każda konsola wyposażona w monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 29” | TAK Podać |  |  |
| 96. | Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK Podać |  |  |
| 97. | Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD w standardzie DICOM 3.0. wraz z darmową przegladarką zapisanego na CD/DVD badania | TAK Podać |  |  |
| APLIKACJE CT – OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA SERWERZE APLIKACYJNYM |  |  |  |  |
| 98. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK Podać |  |  |
| 99. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK Podać |  |  |
| 100. | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK Podać |  |  |
| 101. | SurfaceMIP | TAK/NIE |  |  |
| 102. | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK/NIE |  |  |
| 103. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK Podać |  |  |
| 104. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK Podać |  |  |
| 105. | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR, and MR-MR | TAK Podać |  |  |
| 106. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR | TAK Podać |  |  |
| 107. | Jednoczesne ładowanie min. czterech zestawów danych (różnych badań) tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | TAK Podać |  |  |
| 108. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK Podać |  |  |
| 109. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK Podać |  |  |
| 110. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | TAK Podać |  |  |
| 111. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK Podać |  |  |
| 112. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu i diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT. | TAK Podać |  |  |
| 113. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej). | TAK Podać |  |  |
| 114. | System wyposażony w dedykowaną aplikację do analizy guzków płuc, która dostarcza ilościowych informacji o rozmiarze, kształcie i zmianie w czasie (w tym informacji o czasie podwojenia objętości) zidentyfikowanych przez użytkownika guzków płucnych uzyskanych przy użyciu obrazów TK wysokiej rozdzielczości. | TAK Podać |  |  |
| 115. | Dedykowana aplikacja do analizy guzków płuc musi automatycznie generować ilościowe informacje na temat wielkości poszczególnych guzków, które można oznaczać podczas aktualnego badania, a segmentacje i informacje o każdym guzku muszą być automatycznie zapisywane i pobierane, gdy badanie zostanie załadowane w celu porównania z kolejnym badaniem. | TAK Podać |  |  |
| 116. | Dedykowana aplikacja do analizy guzków płuc musi umożliwiać użytkownikowi załadowanie zarówno bieżących, jak i poprzednich badań płuc HR do jednoczesnego przeglądania (wraz funkcją rejestracji) i porównywania guzków wielu badaniach jednocześnie. | TAK Podać |  |  |
| 117. | System wyposażony w aplikację dedykowaną do badań serca, zapewniającą kompletny zestaw narzędzi pozwalających na szybką wizualizację jednej lub wielu faz cyklu pracy serca, funkcję synchronizacji wielu faz cyklu pracy serca oraz interaktywne narzędzia do prezentacji warstw w widokach MIP w celach poglądowych, tryb pętli filmowej dla projekcji osiowych serca, jak również proste obliczanie objętości końcowoskurczowej (ESV) metodą „powierzchnia-długość”, objętości końcoworozkurczowej (EDV), rzutu serca (CO) i frakcji wyrzutowej (EF) na potrzeby podstawowej oceny funkcji komór. | TAK Podać |  |  |
| 118. | System wyposażony w aplikację służącą do szybkiej oceny ilościowej zwapnienia tętnic wieńcowych (CAC) z zastosowaniem obliczania całkowitej masy zwapnień, skali Agatstona oraz obliczania iloczynu liczby wokseli zawierających wapń i objętości jednego woksela. Aplikacja umożliwia zautomatyzowaną dystrybucję wyników w formie papierowej lub elektronicznej w postaci niestandardowych raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. | TAK Podać |  |  |
| 119. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK Podać |  |  |
| 120. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK Podać |  |  |
| 121. | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT musi wspierać poszczególne etapy pracy: 1. Automatyczne usuwanie kości 2. Automatyczna ekstrakcja naczyń, w tym możliwość szczegółowego obejrzenia automatycznie wyodrębnionych naczyń. Możliwa ekstrakcja zmodyfikowanych ręcznie osi symetrii naczyń, przedłużanie osi symetrii poza miejsce ich automatycznej ekstrakcji oraz poprawianie umiejscowienia osi symetrii. W przypadku wykrycia główne naczynia są automatycznie oznaczane etykietami. 3. Kontrola i pomiar - szybkie sprawdzenie danych przy użyciu widoków przekrojów poprzecznych, wzdłużnych oraz krzywych. W trakcie sprawdzania możliwość tworzenia i zapisywania pomiarów ilościowych dotyczących naczyń, takie jak obszary przekrojów poprzecznych, średnice, długości naczyń, ocena zwężenia oraz ocena skrzepliny. | TAK Podać |  |  |
| 122. | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT. 1. System umożliwi analizę naczyń dla diagnozy stenozy oraz funkcję planowania wszczepienia stentu. 2. Funkcja analizy naczyń powinna zawierać bibliotekę zmian min: stenoza, tętniak. Widok średnicy zmian powinien być wyświetlony na liście. 3. Funkcja planowania wszczepienia stentu powinna zawierać algorytm tworzenia automatycznej linii środkowej. | TAK Podać |  |  |
| 123. | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. | TAK Podać |  |  |
| 124. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wirtualną dysekcję jelita grubego – tzw. Filet View. Możliwość rozwinięcia wzdłuż linii środkowej i wyświetlenia części okrężnicy w celu wizualizacji wszystkich trzech powierzchni fałdów. | TAK Podać |  |  |
| 125. | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł: - możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od: STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości. | TAK Podać |  |  |
| 126. | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. | TAK Podać |  |  |
| 127. | System wyposażony w aplikację służącą do zaawansowanej analizy funkcji lewej i prawej komory, umożliwiającą segmentację jam serca od wewnątrz i z zewnątrz, co pozwala na obliczenie frakcji wyrzutowej, objętości wyrzutowej, rzutu serca oraz masy lewej i prawej komory. Wizualizacja całego drzewa naczyń wieńcowych, analiza morfologiczna światła naczyń oraz analiza średnicy obszaru niezablokowanego światła naczynia. Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy funkcji komór oraz trójwymiarowej wizualizacji budowy jam serca i zastawek z wykorzystaniem trybu dynamicznej pętli filmowej. | TAK Podać |  |  |
| 128. | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL i VTK) dla badań TK i MR | TAK/NIE |  |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |  |
| 129. | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego, sprzężony z oferowanym tomografem komputerowym w min. klasie I wg CiA 425 | TAK Podać |  |  |
| 130. | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego z opcją podwójnego strumienia. Wstrzykiwacz współpracujący z zaoferowanym tomografem, umożliwiający komunikację. | TAK Podać |  |  |
| 131. | Możliwość iniekcji środka cieniującego i fizjologicznego roztworu soli jednocześnie, dodatkowo możliwość zmiany stosunku ruchu tłoków strzykawek ze środkiem cieniującym i solą fizjologiczną | TAK Podać |  |  |
| 132. | Wstrzykiwacz posiadający oprogramowanie do optymalizacji protokołów badań serca poprawiające cieniowanie naczyń, zwłaszcza dystalnych odcinków drzewa wieńcowego. Oprogramowanie umożliwiające obliczanie protokołów iniekcji, jak również czasy skanowania dla każdego pacjenta, zapewniając personalizację badania i większe bezpieczeństwo pacjenta bez zbędnych opóźnień. | TAK/NIE |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 133. | UPS współpracujący ze zmiennymi źródłami prądu, zapewniający do 30 minut zasilania rezerwowego dla komputera/systemu rekonstrukcji | TAK Podać |  |  |
| 134. | Stół komputerowy konsoli operatorskiej zapewniający dostatecznie dużo miejsca roboczego (min.120cm), gdzie mogą zmieścić się monitory i inne urządzenia peryferyjne. | TAK Podać |  |  |
| 135. | Podpora głowy i ramion służącą do pozycjonowania pacjenta podczas badań, gdy ręce pacjenta są uniesione nad głową. Podpora zapewniająca ergonomiczne oparcie dla głowy i ramion pacjenta oraz pasy do mocowania. | TAK Podać |  |  |
| 136. | Konfiguracja tomografu w zakresie komunikacji DICOM z posiadanymi przez Zamawiającego HIS/PACS w zakresie pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania badań do archiwum PACS i HIS oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania przez PACS (Storage Commitment). Zakup licencji po stronie Wykonawcy | TAK Podać |  |  |
| 137. | Konfiguracja stacji opisowych do współpracy z systemem HIS/PACS Zamawiającego w zakresie przyjmowania zleceń, odesłania wyniku, również wykonanego w trybie emergency do systemu PACS | TAK Podać |  |  |
| 138. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK Podać |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 139. | Fartuch ochronny bezołowiowy, przednia osłona na całej długości o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w kolorze i rozmiarze uzgodnionym z Zamawiającym – 2 szt. | TAK |  |  |
| 140. | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres minimum 5 dni roboczych | TAK Podać |  |  |
| 141. | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 5 dni robocze w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK Podać |  |  |
| 142. | Pula dodatkowych dni szkoleniowych do wykorzystania na szkolenia techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego - 3 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK Podać |  |  |
| 143. | Szkolenie dla pielęgniarek w zakresie obsługi automatycznej strzykawki do iniekcji kontrastu. Szkolenie zostanie potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK Podać |  |  |
| INNE / GWARANCJA |  |  |  |  |
| 144. | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 145. | Demontaż tomografu komputerowego posiadającego przez Zamawiającego w stanie umożliwiającym ponowny montaż aparatu | TAK |  |  |
| 146. | Wykonanie przeglądów technicznych oraz testów specjalistycznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | TAK Podać częstotliwość |  |  |
| 147. | Przedmiot oferty jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE, potwierdzające ich zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  |
| 148. | Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji (bez żadnych włączeń w tym elementów kluczowych: lampa RTG, generator, detektor oraz limitów skanów) na okres minimum 36 miesięcy | TAK Podać |  |  |
| 149. | Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. | TAK |  |  |
| 150. | Czas naprawy niesprawności wyrobu medycznego przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy nie dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia awarii (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. | TAK |  |  |
| 151. | Potwierdzeniem wykonania każdej czynności serwisowej będzie: wpis do paszportu wyrobu medycznego, karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawiony przez Wykonawcę dokument dopuszczający wyrób medyczny do eksploatacji przez Zamawiającego (certyfikat, świadectwo sprawności aparatu bądź inny dokument, wynikający z przedmiotowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego). | TAK |  |  |
| 152. | Wykaz podmiotów (proszę podać dane teleadresowe, sposób kontaktu) - upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela - wykonujących gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |
| 153. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, dla sprzętu IT i oprogramowania wraz ze wsparciem oprogramowania na terenie Polski przez minimum 10 lat | TAK Podać |  |  |
| 154. | Częstotliwość/ilość dokonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK |  |  |
| 155. | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet. W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis | TAK |  |  |
| 156. | W okresie gwarancji Wykonawca będzie aktualizował infrastrukturę systemu TK w tym oprogramowanie zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 157. | Koszty gwarancyjnych przeglądów , napraw i części podlegających wymianie , dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny, mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. | TAK |  |  |
| 158. | Autoryzowany serwis gwarancyjny. | TAK Podać |  |  |
| 159. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 160. | Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim – 2 egz. + instrukcja na nośniku danych CD lub pendrive. | TAK |  |  |
| 161. | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  |  |
| 162. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych – niezbędne do odbioru końcowego. | TAK |  |  |
| 163. | Adaptacja pomieszczeń po demontażu i zainstalowaniu tomografu komputerowego, przywracająca pomieszczenia do funkcjonalności, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznym. | TAK |  |  |