APARAT USG – 2 szt.

|  |  | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
|  | Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | Aparat stacjonarny, konstrukcji jezdnej wyposażonej w 4 koła w tym minimum dwa z blokadą, przeznaczony do badań radiologicznych, w pełni cyfrowy, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji | Tak, Podać |  |
| 2 | Zasilanie aparatu 230V ±10%; 50Hz, max 650 Watt | Tak, Podać |  |
| 3 | Poziom głośności aparatu max. 50 dB | Tak, Podać |  |
| 4 | Waga aparatu maksymalnie 120 kg | Tak, Podać |  |
| 5 | Cyfrowy monitor typu minimum LCD lub OLED o przekątnej min. 21”, regulowany w minimum trzech płaszczyznach, na ruchomym wysięgniku, o wysokiej rozdzielczości | Tak, Podać |  |
| 6 | Możliwość regulacji położenia monitora minimum: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak, Podać |  |
| 7 | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych, z możliwością przesuwania ekranów dotykowo, jak tablet. | Tak, Podać |  |
| 8 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD | Tak, Podać |  |
| 9 | Panel sterowania regulowany góra/dół, lewo/prawo, tzw „pływający stół” z elektroniczną regulacją blokady. | Tak, Podać poszczególne zakresy regulacji |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | Tak, Podać |  |
| 11 | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | Tak, Podać |  |
| 12 | Porty USB wbudowane w aparat, dla archiwizacji na pamięci Pen-Drive, w tym co najmniej 1 umieszczony na panelu sterowania lub monitorze, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak, Podać |  |
| 13 | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych i dotykowa na panelu sterowania | Tak, Podać |  |
| 14 | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak/Nie, Podać |  |
| 15 | Video-printer czarno-biały małego formatu | Tak, Podać |  |
| 16 | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia na okres min. 30 minut, a następnie wybudzenie go w czasie maksymalnie do 30 s | Tak, Podać |  |
| 17 | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 3 800 000 | Tak, Podać |  |
| 18 | Dynamika systemu min. 270 dB | Tak, Podać |  |
| 19 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 6 regulatorów | Tak, Podać |  |
| 20 | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | Tak, Podać |  |
| 21 | Zakres głębokości obrazowania co najmniej od 1 do 30 cm | Tak, Podać |  |
| 22 | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości możliwych do podłączenia (dostępnych na dzień składania oferty) głowic co najmniej od 2 do 18 MHz | Tak, Podać |  |
| 23 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2500 obrazów/s | Tak, Podać |  |
| 24 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie CD (Kolorowy Doppler) min. 220 obrazów/s | Tak, Podać |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak, Podać |  |
| 26 | Tryby obrazowania min. 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Doppler pulsacyjny (PWD) i HPRF 4. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 5. Power (angio) Doppler (PD) 6. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 7. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 8. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD 9. Obrazowanie trapezoidalne | Tak, Podać |  |
| 27 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode lub PWD w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | Tak, Podać |  |
| 28 | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii inny, niż Power Doppler pozwalający na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. | Tak, Podać |  |
| 29 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) z oznaczeniem kierunku przepływu, dostępny na wszystkich oferowanych głowicach oraz Doppler Ciągły na głowicach sektorowych (CW) sterowany pod kontrolą obrazu 2D głowic sektorowych | Tak, Podać |  |
| 30 | Color Doppler (CD) -rejestrowane prędkości maksymalne min. od - 3 m/s do 0 oraz 0 do +3 m/s | Tak, Podać |  |
| 31 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 5 map | Tak, Podać |  |
| 32 | Możliwość odchylenia bramki dopplerowskiej min: +/- 20 stopni | Tak, Podać |  |
| 33 | Min. 14 kątów uchylności bramki Dopplera kolorowego na głowicy liniowej w aplikacji naczyniowej | Tak, Podać |  |
| 34 | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8,0 m/s do 0 oraz od 0 do +8,0 m/s, | Tak, Podać |  |
| 35 | Możliwość korekcji bramki dopplerowskiej w PWD min: +/- 80 stopni | Tak, Podać |  |
| 36 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. od 0,5 mm do 20 mm | Tak, Podać |  |
| 37 | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak, Podać |  |
| 38 | Możliwość przesunięcia linii bazowej i zmiany skali na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak, Podać |  |
| 39 | Doppler ciągły (CWD) Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie bramki) min. 19 m/s | Tak, Podać |  |
| 40 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera spektralnego min. 64 sekund | Tak, Podać |  |
| 41 | Tryb M-mode i M-mode anatomiczny, pojemność pamięci dynamicznej min. 45 sekundy | Tak, Podać |  |
| 42 | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, verify, query/retrieve, worklist, raporty strukturalne | Tak, Podać |  |
| 43 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów, komentarzy, loga do raportów i wydrukiem bezpośrednio z aparatu | Tak, Podać |  |
| 44 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu typu SSD lub HDD o pojemności min. 512 GB. Formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPEG | Tak, Podać |  |
| 45 | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak, Podać |  |
| 46 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji z pamięci na zewnętrzne nośniki (pendrive, CD/DVD, dysk zewnętrzny, HDD, pamięć flash) | Tak, Podać |  |
| 47 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak, Podać |  |
| 48 | Minimum 12 stopniowe, powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i dla obrazu zamrożonego | Tak, Podać |  |
| 49 | Opcja/tryb pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 85 % powierzchni ekranu/monitora | Tak, Podać |  |
| 50 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie skali szarości, TGC) | Tak, Podać |  |
| 51 | Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak, Podać |  |
| 52 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym przy pomocy jednego przycisku | Tak, Podać |  |
| 53 | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | Tak, Podać |  |
| 54 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z regulacją z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convexowych i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | Tak, Podać |  |
| 55 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak, Podać |  |
| 56 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak, Podać |  |
| 57 | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej |  |  |
| 58 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu z regulacją, redukujące artefakty i szumy, podkreślające granice tkanek i naczyń | Tak, Podać |  |
| 59 | Pomiary odległości min. 8 pomiarów na jednym obrazie oraz pomiary min. obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak, Podać |  |
| 60 | Możliwość zmiany orientacji głowicy przy pomocy dedykowanych ikon umieszczonych na panelu dotykowym: lewo/prawo, góra/dół | Tak, Podać |  |
| 61 | Głowica convex do badań brzucha wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. technologia monokryształu | Tak, Podać |  |
| 62 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości co najmniej 2,0 – 5.0 MHz | Tak, Podać |  |
| 63 | Kąt pola widzenia głowicy min. 85° | Tak, Podać |  |
| 64 | Liczba elementów min. 192 | Tak, Podać |  |
| 65 | Możliwość pracy z oprogramowaniem określający sztywność tkanek za pomocą metody Strain lub akustycznej oraz fuzji obrazów | Tak, Podać |  |
| 66 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, MSK, naczyniowych wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. technologia monokryształu | Tak, Podać |  |
| 67 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości co najmniej 6,0 –18,0 MHz | Tak, Podać |  |
| 68 | Szerokość pola widzenia głowicy min. 50 mm | Tak, Podać |  |
| 69 | Liczba elementów min. 1000 | Tak, Podać |  |
| 70 | Możliwość pracy z oprogramowaniem określający sztywność tkanek za pomocą metody Strain lub akustycznej oraz fuzji obrazów | Tak, Podać |  |
| 71 | Głowica liniowa do badań naczyniowych | Tak, Podać |  |
| 72 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości co najmniej 4.0 –8,0 MHz | Tak, Podać |  |
| 73 | Szerokość pola widzenia głowicy w zakresie maksymalnie do 40 mm | Tak, Podać |  |
| 74 | Liczba elementów min. 192 | Tak, Podać |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 75 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań Radiologicznych w tym min: Pediatryczne, jama brzuszna, małe narządy, MSK (ortopedycznych), naczyniowe, urologicznych, z zakresu medycyny interwencyjnej | Tak, Podać |  |
| 76 | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | Tak, Podać |  |
| 77 | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | Tak, Podać |  |
| 78 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak, Podać |  |
| 79 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak, Podać |  |
| 80 | Oprogramowanie do wizualizacji igły w formie uruchamianej z pulpitu/panelu i wyświetlanej bramki/boxa z regulacją kąta natarcia igły dla lepszej jej wizualizacji. | Tak, Podać |  |
| 81 | Oprogramowanie umożliwiające wgrywanie do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań MRI, PET, CT, X-Ray, Mamograficznych celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami | Tak, Podać |  |
| 82 | Obrazowanie do elastografii uciskowej w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola, ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępne min. na zaoferowanej głowicy liniowej |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne na głowicy liniowej i convex- owej, dostępne obrazowanie kodowane kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek. | Tak, Podać |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych w tym obrazowanie 3D Live | Tak, Podać |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w kardiologii do szybkiej automatycznej oceny globalnej funkcji lewej komory, oceny prawej komory, oceny lewego przedsionka wraz z analizą odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii, Moduł automatycznie wykrywający 3 projekcje AP2, AP3, AP4 potrzebne do uzyskania wyniku oraz bazujący na „śledzeniu markerów ultrasonograficznych (tzw. speckle tracking). Możliwa analiza obrazów, bez sygnału EKG. | Tak, Podać |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji i nawigacji obrazów USG z obrazami MRI, CT,. PET CT | Tak, Podać |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum | Tak, Podać |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości min. 50 cm | Tak, Podać |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o technologię wyświetlania obrazu 3D na dotykowym panelu sterującym LCD z możliwością manipulowania wyświetlanym obrazem przy pomocy gestów dotykowych np. obrót obrazu | Tak, Podać |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową wykonaną w technologii matrycowej o częstotliwości pracy co najmniej od 2 do 5 MHz i ilością elementów min. 2000 i możliwością obsługi opcji 3D Live | Tak, Podać |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, śródoperacyjną w kształcie litery „L” lub „T” szerokopasmową o zakresie częstotliwości co najmniej od 8.0 – 15.0 MHz Szerokość pola widzenia głowicy maksymalnie do 23 mm | Tak, Podać |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o głowicę micro- convex wykonaną w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. technologia monokryształu, z obrazowaniem harmonicznym o zakresie częstotliwości co najmniej 3.0 – 10.0 MHz, liczbie elementów min. 160 i kącie pola widzenia głowicy min. 96° | Tak, Podać |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavitarną o zakresie częstotliwości co najmniej 4.0 – 10.0 MHz i kącie pola widzenia głowicy min. 180° | Tak, Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |