|  | SSAK ELEKTRYCZNY | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z blokadą ( blokada na min. 2 kołach ) | Tak/Podać |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | Tak/Podać |  |
| 3 | Wydajność ssaka min. 40 l/min | Tak/Podać |  |
| 4 | Podciśnienie max. 95 kPa | Tak/Podać |  |
| 5 | Poziom hałasu max. 50 dB | Tak/Podać |  |
| 6 | Praca ssaka oparta na wbudowanej, bezolejowej pompie, nie wymagającej konserwacji | Tak/Podać |  |
| 7 | Wielostopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe – zaoferować zbiornik zabezpieczający | Tak/Opisać |  |
| 8 | Zbiornik/zbiorniki o pojemności 2 lub 2,5 litrowe, wykonane z nietłukącego się materiału, wyposażone we wkłady jednorazowego użytku | Tak/Podać |  |
| 9 | Zamontowany kosz lub inne podobne rozwiązanie na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) | Tak/Podać |  |
| 10 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. dla każdego ssaka | Tak/Podać |  |
| 11 | Wkłady jednorazowego użytku – min. 20 szt. dla każdego ssaka | Tak/Podać |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |