### Maceratory – 8 szt.

| ### Maceratory | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać O ILE DOTYCZY |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać O ILE DOTYCZY |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać O ILE DOTYCZY |  |
| ## Ogólne parametry techniczne |  |  |
| ## Urządzenie do utylizacji wszystkich naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej (kaczki, baseny, miski nerkowate itp.) | Tak/Podać |  |
| ## Urządzenie wolnostojące | Tak/Podać |  |
| ## Bęben i głowica tnąca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak/Podać |  |
| ## Górna pokrywa jednoczęściowa | Tak/Podać |  |
| ## Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego | Tak/Podać |  |
| ## Szczelny zatrzask komory | Tak/Podać |  |
| ## Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy | Tak/Podać |  |
| Wyświetlacz LCD informujący o usterkach i fazie cyklu | Tak/Podać |  |
| Ładowność: min 1 basen i/lub kaczka |  |  |
| Urządzenie wyposażone w minimum czujnik: niedrożności odpływu; zaistniałych usterek | Tak/Podać |  |
| Uruchamianie cyklu jednym przyciskiem | Tak/Podać |  |
| Odprowadzenie ścieków rurą odpływową 50 mm | Tak/Podać |  |
| Wymiary maksymalnie: - wysokość 1000 mm - głębokość 500 mm - szerokość 500 mm | Tak/Podać |  |
| Czas cyklu maceracji maksymalnie | Podać |  |
| Zużycie wody na jeden cykl maceracji | Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |