Stół zabiegowy

| Stół zabiegowy | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Stół zabiegowy elektryczny | Tak/Podać |  |
| Blat stołu minimum 3 segmentowy | Tak/Podać |  |
| Segmenty stołu tapicerowane, materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych oraz promieni UV | Tak/Podać |  |
| Minimum dwa segmenty pleców i nóg ruchome | Tak/Podać |  |
| Długość stołu 2000 mm ± 100 mm | Tak/Podać |  |
| Szerokość stołu 750 mm ± 100 mm | Tak/Podać |  |
| Długość segmentu pleców 650 mm ± 50 mm | Tak/Podać |  |
| Regulacja segmentu pleców w zakresie co najmniej - 20° do + 60° | Tak/Podać |  |
| Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą sterowania elektrycznego lub za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Podać |  |
| Długość segmentu nożnego minimum 650 mm ± 50 mm | Tak/Podać |  |
| Regulacja segmentu nożnego w zakresie minimum - 40° do + 30° | Tak/Podać |  |
| Elektryczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej 500 mm – 800 mm | Tak/Podać |  |
| Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego dostępnego z każdej strony stołu | Tak |  |
| Koła o średnicy minimum 75 mm | Tak/Podać |  |
| Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji | Tak/Nie |  |
| Tworzywowa osłona podstawy odporna na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych | Tak/Podać |  |
| Blat stołu oparty na minimum dwóch punktach podparcia | Tak/Podać |  |
| Bezpieczne obciążenie robocze stołu minimum 180 kg | Tak/Podać |  |
| Stół wyposażony w uchwyt na kroplówki montowany w narożu | Tak/Podać |  |
| Stół wyposażony w relingi boczne umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów | Tak/Podać |  |
| Stół wyposażony w uchwyt do podkładów jednorazowych | Tak/Podać |  |
| Stół wyposażony w poręcze boczne | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |