Numer postępowania: 79/ZO/COV/20

PARAMETRY TECHNICZNE  - Tomograf komputerowy

Załącznik nr 2 zmiana

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | Tak Podać |  |
| 6 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak Podać |  |
| 7 | Kopia dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz. 211) i późniejszymi zmianami | Tak Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, niedemonstracyjne, nierekondycjonowane | Tak Podać |  |
|  | Tomograf komputerowy w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem | Tak Podać |  |
|  | Tomograf komputerowy posiadający min. 64 rzędy detektora, umożliwiający uzyskanie min. 128 submilimetrowych warstw w czasie jednego pełnego obrotu 360º zespołu lampa detektor. | Tak Podać |  |
|  | Stanowisko pracy systemu- konsola operatorska | Tak Podać |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu umożliwiający niezależne podawanie środka cieniującego i roztworu soli fizjologicznej. | Tak |  |
|  | Monitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych zintegrowany z gantry lub oddzielny w pomieszczeniu badań na dedykowanym wózku jezdnym, uchwycie ściennym lub sufitowym | Tak/Nie Podać |  |
|  | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu | Tak Podać |  |
| GANTRY / STÓŁ |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry minimum 70 cm | Tak Podać | Na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. folderu lub prospektu oraz załącznika nr 2 – parametry techniczne: Ilość przyznanych punktów (jakość): 70 cm – 0 pkt. powyżej 70cm – 10 pkt. …………………………… …………………………… |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z min. dwóch miejsc na gantry | TAK |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do zaprogramowanego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (min. trzy programowane pozycje) , dopuszcza się dwie programowalne pozycje pozycjonowania automatycznego, dopuszcza się precyzyjne manualne pozycjonowanie | TAK |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań | TAK/NIE (podać) |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) minimum 64 | TAK podać |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 38 mm | TAK podać |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie minimum 180 cm | TAK podać |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu ( stół o regulowanej wysokości) z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu +/- 0,25 mm minimum 200 kg | TAK podać | Na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. folderu lub prospektu oraz załącznika nr 2 – parametry techniczne: Ilość przyznanych punktów (jakość): 200 kg – 0 pkt. powyżej 200 kg – 10 pkt. …………………………… …………………………… |
|  | Wyposażenie stołu: - zagłówki do unieruchomienia głowy - pasy stabilizujące na rzepy - podpórki pod ramię, kolana i nogi min. | TAK |  |
| GENERATOR / LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora min. 70 kW | TAK podać |  |
|  | Maksymalny prąd anodowy dostępny w protokołach badań min. 550 mA | TAK podać |  |
|  | Zakres napięcia anodowego minimum w zakresie co najmniej 80 kV – 135 kV | TAK podać |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody minimum 7 MHU | TAK podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody minimum 780 kHU/min | TAK podać | Na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. folderu lub prospektu oraz załącznika nr 2 – parametry techniczne: Ilość przyznanych punktów (jakość): 780 kHU/min – 0 pkt. powyżej 780 kHU/min- 10 pkt., …………………………… …………………………… |
| PARAMETRY SKANU |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35 s | TAK podać |  |
|  | - |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji ilości warstw zadeklarowanych w punkcie 3 ≤ 0,63 mm | TAK podać |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów minimum 512 x 512 | TAK podać |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem FBP), min. 20 obrazów/s | TAK podać |  |
|  | - | TAK podać |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 4 cm | TAK podać |  |
|  | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 4 cm | TAK podać |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2% | TAK podać |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥ 120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm, dopuszcza się rozdzielczość niskokontrastowa dla rozmiaru obiektu maksymalnie 5 mm nie gorsza niż 3 HU przy dawce CTDIvol maksymalnie 11 mGy - określona na fantomie CATPHAN o średnicy 20 cm, dla warstwy 10 mm i napięcia min. 120 kV.r | TAK podać |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X,Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512x512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 12 lp/cm | TAK podać |  |
|  | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych minimum 5 nastaw | TAK podać |  |
|  | System monitorowania dawki promieniowania w trybie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Modulacja promieniowania rtg w czasie rzeczywistym w trzech osiach x, y, z | TAK |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | TAK |  |
|  | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP. | TAK |  |
|  | Gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | TAK, podać |  |
|  | Algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, implanty ortopedyczne, stomatologiczne | TAK |  |
| KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Stanowisko operatora wyposażone w minimum: - Dedykowany komputer, zapewniający prawidłową pracę systemu, wyposażone w dedykowana klawiaturę i myszkę - 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19” zgodny ze standardem DICOM - biurko do konsoli operatorskiej - 1 monitor do systemu szpitalnego RIS - UPS do podtrzymania zasilania na czas min. 10 min. do podtrzymania pracy komputer tomografu gwarantujący zapisanie zebranych danych w przypadku awarii zasilania oraz zakończenia pracy konsoli | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań min. : - pulmonologicznych - kolonoskopowych - endoskopii. - naczyniowych - perfuzyjnych |  |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 350 tys. | TAK |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - QUERY/RETRIEVE - Storage - Storage Commitment - ModalityWorklist (stanowisko operatora) | TAK |  |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | TAK |  |
|  | SSD (SurfaceShaded Display) | TAK |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | TAK |  |
|  | Synchronizacja i automatyczny start badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  |
|  | Możliwość określenia węzłów , na które operator eksportuje badania (w tym wysyłanie bezpośrednio do serwera pacs, stacji diagnostycznej. | TAK |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych z funkcją anonimizacji obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego.(pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) lub równoważne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny uwapnienia naczyń wieńcowych typu calcium score metodą Agatstona lub równoważne | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań dwu-energetycznych, zapewniająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK |  |
|  | Pełna integracja tomografu komputerowego z zaoferowanym wstrzykiwaczem kontrastu | TAK |  |
|  | Automatyczny raport daweki tworzony przez system po zakończonym badaniu | TAK |  |
| STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE |  |  |  |
|  | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | Tak podać |  |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | Tak |  |
|  | Dla wymienionego oprogramowania klinicznego ( stacji diagnostycznych/opisowych) Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy. Parametry dostarczonego sprzętu komputerowego mają uwzględniać wymagania zaoferowanego oprogramowania z uwzględnieniem, iż.: - dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie może to być również sprzęt end-of life; - dostarczony sprzęt ma posiadać gwarancję w miejscu instalacji na taki sam czas na jaki zostanie udzielona gwarancja dla tomografu; - licencja na system operacyjny z uwzględnieniem, iż system musi posiadać wsparcie producenta tego systemu; - oprogramowanie antywirusowe – licencja na czas gwarancji sprzętu z automatyczną aktualizacją lub dopuszczenie instalacji oprogramowania antywirusowego Zamawiającego; - co najmniej 2 karty sieciowe o prędkości min. 1000MB/s umożliwiający bonding; - min. 128 GB RAM; - 2 procesory min. 6 rdzeni fizycznych każdy osiągający 17 000 pkt. W teście Passmark; - dyski SSD o pojemności min. 1 TB w RAID 1; - obudowa RACK do montażu w szafie wraz z prowadnicami; - dostarczony sprzęt komputerowy za zainstalowanym oprogramowaniem klinicznym ma umożliwić płynne przetwarzania obrazów ( min. 30 tys.) z uwzględnieniem przeglądania, pomiarów, wykonywania rekonstrukcji obrazów przez co najmniej dwóch użytkowników jednocześnie oraz płynne wyświetlanie rekonstrukcji na monitorze lekarza, również w przypadku kiedy stacja opisowa/lekarska jest stacją web’ową, także w przypadku kiedy tomograf lub serwer PACS wysyła do stacji kolejne obrazy lub gdy dane są wysyłane ze stacji opisowej na serwej PACS; - kartę/karty graficzne umożliwiające podłączenie dostarczonych ze stacja monitorów i zgodne z przepisami prawa w tym zakresie; - możliwość pobierania obrazów z systemu RIS/PACS, dopuszcza się stacje robocze o parametrach technicznych gwarantujących optymalną pracę, to jest: Procesor osiągający minimum 12000 pkt w teście passmark, 16GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności minimum 256GB. | Tak podać |  |
|  | Każda konsola wyposażona w monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 29” ( zgodny z najnowszymi rozporządzeniami i wymaganiami dla stacji opisowych lekarskich w zakresie tomografii komputerowej) oraz monitor opisowy o przekątnej min 19” |  |  |
|  | Konsola o parametrach technicznych gwarantujących optymalną pracę, niezależne od aparatu TK, połączona z sewerem przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, wyświetlająca obrazy z TK poprzez serwer aplikacyjny w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu. Wszelkie podłączenia i instalacje w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Ilość stacji lekarskich: minimum 3 kpl. | TAK |  |
|  | Zaoferowanie serwera aplikacyjnego dedykowanego do oferowanego tomografu komputerowego | TAK podać |  |
|  | Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD w standardzie DICOM 3.0. wraz z darmową przegladarką zapisanego na CD/DVD badania | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE SERWERA APLIKACYJNEGO |  |  |  |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, NM | TAK podać |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |
|  | Prezentacja CINE | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy naczyniowej, rekonstrukcje krzywoliniowe, przekrojowe lub równoważne | Tak opisać |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w tętnicach wieńcowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu | Tak opisać |  |
|  | Możliwość oceny min. 3D badań perfuzyjnych mózgu | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie do nieinwazyjnej oceny guzów wątroby | Tak opisać |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego, sprzężony z oferowanym tomografem komputerowym w min. klasie I wg CiA 425 | Tak opisać (typ, model, rok produkcji) |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego z opcją podwójnego strumienia. Wstrzykiwacz współpracujący z zaoferowanym tomografem, umożliwiający komunikację. | Tak |  |
|  | Możliwość iniekcji środka cieniującego i fizjologicznego roztworu soli jednocześnie, dodatkowo możliwość zmiany stosunku ruchu tłoków strzykawek ze środkiem cieniującym i solą fizjologiczną | Tak |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Projekt osłon stałych | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia oraz po wykonaniu istotnych napraw, po których wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych w okresie gwarancyjnym – zawarte w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Duplikator płyt | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych (określonych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) z oprogramowaniem i opakowaniem do przechowywania. Zainstalowanie obrazu testowego na monitorze tomografu. Zestawu obrazów testowych: Jednorodne obrazy testowe TG18-UNL10 i TG18-UNL80, Obraz testowy TG18-QC, Obrazy testowe TG18-LPH10, TG18-LPH50, TG18-LPH89, TG18-LPV10, TG18-LPV50, TG18-LPV89, Obrazy testowe z serii TG18-LN12 (od TG18-LN12-01 do TG18-LN12-18) Szkolenie z wykonywania testów, dla co najmniej dwóch osób. | Tak |  |
|  | Wieszak na osłony i fartuchy – 2 szt. wraz z: - fartuch RTG jednostronny lekki 0,25 mm Pb na całej powierzchni – 5 szt. ( rozmiar i kolor do wyboru wg lokalizacji po wyborze Wykonawcy); - fartuch RTG dla dzieki lekki 0,25 mm Pb na całej powierzchni – 2 szt. ( rozmiar i kolor do wyboru wg lokalizacji po wyborze Wykonawcy); - komplet osłon gonad; - osłona na tarczycę – 2 szt. - okulary ochronne RTG wielorazowe- 1 szt. | Tak |  |
|  | Konfiguracja tomografu w zakresie komunikacji DICOM z posiadanymi przez Zamawiającego HIS/PACS w zakresie pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania badań do archiwum PACS i HIS oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania przez PACS (Storage Commitment). Zakup licencji po stronie Wykonawcy | Tak |  |
|  | Konfiguracja stacji opisowych do współpracy z systemem HIS/PACS Zamawiającego w zakresie przyjmowania zleceń, odesłania wyniku, również wykonanego w trybie emergency do systemu PACS | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji dla personelu wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami. Telefoniczne wsparcie techniczne i kliniczne firmy instalującej aparat podczas wykonywania badań z wykorzystaniem aplikacji zaawansowanych podczas pierwszego roku pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Szkolenia będą realizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty : - 1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą - 1 szt. w wersji elektronicznej dostarczona wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | - |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły (z lampą, detektorem) wchodzące w skład oferowanego TK min. 36 miesięcy. | Tak,podać |  |
|  | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu instalacji, uruchomienia i szkolenia z obsługi | TAK Podać |  |
| - Wykreśliłem | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis) | TAK Podać |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. ( nie dotyczy komputerów, dla których Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 5 lat) | TAK Podać |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Serwis autoryzowany na terenie RP. | TAK Podać dane adresowe serwisu |  |
|  | Wykonawca wykona dostosowanie pomieszczeń pod montaż nowego aparatu, a w szczególności - dostarczy tomograf do miejsca docelowego wraz z wszelkimi, pracami rozbiórkowymi, adaptacyjnymi, dostosowawczymi i wykończeniowymi - dokona instalacji, podłączenia do mediów i uruchomienia urządzenia. - po podłączeniu urządzenia Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowość podłączeń. - dokona wszelkich niezbędnych odbiorów, pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń na urządzeniu Zakres prac instalacyjno - montażowych obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac niezbędnych do poprawnego zamontowania, uruchomienia i dalszej eksploatacji oferowanego aparatu, zgodnie z wymogami producenta oraz wymaganiami technicznymi określonym w odpowiednich przepisach (m.in. Rozp. Min. Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Zakres koniecznych do wykonania prac obejmuje między innymi: 1. Prace wyburzeniowe 2. Stawianie ścian działowych 3. Wykonanie osłon radiologicznych 4. Wymiana stolarki 5. Wykonanie powłok podłogowych, ściennych i sufitowych 6. Wykonanie instalacji energetycznych (wymiana przewodów zasilających osprzętu elektrycznego) i teletechnicznych 7. Wykonanie instalacji co, cw. wod-kan (wymiana armatury) 8. Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej 9. Wykonanie testów i pomiarów, ekspertyzy (jeśli dotyczy) | Tak |  |