### Myjnia dezynfektor przelotowy z przystawką na buty

| ### Myjnia dezynfektor przelotowy z przystawką na buty | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | Tak/Podać |  |
| Producent | Tak/Podać |  |
| Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
| Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |
| Obudowa, drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 1.4301 | Tak/Podać |  |
| Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 1.4404 o grubości minimum 1,25mm | Tak/Podać |  |
| Drzwi uchylne tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. Drzwi wykonane ze szkła podwójnego, hartowanego. Doszczelnianie uszczelki komory bezpośrednio do szklanej powierzchni drzwi | Tak/Podać |  |
| Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku, utworzonego po otwarciu drzwi | Tak/Podać |  |
| Szerokość myjni maksymalnie 70 cm (konstrukcja urządzenie nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych) | Tak/Podać |  |
| Przeznaczona do mycia i dezynfekcji minimum narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, butów i kontenerów sterylizacyjnych. | Tak/Podać |  |
| Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej. | Tak/Podać |  |
| Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu) | Tak/Podać |  |
| Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej. Uruchomienie dodatkowego płukania wstępnego w przypadku pojawienia się piany w komorze. | Tak/Podać |  |
| Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni. | Tak/Podać |  |
| System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach | Tak/Opisać |  |
| Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | Tak/Podać |  |
| Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia | Tak/Podać |  |
| Wydajność pompy myjącej minimum 600l/min | Tak/Podać |  |
| Szafka umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych | Tak/Podać |  |
| Minimum dwie pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Utrzymanie stałego stężenia roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. Możliwość rozszerzenia o dodatkową pompę. | Tak/Opisać |  |
| Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | Tak/Podać |  |
| Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator). | Tak/Podać |  |
| Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory. | Tak/Podać |  |
| Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak/Podać |  |
| Sterowanie mikroprocesowe. Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak/Podać |  |
| Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz graficzny postępu procesu. | Tak/Podać |  |
| Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu. | Tak/Podać |  |
| Wyświetlacz LCD, komunikaty w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | Tak/Podać |  |
| Optyczna i akustyczna sygnalizacja o awariach lub ewentualnych błędach. | Tak/Podać |  |
| Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak/Podać |  |
| Czas procesu producenckiego zwalidowanego programu składającego się z faz: mycie wstępne, mycie zasadnicze, płukanie, dezynfekcja termiczna, efektywne suszenie zgodnie z PN EN 15883 nie przekraczające 45 minut. | Tak/Podać |  |
| Minimum 30 programów mycia i dezynfekcji w tym minimum 15 predwfiniowanych i 15 z możliwością zaprogramowania przez Użytkownika | Tak/Podać |  |
| Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu | Tak/Podać |  |
| Urządzenie z wbudowaną suszarką. Możliwość modyfikacji temperatury i czasu suszenia. | Tak |  |
| Zintegrowana suszarka wyposażona w minimum dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak/Podać |  |
| Czujnik zapchania systemu filtrującego zintegrowanej suszarki powietrza używanego do suszenia | Tak/Podać |  |
| Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem. | Tak/Podać |  |
| Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu minimum 93st.C). | Tak/Opisać |  |
| Silnik suszarki bezszczotkowy (brak konieczności wymiany szczotek) | Tak/Podać |  |
| Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa oraz uchwytu drzwi), których mycie jest utrudnione. | Tak/Podać |  |
| Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózków wsadowych zapewniający przepływ wewnątrz mytych narzędzi oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | Tak/Podać |  |
| Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak/Podać |  |
| Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | Tak/Podać |  |
| Automatyczne elektryczne domykanie, doszczelnianie i ryglowanie drzwi komory myjni. | Tak/Podać |  |
| Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 | Tak/Podać |  |
| Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak/Podać |  |
| Zasilanie elektryczne | Tak/Podać |  |
| Podłączenie wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej | Tak/Podać |  |
| Urządzenie wyposażone w zintegrowany demineralizator. | Tak/Podać |  |
| Końcowe płukanie wodą demineralizowaną. | Tak/Podać |  |
| Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi . Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 1 szt. | Tak/Podać |  |
| Wózek wsadowy na obuwie gwarantujący umycie jednorazowo minimum 10 par butów . Ilość-1 szt. | Tak/Podać |  |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia maksymalnie 1900 x 700 x 750 mm (wysokość x szerokość x głębokość) | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |
| Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |