Zestaw fiberoskopów z monitorem

| Zestaw fiberoskopów z monitorem |  | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; c ) oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 3. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| Monitor systemu wideoendoskopowego – 1 szt |  |  |  |
| 1. | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2. | Producent | Tak/Podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4. | Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej min. 7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160° | Tak/Podać |  |
| 5. | Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli | Tak/Podać |  |
| 6. | Monitor wyposażony w minimum dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia minimum dwóch wideoendoskopów, np. wideorhinolaryngoskopu i wideootoskopu lub głowic kamery endoskopowej | Tak/Podać |  |
| 7. | Współczynnik ochrony monitora minimum IP54 | Tak/Podać |  |
| 8. | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe | Tak/Podać |  |
| 9. | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast | Tak/Podać |  |
| 10. | Funkcja balansu bieli | Tak/Podać |  |
| 11. | Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy lub równoważny ) oraz sieciowe, możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora | Tak/Podać |  |
| 12. | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | Tak/Podać |  |
| 13. | Monitor wyposażony w minimum jedno gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4) | Tak/Podać |  |
| 14. | Monitor wyposażony w minimum jedno gniazdo USB | Tak/Podać |  |
| 15. | Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania | Tak/Podać |  |
| 16. | Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora | Tak/Podać |  |
| 17. | Możliwość zamocowania monitora na stojaku | Tak/Podać |  |
| 18. | Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora | Tak/Podać |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia ze standardowymi optykami sztywnymi | Tak/Podać |  |
| 20. | Waga monitora nie większa niż 1300 1500 g | Tak/Podać |  |
| 21. | W zestawie przewód do połączenia monitora z wideolaryngoskopami posiadanymi przez Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 22. | W zestawie stojak jezdny z drążkiem do zamocowania monitora, koszem na akcesoria oraz uchwytem na endoskop giętki. Stojak wyposażony w podstawę jezdną z blokadą centralną lub minimum 2 kółek. | Tak/Podać |  |
| 23. | W zestawie pojemnik do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, perforowany, wyprofilowany zgodnie z kształtem aparatu | Tak/Podać |  |
| Giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2. | Producent | Tak/Podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 4. | Giętki wideoendoskop intubacyjny przeznaczony do intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora | Tak/Podać |  |
| 5. | Przetwornik wideo typu CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | Tak/Podać |  |
| 6. | Zintegrowane źródło światła LED | Tak/Podać |  |
| 7. | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu wideo, zdjęcia oraz balansu bieli | Tak/Podać |  |
| 8. | Adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej | Tak/Podać |  |
| 9. | Możliwość zamontowania zaworu ssącego w min. 2 pozycjach (na lewą i na prawą stronę) do odpowiedniego podłączenia drenu ssącego | Tak/Podać |  |
| 10. | Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | Tak/Podać |  |
| 11. | Średnica końcówki dystalnej maks. 5,5 6,5 mm | Tak/Podać |  |
| 12. | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. góra 140° / min. dół 140° | Tak/Podać |  |
| 13. | Kierunek widzenia wideoendoskopu 0° | Tak/Podać |  |
| 14. | Kąt widzenia wideoendoskopu min. 100° | Tak/Podać |  |
| 15. | Długość robocza min. 65 cm | Tak/Podać |  |
| 16. | Kanał roboczy z przyłączem typu LUER, zabezpieczany gumową zatyczką, do wprowadzania narzędzi lub cewników | Tak/Podać |  |
| 17. | Średnica kanału roboczego min. 2,1 mm | Tak/Podać |  |
| 18. | Stopień ochrony min. IPX8 | Tak/Podać |  |
| 19. | Waga nie większa niż 400 500 g | Tak/Podać |  |
| 20. | Pobór mocy elektrycznej maks. 1 W | Tak/Podać |  |
| 21. | Możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | Tak/Podać |  |
| 22. | Możliwość sterylizacji w min.: STERRAD, EtO | Tak/Podać |  |
| 23. | W zestawie min.: tester szczelności; zawór ssący (10 szt.); adapter do podłączenia do myjni; szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego; walizka | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5. | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6. | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7. | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |