System holterowski

| System holterowski |  | Warunek | Potwierdzenie/ Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 2 | Producent | Tak/Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2020r ( wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu holterowskiego) | Tak/Podać |  |
| 4 | Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) w szczególności: - spełniać tzw. Wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego w szczególności w zakresie wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów; - posiadać deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia; - oznakowano je znakiem zgodności CE | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykaz dostawców części i materiałów – zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r . ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| 6 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 175 ) | Tak/Podać |  |
| Ogólne parametry techniczne |  |  |  |
| System do analizy holterowskiej – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 7, 8, 10 (32 lub 64bit) | Tak/Podać |  |
| 2. | Możliwość programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu | Tak/Podać |  |
| 3. | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG | Tak/Podać |  |
| 4. | Retrospektywna analiza sygnału jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale obejmująca: - Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. - Analizę odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia. - Analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV) w dziedzinie czasu. - Analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV) w dziedzinie częstotliwości. - Automatyczne oznaczanie załamków P. - Automatyczną analizę odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem arytmii przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu przedsionkowego). - Analizę QT i OTc z obliczaniem dyspersji - Analizę nocnych zaburzeń oddychania (bezdechu sennego) w oparciu o dane EKG. - Ocenę pracy różnych typów stymulatorów serca - Automatyczną reanalizę zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywaną w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji | Tak/Podać |  |
| 5. | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody | Tak/Podać |  |
| 6. | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie | Tak/Podać |  |
| 7. | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii z możliwością szybkiego i łatwego odnalezienia poszczególnych jej typów dla całego zapisu EKG | Tak/Podać |  |
| 8. | Możliwość przeliczania zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy | Tak/Podać |  |
| 9. | Możliwość dowolnego konfigurowania wyglądu ekranów pracy oraz tworzenia własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz | Tak/Podać |  |
| 10. | Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów | Tak/Podać |  |
| 11. | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia | Tak/Podać |  |
| 12. | Dla analizy zapisów ciśnieniowych tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC | Tak/Podać |  |
| 13. | Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych | Tak/Podać |  |
| 14. | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, możliwość operowania na danych sieciowych i sieciowego dostępu do klucza licencyjnego oprogramowania | Tak/Podać |  |
| 15. | Możliwość późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi | Tak/Podać |  |
| Rejestrator EKG – 6 szt. |  |  |  |
| 16. | Typ/Model/Rok produkcji | Tak/Podać |  |
| 17. | Zapis danych w trybie 3-kanałowym na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC o dowolnej pojemności | Tak/Podać |  |
| 18. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z baterii lub akumulatorka | Tak/Podać |  |
| 19. | Wbudowany w rejestrator port USB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora | Tak/Podać |  |
| 20. | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta | Tak/Podać |  |
| 21. | Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta | Tak/Podać |  |
| 22. | Częstotliwość próbkowania co najmniej 30000Hz z rozdzielczością amplitudową co najmniej 12 bit | Tak/Podać |  |
| 23. | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu | Tak/Podać |  |
| 24. | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak/Podać |  |
| 25. | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu | Tak/Podać |  |
| 26. | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG co najmniej 170 godz | Tak/Podać |  |
| 27. | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 30 dni) | Tak/Podać |  |
| 28. | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji) | Tak/Podać |  |
| 29. | Przycisk zdarzeń dla pacjenta | Tak/Podać |  |
| 30. | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi | Tak/Podać |  |
| 31. | Wodoszczelna obudowa | Tak/Podać |  |
| Rejestrator ciśnienia krwi typu ABPM – 5 szt. |  |  |  |
| 32. | Typ/Model | Tak/Podać |  |
| 33. | Pomiar dwiema metodami: osłuchową (Korotkowa) i oscylometryczną | Tak/Podać |  |
| 34. | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego | Tak/Podać |  |
| 35. | Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta | Tak/Podać |  |
| 36. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 25-300 mmHg | Tak/Podać |  |
| 37. | Zakres pomiaru tętna co najmniej 40-300 bpm | Tak/Podać |  |
| 38. | Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem i portem USB do komunikacji z komputerem | Tak/Podać |  |
| 39. | Czas rejestracji do 48 godzin | Tak/Podać |  |
| 40. | Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora | Tak/Podać |  |
| 41. | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi | Tak/Podać |  |
| 42. | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru | Tak/Podać |  |
| 43. | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta | Tak/Podać |  |
| 44. | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania | Tak/Podać |  |
| 45. | Programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów międzybadaniowych (najkrótszy 5 minut , najdłuższy nie mniej niż 60 minut) | Tak/Podać |  |
| 46. | Pamięć co najmniej 200 pomiarów | Tak/Podać |  |
| 47. | Zasilanie bateryjne i akumulatorowe | Tak/Podać |  |
| 48. | W zestawie co najmniej 2 mankiety w rozmiarze dla dorosłych z możliwością dezynfekcji po każdym pacjencie | Tak/Podać |  |
| System komputerowy – 1 kpl. |  |  |  |
| 49. | Komputer typu PC, procesor min. 2-rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 4GB, dysk twardy min. 1 TB, nagrywarka CD/DVD, system operacyjny Windows 10 64bit, monitor LCD min. 21’, drukarka laserowa z automatycznym trybem duplex | Tak/Podać |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | Tak/Podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotów zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak/Podać |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/Podać |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | Tak/Podać |  |
| 6 | W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych | Tak/Podać |  |
| 7 | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu | Tak/Podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim | Tak/Podać |  |