## Całość
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIETY NR: I, II, IIA, IIB, IIC, IID,IIE,IIF,IIG,III,IV,V,VI,VIA,VII,VIII,IX,IXA,IXB,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pakietów (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018 | TAK |  | –
2 | Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarcję zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.), lub zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzedu, lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (dotyczy wyrobów medycznych) 4) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim) - potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ - dotyczy wszystkich urządzeń. | TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 |  | –
3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczeciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  | –
5 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników technicznych wskazanych przez Użytkownika w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń: 1) obsługi technicznej aparatu; 2) technicznego przeglądu bezpieczeństwa; 3) procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych; 4) procedur okresowych czynności konserwacyjnych. Szkolenie personelu technicznego – max. 2 osoby, w terminie ustalonym przez Użytkownika. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy | TAK |  | –
6 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  | –
7 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia | TAK |  | –
8 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  | –
9 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
Pakiet I
1 | Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem anestezjologicznym | Liczba sztuk: 4
10 | nazwa produktu | podać |  | –
11 | model/typ | podać |  | –
12 | producent | podać |  | –
Warunki ogólne
13 | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać |  | –
14 | Minimum 1 szuflada na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać |  | –
15 | Aparat do znieczulenia ogólnego, aparat do montażu/zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej posiadanej przez Zamawiającego (producent: Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., model: HyPort 6000, uchwyt równoważny z typami Drager Holder i Trumpf Pedant Kreuzer, nośność kolumny max. 180 kg - należy uwzględnić również ciężar 4 szt. pomp infuzyjnych oraz kardiomonitora) | TAK, podać |  | –
16 | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) lub lampką halogenową | TAK, podać |  | –
17 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawijącego - wtyki typu AGA | TAK, podać |  | -
18 | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) - należy zapewnić prawidłowe podłaczenie odciągu z posiadanymi przez Użytkownika kolumnami, producent: Dreager, model: Movita | TAK, podać |  | –
19 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut | TAK, podać |  | –
20 | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min. 100 l/min | TAK, podać |  | 100 - 120 l/min. - 0 pkt.; >120 l/min. - 2 pkt. (w trybie ciśnieniowym i objętościowym)
21 | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów lub ssak napędzany powietrzem, z dwiema wielorazowymi dedykowanymi butlami, o pojemności min. 0.7 l każda, z możliwością stosowania jednorazowych wkładów do butli | TAK, podać |  | –
22 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
System dystrybucji gazów
23 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym lub aparat z elektronicznymi przepływomierzami do tlenu, podtlenku azotu i powietrza, z liczbową prezentacją przepływu świeżego gazu oraz z wirtualnymi przepływomierzami (obrazowanie graficzne i liczbowe zgodnie ze skalą przepływomierzy) prezentowanymi na ekranie respiratora wbudowanym w ścianę przednią aparatu | TAK, podać |  | –
24 | Precyzyjny elektroniczny/pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów lub mechaniczny mieszalnik świeżych gazów podlegający kontroli elektronicznej, wraz z prezentacją wartości przepływu oraz ciśnień (graficznie i cyfrowo) | TAK, podać |  | –
25 | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB lub urządzeń zewnętrznych poprzez złącze sieciowe | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
26 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym | TAK, podać |  | –
27 | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta lub aparat do znieczulania wyposażony w system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
28 | Przepływ bezpieczeństwa O2 | TAK, podać |  | –
29 | Aparat dostosowany do pracy z niskimi i minimalnymi przepływami, z przepływem świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK, podać |  | –
30 | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt; NIE – 0 pkt.
Układ oddechowy
31 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK, podać |  | –
32 | Obejście tlenowe o dużej objętości – min. 35 l/min | TAK, podać |  | –
33 | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać |  | –
34 | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL lub aparat do znieczulania wyposażony w mechaniczną płynnie regulowaną zastawkę APL używaną przy wentylacji ręcznej | TAK, podać |  | –
35 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza lub aparat z wielorazowym zbiornikiem pochłaniacza dwutlenku węgla o pojemności 1.5 L i z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych, które mogą być wymieniane w czasie pracy bez rozszczelniania układu i w tym wypadku- po odpięciu zbiornika-możliwa praca bez pochłaniacza, czyli z obejściem | TAK, podać |  | –
36 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK, podać |  | –
Respirator anestetyczny
37 | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 12”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 800x600 pikseli, z pokrętłem i przyciskami | TAK, podać |  | –
38 | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni | TAK/NIE |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0pkt.;
39 | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 3 krzywych dynamicznych i min. 1 pętli spirometrycznej, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji lub aparat z ekranem respiratora, na którym prezentowane są krzywe, przepływomierze, nastawy i parametry mierzone oraz dzięki szybkiemu dostępowi prezentowane są pętle lub trendy | TAK, podać |  | –
40 | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych | TAK, podać |  | –
Tryby wentylacji
41 | Tryb ręczny | TAK, podać |  | –
42 | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać |  | –
43 | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać |  | –
44 | Wentylację SIMV | TAK, podać |  | –
45 | Wentylację PSV | TAK, podać |  | –
46 | Wentylacja PCVG lub PRVC lub AutoFlow - wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać |  | -
47 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami lub możliwość rozbudowy o funkcję ekonomizacji znieczulenia poprzez optymalizację bezpiecznych przepływów gazów i kalkulację zużycia środka wziewnego i jego kosztu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0pkt.;
Regulacje
48 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 lub 2:1 lub 5:1 do 1:8 lub 1:4 | TAK, podać |  | –
49 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 1/min (podać zakres) | TAK, podać |  | –
50 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać |  | –
51 | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
52 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać |  | –
53 | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać |  | –
54 | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0,2-1,5 s (podać zakres) | TAK, podać |  | –
Alarmy
55 | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać |  | –
56 | Wysokiej pojemności minutowej | TAK, podać |  | –
57 | Alarm objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
58 | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK, podać |  | –
59 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  | –
60 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać |  | –
61 | Alarm Apnea | TAK, podać |  | –
Pomiar i obrazowanie
62 | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać |  | –
63 | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać |  | –
64 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać |  | –
65 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać |  | –
66 | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać |  | –
67 | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK, podać |  | –
68 | Ciśnienia szczytowego | TAK, podać |  | –
69 | Ciśnienia średniego | TAK, podać |  | –
70 | Ciśnienia PEEP | TAK, podać |  | –
71 | Ciśnienia PEEP całkowitego | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
72 | Ciśnienia plateau | TAK, podać |  | –
73 | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać |  | –
74 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt; NIE – 0 pkt.
75 | Moduł gazowy - pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
76 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
77 | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać |  | –
78 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać |  | –
79 | Kalibracja modułu gazowego automatyczna | TAK, podać |  | –
80 | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 8 godzin | TAK, podać |  | –
81 | Komunikacja zewnętrzna przez złącza min. RS232 lub komunikacja USB do celów serwisowych | TAK, podać |  | –
82 | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
Parowniki
83 | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK, podać |  | –
84 | Aparat przystosowany do parowników z zabezpieczeniem przed przelaniem | TAK, podać |  | –
85 | Aparat z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
86 | W zestawie z aparatem parownik do Sevofluranu | TAK, podać |  | –
Kardiomonitor anestezjologiczny do każdego aparatu do znieczuleń
87 | Kardiomonitor mocowany do aparatu do znieczulania – w komplecie odpowiednie ramiona | TAK, podać |  | –
88 | Wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie systemu monitorowania pacjenta, przynajmniej krzywe, pętle, parametry, dane dot. anestetyków | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
89 | Kardiomonitor modułowy min. 12 [‘] (działający w systemie wymiennych modułów pomiarowych) dedykowany do zastosowań w obszarze anestezji i intensywnej terapii | TAK, podać |  | –
90 | Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać |  | –
91 | Sterowanie funkcjami pomiarowymi dla wszystkich wymaganych parametrów - bezpośrednio z ekranu zaoferowanego monitora. Nie dotyczy pomiarów dopuszczonych ewentualnie w formie urządzeń zewnętrznych. | TAK, podać |  | –
92 | Monitor przystosowany do dezynfekcji i odkażania. Podać środki dezynfekcyjne (min. 2 – nazwy i producenci) dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia lub dopuszczone substancje czynne w środkach dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
93 | Kompatybilność modułów pomiarowych dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów (dotyczy modułów pomiarowych dla min.: EKG, inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, saturacja, temperatura, kapnografia). | TAK, podać |  | –
94 | Wszystkie akcesoria pomiarowe kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami oraz z elementem/modułem transportowym. | TAK, podać |  | –
95 | Możliwość monitorowania co najmniej następujących: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura (min. jeden tor pomiarowy), - ciśnienie metodą inwazyjną (przynajmniej 2 tory pomiarowe), - głębokość uśpienia BIS lub entropialub pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej NMT lub kapnografii. | TAK, podać |  | –
96 | Oprogramowanie i pomiary kardiomonitora dostosowane do różnych kategorii wiekowych pacjentów (dziecko/dorosły). | TAK, podać |  | –
97 | Monitor wyposażony w maksymalnie jeden ekran typu TFT lub LCD: - przekątna ekranu min. 12 [‘], - rozdzielczość min. 800 x 600. | TAK, podać |  | –
98 | Komunikacja monitora z użytkownikiem w języku polskim | TAK, podać |  | –
99 | Kardiomonitory wyposażone w element/moduł transportowy zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania (bez jakichkolwiek przerw) przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie wraz z akumulatorem nieprzekraczającej 6,5 [kg]. | TAK, podać |  | 3 [kg] i mniej - 2 pkt.; większe wartości - 1 pkt.
100 | Zasilanie akumulatorowe elementu/modułu transportowego min. 1,5 [godz.]. | TAK, podać |  | 3 [godz.] i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
101 | Element/moduł transportowy chłodzony konwekcyjne, bez użycia wentylatora. | TAK, podać |  | –
102 | Element/moduł transportowy wyposażony we własny ekran o przekątnej min. 3 ["]. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
103 | Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK, podać |  | –
104 | Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu. | TAK, podać |  | –
105 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie pracy. | TAK, podać |  | –
106 | Minimum 6 różnych krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie jednocześnie (bez użycia funkcji 12 odprowadzeń EKG). | TAK, podać |  | –
107 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – w tym drukowanie na drukarce laserowej . | TAK, podać |  | –
108 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania i innymi monitorami. | TAK, podać |  | –
109 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do szpitalnego systemu bazy danych z komputerową historią choroby pacjenta. Możliwość dostępu oznacza podgląd i dokonywanie wpisów, zleceń, itp. danych. | TAK/NIE, podać |  | –
110 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do udostępnianych w sieci informacji z systemu HIS – Hospital Information System za pośrednictwem standardowego interfejsu HL7. | TAK, podać |  | –
111 | Komunikacja pomiędzy monitorami – w postaci co najmniej podglądu danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania. | TAK, podać |  | –
112 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 [godz.] | TAK, podać |  | 48 godzin i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
113 | Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  | –
114 | Historia alarmów - min. 50 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK, podać |  | –
115 | Czasowe wyciszenie alarmów. | TAK, podać |  | –
116 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. | TAK, podać |  | –
117 | POMIAR EKG – WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
118 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  | –
119 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. | TAK, podać |  | –
120 | Minimum 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie, z możliwością używania tylko 1-go odprowadzenia do analizy. | TAK, podać |  | –
121 | Klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami. | TAK, podać |  | –
122 | Pomiaru pulsu z sygnału EKG zakres min. od 30 do 250 [1/min]. | TAK, podać |  | –
123 | Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). | TAK, podać |  | –
124 | Monitorowanie ST – z każdego monitorowanego odprowadzenia zakres min. od -10,0 do +10,0 [mm]. | TAK, podać |  | –
125 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy oraz wielorazowy przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG (5- lub 6- lub 12-elektrodowy). | TAK, podać |  | –
126 | POMIAR CZĘSTOŚCI ODDECHU - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
127 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. | TAK, podać |  | –
128 | Wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK, podać |  | –
129 | Minimalny zakres pomiarowy od 4 do 120 [odd./min]. | TAK, podać |  | –
130 | Dokładność pomiaru w zakresie min. od 4 do 120 [odd./min] nie gorsza niż +/-1 oddech lub 2% pomiaru (w zależności od tego, która dokładność jest lepsza). | TAK, podać |  | –
131 | POMIAR SATURACJI SPO2 - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
132 | Pomiar saturacji SpO2 - algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe oparty na technologiach: Masimo lub Nellcor. | TAK, podać |  | –
133 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK, podać |  | –
134 | Alarm desaturacji lub alarm przekroczenia progu niskiej saturacji | TAK, podać |  | –
135 | Możliwość podłączenia drugiego modułu do pomiaru saturacji | TAK, podać |  | –
136 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy czujnik pomiarowy na palec oraz 10 [szt.] wielorazowych czujników na ucho na wszystkie stanowiska. | TAK, podać |  | –
137 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI NIBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
138 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi NIBP - pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | TAK, podać |  | –
139 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów w zakresie min. 1 [minuta] – 4 [godziny]. | TAK, podać |  | –
140 | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw 4 szt. wielorazowych mankietów dla dorosłych (wolnych od lateksu): - 1 x mały, - 2 x standard, - 1 x duży. | TAK, podać |  | –
141 | POMIAR TEMPERATURY - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
142 | Pomiar temperatury. | TAK, podać |  | –
143 | Zakres pomiarowy min.: 10 – 45 [°C]. | TAK, podać |  | –
144 | Min. jeden tor pomiarowy temperatury – w komplecie do każdego monitora czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i centralnej . | TAK, podać |  | –
145 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
146 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - minimum 2 tory pomiarowe IBP | TAK, podać |  | –
147 | Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od -25 do +300 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
148 | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 20 [szt.] przetworników jednorazowych do pomiaru IBP. | TAK, podać |  | –
149 | POMIAR STĘŻENIA WDECHOWO-WYDECHOWEGO CO2 (KAPNOGRAFII) - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
150 | Pomiar stężenia wdechowo-wydechowego CO2 (kapnografii) – pomiar w strumieniu bocznym | TAK, podać |  | –
151 | Zakres pomiarowy min. od 0 do 99 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
152 | Prezentacja cyfrowa pomiaru oraz prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK, podać |  | –
153 | Wykrywanie/ monitorowanie bezdechów z regulowanym czasem tolerancji lub kardiomonitor z pośrednio realizowaną regulacją czasu opóźnienia alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granicy alarmu częstości oddechów oraz bezdechu | TAK, podać |  | –
154 | Pomiar nie wymagający kalibracji. | TAK, podać |  | –
155 | W zestawie do każdego modułu min. 10 [szt.] akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych. | TAK, podać |  | –
156 | POMIAR ENTROPII LUB GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA/SEDACJI METODĄ BIS/ENTROPIA - 2 SZT. NA CAŁY ZESTAW MONITORÓW |  |  | –
157 | Pomiar entropii lub głębokości znieczulenia/sedacji metodą BIS/entropia. | TAK, podać |  | –
158 | W zestawie do każdego modułu wielorazowy kabel pomiarowy oraz min. 5 czujników jednorazowych. | TAK, podać |  | –
159 | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO NMT - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
160 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego NMT - pomiar metodą ST, TOF i PTC. | TAK, podać |  | –
161 | W zestawie do każdego modułu wielorazowy kabel pomiarowy oraz startowy pakiet elektrod | TAK, podać |  | –
2 | Zestaw monitorujący dla każdego pacjenta (Blok operacyjny - sala wybudzeń) | Liczba sztuk: 4
162 | nazwa produktu | podać |  | –
163 | model/typ | podać |  | –
164 | producent/kraj | podać |  | –
165 | Kardiomonitor mocowany do kolumny medycznej (producent: Mindray, model: HyPort 3000) – w komplecie odpowiednie ramiona | TAK, podać |  | –
166 | Kardiomonitor modułowy min. 12 [‘] (działający w systemie wymiennych modułów pomiarowych) dedykowany do zastosowań w obszarze anestezji i intensywnej terapii | TAK, podać |  | –
167 | Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać |  | –
168 | Sterowanie funkcjami pomiarowymi dla wszystkich wymaganych parametrów - bezpośrednio z ekranu zaoferowanego monitora. Nie dotyczy pomiarów dopuszczonych ewentualnie w formie urządzeń zewnętrznych. | TAK, podać |  | –
169 | W zestawie do każdego monitora uchwyt montażowy umożliwiający regulację położenia monitora w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK, podać |  | –
170 | Monitor przystosowany do dezynfekcji i odkażania. Podać środki dezynfekcyjne (min. 2 – nazwy i producenci) dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia lub dopuszczone substancje czynne w środkach dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
171 | Kompatybilność modułów pomiarowych dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów (dotyczy modułów pomiarowych dla min.: EKG, inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, saturacja, temperatura, kapnografia). | TAK, podać |  | –
172 | Wszystkie akcesoria pomiarowe kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami oraz z elementem/modułem transportowym. | TAK, podać |  | –
173 | Możliwość monitorowania co najmniej następujących: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura (min. jeden tor pomiarowy), - ciśnienie metodą inwazyjną (przynajmniej 2 tory pomiarowe), - głębokość uśpienia BIS lub entropia, lub pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej NMT lub kapnografii - ciągły rzut minutowy serca, | TAK, podać |  | –
174 | Oprogramowanie i pomiary kardiomonitora dostosowane do różnych kategorii wiekowych pacjentów (dziecko/dorosły). | TAK, podać |  | –
175 | Monitor wyposażony w maksymalnie jeden ekran typu TFT lub LCD: - przekątna ekranu min. 12 [‘], - rozdzielczość min. 800 x 600. | TAK, podać |  | –
176 | Komunikacja monitora z użytkownikiem w języku polskim | TAK, podać |  | –
177 | Kardiomonitory wyposażone w element/moduł transportowy zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania (bez jakichkolwiek przerw) przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie wraz z akumulatorem nieprzekraczającej 6,5 [kg]. | TAK, podać |  | 3 [kg] i mniej - 2 pkt.; większe wartości - 1 pkt.
178 | Zasilanie akumulatorowe elementu/modułu transportowego min. 1,5 [godz.]. | TAK, podać |  | 3 [godz.] i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
179 | Element/moduł transportowy chłodzony konwekcyjne, bez użycia wentylatora. | TAK, podać |  | –
180 | Element/moduł transportowy wyposażony we własny ekran o przekątnej min. 3 ["]. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
181 | Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK, podać |  | –
182 | Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu. | TAK, podać |  | –
183 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie pracy. | TAK, podać |  | –
184 | Minimum 6 różnych krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie jednocześnie (bez użycia funkcji 12 odprowadzeń EKG). | TAK, podać |  | –
185 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – w tym drukowanie na drukarce laserowej . | TAK, podać |  | –
186 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania i innymi monitorami. | TAK, podać |  | –
187 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do szpitalnego systemu bazy danych z komputerową historią choroby pacjenta. Możliwość dostępu oznacza podgląd i dokonywanie wpisów, zleceń, itp. danych. | TAK/NIE, podać |  | –
188 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do udostępnianych w sieci informacji z systemu HIS – Hospital Information System za pośrednictwem standardowego interfejsu HL7. | TAK, podać |  | –
189 | Komunikacja pomiędzy monitorami – w postaci co najmniej podglądu danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania. | TAK, podać |  | –
190 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 [godz.] | TAK, podać |  | 48 godzin i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
191 | Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  | –
192 | Historia alarmów - min. 50 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK, podać |  | –
193 | Czasowe wyciszenie alarmów. | TAK, podać |  | –
194 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. | TAK, podać |  | –
195 | POMIAR EKG – WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
196 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  | –
197 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. | TAK, podać |  | –
198 | Minimum 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie, z możliwością używania tylko 1-go odprowadzenia do analizy. | TAK, podać |  | –
199 | Klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami. | TAK, podać |  | –
200 | Pomiaru pulsu z sygnału EKG zakres min. od 30 do 250 [1/min]. | TAK, podać |  | –
201 | Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). | TAK, podać |  | –
202 | Monitorowanie ST – z każdego monitorowanego odprowadzenia zakres min. od -10,0 do +10,0 [mm]. | TAK, podać |  | –
203 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy oraz wielorazowy przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG (5- lub 6- lub 12-elektrodowy). | TAK, podać |  | –
204 | POMIAR CZĘSTOŚCI ODDECHU - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
205 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. | TAK, podać |  | –
206 | Wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK, podać |  | –
207 | Minimalny zakres pomiarowy od 4 do 120 [odd./min]. | TAK, podać |  | –
208 | Dokładność pomiaru w zakresie min. od 4 do 120 [odd./min] nie gorsza niż +/-1 oddech lub 2% pomiaru (w zależności od tego, która dokładność jest lepsza). | TAK, podać |  | –
209 | POMIAR SATURACJI SPO2 - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
210 | Pomiar saturacji SpO2 - algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe oparty na technologiach: Masimo lub Nellcor. | TAK, podać |  | –
211 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK, podać |  | –
212 | Alarm desaturacji lub alarm przekroczenia progu niskiej saturacji | TAK, podać |  | –
213 | Możliwość podłączenia drugiego modułu do pomiaru saturacji | TAK/NIE, podać |  | –
214 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy czujnik pomiarowy na palec oraz 10 [szt.] wielorazowych czujników na ucho na wszystkie stanowiska. | TAK, podać |  | –
215 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI NIBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
216 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi NIBP - pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | TAK, podać |  | –
217 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów w zakresie min. 1 [minuta] – 4 [godziny]. | TAK, podać |  | –
218 | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw 4 szt. wielorazowych mankietów dla dorosłych (wolnych od lateksu): - 1 x mały, - 2 x standard, - 1 x duży. | TAK, podać |  | –
219 | POMIAR TEMPERATURY - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
220 | Pomiar temperatury. | TAK, podać |  | –
221 | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 [°C]. | TAK, podać |  | –
222 | Min. jeden tor pomiarowy temperatury – w komplecie do każdego monitora czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i centralnej . | TAK, podać |  | –
223 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
224 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - minimum 2 tory pomiarowe IBP | TAK, podać |  | –
225 | Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od -25 do +300 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
226 | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 20 [szt.] przetworników jednorazowych do pomiaru IBP. | TAK, podać |  | –
227 | POMIAR STĘŻENIA WDECHOWO-WYDECHOWEGO CO2 (KAPNOGRAFII) - 2 SZT. NA CAŁY ZESTAW MONITORÓW |  |  | –
228 | Pomiar stężenia wdechowo-wydechowego CO2 (kapnografii) – pomiar w strumieniu bocznym. | TAK, podać |  | –
229 | Zakres pomiarowy min. od 0 do 99 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
230 | Prezentacja cyfrowa pomiaru oraz prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK, podać |  | –
231 | Wykrywanie/ monitorowanie bezdechów z regulowanym czasem tolerancji lub kardiomonitor z pośrednio realizowaną regulacją czasu opóźnienia alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granicy alarmu częstości oddechów oraz bezdechu | TAK, podać |  | –
232 | Pomiar nie wymagający kalibracji. | TAK, podać |  | –
233 | W zestawie do każdego modułu min. 10 [szt.] akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych. | TAK, podać |  | –
3 | Zestaw monitorujący parametry życiowe pacjenta (w tym 2 szt. z modułem BIS) | Liczba sztuk: 9
234 | nazwa produktu | podać |  | –
235 | model/typ | podać |  | –
236 | producent/kraj | podać |  | –
237 | Kardiomonitor mocowany do mostu medycznego (producent: Mindray, model: HyPort 8000) – w komplecie odpowiednie ramiona | TAK, podać |  | –
238 | Kardiomonitor modułowy min. 17 [‘] (działający w systemie wymiennych modułów pomiarowych) dedykowany do zastosowań w obszarze anestezji i intensywnej terapii | TAK, podać |  | –
239 | Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać |  | –
240 | Sterowanie funkcjami pomiarowymi dla wszystkich wymaganych parametrów - bezpośrednio z ekranu zaoferowanego monitora. Nie dotyczy pomiarów dopuszczonych ewentualnie w formie urządzeń zewnętrznych. | TAK, podać |  | –
241 | W zestawie do każdego monitora uchwyt montażowy umożliwiający regulację położenia monitora w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK, podać |  | –
242 | Monitor przystosowany do dezynfekcji i odkażania. Podać środki dezynfekcyjne (min. 2 – nazwy i producenci) dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia lub dopuszczone substancje czynne w środkach dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
243 | Kompatybilność modułów pomiarowych dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów (dotyczy modułów pomiarowych dla min.: EKG, inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, saturacja, temperatura, kapnografia). | TAK, podać |  | –
244 | Wszystkie akcesoria pomiarowe kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami oraz z elementem/modułem transportowym. | TAK, podać |  | –
245 | Możliwość monitorowania co najmniej następujących: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura (dwa tory pomiarowe), - ciśnienie metodą inwazyjną (przynajmniej 2 tory pomiarowe), - głębokość uśpienia BIS lub entropia, - pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej NMT, - ciągły rzut minutowy serca, - kapnografii. | TAK, podać |  | –
246 | Oprogramowanie i pomiary kardiomonitora dostosowane do różnych kategorii wiekowych pacjentów (dziecko/dorosły). | TAK, podać |  | –
247 | Monitor wyposażony w maksymalnie jeden ekran typu TFT lub LCD: - przekątna ekranu min. 17 [‘], - rozdzielczość min. 800 x 600. | TAK, podać |  | –
248 | Komunikacja monitora z użytkownikiem w języku polskim | TAK, podać |  | –
249 | Kardiomonitory wyposażone w element/moduł transportowy zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania (bez jakichkolwiek przerw) przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie wraz z akumulatorem nieprzekraczającej 6,5 [kg]. | TAK, podać |  | 3 [kg] i mniej - 2 pkt.; większe wartości - 1 pkt.
250 | Zasilanie akumulatorowe elementu/modułu transportowego min. 1,5 [godz.]. | TAK, podać |  | 3 [godz.] i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
251 | Element/moduł transportowy chłodzony konwekcyjne, bez użycia wentylatora. | TAK, podać |  | –
252 | Element/moduł transportowy wyposażony we własny ekran o przekątnej min. 3 ["]. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
253 | Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK, podać |  | –
254 | Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu. | TAK, podać |  | –
255 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie pracy. | TAK, podać |  | –
256 | Minimum 6 różnych krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie jednocześnie (bez użycia funkcji 12 odprowadzeń EKG). | TAK, podać |  | –
257 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – w tym drukowanie na drukarce laserowej . | TAK, podać |  | –
258 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania i innymi monitorami. | TAK, podać |  | –
259 | Monitor posiadający możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 2 zewnętrznych urządzeń medycznych z grupy: - respirator, - pompa infuzyjna, - monitor hemodynamiczny (ciągłego rzutu minutowego serca). Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora oraz przesyłanie ich do stacji centralnego monitorowania i systemów szpitalnych poprzez protokół HL7. | TAK, podać |  | –
260 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do szpitalnego systemu bazy danych z komputerową historią choroby pacjenta. Możliwość dostępu oznacza podgląd i dokonywanie wpisów, zleceń, itp. danych. | TAK, podać |  | –
261 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do udostępnianych w sieci informacji z systemu HIS – Hospital Information System za pośrednictwem standardowego interfejsu HL7. | TAK, podać |  | –
262 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do obrazów radiologicznych i innych z diagnostyki obrazowej udostępnianych w sieci Intranet przez szpital. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
263 | Komunikacja pomiędzy monitorami – w postaci co najmniej podglądu danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania. | TAK, podać |  | –
264 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 [godz.] | TAK, podać |  | 48 godzin i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
265 | Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  | –
266 | Historia alarmów - min. 50 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK, podać |  | –
267 | Czasowe wyciszenie alarmów. | TAK, podać |  | –
268 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. | TAK, podać |  | –
269 | POMIAR EKG – WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
270 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  | –
271 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. | TAK, podać |  | –
272 | Minimum 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie, z możliwością używania tylko 1-go odprowadzenia do analizy. | TAK, podać |  | –
273 | Klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami. | TAK, podać |  | –
274 | Pomiaru pulsu z sygnału EKG zakres min. od 30 do 250 [1/min]. | TAK, podać |  | –
275 | Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). | TAK, podać |  | –
276 | Monitorowanie ST – z każdego monitorowanego odprowadzenia zakres min. od -10,0 do +10,0 [mm]. | TAK, podać |  | –
277 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy oraz wielorazowy przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG (5- lub 6- lub 10 12-elektrodowy). | TAK, podać |  | –
278 | POMIAR CZĘSTOŚCI ODDECHU - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
279 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. | TAK, podać |  | –
280 | Wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK, podać |  | –
281 | Minimalny zakres pomiarowy od 4 do 120 [odd./min]. | TAK, podać |  | –
282 | Dokładność pomiaru w zakresie min. od 4 do 120 [odd./min] nie gorsza niż +/-1 oddech lub 2% pomiaru (w zależności od tego, która dokładność jest lepsza). | TAK, podać |  | –
283 | POMIAR SATURACJI SPO2 - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
284 | Pomiar saturacji SpO2 - algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe oparty na technologiach: Masimo lub Nellcor. | TAK, podać |  | –
285 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK, podać |  | –
286 | Alarm desaturacji lub alarm przekroczenia progu niskiej saturacji | TAK, podać |  | –
287 | Możliwość podłączenia drugiego modułu do pomiaru saturacji lub za pomocą zewnętrznego monitora | TAK, podać |  | –
288 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy czujnik pomiarowy na palec oraz 10 [szt.] wielorazowych czujników na ucho na wszystkie stanowiska. | TAK, podać |  | –
289 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI NIBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
290 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi NIBP - pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | TAK, podać |  | –
291 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów w zakresie min. 1 [minuta] – 4 [godziny]. | TAK, podać |  | –
292 | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw 4 szt. wielorazowych mankietów dla dorosłych (wolnych od lateksu): - 1 x mały, - 2 x standard, - 1 x duży. | TAK, podać |  | –
293 | POMIAR TEMPERATURY - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
294 | Pomiar temperatury. | TAK, podać |  | –
295 | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 [°C]. | TAK, podać |  | –
296 | Min. 2 tory pomiarowe temperatury – w komplecie do każdego monitora czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i centralnej . | TAK, podać |  | –
297 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
298 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - minimum 2 tory pomiarowe IBP | TAK, podać |  | –
299 | Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od -25 do +300 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
300 | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 20 [szt.] przetworników jednorazowych do pomiaru IBP. kable do pomiaru IBP pozwalają na użycie ich w przypadku konieczności dokonania ciągłego pomiaru rzutu serca wymaganego w punkcie 301 i 302 | TAK, podać |  | –
301 | CIĄGŁY POMIAR RZUTU MINUTOWEGO SERCA – 3 SZT. NA CAŁY ZESTAW MONITORÓW |  |  | –
302 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PICCO lub równoważną lub Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (CCO), który można realizować min. 3 różnymi metodami (wszystkie metody muszą być dostępne w jednym module lub urządzeniu zewnętrznym):: - metodą termodylucji przezpłucnej (w każdym z 3 oferowanych modułach lub urządzeniach zewnętrznych), - metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z jednego dostępu tętniczego (w każdym z 3 oferowanych modułach lub urządzeniach zewnętrznych), - metodą nieinwazyjną wykorzystującą zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu (w min. 1 oferowanym module lub urządzeniu zewnętrznym z możliwością podłączenia do dowolnego z nich), Min. 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru CCO wyposażone w moduł optyczny do ciągłego pomiaru saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro. | TAK, podać |  | –
303 | W skład mierzonych parametrów muszą wchodzić minimum następujące: ciągły rzut serca, systemowy opór naczyniowy, objętość wyrzutowa/Indeks, zmienność objętości wyrzutowej, zmienność ciśnienia tętna, objętość krwi w klatce piersiowej, pozanaczyniowa woda lub Parametry pomiarowe i wyliczane, w tym co najmniej następujące: rzut serca (CO), objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks funkcji serca (CFI); wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2) | TAK, podać |  | –
304 | W zestawie dla każdego modułu przewody do podłączenia czujników jednorazowych oraz zestaw 5 czujników jednorazowych lub W zestawie dla każdego modułu lub urządzenia zewnętrznego zaoferowanie przewodów do podłączenia czujników jednorazowych oraz zestaw 5 czujników jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z jednego dostępu tętniczego. | TAK, podać |  | –
305 | POMIAR STĘŻENIA WDECHOWO-WYDECHOWEGO CO2 (KAPNOGRAFII) - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
306 | Pomiar stężenia wdechowo-wydechowego CO2 (kapnografii) – pomiar w strumieniu bocznym. | TAK, podać |  | –
307 | Zakres pomiarowy min. od 0 do 99 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
308 | Prezentacja cyfrowa pomiaru oraz prezentacja krzywej kapnograficznej. | TAK, podać |  | –
309 | Wykrywanie/ monitorowanie bezdechów z regulowanym czasem tolerancji lub kardiomonitor z pośrednio realizowaną regulacją czasu opóźnienia alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granicy alarmu częstości oddechów oraz bezdechu | TAK, podać |  | –
310 | Pomiar nie wymagający kalibracji. | TAK, podać |  | –
311 | W zestawie do każdego modułu min. 10 [szt.] akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych. | TAK, podać |  | –
312 | POMIAR ENTROPII LUB GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA/SEDACJI METODĄ BIS/ENTROPIA – 2 SZT. NA CAŁY ZESTAW MONITORÓW |  |  | –
313 | Pomiar entropii lub głębokości znieczulenia/sedacji metodą BIS/entropia lub za pomocą zewnętrznego monitora BIS | TAK, podać |  | –
314 | W zestawie do każdego modułu/monitora wielorazowy kabel pomiarowy oraz min. 5 czujników jednorazowych. | TAK, podać |  | –
4 | Centrala zbiorcza do zestawów monitorujących parametry życiowe pacjenta | Liczba sztuk: 1
315 | nazwa produktu | podać |  | –
316 | model/typ | podać |  | –
317 | producent/kraj | podać |  | –
318 | System monitorowania zapewniający wzajemną komunikację (połączony w sieć) pomiędzy wszystkimi urządzeniami zaoferowanymi w opisanej konfiguracji. | TAK, podać |  | –
319 | Dostęp do systemu monitorowania i do danych z wybranego monitora za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC, który podłączony jest do sieci informatycznej szpitala (z min. 3 komputerów jednocześnie dla tego samego pacjenta). | TAK, podać |  | –
320 | System monitorowania wykorzystujący infrastrukturę sieciową szpitala, bez konieczności budowy własnej, odseparowanej infrastruktury sieciowej. | TAK, podać |  | –
321 | Sieć udostępniona do zarządzania przez dział teleinformatyczny szpitala. | TAK, podać |  | –
322 | System monitorowania oparty na strukturze klient-serwer, gdzie powyższa sieć monitorowania zarządzana jest przez jeden, centralny serwer lub otwarty, samosterujący się system rozproszony | TAK, podać |  | –
323 | Centrala wyposażona w kolorowy ekran typu min. TFT o przekątnej min. 19[”] zapewniająca jednoczesny podgląd wszystkich monitorów. | TAK, podać |  | –
324 | Centrala posiadająca podgląd i dostęp do pamięci trendów tabelarycznych i graficznych oraz min. 4 różnych krzywych dynamicznych mierzonych parametrów (w tym EKG) z każdego kardiomonitora, wyświetlanie na ekranie centrali trendów i „full disclosure” i wydruk na drukarce A4. | TAK, podać |  | –
325 | Pamięć trendów i „full disclosure” min. 24 godziny | TAK, podać |  | –
326 | Podgląd bieżących danych monitorowanych pacjentów, ze wszystkich oferowanych monitorów pacjenta podłączonych do wspólnej sieci. | TAK, podać |  | –
327 | Udostępnianie danych pacjentów upoważnionym osobom przez Intranet i Internet za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN lub innego odpowiednio bezpiecznego połączenia, wg zasad ustalonych w porozumieniu z Działem IT Użytkownika. | TAK, podać |  | –
328 | Ekran zbiorczy, wyświetlający przebiegi dynamiczne i wartości liczbowe jednocześnie z wszystkich przydzielonych monitorów, z możliwością wyboru wyświetlanych parametrów. | TAK, podać |  | –
329 | Podgląd wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta przy założeniu jednoczesnego monitorowania pozostałych pacjentów. | TAK, podać |  | –
330 | Pełna konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych bezpośrednio z jej poziomu (nie tylko EKG). | TAK, podać |  | –
331 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym). | TAK, podać |  | –
332 | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej A4. | TAK, podać |  | –
333 | Funkcja zapisu raportów trendów lub paskowych raportów zdarzeń do formatu PDF. | TAK/NIE, podać |  | –
334 | Zasilanie awaryjne UPS. | TAK, podać |  | –
335 | Funkcja importu danych demograficznych pacjenta z sieci informatycznej szpitala poprzez interfejs HL7. Po stronie i na koszt Wykonawcy integracja z systemami informatycznymi Zamawiającego w tym zakup niezbędnych licencji: HIS - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. CLININET | TAK, podać |  | –
Wymagania szczegółowe |  | TAK, podać
336 | STANOWISKO CENTRALNEGO MONITOROWANIA DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII – 1 szt. | TAK, podać |  | –
337 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 2 ekrany | TAK, podać |  | –
338 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia jednoczesny podgląd min. 13 monitorów pacjenta | TAK, podać |  | –
339 | STANOWISKO CENTRALNEGO MONITOROWANIA DLA BLOKU OPERACYJNEGO – 1 szt. | TAK, podać |  | –
340 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran | TAK, podać |  | –
341 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia jednoczesny podgląd min. 4 monitorów pacjenta | TAK, podać |  | –
5 | Monitor funkcji życiowych/ Monitor transportowy | Liczba sztuk: 2
342 | nazwa produktu | podać |  | –
343 | model/typ | podać |  | –
344 | producent/kraj | podać |  | –
345 | Kardiomonitor przeznaczony do transportu | TAK, podać |  | –
346 | Kardiomonitor modułowy min. 12 [‘] (działający w systemie wymiennych modułów pomiarowych) | TAK, podać |  | –
347 | Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać |  | –
348 | Sterowanie funkcjami pomiarowymi dla wszystkich wymaganych parametrów - bezpośrednio z ekranu zaoferowanego monitora. Nie dotyczy pomiarów dopuszczonych ewentualnie w formie urządzeń zewnętrznych. | TAK, podać |  | –
349 | W zestawie do każdego monitora uchwyt umożliwiający przenoszenie | TAK, podać |  | –
350 | Monitor przystosowany do dezynfekcji i odkażania. Podać środki dezynfekcyjne (min. 2 – nazwy i producenci) dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia lub dopuszczone substancje czynne w środkach dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
351 | Kompatybilność modułów pomiarowych dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów (dotyczy modułów pomiarowych dla min.: EKG, inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, saturacja, temperatura, kapnografia). | TAK, podać |  | –
352 | Wszystkie akcesoria pomiarowe kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami oraz z elementem/modułem transportowym. | TAK, podać |  | –
353 | Możliwość monitorowania co najmniej następujących: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura (min. jeden tor pomiarowy), - ciśnienie metodą inwazyjną (min. jeden tor pomiarowy), | TAK, podać |  | –
354 | Oprogramowanie i pomiary kardiomonitora dostosowane do różnych kategorii wiekowych pacjentów (dziecko/dorosły). | TAK, podać |  | –
355 | Monitor wyposażony w maksymalnie jeden ekran typu TFT lub LCD: - przekątna ekranu min. 12 [‘], - rozdzielczość min. 800 x 600. | TAK, podać |  | –
356 | Komunikacja monitora z użytkownikiem w języku polskim | TAK, podać |  | –
357 | Kardiomonitory wyposażone w element/moduł transportowy zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania (bez jakichkolwiek przerw) przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie wraz z akumulatorem nieprzekraczającej 6,5 [kg]. | TAK, podać |  | 3 [kg] i mniej - 2 pkt.; większe wartości - 1 pkt.
358 | Zasilanie akumulatorowe elementu/modułu transportowego min. 1,5 [godz.]. | TAK, podać |  | 3 [godz.] i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
359 | Element/moduł transportowy chłodzony konwekcyjne, bez użycia wentylatora. | TAK, podać |  | –
360 | Element/moduł transportowy wyposażony we własny ekran o przekątnej min. 3 ["]. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt.
361 | Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK, podać |  | –
362 | Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania autoryzowanego serwisu. | TAK, podać |  | –
363 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie pracy. | TAK, podać |  | –
364 | Minimum 6 różnych krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie jednocześnie (bez użycia funkcji 12 odprowadzeń EKG). | TAK, podać |  | –
365 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – w tym drukowanie na drukarce laserowej . | TAK, podać |  | –
366 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania i innymi monitorami. | TAK, podać |  | –
367 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do szpitalnego systemu bazy danych z komputerową historią choroby pacjenta. Możliwość dostępu oznacza podgląd i dokonywanie wpisów, zleceń, itp. danych. | TAK, podać |  | –
368 | Monitor z możliwością rozbudowy o dostęp do udostępnianych w sieci informacji z systemu HIS – Hospital Information System za pośrednictwem standardowego interfejsu HL7. | TAK, podać |  | –
369 | Komunikacja pomiędzy monitorami – w postaci co najmniej podglądu danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania. | TAK, podać |  | –
370 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 [godz.] | TAK, podać |  | 48 godzin i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
371 | Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  | –
372 | Historia alarmów - min. 50 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK, podać |  | –
373 | Czasowe wyciszenie alarmów. | TAK, podać |  | –
374 | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. | TAK, podać |  | –
375 | POMIAR EKG – WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
376 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  | –
377 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. | TAK, podać |  | –
378 | Minimum 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie, z możliwością używania tylko 1-go odprowadzenia do analizy. | TAK, podać |  | –
379 | Klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami. | TAK, podać |  | –
380 | Pomiaru pulsu z sygnału EKG zakres min. od 30 do 250 [1/min]. | TAK, podać |  | –
381 | Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). | TAK, podać |  | –
382 | Monitorowanie ST – z każdego monitorowanego odprowadzenia zakres min. od -10,0 do +10,0 [mm]. | TAK, podać |  | –
383 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy oraz wielorazowy przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG (5- lub 6- lub 12-elektrodowy). | TAK, podać |  | –
384 | POMIAR CZĘSTOŚCI ODDECHU - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
385 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. | TAK, podać |  | –
386 | Wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK, podać |  | –
387 | Minimalny zakres pomiarowy od 4 do 120 [odd./min]. | TAK, podać |  | –
388 | Dokładność pomiaru w zakresie min. od 4 do 120 [odd./min] nie gorsza niż +/-1 oddech lub 2% pomiaru (w zależności od tego, która dokładność jest lepsza). | TAK, podać |  | –
389 | POMIAR SATURACJI SPO2 - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
390 | Pomiar saturacji SpO2 - algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe oparty na technologiach: Masimo lub Nellcor. | TAK, podać |  | –
391 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK, podać |  | –
392 | Alarm desaturacji lub alarm przekroczenia progu niskiej saturacji | TAK, podać |  | –
393 | Możliwość podłączenia drugiego modułu do pomiaru saturacji lub za pomocą zewnętrznego monitora | TAK, podać |  | –
394 | W komplecie dla każdego monitora wielorazowy czujnik pomiarowy na palec oraz 10 [szt.] wielorazowych czujników na ucho na wszystkie stanowiska. | TAK, podać |  | –
395 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI NIBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
396 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi NIBP - pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | TAK, podać |  | –
397 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów w zakresie min. 1 [minuta] – 4 [godziny]. | TAK, podać |  | –
398 | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw 4 szt. wielorazowych mankietów dla dorosłych (wolnych od lateksu): - 1 x mały, - 2 x standard, - 1 x duży. | TAK, podać |  | –
399 | POMIAR TEMPERATURY - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
400 | Pomiar temperatury. | TAK, podać |  | –
401 | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 [°C]. | TAK, podać |  | –
402 | Min. jeden tor pomiarowy temperatury – w komplecie do każdego monitora czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i centralnej . | TAK, podać |  | –
403 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH |  |  | –
404 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP - minimum jeden tor pomiarowy IBP | TAK, podać |  | –
405 | Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od -25 do +300 [mmHg]. | TAK, podać |  | –
406 | Każdy monitor wyposażony w 1 kabel IBP na każdy zaoferowany kanał pomiarowy oraz zestaw 20 [szt.] przetworników jednorazowych do pomiaru IBP. | TAK, podać |  | –
Pakiet II
1 | Zestaw do intubacji | Liczba sztuk: 8
407 | nazwa produktu | podać |  | –
408 | model/typ | podać |  | –
409 | producent/kraj | podać |  | –
410 | Laryngospop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, krótka, do intubacji osób otyłych, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 4 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 4 szt.; Łyżka do trudnej intubacji, typu McCoy - 1 szt. Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  | –
411 | Prowadnice: Prowadnica fluorescencyjna, 86FR, dorośli – 1 szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, idealnie widoczna w świetle UV/LED lub zestaw do intubacji, w zestawie z prowadnicami do rurek wykonane z aluminium pokryta tworzywem medycznym, specjalny, zabarwiony na niebiesko materiał zmniejsza tarcie miedzy rurką a prowadnicą w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -100) | TAK, podać |  | –
412 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowego użytku, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego: długość 370 mm, śr. 3,94 mm - 40 szt. Lub zestaw do intubacji, w zestawie z prowadnicami do rurek wykonane z aluminium pokryta tworzywem medycznym, specjalny, zabarwiony na niebiesko materiał zmniejsza tarcie miedzy rurką a prowadnicą w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -100) - 40 szt. rozmiary do wyboru przez użytkownika przed dostawą | TAK, podać |  | –
413 | Prowadnica typu Bougie - wielorazowego użytku - śr. 5 mm, dł. 600 mm - 1 szt. śr. 5 mm, dł. 800 mm - 1 szt. | TAK, podać |  | –
414 | Rurki krtaniowe - do ustalenia z Użytkownikiem przed dostawą | TAK, podać |  | –
415 | Szczypce: Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  | –
416 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 2 szt | TAK, podać |  | –
417 | Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 3 - z silikonu - 2 szt., Maska przezroczysta z specjalnym wywijanym kołnierzem nr 4 - z silikonu - 2 szt. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie, w plaźmie Maska przezroczysta z wywijanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 2 szt. | TAK, podać |  | –
418 | Aparat do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną - 1 szt. | TAK, podać |  | –
Pakiet II A.
2 | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów | Liczba sztuk: 31
419 | nazwa produktu | podać |  | –
420 | model/typ | podać |  | –
421 | producent/kraj | podać |  | –
422 | Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń płynów - mankiet ciśnieniowy o objętości min. 500 [ml] | TAK, podać |  | –
423 | Mankiet wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu przez min. przednią ściankę mankietu | TAK, podać |  | –
424 | Budowa pozwalająca na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu | TAK, podać |  | –
425 | Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym | TAK, podać |  | –
426 | Worek do płynu zawieszany wewnątrz mankietu | TAK, podać |  | –
427 | Proste zawieszanie worka – (budowa mankietu umożliwia jego rozpięcie i zapięcie na rzep w celu zawieszenia worka) | TAK, podać |  | –
428 | Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze zegarowym, z możliwością obrotu manometru w kierunku patrzącego | TAK, podać |  | –
429 | Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu | TAK, podać |  | –
430 | Pozwalający na rozszerzenie do użycia z workami większymi niż 1000ml | TAK/NIE, podać |  | –
431 | Mankiet wielorazowego użytku | TAK, podać |  | –
3 | Fonendoskop | Liczba sztuk: 2
432 | nazwa produktu | podać |  | –
433 | model/typ | podać |  | –
434 | producent/kraj | podać |  | –
435 | fonendoskop internistyczny | TAK, podać |  | –
436 | podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką | TAK, podać |  | –
437 | pojedynczy przewód akustyczny | TAK, podać |  | –
438 | badanie internistyczne | TAK, podać |  | –
439 | w zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek, etui oraz identyfikator | TAK, podać |  | –
Pakiet II B.
4 | Videolaryngoskop | Liczba sztuk: 2
440 | nazwa produktu | podać |  | –
441 | model/typ | podać |  | –
442 | producent/kraj | podać |  | –
443 | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 2,4". Adapter z torem wizyjnym, który umieszcza się wewnątrz łyżki jednorazowego użytku wyposażonej w kanał prowadzony rurkę intubacyjną. Rozdzielczość ekranu min. 320 x 240 pikseli na klatkę. Odświeżanie min. 30 klatek na sekundę. Automatyczny balans bieli. Powłoka antyrefleksyjna. Wyjście video typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora. Układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie wyświetlacza po 60 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię | TAK, podać |  | 2,4" - 0 pkt.; >2,4" - 3,0" - 2 pkt.; >3,0" - 3 pkt.
444 | Kamera CMOS | TAK, podać |  | –
445 | Źródło światła: LED | TAK, podać |  | –
446 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii lub infromacja o konieczności wymiany baterii za pomocą kolorowej świecącej diody | TAK, podać |  | –
447 | Urządzenie zasilane baterią litową lub bateriami AAA o standardowym czasie działania min. 80 90 minut | TAK, podać |  | 90 80 - 180 min. - 0 pkt.; >180 - 210 min. - 1 pkt.; >210 min. - 2 pkt.
448 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK, podać |  | –
449 | Waga urządzenia max. 500g | TAK, podać |  | 500g - 0 pkt.; <500 - 300g - 1 pkt.; <300 g - 3 pkt.
450 | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPx7 lub trwały i odporny na mycie i dezynfekcję wilgotnymi ściereczek do dezynfekcji lub 70 % alkoholem izopropylowym | TAK, podać |  | –
451 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze min. od 6,0 do 8,0 mm oraz łyżki bez kanału lub łyżki jednorazowe czyste mikrobiologicznie wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze min. od 6,0 do 8,0 mm oraz standardowe łyżki czyste mikrobiologicznie bez kanału | TAK, podać |  | –
452 | Koniec dystalny łyżki (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową | TAK, podać |  | –
453 | Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 | TAK, podać |  | –
454 | Zestaw startowy 50 szt. łyżek jednorazowych na każde urządzenie, do wyboru rozmiary przed dostawą z oferowanych przez Wykonawcę | TAK, podać |  | –
Pakiet II C.
5 | Torba reanimacyjna z wyposażeniem | Liczba sztuk: 1
455 | nazwa produktu | podać |  | –
456 | model/typ | podać |  | –
457 | producent/kraj | podać |  | –
458 | Usztywniona i zabezpieczona torba z min. pięcioma niezależnymi przegrodami | TAK, podać |  | –
459 | Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji | TAK, podać |  | –
Wyposażenie torby reanimacyjnej - 1 szt.
460 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii - PCK | TAK, podać |  | –
461 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą | TAK, podać |  | –
462 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm | TAK, podać |  | –
463 | Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna | TAK, podać |  | –
464 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK, podać |  | –
465 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać |  | –
466 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | TAK, podać |  | –
467 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5 | TAK, podać |  | –
468 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm) Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli) | TAK, podać |  | –
469 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 40 lub 25kg, w zestawie z rezerwuarem tlenu 2600ml oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego; worek o pojemności 1600ml, wykonany z przezroczystego silikonu, zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru, maksymalna objętość dostarczanego gazu ok. 800ml lub ok. 900 ml; opór wydechowy ok. 2,6 cm H2O mierzony przy przepływie 50 l/min, opór wdechowy z rezerwuarem ok. 4,2 cm H2O (bez rezerwuaru ok. 3,1 cm H2O) mierzony przy przepływie 50 l/min; w komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękki mankiet uszczelniający maskę pozwalający na obserwację twarzy pacjenta; resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji | TAK, podać |  | –
470 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3 | TAK, podać |  | –
471 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | TAK, podać |  | –
472 | Maksymalna waga respiratora max. 4 kg | TAK, podać |  | –
473 | Tryb IPPV/ CMV | TAK, podać |  | –
474 | Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK, podać |  | –
475 | Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV min. 150 ml | TAK, podać |  | –
476 | Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym | TAK, podać |  | –
477 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH2O | TAK, podać |  | –
478 | Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej | TAK, podać |  | –
479 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK, podać |  | –
480 | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK, podać |  | –
481 | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 100 - 1300 ml | TAK, podać |  | –
482 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK, podać |  | –
483 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK, podać |  | –
484 | Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie oddechowym, min. 0-100 l/min | TAK, podać |  | –
485 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  | –
486 | Alarmy min.: wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia), stałego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  | –
487 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK, podać |  | –
488 | Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o natężeniu pola do min. 3 T | TAK, podać |  | –
489 | Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm | TAK, podać |  | –
490 | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm | TAK, podać |  | –
491 | Torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy | TAK, podać |  | –
492 | Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm | TAK, podać |  | –
493 | reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym w zakresie min. 0-25 l/min., ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK, podać |  | –
6 | Butla tlenowa 2 l | Liczba sztuk: 5
494 | nazwa produktu | podać |  | –
495 | model/typ | podać |  | –
496 | producent/kraj | podać |  | –
497 | Butla tlenowa 2 dm3 do tlenu medycznego | TAK, podać |  | –
498 | Butla stalowa | TAK, podać |  | –
499 | Materiał butli 34CrMo4 | TAK, podać |  | –
500 | Średnica: 115 mm +/-10% | TAK, podać |  | –
501 | Długość butli bez zaw. 300 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | –
502 | Waga max. 5 kg | TAK, podać |  | –
503 | Ciśnienie min.: robocze 200 bar, próbne 300 bar | TAK, podać |  | –
504 | Wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem króćca przył. G3/4" | TAK, podać |  | –
7 | Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym | Liczba sztuk: 11
505 | nazwa produktu | podać |  | –
506 | model/typ | podać |  | –
507 | producent/kraj | podać |  | –
508 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dzieci kaniula o śr. 2 [mm] Jednorazowym zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówca o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami | TAK, podać |  | –
509 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm] Jednorazowym zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówca o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami | TAK, podać |  | –
Laryngospop |  | TAK, podać |  | –
510 | Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 1 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 2 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  | –
Prowadnice |  | TAK, podać |  | –
511 | Prowadnica fluorescencyjna, 06FR, dziecięca – 1szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, widoczna w świetle UV/LED Prowadnica fluorescencyjna, 86FR, dorośli – 1 szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, widoczna w świetle UV/LED | TAK, podać |  | –
Szczypce |  | TAK, podać |  | –
512 | Szczypce Magilla 7,25” dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  | –
Worek samorozprężalny |  | TAK, podać |  | –
513 | Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, dzieci i niemowląt z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 1 lub nr 2 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt | TAK, podać |  | –
Pakiet II D.
8 | Przepływomierz do tlenu | Liczba sztuk: 1
514 | nazwa produktu | podać |  | –
515 | model/typ | podać |  | –
516 | producent/kraj | podać |  | –
517 | Przepływomierz w zakresie min. 0-15 l/min | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
518 | Czytelnie oznakowane pokrętło regulacji | TAK, podać |  | –
519 | Wersja w standardzie AGA | TAK, podać |  | –
520 | Ciśnienie 4,5 bar ± 5% | TAK, podać |  | –
521 | Przyłącze wlotowe szybkozłącze SGA, wyjście z kruścem do podłączenia nawilżacza, maski lub kaniuli tlenowej | TAK, podać |  | –
Pakiet II E.
9 | Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych | Liczba sztuk: 13
522 | nazwa produktu | podać |  | –
523 | model/typ | podać |  | –
524 | producent/kraj | podać |  | –
525 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  | –
526 | Urządzenie do pracy ciągłej | TAK |  | –
527 | System zapewniający „suche grzanie” bez udziału wody lub grzanie z udziałem wody | TAK, podać |  | –
528 | Możliwość mocowania do min. stojaka na kroplówki | TAK, podać |  | –
529 | Regulacja temperatury w zakresie min. 37-39 [ºC] lub temperatura stała | TAK, podać |  | regulacja - 3 pkt.; stała - 0 pkt.
530 | Czytelny wyświetlacz z bieżącą temperaturą | TAK, podać |  | –
531 | Czas podgrzewania max. 5 [min.] | TAK, podać |  | –
532 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury lub odcięcie zasilania przy przekroczeniu 43 / 45/ 48±3°C | TAK, podać |  | –
533 | Przepływ min. 2-12 1-16 [ml/min.] | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
534 | Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej min. śr. 4,1-5,0 mm lub min. 3,0-4,0 mm | TAK, podać |  | –
535 | Masa urządzenia max. 2 [kg] | TAK, podać |  | –
536 | Zasilanie 230 [V], 50/60 [Hz] | TAK, podać |  | –
537 | Pobór mocy max. 250 [W] | TAK, podać |  | –
538 | Klasa ochronności min. I, BF, IPX1 lub min. I, B, IPX4 | TAK, podać |  | –
Pakiet II F.
10 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Liczba sztuk: 3
539 | nazwa produktu | podać |  | –
540 | model/typ | podać |  | –
541 | producent/kraj | podać |  | –
542 | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki | TAK, podać |  | –
543 | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym | TAK, podać |  | –
544 | Syntetyczna, przezroczysta pokrywa z cylindrycznym zawiasem teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej | TAK, podać |  | –
545 | Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskażniki | TAK, podać |  | –
546 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną | TAK, podać |  | –
547 | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry | TAK, podać |  | –
548 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK, podać |  | –
549 | Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK, podać |  | –
550 | Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej pokrywie | TAK, podać |  | –
551 | Alarm akustyczny włączający się po max. 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie | TAK, podać |  | –
552 | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury" | TAK, podać |  | –
553 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania | TAK, podać |  | –
554 | Tryb czuwania (stand by) | TAK, podać |  | –
555 | Pojemność komory min.: 30 litrów | TAK, podać |  | –
556 | Maksymalne obciążenie komory min.: 25 kg | TAK, podać |  | –
557 | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L | TAK, podać |  | –
558 | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C) | TAK, podać |  | –
559 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość) (+/-20%) | TAK, podać |  | –
560 | Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (S x W x G) (+/-20%) | TAK, podać |  | –
561 | Waga max.: 20 kg | TAK, podać |  | –
562 | Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 1.75 A (+/-20%) | TAK, podać |  | –
563 | Moc grzałki max.: 400 Wat | TAK, podać |  | –
11 | Stolik jezdny na podgrzewacz płynów infuzyjnych | Liczba sztuk: 3
564 | nazwa produktu | podać |  | –
565 | model/typ | podać |  | –
566 | producent/kraj | podać |  | –
567 | Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK, podać |  | –
568 | Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe | TAK, podać |  | –
569 | Odległość między blatami - 445 mm (+/-20%) | TAK, podać |  | –
570 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK, podać |  | –
571 | Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | –
572 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 430 x 750 x 700 (+/-20%) | TAK, podać |  | –
Pakiet II G.
12 | System ogrzewania pacjenta | Liczba sztuk: 4
573 | nazwa produktu | podać |  | –
574 | model/typ | podać |  | –
575 | producent/kraj | podać |  | –
576 | Aparat do ogrzewania dorosłych i dzieci ciepłem suchym | Tak, podać |  | –
577 | Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnętrzny | Tak, podać |  | –
578 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, | Tak, podać |  | –
579 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak/Nie, podać |  | –
580 | Długość przewodu grzewczego min. 1,5 metra | Tak, podać |  | 1,5 m - 0 pkt.; > 1,5 m - 1 pkt.
581 | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | Tak, podać |  | –
582 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek min. 2 koła z blokadą z koszykiem lub półką na kołdry) | Tak, podać |  | –
583 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | Tak, podać |  | –
584 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | Tak, podać |  | –
585 | Min. 4 zakresy temperatur : temp. otoczenia, 30-34°C, 36-40°C, 42-46°C albo min. 6 zakresów temperatur: 46°C (po 10 min. automatycznie przełączany na zakres 43°C- tzw. funkcja „boost”), 43°C, 40°C, 37°C, 34°C, otoczenia | Tak, podać |  | –
586 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ min. 1000 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta | Tak, podać |  | 1000 l/ min. - 0 pkt.; >1000 l/ min. - 2 pkt.
587 | Funkcja ochładzania pacjenta – automatyczne stopniowe zmniejszanie temperatury | Tak/Nie, podać |  | –
588 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm + automatyczne wyłączenie grzałki | Tak, podać |  | –
589 | Waga urządzenia | Tak, podać |  | –
590 | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia | Tak, podać |  | –
591 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce śródoperacyjne, koce grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego | Tak, podać |  | –
592 | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych części z ciałem pacjenta | Tak, podać |  | –
593 | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach; wym. w zakresie 180 – 195 cm x 100 - 110 cm ± 10 % – 25 szt. do każdego urządzenia | Tak, podać |  | –
594 | Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową, wymiary 150 x 50 x 3 cm lub 217x91 cm (+/20%) - 3 szt. urządzeń z materacem większym | Tak, podać |  | –
595 | Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową, wymiary 80 x 50 x 3 cm lub 113x156 cm (+/20%) - 1 szt. urządzenia z materacem mniejszym | Tak, podać |  | –
13 | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta | Liczba sztuk: 9
596 | nazwa produktu | podać |  | –
597 | model/typ | podać |  | –
598 | producent/kraj | podać |  | –
599 | Urządzenie do aktywnej regulacji ciepłty ciała pacjenta | TAK, podać |  | –
600 | Zasada działania: wymuszony przepływ ciepłego powietrza do koca grzewczego | TAK, podać |  | –
601 | Dostawa do pacjenta ciepłego powietrza o stałej temperture w czasie nie dłuższym niż 60 sek | TAK, podać |  | –
602 | Domyślna temperatura po włączeniu ogerzewacza: nie mniej niż 38oC | TAK, podać |  | –
603 | Dostępne minimum 4 nastawy temperatury powietrza: 32oC, 38oC, 43oC, temepratura otoczenia (+/20%) | TAK, podać |  | –
604 | Alarm przekroczenia zadanej temeperatury | TAK, podać |  | –
605 | Zasilanie: 230 VAC | TAK, podać |  | –
606 | Pobór mocy nie większy niż 600 W | TAK, podać |  | –
607 | Długość przewodu zasilającego jednostkę centralną min. 400 cm | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
608 | Wymiary jednostki centralnej nie przekraczające (szerokość x głębokość x wysokość): | TAK, podać |  | –
609 | Masa jednostki centralnej max. 7 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
610 | Długość przewodu doprowadzającego powietrze do koców nie mniejsza niż 200 cm (+/- 25 cm) | TAK, podać |  | –
611 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99% | TAK, podać |  | –
612 | Wyposażenie: | TAK, podać |  | –
613 | Wózek na zestaw z koszem na akcesoria oraz uchwytem do pchania | TAK, podać |  | –
614 | Koc grzewczy - 2 sztuki o wymiarach ustalonych z Użytkownikiem przed dostawą | TAK, podać |  | –
Pakiet III
1 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową (sala operacyjna 1/BLO/12)(sala operacyjna 1/BLO/15) | Liczba sztuk: 2
615 | nazwa produktu | podać |  | –
616 | model/typ | podać |  | –
617 | producent/kraj | podać |  | –
618 | Diatermia chirurgiczna z funkcją głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową | TAK, podać |  | –
619 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | TAK, podać |  | –
620 | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki | TAK, podać |  | –
621 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  | –
622 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów w przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK, podać |  | –
623 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK, podać |  | –
624 | Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 argonowe – 1 neutralne – 1 | TAK, podać |  | –
625 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
626 | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
627 | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych | TAK, podać |  | –
628 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK, podać |  | –
629 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji o najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK, podać |  | –
630 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
631 | Minimum 4 tryby – rodzaje cięcia monopolarnego (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | TAK, podać |  | –
632 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
633 | Minimum cztery rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej:(delikatna, intensywna, preparująca, mikrochrurgiczna) | TAK, podać |  | –
634 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] | TAK, podać |  | –
635 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej 120 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
636 | Tryb koagulacji bipolarnej z funkcją auto-stop | TAK, podać |  | –
637 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i funkcja auto-start | TAK, podać |  | –
638 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK, podać |  | –
639 | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu | TAK, podać |  | –
640 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,2 – 8,0 l / min | TAK, podać |  | –
641 | Możliwość podłączenia specjalistycznego instrumentarium argonowego przeznaczonego do cięcia i koagulacji bez wymiany elektrody | TAK, podać |  | –
642 | Minimalna moc cięcia w osłonie argonu 300 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
643 | Minimum 8 efektów (głębokości) cięcia możliwych do uzyskania podczas cięcia w osłonie argonu dla jednego rodzaju cięcia w osłonie argonu | TAK, podać |  | –
644 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu | TAK, podać |  | –
645 | Minimalna moc koagulacji w osłonie argonu 200 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
646 | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK, podać |  | –
647 | Regulacja głębokości koagulacji argonowej – minimum dwa stopnie | TAK, podać |  | –
648 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | TAK, podać |  | –
649 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń 300 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
650 | Tryb zamykania naczyń z funkcją auto stop | TAK, podać |  | –
651 | Regulacja intensywności działania w 4-stopniowej skali | TAK, podać |  | –
652 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym | TAK, podać |  | –
653 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK, podać |  | –
654 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej (pomiar symetrii), - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta (pomiar rezystancji), - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej | TAK, podać |  | –
655 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej i graficznej | TAK, podać |  | –
656 | Możliwość rozbudowy modułu podstawowego o tryb pracy koagulacji bliźniaczej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
657 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - odsysacz dymu, - pompę irygacyjno – ssącą, - nóż wodny do preparowania tkanki miąższowej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Wyposażenie dodatkowe, dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-15% od poniższych |  | TAK
658 | Wózek pod aparat | TAK, podać |  | –
659 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
660 | Włącznik nożny, pojedynczy – 1szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
661 | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2-200 szt | TAK, podać |  | –
662 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych, dł. min. 4m, wielokrotnego użytku – 2 szt | TAK, podać |  | –
663 | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem dł. min. 4m – 5 szt | TAK, podać |  | –
664 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, dł. ostrza 22-25mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
665 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, dł. ostrza 22-25mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
666 | Elektroda monopolarna lancetowa prosta, dł. ostrza 15-18mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
667 | Elektroda monopolarna kulkowa śr.4 mm - 5szt | TAK, podać |  | –
668 | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł.10-12cm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
669 | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł.16-18cm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
670 | Elektroda monopolarna igłowa prosta, dł. ostrza do 3mm, końcówka wolframowa– 2 szt. Pinceta bipolarna dł. 19-20cm, końcówki 1mm zakrzywione wykonane z materiału nieprzywierającego – 2 szt. | TAK, podać |  | –
671 | Kabel do przyłączania pincet bipolarnych - 2 szt. | TAK, podać |  | –
672 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 15-16 cm z kablem, końcówki zakrzywione wąskie, wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 1szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
673 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 20-21 cm z kablem, końcówki zakrzywione wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 1 szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
674 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 26-27 cm z kablem, końcówki zakrzywione wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 2 szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
675 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 26-28 cm z kablem, końcówki długie zakrzywione wąskie, wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 1 szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
676 | Uchwyt elektrod argonowych, z przyciskami i kablem - 2 szt. | TAK, podać |  | –
677 | Elektroda argonowa dł. 9-10cm, z wysuwaną szpatułką - 2 szt. | TAK, podać |  | –
678 | Elektroda argonowa dł. 3-4cm, z wysuwaną szpatułką - 2 szt. | TAK, podać |  | –
679 | Butla argonowa 5l – 2 szt. | TAK, podać |  | –
2 | Diatermia chirurgiczna typ A (sala operacyjna 1/BLO/19) | Liczba sztuk: 1
680 | nazwa produktu | podać |  | –
681 | model/typ | podać |  | –
682 | producent/kraj | podać |  | –
683 | Diatermia chirurgiczna z funkcją głębokiego zamykania | TAK, podać |  | –
684 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | TAK, podać |  | –
685 | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki | TAK, podać |  | –
686 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  | –
687 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów w przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK, podać |  | –
688 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK, podać |  | –
689 | Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 argonowe – 1 neutralne – 1 | TAK, podać |  | –
690 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
691 | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
692 | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych | TAK, podać |  | –
693 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK, podać |  | –
694 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji o najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK, podać |  | –
695 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
696 | Minimum 4 tryby – rodzaje cięcia monopolarnego (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | TAK, podać |  | –
697 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
698 | Minimum cztery rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej:(delikatna, intensywna, preparująca, mikrochrurgiczna) | TAK, podać |  | –
699 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] | TAK, podać |  | –
700 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej 120 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
701 | Tryb koagulacji bipolarnej z funkcją auto-stop | TAK, podać |  | –
702 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i funkcja auto-start | TAK, podać |  | –
703 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK, podać |  | –
704 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | TAK, podać |  | –
705 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń 300 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
706 | Tryb zamykania naczyń z funkcją auto stop | TAK, podać |  | –
707 | Regulacja intensywności działania w 4-stopniowej skali | TAK, podać |  | –
708 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym | TAK, podać |  | –
709 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK, podać |  | –
710 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej (pomiar symetrii), - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta (pomiar rezystancji), - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej | TAK, podać |  | –
711 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej i graficznej | TAK, podać |  | –
712 | Możliwość rozbudowy modułu podstawowego o tryb pracy koagulacji bliźniaczej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
713 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - przystawkę argonową, - odsysacz dymu, - pompę irygacyjno – ssącą, - nóż wodny do preparowania tkanki miąższowej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Wyposażenie dodatkowe, dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-15% od poniższych |  | TAK
714 | Wózek pod aparat | TAK, podać |  | –
715 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
716 | Włącznik nożny, pojedynczy – szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
717 | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2 - 200 szt. | TAK, podać |  | –
718 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych, dł. min. 4m, wielokrotnego użytku – 2 szt. | TAK, podać |  | –
719 | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem dł. min. 4m – 2 szt. | TAK, podać |  | –
720 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, dł. ostrza 22-25mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
721 | Elektroda monopolarna lancetowa prosta, dł. ostrza 15-18mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
722 | Kabel do instrumentów laparoskopowych monopolarnych dł.min. 4 m - 2 szt. | TAK, podać |  | –
723 | Kabel do przyłączania instrumentów bipolarnych - 2 szt. | TAK, podać |  | –
724 | Wielorazowe kleszczyki do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, końcówka typu Maryland, dł.320-340 mm z kablem - 1 szt. | TAK, podać |  | –
725 | Wielorazowe kleszczyki do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, końcówka typu Kelly, dł.320-340 mm z kablem - 1 szt. | TAK, podać |  | –
726 | Nożyczki bipolarne laparoskopowe typu Metzenbaum śr.5 mm, dł.320-340 mm - 2 szt. | TAK, podać |  | –
727 | Elektroda monopolarna laparoskopowa haczykowa płaska, typ L, śr.5mm.dł.320-340 mm-2 szt. | TAK, podać |  | –
728 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, końcówka prosta, z wbudowanym nożem, z kablem- 5 szt. | TAK, podać |  | –
3 | Diatermia chirurgiczna typ B (sala operacyjna hybrydowa) | Liczba sztuk: 1
729 | nazwa produktu | podać |  | –
730 | model/typ | podać |  | –
731 | producent/kraj | podać |  | –
732 | Diatermia chirurgiczna z funkcją głębokiego zamykania naczyń | TAK, podać |  | –
733 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | TAK, podać |  | –
734 | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki | TAK, podać |  | –
735 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  | –
736 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów w przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK, podać |  | –
737 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK, podać |  | –
738 | Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 argonowe – 1 neutralne – 1 | TAK, podać |  | –
739 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK, podać |  | –
740 | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
741 | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych | TAK, podać |  | –
742 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK, podać |  | –
743 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji o najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK, podać |  | –
744 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
745 | Minimum 4 tryby – rodzaje cięcia monopolarnego (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | TAK, podać |  | –
746 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK, podać |  | –
747 | Minimum cztery rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej:(delikatna, intensywna, preparująca, mikrochrurgiczna) | TAK, podać |  | –
748 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] | TAK, podać |  | –
749 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej120 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
750 | Tryb koagulacji bipolarnej z funkcją auto-stop | TAK, podać |  | –
751 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i funkcja auto-start | TAK, podać |  | –
752 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK, podać |  | –
753 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | TAK, podać |  | –
754 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń 300 + 10 [W] | TAK, podać |  | –
755 | Tryb zamykania naczyń z funkcją auto stop | TAK, podać |  | –
756 | Regulacja intensywności działania w 4-stopniowej skali | TAK, podać |  | –
757 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | TAK, podać |  | –
758 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | TAK, podać |  | –
759 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej (pomiar symetrii), - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta (pomiar rezystancji), - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej | TAK, podać |  | –
760 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej i graficznej | TAK, podać |  | –
761 | Możliwość rozbudowy modułu podstawowego o tryb pracy koagulacji bliźniaczej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
762 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - przystawkę argonową, - odsysacz dymu, - pompę irygacyjno – ssącą, - nóż wodny do preparowania tkanki miąższowej | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Wyposażenie dodatkowe, dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-15% od poniższych |  | TAK
763 | Wózek pod aparat | TAK, podać |  | –
764 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
765 | Włącznik nożny, pojedynczy – 1 szt. (do dezynfekcji) | TAK, podać |  | –
766 | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2 - 200 szt. | TAK, podać |  | –
767 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych, dł. min. 4m, wielokrotnego użytku – 2 szt. | TAK, podać |  | –
768 | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem dł. min. 4m – 5 szt. | TAK, podać |  | –
769 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, dł. ostrza 22-25mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
770 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, dł. ostrza 22-25mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
771 | Elektroda monopolarna lancetowa prosta, dł. ostrza 15-18mm – 5 szt. | TAK, podać |  | –
772 | Elektroda monopolarna kulkowa śr.4mm -5 szt. | TAK, podać |  | –
773 | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł.10-12cm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
774 | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł.16-18cm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
775 | Elektroda monopolarna igłowa prosta, dł. ostrza do 3mm, końcówka wolframowa– 2 szt. | TAK, podać |  | –
776 | Pinceta bipolarna dł. 19-20cm, końcówki 1mm zakrzywione wykonane z materiału nieprzywierającego – 2 szt. | TAK, podać |  | –
777 | Kabel do przyłączania pincet bipolarnych - 2 szt. | TAK, podać |  | –
778 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 15-16 cm z kablem, końcówki zakrzywione wąskie, wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 1szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
779 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 20-21 cm z kablem, końcówki zakrzywione wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 1 szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
780 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń dł. 26-27 cm z kablem, końcówki zakrzywione wyposażone w elementy przytrzymujące tkankę – 2 szt., wielorazowe | TAK, podać |  | –
Pakiet IV
1 | Stół operacyjny (sala operacyjna 1/BLO/12; 1/BLO/15; 1/BLO/19) | Liczba sztuk: 3
781 | nazwa produktu | podać |  | –
782 | model/typ | podać |  | –
783 | producent/kraj | podać |  | –
784 | Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | TAK, podać |  | –
785 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie lub elektrohydraulicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami | TAK, podać |  | –
786 | Napęd stołu elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny | TAK, podać |  | –
787 | Podstawa stołu w kształcie litery U lub prostokąta z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron | TAK, podać |  | –
788 | Podstawa stołu ze stali kwasoodpornej, materiału odpornego na środki czyszczące, jednorodnego lub w formie osłon tworzywowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne | TAK, podać |  | Podstawa z materiału jednorodnego - 5 pkt.; Dodatkowe osłony tworzywowe - 2 pkt.
789 | Możliwość awaryjnego odblokowania podstawy stołu za pomocą dzwigni mechanicznej wbudowanej w podstawę | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
790 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe | TAK, podać |  | –
791 | Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | TAK, podać |  | –
792 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) | TAK, podać |  | –
793 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 75 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych | TAK, podać |  | –
794 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem | TAK, podać |  | –
795 | Funkcje pozycji normalnej i odwróconej na pilocie | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
796 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości, - przechyły boczne, - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex, - płyta nożna, - płyta plecowa dolna, - pozycja standardowa „0”, - wysuwanie nóżek podwozia | TAK, podać |  | –
797 | Funkcja ustawień kół z przystosowaniem do jazdy wielkokierunkowej i jazdy kierunkowej aktywowana: a) mechanicznie lub brak aktywacji, b) elektronicznie z pilota, c) elektronicznie z pilota i/lub kolumny stołu | TAK, podać |  | a) - 0 pkt.; b) - 3 pkt.; c) - 5 pkt.
798 | Możliwość pełnej obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia | TAK, podać |  | –
799 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu | TAK, podać |  | –
800 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów | TAK, podać |  | –
801 | Mocowanie akcesoriów za pomocą systemów mocowania: 1) zaczepowego z dodatkowym mocowaniem śrubowym, 2) pinowo – wpustowego (osadzanie w gnieżdzie), 3) hakowego | TAK, podać |  | 1) - 3 pkt.; 2) - 1 pkt.; 3) - 5 pkt.
802 | Regulacja wysokości blatu ≤ 700 mm do ≥ 1075 1100 mm | TAK, podać |  | –
803 | Całkowita szerokość blatu 580 mm (+/- 30 10 mm) | TAK, podać |  | –
804 | Przechyły boczne ≥ 20º | TAK, podać |  | Przechyły ≥ 25º - 2 pkt.; ≥ 20º - 0 pkt.
805 | Przechyły Trendelenburga min. 20° 30º +/- 5º | TAK, podać |  | –
806 | Przechyły Antytrendelenburga min. 20° 30º +/- 5º | TAK, podać |  | Przechył ≥ 30 - 35º - 5 pkt.; ≥ 25 - 30º - 2 pkt.
807 | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 250 mm | TAK, podać |  | –
808 | Podgłówek regulowany w zakresie ≥ +/- 45 550 z pojedynczą regulacją | TAK, podać |  | –
809 | Podnóżek regulowany w zakresie ≥ + 80 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół | TAK, podać |  | –
810 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie ≥ +800/- 400 | TAK, podać |  | –
811 | Płyta plecowa górna regulowana w zakresie ≥ + 50 900/- 40 500 | TAK, podać |  | –
812 | Stół przystosowany do zabiegów o obciążalności stołu min. 400 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
813 | WYPOSAŻENIE: 1. Ekran anestezjologiczny z klamrą mocującą, wydłużaną w poziomie, z kołnierzem zabezpieczającym przed całkowitym opadnieciem w przypadku poluzowania klamry – 1 szt., 2. Podpora anestezjologiczna ręki z mocowaniem – 2 szt., 3. Podpora boczna do stabilizacji pacjenta w ułożeniu na boku (mocowanie wieloosiowe), w odcinku piersiowym – 1 szt., 4. Pasy do mocowania pacjenta - 1 kpl., 5. Podpory Goepla z mocowaniem – para – 1 kpl., 6. Podpora boczna do stabilizacji pacjenta w ułożeniu na boku (mocowanie wieloosiowe),w odcinku lędźwiowym – 1 szt., 7. Krążek żelowy pod głowę - 1 szt., 8. Półwałek o długości min. 50 cm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
2 | Pozycjoner żelowy, półwałek 150 mm | Liczba sztuk: 2
814 | nazwa produktu | podać |  | –
815 | model/typ | podać |  | –
816 | producent/kraj | podać |  | –
817 | Pozycjoner żelowy, półwałek | TAK, podać |  | –
818 | Płaska podstawa | TAK, podać |  | –
819 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 140 x 520 x 160 mm (+/- 10 mm) lub 150 x 500 x 70 mm lub 505 x 140 x 110 mm lub 510 x 150 x 150 mm | TAK, podać |  | –
3 | Pozycjoner żelowy, półwałek 110 mm | Liczba sztuk: 2
820 | nazwa produktu | podać |  | –
821 | model/typ | podać |  | –
822 | producent/kraj | podać |  | –
823 | Pozycjoner żelowy, półwałek | TAK, podać |  | –
824 | Płaska podstawa | TAK, podać |  | –
825 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 150 x 500 x 120 mm (+/- 10 mm) lub 100 x 500 x 70 mm | TAK, podać |  | –
4 | Pozycjoner klatki piersiowej | Liczba sztuk: 1
826 | nazwa produktu | podać |  | –
827 | model/typ | podać |  | –
828 | producent/kraj | podać |  | –
829 | Pozycjoner klatki piersiowej | TAK, podać |  | –
830 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 610 x 530 x 130 mm (+/- 10 mm) lub 630 x 460 x 150 mm | TAK, podać |  | –
5 | Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej | Liczba sztuk: 1
831 | nazwa produktu | podać |  | –
832 | model/typ | podać |  | –
833 | producent/kraj | podać |  | –
834 | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 280 x 240 x 150 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | –
835 | Wyloty dla rur anestetycznych po obu stronach | TAK, podać |  | –
6 | Krążek pod głowę | Liczba sztuk: 3
836 | nazwa produktu | podać |  | –
837 | model/typ | podać |  | –
838 | producent/kraj | podać |  | –
839 | Krążek pod głowę, żelowy | TAK, podać |  | –
840 | Wmiary (średnica x wyskość) około 205 x 50 mm (+/-5 mm) | TAK, podać |  | –
7 | Pozycjonery przeciwodleżynowe | Liczba sztuk: 2
841 | nazwa produktu | podać |  | –
842 | model/typ | podać |  | –
843 | producent/kraj | podać |  | –
844 | Pozycjonowanie pacjenta: pozycja na wznak, boczna, brzuszna i ginekologiczno-urologiczna | TAK, podać |  | –
845 | Przeciwdziałają powstawaniu odleżyn | TAK, podać |  | –
846 | Pomagają wypozycjonować pacjenta | TAK, podać |  | –
847 | Uniwersaly 520 x 520 x 10 mm (+/- 10 mm) lub 500 x 400 x 15 mm | TAK, podać |  | –
848 | 3/4 długość 1150 x 520 x 10 mm (+/- 10 mm) lub dopasowane do wymiarów blatu | TAK, podać |  | –
849 | pełna długość 1800 x 520 x 10 mm (+/- 10 mm) lub dopasowane do wymiarów blatu | TAK, podać |  | –
8 | Klin do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta | Liczba sztuk: 4
850 | nazwa produktu | podać |  | –
851 | model/typ | podać |  | –
852 | producent/kraj | podać |  | –
853 | Wykonany z miękkiej, przeziernej dla promieni RTG pianki, powleczonej specjalnym środkiem, umożliwiającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | TAK, podać |  | –
854 | Wymiary 360 x 240 x 70 mm lub 720 x 460 x 150 mm /1-20 ͦ (+/- 10 mm) lub 18x28x8/1 cm, o nachyleniu 15° | TAK, podać |  | –
Pakiet V
1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa (BO; OIT) - z tego 18 pomp z uchwytem | Liczba sztuk: 97
855 | nazwa produktu | podać |  | –
856 | model/typ | podać |  | –
857 | producent/kraj | podać |  | –
858 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami | TAK, podać |  | –
859 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK, podać |  | –
860 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK, podać |  | –
861 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK, podać |  | –
862 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK, podać |  | –
863 | Masa pompy max. 2 kg | TAK, podać |  | –
864 | Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | TAK, podać |  | –
865 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK, podać |  | –
866 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK, podać |  | –
867 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK, podać |  | –
868 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem | TAK, podać |  | –
869 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać |  | –
870 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 12 h. przy przepływie 1 ml/h. ; 10h przy przepływie 5ml/h; 8 h przy przepływie 20ml/h lub czas działania akumulatora 16,8 h przy 1ml/h; 16 h przy 5ml/h; 14h przy 20ml/h. | TAK, podać |  | –
871 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK, podać |  | –
872 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK, podać |  | –
873 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK, podać |  | –
874 | Możliwość programowania parametrów infuzji w min.: mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  | –
875 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać |  | –
876 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  | –
877 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h, dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h, dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h, dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h, dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h, dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h, Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK, podać |  | –
878 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK, podać |  | –
879 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1 200 1 500 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK, podać |  | –
880 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK, podać |  | –
881 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK, podać |  | –
882 | Kabel łaczący do centrali przywolania personelu | TAK/NIE, podać |  | –
883 | Menu w języku polskim | TAK, podać |  | –
884 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK, podać |  | –
885 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 0,1- 9999 ml | TAK, podać |  | –
886 | Funkcja programowania czasu infuzji min. 1 min – 99:59 godzin | TAK, podać |  | –
887 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej min. 3 pompy | TAK, podać |  | –
888 | Program do podawania propofolu i remifentanylu TCI dla 24 pomp (blok operacyjny) | TAK, podać |  | –
889 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK, podać |  | –
890 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232 | TAK, podać |  | –
891 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii który analizuje podawane żywienie i poziom glikemii i oblicza dawkę insuliny z uwzględnieniem masy pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
892 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
893 | Możliwośc rozszerzenia o tryb przejęcia- TakeOverMode - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
894 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK, podać |  | –
2 | Stacja dokująca do pomp infuzyjnych | Liczba sztuk: 13
895 | nazwa produktu | podać |  | –
896 | model/typ | podać |  | –
897 | producent/kraj | podać |  | –
898 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK, podać |  | –
899 | Stacje z miejscem na min. 4 pompy | TAK, podać |  | –
900 | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK, podać |  | –
901 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK, podać |  | –
902 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK, podać |  | –
903 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK, podać |  | –
904 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK, podać |  | –
905 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK, podać |  | –
906 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK, podać |  | –
907 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego) | TAK, podać |  | –
908 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 12 pomp na stanowisko | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
909 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych | TAK, podać |  | –
910 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 10 pomp na stanowisko | TAK, podać |  | –
911 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
3 | Stacja dokująca do pomp infuzyjnych, z interfejsem | Liczba sztuk: 13
912 | nazwa produktu | podać |  | –
913 | model/typ | podać |  | –
914 | producent/kraj | podać |  | –
915 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK, podać |  | –
916 | Stacje z miejscem na min. 8 pompy | TAK, podać |  | –
917 | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232 | TAK, podać |  | –
918 | Wysokośc stacji na 8 pomp nie wieksza nie wieksza niż 80 cm | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
919 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK, podać |  | –
920 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK, podać |  | –
921 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK, podać |  | –
922 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK, podać |  | –
923 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK, podać |  | –
924 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK, podać |  | –
925 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego) | TAK, podać |  | –
926 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 12 pomp na stanowisko | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
927 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych | TAK, podać |  | –
928 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 10 pomp na stanowisko | TAK, podać |  | –
929 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
4 | Oprogramowanie monitorujące pracę pomp infuzyjnych | Liczba sztuk: 13
930 | nazwa produktu | podać |  | –
931 | model/typ | podać |  | –
932 | producent/kraj | podać |  | –
933 | Oprogramowanie niezbędne do monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji | TAK, podać |  | –
934 | Platforma aplikacji do bezpiecznego i efektywnego zarządzania infuzją | TAK, podać |  | –
935 | Możliwość dodawania do raz zainstalowanej aplikacji różnych funkcji, w zależności od potrzeb | TAK, podać |  | –
936 | Łączność ze stacjami dokującymi przy łóżku pacjenta odbywa się poprzez sieć Ethernet lub WiFi | TAK, podać |  | –
937 | Oprogramowanie jest niezależne od specyficznego PC/Serwera, systemu operacyjnego i bazy danych | TAK, podać |  | –
938 | Wszyscy klienci są połączeni poprzez HTTPS i przeglądarkę internetową, nie potrzeba żadnych szczególnych instalacji oprogramowania | TAK, podać |  | –
939 | Na ekranie komputera system wyświetla min.: - schematu rozmieszczenia łóżek - informacje o pacjencie - okno zawierające informacje o terminach zakończenia infuzji w poszczególnych pompach - zbliżające się alarmy wstępne (np. zbliżający się koniec infuzji) - informacje dotyczące pompy (położenie, historia) - przyczyna alarmu ze wskazaniem pompy w której został wywołany | TAK, podać |  | –
940 | Centralny monitoring | TAK, podać |  | –
941 | Centralna baza leków | TAK, podać |  | –
942 | Dystrybucja bibliotek leków poprzez szpitalna sieć informatyczną | TAK, podać |  | –
5 | Pompa infuzyjna objętościowa | Liczba sztuk: 9
943 | nazwa produktu | podać |  | –
944 | model/typ | podać |  | –
945 | producent/kraj | podać |  | –
946 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK, podać |  | –
947 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK, podać |  | –
948 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK, podać |  | –
949 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii | TAK, podać |  | –
950 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK, podać |  | –
951 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać |  | –
952 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK, podać |  | –
953 | Masa pompy max. 3 kg | TAK, podać |  | –
954 | Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | TAK, podać |  | –
955 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK, podać |  | –
956 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do min. 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK, podać |  | –
957 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na min. 5 poziomach | TAK, podać |  | –
958 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK, podać |  | –
959 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK, podać |  | –
960 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  | –
961 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  | –
962 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK, podać |  | –
963 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK, podać |  | –
964 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  | –
965 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | TAK, podać |  | –
966 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1 200 1 500 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK, podać |  | –
967 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK, podać |  | –
968 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK, podać |  | –
969 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK, podać |  | –
970 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK, podać |  | –
971 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK, podać |  | –
972 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK, podać |  | –
973 | Menu w języku polskim | TAK, podać |  | –
974 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii który analizuje podawane żywienie i poziom glikemii i oblicza dawkę insuliny z uwzględnieniem masy pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
975 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK, podać |  | –
976 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 0,1- 9999 ml | TAK, podać |  | –
977 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK, podać |  | –
978 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej min. 3 pompy | TAK, podać |  | –
979 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK, podać |  | –
980 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK, podać |  | –
981 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK, podać |  | –
982 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232 | TAK, podać |  | –
983 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
6 | Pompa do żywienia dojelitowego | Liczba sztuk: 9
984 | nazwa produktu | podać |  | –
985 | model/typ | podać |  | –
986 | producent/kraj | podać |  | –
987 | Pompa objętościowa do żywienia dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK, podać |  | –
988 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK, podać |  | –
989 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii | TAK, podać |  | –
990 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK, podać |  | –
991 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać |  | –
992 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK, podać |  | –
993 | Masa pompy max. 3 kg | TAK, podać |  | –
994 | Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | TAK, podać |  | –
995 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK, podać |  | –
996 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do min. 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK, podać |  | –
997 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na min. 5 poziomach | TAK, podać |  | –
998 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK, podać |  | –
999 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK, podać |  | –
1000 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  | –
1001 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  | –
1002 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK, podać |  | –
1003 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK, podać |  | –
1004 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  | –
1005 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | TAK, podać |  | –
1006 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1 200 1 500 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK, podać |  | –
1007 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK, podać |  | –
1008 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK, podać |  | –
1009 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK, podać |  | –
1010 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK, podać |  | –
1011 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK, podać |  | –
1012 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK, podać |  | –
1013 | Menu w języku polskim | TAK, podać |  | –
1014 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii który analizuje podawane żywienie i poziom glikemii i oblicza dawkę insuliny z uwzględnieniem masy pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
1015 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK, podać |  | –
1016 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 0,1- 9999 ml | TAK, podać |  | –
1017 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK, podać |  | –
1018 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej min. 3 pompy | TAK, podać |  | –
1019 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK, podać |  | –
1020 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK, podać |  | –
1021 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK, podać |  | –
1022 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232 | TAK, podać |  | –
1023 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
Pakiet VI
1 | Ssak chirurgiczny próżniowy | Liczba sztuk: 4
1024 | nazwa produktu | podać |  | –
1025 | model/typ | podać |  | –
1026 | producent/kraj | podać |  | –
1027 | Ssak chirurgiczny próżniowy | TAK, podać |  | –
1028 | Wózek jezdny - 1 szt. dla każdej sztuki urzadzenia | TAK, podać |  | –
1029 | Zawór przełączający odsysanie w przypadku napełnienia treścią jednego ze zbiorników | TAK, podać |  | –
1030 | 1 x zbiornik na wkłady o poj. ok. 2000 ml | TAK, podać |  | –
1031 | 1 x zbiornik na wkłady o poj. ok. 3000 ml | TAK, podać |  | –
1032 | Wkład jednorazowego użytku, poj. 2000 ml - 100 szt. | TAK, podać |  | –
1033 | Wkład jednorazowego użytku, poj. 2000 ml - 100 szt. | TAK, podać |  | –
2 | Ssak próżniowy wysokopodciśnieniowy | Liczba sztuk: 14
1034 | nazwa produktu | podać |  | –
1035 | model/typ | podać |  | –
1036 | producent/kraj | podać |  | –
1037 | Ssak próżniowy wysokopodciśnieniowy | TAK, podać |  | –
1038 | Regulator podciśnienia montowany na szynie sprzętowej DIN | TAK, podać |  | –
1039 | Regulacja podciśnienia w zakresie min. 0-80 [kPa] | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1040 | System zabezpieczenia przelewowego | TAK, podać |  | –
1041 | Ssak wyposażony w 1 pojemniki na wymienne worki o pojemności min. 1 [l], wraz z uchwytem przystosowaneym do montażu na szynie sprzętowej DIN | TAK, podać |  | –
Wyposażenie (dla każdego ssaka):
1042 | 100 sztuk wewnętrznych, jednorazowych wkładów o pojemności min. 1 [l] | TAK, podać |  | –
1043 | System zabezpieczenia przeciw przelewowego | TAK, podać |  | –
1044 | Rura ssąca, silikonowa min. 6x12 mm, długość min. 1 [m] – 3 sztuki | TAK, podać |  | –
3 | Ssak próżniowy niskopodciśnieniowy | Liczba sztuk: 11
1045 | nazwa produktu | podać |  | –
1046 | model/typ | podać |  | –
1047 | producent/kraj | podać |  | –
1048 | Ssak próżniowy niskopodciśnieniowy | TAK, podać |  | –
1049 | Regulator podciśnienia montowany na szynie sprzętowej DIN | TAK, podać |  | –
1050 | Regulacja podciśnienia w zakresie min. 0-1 bar | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1051 | System zabezpieczenia przelewowego | TAK, podać |  | –
1052 | Ssak wyposażony w 1 pojemniki na wymienne worki o pojemności min. 1 [l], wraz z uchwytem przystosowaneym do montażu na szynie sprzętowej DIN | TAK, podać |  | –
1053 | Wyposażenie (dla każdego ssaka): | TAK, podać |  | –
1054 | 100 sztuk wewnętrznych, jednorazowych wkładów o pojemności min. 1 [l] | TAK, podać |  | –
1055 | System zabezpieczenia przeciw przelewowego | TAK, podać |  | –
1056 | Rura ssąca, silikonowa min. 6x12 mm, długość min. 1 [m] – 3 sztuki | TAK, podać |  | –
Pakiet VI A.
4 | Ssak elektryczny | Liczba sztuk: 4
1057 | nazwa produktu | podać |  | –
1058 | model/typ | podać |  | –
1059 | producent/kraj | podać |  | –
1060 | Ssak elektryczny przenośny | TAK, podać |  | –
1061 | Możliwość 24 godzinnej pracy | TAK, podać |  | –
1062 | Generowany przepływ min. 30 l/min. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1063 | Generowane podciśnienie min. 80 kPa | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1064 | Bezolejowa pompa próżniowa | TAK, podać |  | –
1065 | Poziom hałasu nie przekraczający 45 dB | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1066 | Zasilanie 230 VAC | TAK, podać |  | –
1067 | Wyposażenie każdego ssaka: | TAK, podać |  | –
1068 | Zbiornik z poliwęglanu lub polisulfonu na wkłady jednorazowego użytku o poj. minimum 1 l. | TAK, podać |  | –
1069 | Wkład jednorazowego użytku na odsysane treści - 50 szt. | TAK, podać |  | –
5 | Waga elektroniczna | Liczba sztuk: 2
1070 | nazwa produktu | podać |  | –
1071 | model/typ | podać |  | –
1072 | producent/kraj | podać |  | –
1073 | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem | TAK, podać |  | –
1074 | Obciążenie maksymalne min. 200 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1075 | Dokładność odczytu max. 200g do 200 kg 100 g | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1076 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK, podać |  | –
1077 | Zakres pomiarowy wzrostomierza min. 100 ÷ 200 cm | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1078 | Podziałka wzrostomierza min. 0,5 cm | TAK, podać |  | –
6 | Ramię na monitor medyczny | Liczba sztuk: 1
1079 | nazwa produktu | podać |  | –
1080 | model/typ | podać |  | –
1081 | producent/kraj | podać |  | –
1082 | Ramię na monitor medyczny do zamnieszenia monitora o przekątnej w zakresie min. 19 - 26" | TAK, podać |  | –
1083 | Mocowanie typu VESA | TAK, podać |  | –
1084 | Zasięg ramienia min. 50 cm | TAK, podać |  | –
7 | Szyna sprzętowa | Liczba sztuk: 2
1085 | nazwa produktu | podać |  | –
1086 | model/typ | podać |  | –
1087 | producent/kraj | podać |  | –
1088 | Szyna sprzętowa do powieszenia dodatkowego sprzętu medycznego | TAK, podać |  | –
1089 | Szyna o wymiarach typu DIN lub Euro | TAK, podać |  | –
1090 | Długość szyny min. 50 cm | TAK, podać |  | –
1091 | Szyna do montażu na ścianie w miejscu wskazanym przez Użytkownikika | TAK, podać |  | –
8 | Parawan sufitowy (OIT izolatka/ sala chorych 8 stanowiskowa) | Liczba sztuk: 13
1092 | nazwa produktu | podać |  | –
1093 | model/typ | podać |  | –
1094 | producent/kraj | podać |  | –
1095 | Parawan mocowany na szynie sufitowej | TAK, podać |  | –
1096 | Szyna aluminiowa mocowana za pomocą specjalnych złączek do sufitu | TAK, podać |  | –
1097 | Długość parawanu min. 2000 [mm] | TAK, podać |  | –
1098 | Tkanina zmywalna lub barierowa | TAK, podać |  | –
1099 | Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów | TAK, podać |  | 5 - 10 kolorów - 1 pkt.; >10 kolorów - 2 pkt.
Pakiet VII
1 | Defibrylator (BO; OIT) | Liczba sztuk: 5
1100 | nazwa produktu | podać |  | –
1101 | model/typ | podać |  | –
1102 | producent/kraj | podać |  | –
1103 | Defibrylacja dwufazowa i możliwość kardiowersji | TAK, opisać |  | –
1104 | Uniwersalne łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane) | TAK, podać |  | –
1105 | Defibrylator wyposażony w metronom reanimacyjny | TAK, podać |  | –
1106 | Wskaźnik jakości kontaktu ze skórą pacjenta na łyżkach defibrylujących lub ekranie defibrylatora | TAK, podać |  | –
1107 | Energia maksymalna defibrylacji minimum 200 J | TAK, podać |  | 200 - 300 J - 0 pkt.; >300 J - 10 pkt.
1108 | Min. 5 poziomów energii wyładowania w zakresie od maksimum 2J do maksymalnej energii. Poziomy energii ustawiane na płycie czołowej defibrylatora lub łyżkach defibrylujących | TAK, podać |  | 5 poziomów - 0 pkt.; >5 poziomów - 3 pkt.
1109 | Czas ładowania do energii zadanej maksimum 10 sekund | TAK, podać |  | 10 s - 0 pkt.; <10 s - 4 pkt.
1110 | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek | TAK, podać |  | –
1111 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) | TAK, podać |  | –
1112 | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z obowiązującymi wytycznymi ERC/PRC | TAK, podać |  | –
1113 | Ekran monitora o przekątnej min. 5" | TAK, podać |  | –
1114 | Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (minimum 2 kanały) | TAK, podać |  | –
1115 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK, podać |  | –
1116 | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z jednorazowych elektrod defibrylacyjnych | TAK, opisać |  | –
1117 | Monitorowanie EKG z kabla minimum 3 odprowadzenia) oraz z elektrod defibrylujących. Kabel EKG minimum 3 odprowadzeniowy 1 szt. - na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1118 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. 30-280 ud/min | TAK, podać |  | –
1119 | Regulacja wzmocnienia sygnału EKG ręczna i automatyczna lub defibrylator z ręczną regulacją wzmocnienia sygnału ekg w zakresie min. 0,5 - 3 od 0,25 do 4 cm/mV z min. 5 stopniami wzmocnienia (min. 0,25;0,5;1;2;4 cm/mV) | TAK, podać |  | –
1120 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK, podać |  | –
1121 | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej | TAK, podać |  | –
1122 | Wbudowana drukarka termiczna. Możliwość drukowania zapisu EKG, parametrów defibrylacji, wyników testu aparatu | TAK, podać |  | –
1123 | Widoczny wskaźnik lub kontrolka sygnalizująca sprawność bądź niesprawność urządzenia | TAK, podać |  | –
1124 | Zintegrowane zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz akumulatorowe, ładowarka akumulatora zintegrowana z urządzeniem | TAK, podać |  | –
1125 | Akumulator bez efektu pamięci, wystarczający na minimum 2 godziny ciągłej pracy | TAK, podać |  | –
1126 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
1127 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu czestości uciśnięć pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK, podać |  | –
1128 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V - wydruk automatyczny wyniku testu po jego wykonaniu | TAK, podać |  | –
1129 | Stymulacja przezskórna na wyposażeniu w każdym urządzeniu | TAK, podać |  | –
1130 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie i asynchronicznym“ | TAK, podać |  | –
1131 | Częstotliwość w zakresie minimum 40 - 170 impulsów na minutę | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1132 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum 20-140 mA | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1133 | W zestawie wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod defibrylacyjnych i stymulacyjnych oraz min. dwa komplety elektrod jednorazowych dla dorosłych lub jednopacjentowe elektrody defibrylacyjne lub stymalacyjne (min. dwa komplety), zintegrowane z jednopacjentowym kablem (min. 5 szt.) | TAK, podać |  | –
Saturacja krwi tętniczej SpO2 na wyposażeniu w każdym urządzeniu | TAK, podać
1134 | Zakres pomiaru saturacji minimum 70 – 100% | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1135 | Zakres pomiarowy tętna minimum 30-240 uderzeń/min | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1136 | Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie | TAK, podać |  | –
1137 | W zestawie czujnik na palec typu klips wielorazowego użytku | TAK, podać |  | –
1138 | Możliwość dezynfekcji czujnika | TAK, podać |  | –
Pakiet VIII
1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej/wózek -łóżko (BO; OIT) | Liczba sztuk: 8
1139 | nazwa produktu | podać |  | –
1140 | model/typ | podać |  | –
1141 | producent/kraj | podać |  | –
1142 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | TAK, podać |  | –
1143 | Przystosowany do monitorowania pacjenta | TAK, podać |  | –
1144 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG | TAK, podać |  | –
1145 | Wyposażony w min.: składane barierki boczne, wieszak na kroplówki, wieszak na pompy infuzyjne, zdejmowany materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające szybkie i wygodne przeniesienia pacjenta, krążki odbojowe, półkę na monitor, uchwyty do pchania | TAK, podać |  | –
1146 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1147 | Półka pod monitor | TAK, podać |  | –
1148 | Cztery koła jezdne blokowane | TAK, podać |  | –
1149 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża sterowana nożnie po obu stronach stołu | TAK, podać |  | –
1150 | Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową | TAK, podać |  | –
1151 | Pozycja anty i Trendelenburga regulowana płynnie sprężyną gazową lub przy pomocy pedałów nożnych | TAK, podać |  | –
1152 | Długość max. 2150 [mm] | TAK, podać |  | –
1153 | Szerokość min. 700 [mm] | TAK, podać |  | –
1154 | Zakres wysokości leża: min. 600 - 850 [mm] | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1155 | Kąt odchylenia oparcia pleców min. 0 - 80˚ | TAK, podać |  | –
1156 | Trendelenburg: min. 12° | TAK, podać |  | –
1157 | Anty –Trendelenbung: min. 12˚ | TAK, podać |  | –
1158 | Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  | –
2 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej | Liczba sztuk: 1
1159 | nazwa produktu | podać |  | –
1160 | model/typ | podać |  | –
1161 | producent/kraj | podać |  | –
1162 | Szerokość siedziska min. 45 cm | TAK, podać |  | –
1163 | Głębokość siedziska min. 40 cm | TAK, podać |  | –
1164 | Wysokość oparcia min. 40 cm | TAK, podać |  | –
1165 | Szerokość całkowita wózka max. 70 cm | TAK, podać |  | –
1166 | Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) max. 20 kg | TAK, podać |  | –
1167 | Maksymalne obciążenie min. 120 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1168 | Stal chromowo-molibdenowa na ramie krzyżakowej | TAK, podać |  | –
1169 | Odchylane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki | TAK, podać |  | –
3 | Wózek do pielęgnacji chorych w pozycji leżącej | Liczba sztuk: 1
1170 | nazwa produktu | podać |  | –
1171 | model/typ | podać |  | –
1172 | producent/kraj | podać |  | –
1173 | Wózek prysznicowy na min. 1 kolumnie, z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia pleców za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka | TAK, podać |  | –
1174 | Regulacja wysokości od podłogi do leża w zakresie min. 600-950 mm | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1175 | Długość całkowita max. 2150 mm | TAK, podać |  | –
1176 | Szerokość całkowita regulowana w min. dwóch szerokościach, pozwalająca na kąpiel również szerszych pacjentów min. 700 mm; szerokość leża min. 550 mm | TAK, podać |  | –
1177 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1178 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15°. | TAK, podać |  | –
1179 | Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania | TAK, podać |  | –
1180 | Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżania leża przy na potkaniu na przeszkodę | TAK, podać |  | –
1181 | Elastyczna strefa leża składająca się z giętkich lameli leża, które pozwalają rozłożyć nacisk na dolną część pleców i pośladki pacjenta. Oznaczenie elastycznej strefy na materacu pozwalające na jej łatwe zlokalizowanie | TAK, podać |  | –
1182 | Leże wózka lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody | TAK, podać |  | –
1183 | Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK, podać |  | –
1184 | Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka | TAK, podać |  | –
1185 | Poręcze z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu a tym samym umożlwiające bardziej aktywny udział pacjenta w trakcie kąpieli. Na poręczach uchwyt dla słuchawki prysznicowej | TAK, podać |  | –
1186 | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi | TAK, podać |  | –
1187 | Leże o zwężonym kształcie na środku, w miejscy przerwy w konstrukcji barierek umożlwiająca opiekunowi pracę bliżej pacjenta i większy zasięg ruchów, co pozwala na lepsze utrzymanie ergonomicznej postawy opiekuna | TAK, podać |  | –
1188 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem. Materac montowany na leże za pomocą 2 wypustek wpasowujących się w 2 otwory na leżu | TAK, podać |  | –
1189 | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę | TAK, podać |  | –
1190 | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Możliwość skracania węża odpływowego celem jego jeszcze lepszego dostosowania do różnych warunków odprowadzania wody | TAK, podać |  | –
1191 | Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia | TAK, podać |  | –
1192 | W zestawie z wózkiem: 2 baterie i 1 ładowarka | TAK, podać |  | –
Pakiet IX
1 | Chłodziarka farmaceutyczna | Liczba sztuk: 1
1193 | nazwa produktu | podać |  | –
1194 | model/typ | podać |  | –
1195 | producent/kraj | podać |  | –
1196 | Chłodziarka do przechowywania farmaceutyków min. 150 l | TAK, podać |  | –
1197 | drzwi pełne | TAK, podać |  | –
1198 | zakres temperatury min. od 0°C do +10°C | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; większy niż wymagany - 2 pkt.
1199 | komora zamykana na klucz | TAK, podać |  | –
1200 | prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury | TAK, podać |  | –
1201 | zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | TAK, podać |  | –
1202 | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK, podać |  | –
1203 | rejestrator temperatury | TAK, podać |  | –
2 | Chłodziarka do przechowywania farmaceutyków | Liczba sztuk: 2
1204 | nazwa produktu | podać |  | –
1205 | model/typ | podać |  | –
1206 | producent/kraj | podać |  | –
1207 | Chłodziarka do przechowywania farmaceutyków min. 150 l | TAK, podać |  | –
1208 | drzwi pełne | TAK, podać |  | –
1209 | zakres temperatury min. od 0°C do +10°C | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; większy niż wymagany - 2 pkt.
1210 | komora zamykana na klucz | TAK, podać |  | –
1211 | prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury | TAK, podać |  | –
1212 | zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | TAK, podać |  | –
1213 | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK, podać |  | –
1214 | rejestrator temperatury | TAK, podać |  | –
Pakiet IX A.
3 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | Liczba sztuk: 1
1215 | nazwa produktu | podać |  | –
1216 | model/typ | podać |  | –
1217 | producent/kraj | podać |  | –
1218 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK, podać |  | –
1219 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK, podać |  | –
1220 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  | –
1221 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 500 m3. | TAK, podać |  | –
1222 | Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 6 kg | TAK, podać |  | –
1223 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | –
1224 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadtlenku wodoru lub środek na bazie 2,5% nadtlenku wodoru stabilizowanego kwasem nadoctowym nie zawierającego jonów metali cięzkich | TAK, podać |  | –
1225 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l lub 5l butelkach - należy dostarczyć min. 40 10 l butelek środka | TAK, podać |  | –
1226 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK, podać |  | –
1227 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9% | TAK, podać |  | –
1228 | Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny | TAK, podać |  | Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1229 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1230 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK, podać |  | –
1231 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK, podać |  | –
1232 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | TAK, podać |  | –
1233 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK, podać |  | –
1234 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB | TAK, podać |  | –
1235 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK, podać |  | –
1236 | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | TAK, podać |  | –
1237 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK/NIE, podać |  | –
4 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, z funkcją archiwizacji | Liczba sztuk: 1
1238 | nazwa produktu | podać |  | –
1239 | model/typ | podać |  | –
1240 | producent/kraj | podać |  | –
1241 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z funkcją archiwizacji | TAK, podać |  | –
1242 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK, podać |  | –
1243 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  | –
1244 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 500 m3. | TAK, podać |  | –
1245 | Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 6 kg | TAK, podać |  | –
1246 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | –
1247 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadtlenku wodoru lub środek na bazie 2,5% nadtlenku wodoru stabilizowanego kwasem nadoctowym nie zawierającego jonów metali cięzkich | TAK, podać |  | –
1248 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l lub 5l butelkach - należy dostarczyć min. 40 l butelek środka | TAK, podać |  | –
1249 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK, podać |  | –
1250 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9% | TAK, podać |  | –
1251 | Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny | TAK, podać |  | Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1252 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1253 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK, podać |  | –
1254 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK, podać |  | –
1255 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | TAK, podać |  | –
1256 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK, podać |  | –
1257 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB | TAK, podać |  | –
1258 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK, podać |  | –
1259 | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | TAK, podać |  | –
1260 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK/NIE, podać |  | –
Pakiet IX B.
5 | Lampa bezcieniowa przejezdna (typu LED)/ Lampa zabiegowa przejezdna | Liczba sztuk: 2
1261 | nazwa produktu | podać |  | –
1262 | model/typ | podać |  | –
1263 | producent/kraj | podać |  | –
1264 | Lampa zabiegowa mobilna jednoczaszowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne lub neutralne światło. Diody w kolorze białym | TAK, podać |  | –
1265 | Lampa mobilna na wysięgniku | TAK, podać |  | –
1266 | Oprawa wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowione w rogu czaszy lub przy krawędzi czaszy | TAK, podać |  | –
1267 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 60 000 80 000 luksów | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1268 | Głębia ostrości L1+L2 min. 125 130 cm | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1269 | Temperatura barwowa: 4.500 K ± 20% | TAK, podać |  | –
1270 | Współczynnik oddawania barw: Ra≥ 95 | TAK, podać |  | –
1271 | Średnica oświetlonego pola: min. 160 mm | TAK, podać |  | –
1272 | Zużycie energii max. 40W | TAK, podać |  | –
1273 | Regulacja natężenia oświetlenia: min. 50 - 100% 100% do 30% realizowana w min. trzech skokach | TAK, podać |  | –
1274 | Trwałość źródła światła: min. 40.000 h | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1275 | Liczba diod w kopule min 6 15 – max 24 20 szt | TAK, podać |  | –
1276 | Podstawa lampy z min. 4 kółkami | TAK, podać |  | –
Pakiet X
1 | Respirator stacjonarno-transportowy | Liczba sztuk: 1
1277 | nazwa produktu | podać |  | –
1278 | model/typ | podać |  | –
1279 | producent/kraj | podać |  | –
PARAMETRY TECHNICZNE
1280 | Zasilanie pneumatyczne w zakresie min. 2,8 do 6 barów | TAK, podać |  | zakres 2,8 do 6 barów - 0 pkt.; zakres > 2,8 do 6 barów - 2 pkt.
1281 | Zasilanie elektryczne: z baterii i sieci 230V 50Hz ±10% | TAK, podać |  | –
1282 | Czas pracy na bateriach min. 10 godzin | TAK, podać |  | 10 h - 0 pkt.; >10h - 2 pkt.
1283 | Czas ładowania baterii max. 3 godzin | TAK, podać |  | 3 h - 0 pkt.; <3 h - 0 pkt.
1284 | Waga max. 6,9 kg | TAK, podać |  | 5 - 6,9 kg - 0 pkt.; <5 kg - 1 pkt.
1285 | Wymiary | podać |  | –
SPOSOBY WENTYLACJI
1286 | CMV- czysty tlen/ mieszanina tlen powietrze | TAK, podać |  | –
1287 | ACMV - czysty tlen/mieszanina tlen-powietrze | TAK, podać |  | –
1288 | Wentylacja spontaniczna z PS | TAK, podać |  | –
1289 | Inne | podać |  | –
PARAMETRY FUNKCJONALNE
1290 | Objętość oddechowa min. 100 - 1500 ml | TAK, podać |  | –
1291 | Regulowana częstość oddechów min. 6-40 cykli/min | TAK, podać |  | –
1292 | Zintegrowany PEEP min. 0 - 15 cmH2O | TAK, podać |  | 0 - 15 cmH2O - 0 pkt.; >0 - 15 cmH2O - 2 pkt.
1293 | Czułość wyzwalania oddechu (trigger) | TAK, podać |  | –
1294 | Ciśnienie PS min. 10 - 30 cmH2O | TAK, podać |  | 10 - 30 cmH2O - 0 pkt.; >10 - 30 cmH2O - 1 pkt.
1295 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu I/E min. 1:1 do 1:3 | TAK, podać |  | –
ALARMY
1296 | Ciśnienia Pmin/Pmax | TAK, podać |  | –
1297 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK, podać |  | –
1298 | Rozłączenia pacjenta | TAK, podać |  | –
1299 | Minimalnej minutowej objętości wydechowej | TAK, podać |  | –
1300 | Awarii zasilania / rozładowania baterii | TAK, podać |  | –
MONITORING
1301 | Ciśnienie w obwodzie pacjenta | TAK, podać |  | –
1302 | Częstość oddechów | TAK, podać |  | –
1303 | Stosunek I/E | TAK, podać |  | –
1304 | Wentylacji minutowej | TAK, podać |  | –
1305 | Objętości wydychanej Vt | TAK, podać |  | –
INNE
1306 | Obwód pacjenta z zastawką wydechową - min. 25 kompletów na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1307 | Maski dla pacjenta dorosłego i dziecka - min. 20 szt. na każde urządzenie, rozmiary do wyboru przez Użytkownikika przed dostawą | TAK, podać |  | –
1308 | Torba transportowa na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1309 | Ładowarka na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1310 | Wąż przyłączeniowy do tlenu wtyk typu AGA na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1311 | System mocowania zestawu na ramie łóżka na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
1312 | Podstawa jezdna respiratora wraz z ramieniem do układu oddechowego na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
2 | Respirator transportowy (BO; OIT) | Liczba sztuk: 3
1313 | nazwa produktu | podać |  | –
1314 | model/typ | podać |  | –
1315 | producent/kraj | podać |  | –
1316 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem | TAK, podać |  | –
1317 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK, podać |  | –
1318 | Odporny na wstrząsy | TAK, podać |  | –
1319 | Możliwość pracy w zakresie temperatur min. -20 do +50 C. | TAK, podać |  | –
1320 | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od min. 2,7 do 5,5 bar. | TAK, podać |  | –
1321 | Zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny | TAK, podać |  | –
1322 | Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 oraz 28 V | TAK, podać |  | –
1323 | Zasilanie AC 220/230V | TAK, podać |  | –
1324 | Waga maksymalna 6,0 kg | TAK, podać |  | –
Tryby wentylacji |  |  |  | –
1325 | IPPV - CMV lub VC-CMV | TAK, podać |  | –
1326 | CMV/Assist lub VC-AC | TAK, podać |  | –
1327 | SIMV | TAK, podać |  | –
1328 | CPAP/PEEP lub SPN-CPAP | TAK, podać |  | –
1329 | PSV | TAK, podać |  | –
1330 | NIV | TAK, podać |  | –
Parametry regulowane |  |  |  | –
1331 | Częstość oddechów min. 5-40 l/min. | TAK, podać |  | 5-40 l/min. - 0 pkt.; > 5-40 l/min. - 10 pkt.
1332 | Objętość pojedynczego oddechu min. 100-1500 ml. | TAK, podać |  | 100-1500 ml - 0 pkt.; > 100-1500 ml - 10 pkt.
1333 | Regulowany czas wdechu | TAK, podać |  | –
1334 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu | TAK, podać |  | –
1335 | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK, podać |  | –
1336 | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie min. 20 do 50 mbar | TAK, podać |  | –
1337 | Regulowany poziom wyzwalacza do synchronizacji z oddechem własnym pacjenta min. 4- 12 litrów/min. | TAK, podać |  | –
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  | –
1338 | Ekran do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych o przekątnej co najmniej 4” | TAK, podać |  | –
1339 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK, podać |  | –
1340 | Częstość oddychania | TAK, podać |  | –
1341 | Częstość oddechów spontanicznych lub alarm wysokiej częstotliwości oddechów, oznaczający że pacjent oddycha spontanicznie w szybkim tempie | TAK, podać |  | –
1342 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK, podać |  | –
1343 | Wentylacja minutowa MV | TAK, podać |  | –
1344 | Wentylacja minutowa spontaniczna MV lub alarm wysokiej i niskiej objętości minutowej Mve | TAK, podać |  | –
1345 | Ciśnienie szczytowo-wdechowe lub pomiar ciśnienia w drogach oddechowych Paw | TAK, podać |  | –
1346 | Ciśnienie średnie | TAK, podać |  | –
1347 | Ciśnienie PEEP lub ustawienie PEEP w zakresach min. 0 – 20 mbar | TAK, podać |  | –
Alarmy |  |  |  | –
1348 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK, podać |  | –
1349 | Rzeczywistej częstości oddechów - tachypnoe | TAK, podać |  | –
1350 | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu lub alarm wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK, podać |  | –
1351 | Z niskiego ciśnienia wdechu lub alarm wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK, podać |  | –
1352 | Alarm bezdechu regulacja czasu bezdechu w granicach min. 15- 60 sekund lub alarm bezdechu w razie niewykrycia zmiany fazy oddechu przez >15 sekund | TAK, podać |  | –
Inne wymagania |  |  |  | –
1353 | Uchwyt do mocowania na ścianie | TAK, podać |  | –
1354 | System automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania w tlen. dren z wtykiem typu AGA - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1355 | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem posiadającym gniazdo szybkozłączki AGA i akcesoriów, będących na wyposażeniu respiratora | TAK, podać |  | –
1356 | Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku: 2 komplety | TAK, podać |  | –
3 | Respirator stacjonarny | Liczba sztuk: 9
1357 | nazwa produktu | podać |  | –
1358 | model/typ | podać |  | –
1359 | producent/kraj | podać |  | –
1360 | Zasilanie elektryczne AC 220 – 240V 50Hz | TAK, podać |  | –
1361 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | TAK, podać |  | –
1362 | Aparat na wózku jezdnym (2 koła z blokadą) | TAK, podać |  | –
1363 | Aparat przystosowany do posadowienia na kolumnie anestezjologicznej | TAK, podać |  | –
1364 | Waga modułów do posadowienia na kolumnie poniżej 35 kg | TAK, podać |  | –
1365 | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran o położeniu regulowanym niezależnie od obudowy respiratora o przekątnej minimum 15 cali | TAK, podać |  | –
1366 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 minut przy typowych nastawach wentylacji | TAK, podać |  | –
1367 | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,8 – 5,5 bar) | TAK, podać |  | –
1368 | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | TAK, podać |  | –
1369 | Wentylacja VCV (objętościowo kontrolowana) | TAK, podać |  | –
1370 | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP) | TAK, podać |  | –
1371 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem typu PS | TAK, podać |  | –
1372 | Wentylacja z gwarantowaną objętością minutową | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1373 | Wentylacja synchroniczna SIMV | TAK, podać |  | –
1374 | Wentylacja nieinwazyjna – wentylacja przez maskę twarzową co najmniej w trybie CPAP, PS, BIPAP lub równoważny, SIMV/VCV | TAK, podać |  | –
1375 | Możliwość rozbudowy o nowoczesny tryb przystosowany do odzwyczajania od wentylacji inwazyjnej automatycznie ustawiający poziom wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta ciśnieniem na podstawie analizy przynajmniej: częstości oddechów, objętości oddechów, kapnometrii | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1376 | Możliwość rozbudowy o próbę oddechu spontanicznego SBT – automatyczna procedura przeprowadzana przez respirator | TAK, podać |  | –
1377 | Wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością typu PRVC, AutoFlow | TAK, podać |  | –
1378 | Automatyczne westchnienia z możliwością regulacji parametrów pozwalającą na rekrutację pęcherzyków płucnych | TAK, podać |  | –
1379 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji płuc poprzez ręczne, bezpośrednie podniesienie ciśnienia szczytowego i PEEP | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1380 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej | TAK, podać |  | –
1381 | Automatycznie uruchamiana wentylacja przy bezdechu z regulacją parametrów | TAK, podać |  | –
1382 | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 – 2500 ml | TAK, podać |  | –
1383 | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 5 – 120 oddechów/min | TAK, podać |  | –
1384 | Zakres regulacji czasu wdechu w zakresie minimum 0,2 do 8,0 sekund | TAK, podać |  | –
1385 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie minimum 5-90 cmH2O | TAK, podać |  | –
1386 | Ciśnienie wspomagania PS regulowane w zakresie minimum 1-90 cmH2O | TAK, podać |  | –
1387 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP do minimum 50 cmH2O | TAK, podać |  | –
1388 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 50% przepływu szczytowego | TAK, podać |  | –
1389 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 – 100% | TAK, podać |  | –
1390 | Wyzwalanie oddechu – czułość przepływowa regulowana w zakresie minimum 0,3 -10 l/min | TAK, podać |  | –
1391 | Wyzwalacz z adaptacją do występujących przecieków | TAK, podać |  | –
1392 | Respirator wyposażony w nebulizator ultradźwiękowy wielorazowego użytku | TAK, podać |  | –
1393 | Monitorowanie stężenia O2 – pomiar tlenu za pomocą elektronicznego bezobsługowego czujnika | TAK, podać |  | –
1394 | Jednoczesna graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu | TAK, podać |  | –
1395 | Prezentacja dużej pętli ciśnienie objętość z możliwością analizy zapamiętanej pętli | TAK, podać |  | –
1396 | Graficzna prezentacja (wizualizacja) stanu płuc pacjenta z uwzględnieniem minimum podatności, oporności i aktywności spontanicznej pacjenta | TAK, podać |  | –
1397 | Monitorowanie częstości oddechów całkowitej i spontanicznej | TAK, podać |  | –
1398 | Monitorowanie częstości oddechów wymuszonych | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1399 | Monitorowanie stałej czasowej płuc | TAK, podać |  | –
1400 | Zatrzymanie wdechu min. do 10 sek. | TAK, podać |  | –
1401 | Zatrzymanie wydechu min. do 15 sek. | TAK, podać |  | –
1402 | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK, podać |  | –
1403 | Monitorowanie całkowitej objętości minutowej | TAK, podać |  | –
1404 | Monitorowanie objętości minutowej oddechów spontanicznych | TAK, podać |  | –
1405 | Monitorowanie objętości minutowej lub udziału procentowego przecieku | TAK, podać |  | –
1406 | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego, PEEP, ciśnienia końca fazy wdechu | TAK, podać |  | –
1407 | Monitorowanie podatności dynamicznej lub statycznej | TAK, podać |  | –
1408 | Kalkulacja współczynnika przewentylowania płuc C20/C | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1409 | Monitorowanie ciśnienia okluzji P0,1 | TAK, podać |  | –
1410 | Monitorowanie indeksu szybkiego płytkiego oddechu RSB | TAK, podać |  | –
1411 | Pamięć alarmów i innych zdarzeń ( minimum 500 zdarzeń) | TAK, podać |  | –
1412 | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK, podać |  | –
1413 | Alarm objętości minutowej | TAK, podać |  | –
1414 | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK, podać |  | –
1415 | Alarm częstości oddechowej | TAK, podać |  | –
1416 | Alarm stężenia tlenu | TAK, podać |  | –
1417 | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK, podać |  | –
1418 | Alarmy techniczne z podaniem informacji o czasie wystąpienia i typie alarmu | TAK, podać |  | –
1419 | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze minimum 3 dni | TAK, podać |  | –
1420 | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK, podać |  | –
1421 | Kompletna Instrukcja Obsługi respiratora wyświetlana na ekranie | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1422 | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji lub rozwiązanie równoważne | TAK, podać |  | –
1423 | Możliwość rozbudowy o system transportowania butli z O2 oraz kompresor zasilany bateryjnie do transportu w obrębie szpitala | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
1424 | Możliwość rozbudowy o uchwyt do mocowania respiratora do łóżka chorego na czas transportu w obrębie szpitala | TAK, podać |  | –
1425 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK, podać |  | –
1426 | 10 jednorazowych układów oddechowych do każdego respiratora wraz z FHME | TAK, podać |  | –
Pakiet XI
1 | Aparat do analizy parametrów krytycznych typ A (Blok operacyjny) | Liczba sztuk: 1
1427 | nazwa produktu | podać |  | –
1428 | model/typ | podać |  | –
1429 | producent/kraj | podać |  | –
1430 | Kasetowy, bezobsługowy analizator parametrów krytycznych | TAK, podać |  | –
1431 | Wszystkie zasadnicze części dla funkcjonowania aparatu części (sensory, roztwory kalibracyjne, materiał kontroli jakości , płyn płuczący, układ hydrauliczny, sonda aspirująca, zbiornik na odpadki) umieszczone są w wymiennej kasecie (kartridżu) | TAK, podać |  | –
1432 | Parametry mierzone, minimum: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glukoza, Mleczan, Hct | TAK, podać |  | –
1433 | Parametry wyliczane, minimum: HCO3-, SBC, TCO2, BE, BE efc, %sO2c | TAK, podać |  | –
1434 | Rodzaj próbki: krew heparynizowana tętnicza, kapilarna lub żylna | TAK, podać |  | –
1435 | Objętość próbki nie większa niż 155 mikrolitrów dla oznaczeń pełnego typu | TAK, podać |  | –
1436 | Czas pomiaru max. 90 sek. | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1437 | Aparat sterowany mikroprocesorowo (wyposażony w wewnętrzny komputer), sterowanie przy pomocy kolorowego monitora dotykowego | TAK, podać |  | –
1438 | Wydruk wyników na wbudowanej drukarce termicznej | TAK, podać |  | –
1439 | Urządzenie wyposażone w automatyczny i wielopoziomowy system kontroli jakości realizujący zadania w czasie rzczyswistym, bez udziału operatora | TAK, podać |  | –
1440 | System kontroli jakości prowadzący między innymi następujące rodzaje działań: - wskazanie i określenie niezgodności, - przeprowadzenie działań korekcyjnych, - dokumentowanie wszystkich etapów przeprowadzonych działań | TAK, podać |  | –
Oprogramowanie
1441 | Proste dla użytkownika, wyposażone w system komunikatów podpowiadający „krok po kroku” wszystkie czynności | TAK, podać |  | –
1442 | Automatyczne rozpoznanie rodzaju kasety połączone z wyświetlaniem na ekranie pozostałych w kasecie badań, a także terminu ważności kasety | TAK, podać |  | –
1443 | Automatyczna jedno i dwuponktowa kalibracja | TAK, podać |  | –
1444 | Możliwość przeprowadzenie kalibracji manualnej na żądanie Użytkownika | TAK, podać |  | –
1445 | Możliwość wyboru dla danej próbki dowolnych parametrów spośród całości menu | TAK, podać |  | –
1446 | Możliwość podania próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK, podać |  | –
1447 | Podświetlenie próbki | TAK, podać |  | –
1448 | System kontroli jakości wraz z opcjami statystycznymi i graficznymi | TAK, podać |  | –
1449 | Możliwość wprowadzenia własnych norm referencyjnych i krytycznych | TAK, podać |  | –
1450 | Możliwość wpisania danych pacjenta do bazy danych takich jak numer identyfikacyjny, data urodzenia, nazwisko lekarza, komentarz, temperatura, przepływ tlenu w respiratorze; dane te wpisuje się za pomocą klawiatury alfanumerycznej w odpowiednim momencie uruchamiającej się na ekranie | TAK, podać |  | –
1451 | Konfigurowalne wydruki | TAK, podać |  | –
1452 | Archiwizacja i przeglądanie otrzymywanych wyników: dane z miniumm 20 ostatnio włożonych kaset, minimum 24 000 oznaczeń | TAK, podać |  | –
1453 | Możliwość archiwizacji wyników na płytach CD | TAK, podać |  | –
1454 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z komputerem zewnętrznym (hostem) i podłączenia zewnętrznej drukarki komputerowej | TAK, podać |  | –
1455 | Funkcja zabezpieczenia aparatu hasłem użytkownika | TAK, podać |  | –
1456 | Obsługa wewnętrznego modemu | TAK, podać |  | –
1457 | Współpraca z siecią informatyczną laboratorium w oparciu o dwukierunkową komunikację LIS | TAK, podać |  | –
1458 | Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi | TAK, podać |  | –
Wyposażenie:
1459 | Kaseta na 450 oznaczeń - 50 szt. | TAK, podać |  | –
1460 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy urządzenie przez minimum 30 minut | TAK, podać |  | –
2 | Aparat do analizy parametrów krytycznych typ B (Oddział Intesywnej Terapii) | Liczba sztuk: 1
1461 | nazwa produktu | podać |  | –
1462 | model/typ | podać |  | –
1463 | producent/kraj | podać |  | –
1464 | Kasetowy, bezobsługowy analizator parametrów krytycznych | TAK, podać |  | –
1465 | Wszystkie zasadnicze części dla funkcjonowania aparatu części (sensory, roztwory kalibracyjne, materiał kontroli jakości , płyn płuczący, układ hydrauliczny, sonda aspirująca, zbiornik na odpadki) umieszczone są w wymiennej kasecie (kartridżu) | TAK, podać |  | –
Menu testów kaset:
1466 | Gazometria, elektrolity, Hct, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2 | TAK, podać |  | –
1467 | Gazometria, elektrolity, Hct, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2, glukoza, mleczany | TAK, podać |  | –
1468 | Gazometria, elektrolity, Hct, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2, glukoza, mleczany, tBilirubina | TAK, podać |  | –
1469 | Parametry mierzone, minimum: pH, pCO2, pO2, Na⁺, K⁺ Ca ⁺⁺, Clˉ, Glukoza, Mleczany, tBilirubina, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb | TAK, podać |  | –
1470 | Parametry wyliczane, minimum: TCO2, BE(B),BE(ecf), tHb(c), Ca⁺⁺(7,4), luka anionowa, P/F Ratio, pAO2, CaO2, Cv O2, p50, O2cap, sO2, sO2(c),HCO3ˉstd, HCO3ˉ(c), A-aD O2, pa O2/pA O2, RI, CcO2, a-v DO2, Qsp/Qt(est), Qsp/Qt, Hct(c) | TAK, podać |  | –
1471 | Rodzaj próbki: krew heparynizowana tętnicza, kapilarna lub żylna, mieszana, osocze, surowica, płyny dializacyjne | TAK, podać |  | –
1472 | Funkcja wykrywania skrzepów i pęcherzyków powietrza | TAK, podać |  | –
1473 | Samoczyszcząca igła aspirująca | TAK, podać |  | –
1474 | Objętość próbki: nie większa niż 155 mikrolitrów dla oznaczeń pełnego typu | TAK, podać |  | –
1475 | Czas pomiaru max. 95 sek. (łącznie z ko-oksymetrią) | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1476 | Aparat sterowany mikroprocesorowo (wyposażony w wewnętrzny komputer), sterowanie przy pomocy kolorowego monitora dotykowego i czytnika kodów kreskowych | TAK, podać |  | –
1477 | Wydruk wyników na wbudowanej drukarce termicznej | TAK, podać |  | –
1478 | Urządzenie wyposażone w automatyczny i wielopoziomowy system kontroli jakości realizujący zadania w czasie rzczyswistym, bez udziału operatora | TAK, podać |  | –
1479 | System kontroli jakości prowadzący między innymi następujące rodzaje działań: - wskazanie i określenie niezgodności, - przeprowadzenie działań korekcyjnych, - dokumentowanie wszystkich etapów przeprowadzonych działań | TAK, podać |  | –
Oprogramowanie
1480 | Proste dla użytkownika, wyposażone w system komunikatów podpowiadający „krok po kroku” wszystkie czynności | TAK, podać |  | –
1481 | Automatyczne rozpoznanie rodzaju kasety połączone z wyświetlaniem na ekranie pozostałych w kasecie badań, a także terminu ważności kasety | TAK, podać |  | –
1482 | Automatyczna jedno i dwuponktowa kalibracja | TAK, podać |  | –
1483 | Możliwość przeprowadzenie kalibracji manualnej na żądanie Użytkownika | TAK, podać |  | –
1484 | Możliwość wyboru dla danej próbki dowolnych parametrów spośród całości menu | TAK, podać |  | –
1485 | Możliwość podania próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK, podać |  | –
1486 | Podświetlenie próbki | TAK, podać |  | –
1487 | System kontroli jakości wraz z opcjami statystycznymi i graficznymi | TAK, podać |  | –
1488 | Możliwość wprowadzenia własnych norm referencyjnych i krytycznych | TAK, podać |  | –
1489 | Możliwość wpisania danych pacjenta do bazy danych takich jak numer identyfikacyjny, data urodzenia, nazwisko lekarza, komentarz, temperatura, przepływ tlenu w respiratorze; dane te wpisuje się za pomocą klawiatury alfanumerycznej w odpowiednim momencie uruchamiającej się na ekranie | TAK, podać |  | –
1490 | Konfigurowalne wydruki | TAK, podać |  | –
1491 | Archiwizacja i przeglądanie otrzymywanych wyników: dane z miniumm 20 ostatnio włożonych kaset, minimum 24 000 oznaczeń | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1492 | Możliwość archiwizacji wyników na płytach CD | TAK, podać |  | –
1493 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z komputerem zewnętrznym (hostem) i podłączenia zewnętrznej drukarki komputerowej | TAK, podać |  | –
1494 | Funkcja zabezpieczenia aparatu hasłem użytkownika | TAK, podać |  | –
1495 | Obsługa wewnętrznego modemu | TAK, podać |  | –
1496 | Współpraca z siecią informatyczną laboratorium w oparciu o dwukierunkową komunikację LIS | TAK, podać |  | –
1497 | Możliwość wglądu do zasobów urządzenia poprzez dowolną przeglądarkę internetową przy pomocy komputera podłączonego do sieci szpitalnej | TAK, podać |  | –
Porty komuniakcyjne
1498 | porty szeregowe A, B i C | TAK, podać |  | –
1499 | port równoległy | TAK, podać |  | –
1500 | port Ethernet | TAK, podać |  | –
1501 | minimum 3 porty USB | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
Wyposażenie:
1502 | Kaseta na 600 oznaczeń - 100 szt. | TAK, podać |  | –
1503 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy urządzenie przez minimum 20 minut | TAK, podać |  | –
Pakiet XII
1 | moduł 1 zestawu urządzeń do telepatologii: System zdalnej komunikacji do oceny pobierania materiału makroskopowego z możliwością rejestracji przebiegu procesu | Liczba sztuk: 1
1504 | nazwa produktu | podać |  | –
1505 | model/typ | podać |  | –
1506 | producent/kraj | podać |  | –
System zdalnej komunikacji do oceny pobierania materiału makroskopowego z możliwością rejestracji przebiegu procesu |  | TAK, podać |  | –
1507 | Kamera HD min. 1920 x 1080. 25 fps ze zmiennym powiększeniem (zoom) w zakresie min.: 2,8 -12 | TAK, podać |  | –
1508 | Przepustowość łącza wysyłanie – odbieranie min. 30 Mb. | TAK, podać |  | –
1509 | Transmisja możliwa również przy małych szybkościach łącza rzędu kilku Mb ale kosztem jakości | TAK, podać |  | –
1510 | Komputer dla stanowiska lokalnego o parametrach gwarantujących właściwe działanie systemu | TAK, podać |  | –
Praca lokalna – osoba pobierająca |  | TAK, podać |  | –
1511 | Podgląd obrazu w rozdzielczości HD | TAK, podać |  | –
1512 | Możliwość sterowania zoom ( Przybliż + , oddal – ) | TAK, podać |  | –
1513 | Wykonanie i zapisanie zdjęcia z obrazu w formacie min. JPG | TAK, podać |  | –
1514 | Po uruchomieniu programu komunikacje dźwiękowa dwustronna | TAK, podać |  | –
1515 | Wykorzystanie mikrofonu i głośników podłączonych do komputera | TAK, podać |  | –
Praca zdalna – osoba oceniająca |  | TAK, podać |  | –
1516 | Podgląd obrazu w rozdzielczości HD | TAK, podać |  | –
1517 | Możliwość sterowania zoom ( Przybliż + , oddal – ) | TAK, podać |  | –
1518 | Wykonanie i zapisanie zdjęcia z obrazu w formacie min. JPG | TAK, podać |  | –
1519 | Po uruchomieniu programu komunikacja dźwiękowa dwustronna | TAK, podać |  | –
1520 | Wykorzystanie mikrofonu i głośników podłączonych do komputera | TAK, podać |  | –
2 | moduł 2 zestawu urządzeń do telepatologii: System mikroskopii wirtualnej z serwerem i oprogramowaniem do przesyłania obrazu mikroskopowego (preparaty wirtualne) | Liczba sztuk: 1
1521 | nazwa produktu | podać |  | –
1522 | model/typ | podać |  | –
1523 | producent/kraj | podać |  | –
1524 | Urządzenie skanujące preparaty histopatologiczne i cytologiczne pod powiększeniem min.: 2x, 10x, 20x, 40x i 60x wyposażone w optykę z możliwością skanowania szkiełek o wymiarach 75x25mm (+/-10%) | TAK, podać |  | –
1525 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe obiektywy (łącznie z obiektywem 100x olejowym oraz wyposażeniem do fluorescencji i inne techniki obserwacji) | TAK, podać |  | –
1526 | Możliwość skanowania min. 5 preparatów jednocześnie (w trybie automatycznym) | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
System optyczny |  |  |  | –
1527 | System optyczny | TAK, podać
Uchwyt rewolwerowy |  |  |  | –
1528 | Zmotoryzowany, wymienny na min. 6 obiektywów | TAK, podać |  | –
Obiektywy plan apochromatyczne |  |  |  | –
1529 | Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 2x odległość robocza 6,2 mm, apertura numeryczna 0,08 (dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-10%) | TAK, podać |  | –
1530 | Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 10x, odległość robocza 3.1 mm, apertura numeryczna 0.4 (dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-10%) | TAK, podać |  | –
1531 | Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 20x, odległość czołowa 0.6 mm, apertura numeryczna 0.75 (dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-10%) | TAK, podać |  | –
1532 | Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 40x , odległość robocza 0.18 mm, apertura numeryczna 0.95, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.11-0.23 (dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-10%) | TAK, podać |  | –
1533 | Obiektyw plan apochromatyczny o powiększeniu 60x, odległość robocza 0.15 mm, apertura numeryczna 1.35, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm (dopuszcza się tolerancje wymiarów +/-10%) | TAK, podać |  | –
1534 | Zmotoryzowany precyzyjny stolik skanujący w osiach XY o zakresie ruchu min. 20 mm(X) x 89 mm(Y) | TAK, podać |  | –
1535 | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy min. 100W, wg systemu Kohlera | TAK, podać |  | –
1536 | Kondensor zmotoryzowany z uchylną soczewką czołową i miejscem na min. 8 elementów optycznych | TAK, podać |  | –
1537 | Zapasowa żarówka halogenowa min. 100 W | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1538 | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu | TAK, podać |  | –
Kamera cyfrowa |  |  |  | –
1539 | - Kamera z elementem światłoczułym 2/3’’ CCD, rozdzielczość min. 2452 x 2054 pikseli, wielkość piksela 3.45 μm x 3.45 μm, złącze PC FireWire™ IEEE1394b - wysoka czułość - wysoki współczynnik sygnału do szumu (signal-to-noise ratio) | TAK, podać |  | –
Stacja skanująca |  | TAK, podać |  | –
Komputer |  |  |  | –
1540 | Procesor równoważny lub nie gorszy niż Intel Xeon Quad Core CPU 3,20 GHz, min. 8GB RAM, dysk twardy min.1 TB, Windows 7 64 bit, Professional lub równoważny, Monitor min 31” o rozdzielczości 4K | TAK, podać |  | –
Oprogramowanie |  |  |  | –
1541 | Oprogramowanie do zarządzania skanerem. Oprogramowanie umożliwiające sterowanie zmotoryzowanymI funkcjami mikroskopu oraz automatyzacje procesu skanowania. Definiowanie pola skanowania, jego parametrów (powiększenie), sterowanie funkcjami kamery, skanowanie manualne i automatyczne. Skanowanie wybranych obszarów z różnymi powiększeniami. Automatyczne tworzenie mapy ostrości z możliwością wyboru jej parametrów. obrazy o pogłębionej ostrości. Możliwość automatycznej akwizycji obrazów w osi Z (Z stack) dla wybranych fragmentów lub całego preparatu z przeglądaniem poszczególnych warstw – min. 15 warstw. Możliwość zapisywania obrazów w formie nieskompresowanej oraz kompresji „na żywo” w czasie skanowania. Możliwość tworzenia protokołów dla poszczególnych rodzajów preparatów. Automatyczne ustawienia kamery dla różnych technik obserwacyjnych | TAK, podać |  | –
1542 | Możliwość rozbudowy zarówno w zakresie urządzeń jak i oprogramowania. Rozbudowa mikroskopu o dodatkowe obiektywy (dowolny zakres łącznie z obiektywami immersyjnymi), możliwość rozbudowy o fluorescencję i inne techniki obserwacji (kontrast Nomarskiego, polaryzacja, kontrast fazowy, ciemne pole). Możliwość zainstalowania modułu programowego do analizy TMA | TAK, podać |  | –
1543 | Łatwe w obsłudze oprogramowanie - intuicyjny interfejs użytkownika | TAK, podać |  | –
1544 | Program komputerowy zintegrowany z kamerą cyfrową do akwizycji, archiwizacji i automatycznego pobierania obrazów | TAK, podać |  | –
1545 | Sterowanie akwizycją obrazu mikroskopowego z poziomu programu | TAK, podać |  | –
1546 | Obraz w czasie rzeczywistym z kamery cyfrowej na monitorze komputerowym typu PC, możliwość zdalnego dostępu do systemu skanera wraz z kontrolą jego funkcji przez konsultanta i przesyłaniem obrazu na żywo do innego komputera | TAK, podać |  | –
1547 | Szybkość skanowania preparatu dla obiektywu 20x max. 2 min Wielkość skrawka 15x15 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1548 | Rozdzielczość skanowania Obiektyw Rozdzielczość min. 10x 0.65 µm/pixel 20x 0.32 µm/pixel 40x 0.16 µm/pixel 60x 0.11 µm/pixel | TAK, podać |  | –
1549 | Funkcja modyfikacji wyglądu galerii i jej struktury stosownie do potrzeb użytkowników | TAK, podać |  | –
1550 | Zaawansowany system zarządzania pamięcią pomagający w efektywnej pracy z obrazami dużych rozmiarów (kilkaset GB).Obrazy zapisywane są w oryginalnym formacie VSI (Virtual Slide Image) z możliwością konwersji do innych formatów | TAK, podać |  | –
1551 | Obsługiwane formaty plików zewnętrznych min. JPG,JPG2000,TIFF,BMP | TAK, podać |  | –
1552 | Funkcja powiększenia wybranego fragmentu oraz przemieszczania się wzdłuż i wszerz całego obrazu z poziomu widoku całego preparatu (image overview) | TAK, podać |  | –
1553 | Wszystkie procesy (takie jak: bezstykowe łączenie obrazów, kompresja obrazów, automatyczne skalowanie, regulacja i wyrównywanie kontrastu i jasności, korekcja tła, filtry, automatyczne ustawianie czasu ekspozycji dla zintegrowanej kamery, automatyczne ogniskowanie) zachodzące w trakcie skanowania bez opóźnienia w czasie. Możliwość tworzenia ręcznego mapy ostrości preparatu. Przeprowadzenia podstawowych pomiarów morfometrycznych w wirtualnych slajdach. Eksport danych do arkusza typu Excel | TAK, podać |  | –
1554 | Serwer do przechowywania obrazów o parametrach nie gorszych niż: Składniki podane lub równoważne: procesor min. Intel Xeon E3-1230v5 4C/8T 3.40 GHz, RAM min. 8GB (min. 1x8GB) 2Rx8 DDR4-2133 U ECC, napęd DVD, dyski twarde HD min. SATA 6G min. 4TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC (min. 4 sztuki), PRAID EP400i, wyposażenie do zamontowania w szafie min. 19” (1U), PSU 450W, oprogramowanie Windows Server 2012 R2 2CPU/2VM, WinSvr CAL 2012 10User, pełne wyposażenie i okablowanie umożliwiające uruchomienie serwera. Oprogramowanie umożliwiające stworzenie bazy danych w formacie MS SQL wirtualnych slajdów wraz z opisem i udostępnianiem wirtualnych preparatów w sieci lokalnej i sieci Internet z możliwością nadawania praw dostępu użytkownikom. Opisy zawierające dane pacjenta jak również automatycznie wstawiane parametry skanowania. Oprogramowanie do przechowywania, zarządzania oraz udostępniania wirtualnych preparatów w sieci LAN oraz Internecie. Oprogramowanie umożliwiające określanie praw poszczególnych użytkowników | TAK, podać |  | –
1555 | Stacja konsultacyjna umożliwiająca przeglądanie obrazów z serwera oraz połączenia ze stanowiskiem pobierania materiału o rozdzielczości 4K i parametrach równoważnych i nie gorszych niż: Komputer - Procesor min. Core i5-6500, RAM min. 8GB DDR4 2133, stacja graficzna min. NVIDIA Quadro K420 1GB, dysk twardy min. SSHD SATA III min. 1000GB 3.5”, mysz, klawiatura, system Windows 8 PRO. Monitor – przekątna 28”, wielkość plamki 0,16 mm, rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, jasność 300cd/m2, kąt widzenia pionowy 160 stopni i poziomy 170 stopni | TAK, podać |  | –
1556 | Oprogramowanie do edycji wirtualnych slajdów z możliwościami): a) oglądania wirtualnego slajdu pod powiększeniami odpowiadającymi mikroskopowym powiększeniom od 2x do 600x z zachowaniem symulacji mikroskopu i możliwością porównywania kilku preparatów b) dodawania znaczników i opisów na wirtualnym slajdzie | TAK, podać |  | –
1557 | Funkcja przeprowadzenia telekonsultacji i telekonferencji „on line’ z możliwością definiowania praw dla poszczególnych użytkowników – tworzenie bazy danych z dostępem ograniczonym hasłem lub przez administratora systemu. Zintegrowana opcja konferencyjna umożliwia: - zsynchronizowany system oglądania całego preparatu, tak, że każdy uczestnik konferencji widzi na swoim monitorze ten sam fragment preparatu w tym samym czasie - oglądanie różnych preparatów w tym samym czasie przez uczestników - oglądanie różnych miejsc tego samego preparatu w tym samym czasie przez uczestników - kontrola przez osobę prowadzącą konferencję obrazów uczestników - wskaźnik myszki prowadzącego konferencję musi być widziany przez jej wszystkich uczestników | TAK, podać |  | –
1558 | Oprogramowanie do konferencji dla min. 5 użytkowników jednocześnie System dwustronnej komunikacji głosowej wraz z przesyłaniem obrazu na żywo z kamery zainstalowanej w innym miejscu niż siedziba konsultanta | TAK, podać |  | –
Pakiet XIII
1 | Stolik "przyjaciel" dla pacjenta | Liczba sztuk: 4
1559 | nazwa produktu | podać |  | –
1560 | model/typ | podać |  | –
1561 | producent/kraj | podać |  | –
1562 | Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji metalowej/stalowej (lub na konstrukcji aluminiowej i z płyt typu HPL), z blatem głównym i półką boczną. | TAK, podać |  | –
1563 | Min. 2 szuflady tworzywowe (lub metalowe z wyjmowanym wkładem tworzywowym) lub szafka przyłóżkowa z jedną szufladą, ale wysuwaną dwustronnie. | TAK, podać |  | –
1564 | Blaty szafki odporne na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego. | TAK, podać |  | –
1565 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji. | TAK, podać |  | –
1566 | System kół jezdnych z blokadą. | TAK, podać |  | –
1567 | Możliwość regulacji pochylnego blatu roboczego min.: 80 - 110 [cm]. | TAK, podać |  | –
1568 | Wymiary szafki (długość x szerokość x wysokość): 42 [cm] x 50 [cm] x 80 [cm] lub 51 [cm] x 48,5 [cm] x 93 [cm] . Wymiary szafek oferowanych mogą się różnić od wskazanych wymiarów w przedziale ± 20%. | TAK, podać |  | –
1569 | Szafka dopasowana kolorystycznie do egzemplarza łóżka z którym będzie wspólnie zainstalowana. Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie dostawy – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej. | TAK, podać |  | –
2 | Łóżko do intensywnej terapii | Liczba sztuk: 9
1570 | nazwa produktu | podać |  | –
1571 | model/typ | podać |  | –
1572 | producent/kraj | podać |  | –
1573 | Łóżka przeznaczone na OIOM/nadzór wzmożony z wbudowaną wagą pacjenta – waga z osobnym certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. | TAK, podać |  | -
1574 | Zasilanie 230 [V], +/-- 10 [V], 50 [Hz]. | TAK, podać |  | -
1575 | Wbudowany akumulator (min. 1 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu lub brak akumulatora | TAK, podać |  | 2 akumulatory - 3 pkt.; 1 akumulator - 1 pkt. Brak akumulatora - 0 pkt.
1576 | Długość zewnętrzna max. 215 [cm] | TAK, podać |  | -
1577 | Szerokość zewnętrzna: max. 105 [cm]. | TAK, podać |  | -
1578 | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK, podać |  | -
1579 | Barierki lub rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka . | TAK, podać |  | -
1580 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1581 | Możliwość zablokowania na kilku (min.2) różnych wysokościach. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1582 | Możliwość przedłużenia leża o min. 5 15 [cm]. | TAK, podać |  | -
1583 | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne. | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1584 | Liczba ruchomych segmentów leża min. 3 | TAK, podać |  | Min. 4 segmenty - 2 pkt.; 3 segmenty - 1 pkt.
1585 | Leże łóżka wypełnione płytą przezierną dla promieniowania RTG co najmniej w segmencie oparcia/plecowym. | TAK, podać |  | -
1586 | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy, z możliwością zablokowania na czas transportu przed przypadkowym wyjęciem. Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie dostawy – wybór kolorów dotyczy „standardowej” palety kolorystycznej. | TAK, podać |  | -
1587 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. | TAK/NIE, podać |  | -
1588 | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka. | TAK, podać |  | Panele na zewnątrz i wewnątrz łóżka - 3 pkt.; tylko wewnętrzne lub zewnętrzne - 1 pkt.
1589 | Inne wyżej nie wymienione elementy sterujące funkcjami elektrycznymi łóżka (np. pilot, sterownik nożny). | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1590 | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. | TAK, podać |  | -
1591 | Łóżko wyposażone w monitor ciekłokrystaliczny z wyświetlaczem do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. lub monitor elektronicznyz możliwością wyświetlania np. wyników pomiaru masy ciała pacjenta | TAK, podać |  | -
1592 | Regulacja elektryczna wysokości leża, mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża min. 45-75 [cm]. | TAK, podać |  | Wymagany - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1593 | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta równą lub poniżej 45 [cm]. | TAK, podać |  | -
1594 | Regulacja elektryczna części plecowej min. 60 [°]. | TAK, podać |  | Wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1595 | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) min. 25 [°]. | TAK, podać |  | Wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1596 | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 20 [°]. | TAK, podać |  | Wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1597 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur . | TAK, podać |  | -
1598 | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
1599 | Funkcja autoregresji . | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1600 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min.12 [°]. | TAK, podać |  | Wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1601 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga min.12 [°]. | TAK, podać |  | Wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1602 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1603 | Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża (w celu ułatwienia opuszczenia łóżka przez pacjenta) min.20 [°]. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1604 | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. | TAK, podać |  | -
1605 | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego. | TAK, podać |  | -
1606 | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
1607 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR . | TAK, podać |  | -
1608 | W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
1609 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa. | TAK, podać |  | -
1610 | Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK, podać |  | -
1611 | Odłączenie wybranych regulacji (np. z pilota, sterowań nożnych i paneli sterujących) po max 180 [s] nieużywania regulacji. | TAK, podać |  | -
1612 | Przycisk bezpieczeństwa (z charakterystycznym oznaczeniem, np. STOP) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych lub centralny wyłącznik funkcji elektrycznych. | TAK, podać |  | -
1613 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | TAK, podać |  | -
1614 | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu . | TAK, podać |  | Największa wartość - 10 pkt.; inne - proporcjonalnie mniej.
1615 | 4 koła antystatyczne, odbojowe chroniące przed uszkodzeniami. | TAK, podać |  | Koła podwójne - 2 pkt.; koła pojedyncze - 1 pkt.
1616 | Wyposażenie: Wyposażenie: - wieszak na kroplówki - 2 [szt.], - uchwyt ręki dla pacjenta - 1 [szt.], - uchwyty worków urologicznych - 2 [szt.], - uchwyt przewodów anestezjologicznych - 2 [szt.]. | TAK, podać |  | –
1617 | Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie dostawy. | TAK, podać |  | –
1618 | Łóżka wyposażone w materace opisane poniżej. | TAK, podać |  | –
MATERAC WYSOKIEJ KLASY (dla każdego łóżka) |  | TAK, podać |  | –
1619 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża. | TAK, podać |  | -
1620 | Możliwość zastosowania u pacjentów z wagą min. 150 [kg]. | TAK, podać |  | 200 kg i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
1621 | Gwarantowany stopień leczenia odleżyn [stopień] – min. IV. | TAK, podać |  | -
1622 | Poziom głośności pompy materaca poniżej 42 [dB]. | TAK, podać |  | 40 [dB] i mniej - 2 pkt.; większe wartości - 1 pkt.
1623 | Materac antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny. | TAK, podać |  | -
1624 | Materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, zmniejszający tarcie i ryzyko powstania odleżyn. | TAK, podać |  | -
1625 | Liczba niezależnych stref/segmentów materaca min. 3 | TAK, podać |  | 5 stref/segmentów i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
1626 | Materace zbudowane z wymiennych elementów (komór) – min. 5. | TAK, podać |  | 20 elementów/komór i więcej - 3 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
1627 | Materac o wysokości komór min. 13 [cm] . | TAK, podać |  | 20 [cm] i więcej - 2 pkt.; mniejsze wartości - 1 pkt.
1628 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR. | TAK, podać |  | -
1629 | Możliwość wypuszczenia powietrza z materaca w trakcie transportu. | TAK, podać |  | -
1630 | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach zmiennym oraz statycznym – samodzielna lub wbudowana z możliwością samodzielnego wyjęcia lub materac zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniają się i opróżniają w stałym 10-cio minutowym cyklu lub materac zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniają się i opróżniają w cyklu co 10, 15, 20 lub 25 minut | TAK, podać |  | -
1631 | Pompa zasilająca wyposażona w akumulator – możliwość samodzielnego działania materaca (1) lub możliwość awaryjnego podłączenia z zasilacza awaryjnego UPS z baterią, ze standardowym gniazdem elektrycznym (2). | TAK, podać |  | Rozwiązanie (1) - 2 pkt.; rozwiązanie (2) - 0 pkt.
1632 | Czas pracy pompy przy maksymalnym naładowaniu akumulatora [godz.] – o ile dotyczy. | TAK, podać |  | 4 godz. i więcej - 2 pkt.; inne rozwiązania - 0 pkt.
1633 | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca . | TAK, podać |  | Alarmy wizualne i akustyczne - 3 pkt.; Jeden typ alarmu (wizualny lub akustyczny) - 1 pkt.
1634 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza. | TAK, podać |  | –
1635 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej. | TAK, podać |  | –
3 | Podnośnik pacjenta | Liczba sztuk: 1
1636 | nazwa produktu | podać |  | –
1637 | model/typ | podać |  | –
1638 | producent/kraj | podać |  | –
1639 | Wyposażony w min. 2 3 punktowy wieszak | TAK, podać |  | –
1640 | Zintegrowana ładowarka w panelu sterowniczym | TAK, podać |  | –
1641 | System automatycznego wyłączania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | TAK, podać |  | –
1642 | Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych | TAK, podać |  | –
1643 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
1644 | Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego w zakresie min. 230 – 1765 200 - 1800 mm lub w zakresie min. 660-1820 mm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1645 | Regulowana szerokośc zewnętrzna podstawy jezdnej 600 - 1250 mm lub 750 – 1150 mm lub 700 - 1050 mm ± 20% | TAK, podać |  | –
1646 | Regulowana szerokośc wewnętrzna podstawy jezdnej 550 - 1100 mm lub 700 - 1050 mm ± 20% | TAK, podać |  | –
1647 | 4 koła o średnicy w zakresie 75 - 100 mm z czego min. 2 z blokadą | TAK, podać |  | –
1648 | Wysokość podstawy jezdnej max. 200 mm | TAK, podać |  | –
1649 | Maksymalny udźwig min. 230 250 kg | TAK, podać |  | 230 - 250 kg - 1 pkt.; >250 kg - 4 pkt.
1650 | Waga podnośnika max. 60 kg | TAK, podać |  | –
1651 | Wyposażenie: podwieszka pacjenta (2 szt.) i sztywne leże pacjenta lub nosidło do podnoszenia pacjenta w pozycji półleżącej (1 szt.) | TAK, podać |  | –
Pakiet XIV
1 | Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego | Liczba sztuk: 1
1652 | nazwa produktu | podać |  | –
1653 | model/typ | podać |  | –
1654 | producent/kraj | podać |  | –
1655 | Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego | TAK, podać |  | –
1656 | Hemofiltracja z postdylucją i możliwością jednoczesnego podania predylucji | TAK, podać |  | –
1657 | Wykonywanie zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV-CVVH) | TAK, podać |  | –
1658 | Wykonywanie zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK, podać |  | –
1659 | Wykonywanie zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK, podać |  | –
1660 | Wykonywanie zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK, podać |  | –
1661 | Wykonywanie zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK, podać |  | –
1662 | Wykonywanie zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK, podać |  | –
1663 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK, podać |  | –
1664 | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego zapewni pracę aparatu przez min. 30 min. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1665 | Regulowana ultrafiltracja min. 0-100 ml/min. | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1666 | Przepływ płynu substytucyjnego min. 10-160 ml/min. | TAK, podać |  | –
1667 | Przepływ dializatu min. 10-70 ml/min. | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1668 | Jeden system grzewczy zapewniający całkowity komfort termiczny dla pacjenta | TAK, podać |  | –
1669 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 35-400C | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1670 | Regulacja przepływu pompy krwi min. 0-450 ml/min. | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1671 | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu – niezależne | TAK, podać |  | –
1672 | Prosta konstrukcja składająca się z min. 3 niezależnych wag: waga filtratu, waga substytut/dializat, waga cytrynianów | TAK, podać |  | –
1673 | Dokładność ważenia max. 1g | TAK, podać |  | –
1674 | Najwyższy stopień ochrony przeciwpożarowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu | TAK, podać |  | –
1675 | Cztery pompy umożliwiające podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK, podać |  | –
1676 | Moduł cytrynian – wapń | TAK, podać |  | –
1677 | Ciągła hemodializa z regionalną antykolagulacją cytrynianowi (CVVHD CiCa) | TAK, podać |  | –
1678 | Detektor przecieku krwi | TAK, podać |  | –
1679 | Jeden detektor powietrza umiejscowiony tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta | TAK, podać |  | –
1680 | Jedna pułapka powietrza umiejscowiona tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta | TAK, podać |  | –
1681 | Możliwość poboru płynu dializacyjnego z min. 4 worków po 5L jednocześnie | TAK, podać |  | –
1682 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK, podać |  | –
1683 | Możliwość archiwizowania historii terapii - min. 1000 godz. | TAK, podać |  | –
1684 | Masa urządzenia max. 80 60 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1685 | Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość): 750 x 700 x 1550 mm (± 20%) lub 490x400x1630 mm | TAK, podać |  | –
1686 | Napięcie zasilania: 230 VAC | TAK, podać |  | –
Pakiet XV
1 | Aparat EKG | Liczba sztuk: 1
1687 | nazwa produktu | podać |  | –
1688 | model/typ | podać |  | –
1689 | producent/kraj | podać |  | –
1690 | Elektrokardiograf 12-odprowadzeniowy | TAK, podać |  | –
1691 | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać |  | –
1692 | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK, podać |  | –
1693 | Kolorowy ekran dotykowy min. 7" | TAK, podać |  | 7" - 0 pkt.; >7 - 9" - 3 pkt.; >9" - 6 pkt.
1694 | Czułość min.: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, podać |  | –
1695 | Prędkość zapisu min.: 5/25/50 mm/s | TAK, podać |  | –
1696 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund lub od 10 do 60 sekund) lub aparat EKG z długością zapisu badania automatycznego 10s | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.
1697 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru min. 110) lub drukarce zewnętrznej (należy zaoferować drukarkę zewnętrzną) | TAK, podać |  | –
1698 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK, podać |  | –
1699 | Proste zakładanie papieru | TAK, podać |  | –
1700 | Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK, podać |  | –
1701 | Klawiatura membranowa lub silikonowa z przyciskami funkcyjnymi lub klawiatura w postaci przycisków alfanumerycznych i funkcyjnych | TAK, podać |  | –
1702 | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK/NIE, podać |  | –
1703 | Baza pacjentów i badań na min. 100 badań | TAK, podać |  | –
1704 | Automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od min. płci pacjenta) | TAK, podać |  | –
1705 | Wykonanie min. 50 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK, podać |  | 50 badań - 0 pkt.; >50 - 80 badań - 3 pkt.; >80 badań - 5 pkt.
1706 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK, podać |  | –
1707 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1708 | Przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
1709 | Filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | TAK, podać |  | –
1710 | Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału | TAK, podać |  | –
1711 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK, podać |  | –
1712 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK, podać |  | –
1713 | Eksport badań do pamięci USB lub SD | TAK, podać |  | –
1714 | Bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
1715 | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
1716 | Przyjmowanie zleceń HL7 | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
1717 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1718 | Interfejs komunikacyjny min.: 2 x port USB | TAK, podać |  | –
1719 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK, podać |  | –
1720 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
1721 | Waga max. 4,5 kg | TAK, podać |  | –
2 | Wózek na aparat EKG | Liczba sztuk: 1
1722 | nazwa produktu | podać |  | –
1723 | model/typ | podać |  | –
1724 | producent/kraj | podać |  | –
1725 | Wózek do aparatu EKG | TAK, podać |  | –
1726 | Wymiar podstawy 30x25 cm (+/-15%) | TAK, podać |  | –
1727 | Wysokość max. 90 cm | TAK, podać |  | –
Pakiet XVI
1 | Aparat USG | Liczba sztuk: 1
1728 | nazwa produktu | podać |  | –
1729 | model/typ | podać |  | –
1730 | producent/kraj | podać |  | –
1731 | Aparat na konstrukcji jezdnej, wyposażony w koła skrętne z blokadą | TAK, podać |  | –
1732 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK, podać |  | –
1733 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości - na ruchomym ramieniu. Przekątna ekranu min. 19 cali | TAK, podać |  | 19 - 22 cali - 0 pkt.; >22 cali - 2 pkt.
1734 | Rzeczywista wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. | TAK, podać |  | –
1735 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z możliwością konfiguracji | TAK, podać |  | –
1736 | pokazywanych parametrów (ich wielkości, położenia na panelu dotykowym) | TAK, podać |  | –
1737 | Możliwość zmiany wysokości oraz możliwość obrotu monitora niezależnie od konsoli aparatu . | TAK, podać |  | –
1738 | Panel sterowania z regulacją położenia - góra/dół min. 20 cm | TAK, podać |  | –
1739 | Panel sterowania z regulacją położenia - prawo/lewo min. +/-20 stopni | TAK, podać |  | –
1740 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 70 000 | TAK, podać |  | –
1741 | Ilość aktywnych identycznych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK, podać |  | 3 gniazda - 0 pkt.; >3 gniazd - 2 pkt.
1742 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK, podać |  | –
1743 | Dynamika systemu min. 250 dB | TAK, podać |  | –
1744 | Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond: min. od 1 MHz do 17 MHz. | TAK, podać |  | –
1745 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 250 GB, formaty zapisu m.in. DlCOM, AVI, JPG | TAK, podać |  | –
1746 | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu m.in. DlCOM, AVI, JPG | TAK, podać |  | –
1747 | Zapis obrazów w formatach min. DlCOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie i dyskach HDD | TAK, podać |  | –
1748 | Videoprinter czarno-biały małego formatu wbudowany w aparat | TAK, podać |  | –
1749 | Możliwość zahibernowania systemu celem jego przetransportowania i ponownego szybkiego wzbudzenia | TAK, podać |  | –
1750 | Liczba obrazow pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera spektralnego min. 30 sekund | TAK, podać |  | –
1751 | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 36 cm | TAK, podać |  | –
1752 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] min. 36 cm dla głowicy convex | TAK, podać |  | 36 - 40 cm - 0 pkt.; >40 cm - 2 pkt.
1753 | Po stronie i na koszt Wykonawcy integracja z systemami informatycznymi Użytkownika tj. licencji, podłączenia i skonfigurowania sprzętu w ramach wynagrodzenia | TAK, podać |  | –
Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | TAK, podać |  | –
1754 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  | –
1755 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK, podać |  | –
1756 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 400 obrazów na sek. | TAK, podać |  | –
1757 | Doppler pulsacyjny (PWD) z HPRF min. po 3 częstotliwości pracy dla głowicy | TAK, podać |  | –
1758 | Color Doppler (CD) min. po 3 częstotliwości pracy dla głowicy | TAK, podać |  | –
1759 | Power Doppler (PD) min. po 3 częstotliwości pracy dla głowicy | TAK, podać |  | –
1760 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/- 25 stopni | TAK/NIE |  | –
1761 | Częstotliwość odświeżania obrazu CD min. 200 obrazów na sek. | TAK, podać |  | 200 - 350 obr/sek - 0 pkt.; > 350 obr/sek -1 pkt.
1762 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm - 20 mm | TAK, podać |  | –
1763 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK, podać |  | –
1764 | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK, podać |  | 12 - 16 m/sek - 0 pkt > 16 m/sek - 1 pkt.
1765 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, serca, naczyniowych, małych narządów (sutki, tarczyca, jądra), układu mięśniowo-szkieletowego, badań z kontrastem | TAK, podać |  | –
Funkcje użytkowe |  | TAK, podać |  | –
1766 | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | –
1767 | Min. 12-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK, podać |  | –
1768 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu, kontrastu) | TAK, podać |  | –
1769 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK, podać |  | –
1770 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK, podać |  | –
1771 | Obrazowanie wielokierunkowe działające w trakcie nadawania i odbioru | TAK, podać |  | –
1772 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK, podać |  | –
1773 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK, podać |  | –
1774 | Możliwość zmiany położenia linii bazowej po zamrożeniu zapisu PWD | TAK, podać |  | –
1775 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  | –
1776 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK, podać |  | –
1777 | Pomiar odległości, min 10 pomiarów | TAK, podać |  | –
1778 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK, podać |  | –
1779 | Pakiet do półautomatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes - min. automatyczna ocena grubości kompleksu (IMT) na klatkach wybranych przez użytkownika na długości min. 2 cm | TAK, podać |  | –
Głowice |  | TAK, podać |  | –
1780 | Głowica typu convex - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1781 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0-6.0 MHz | TAK, podać |  | –
1782 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  | –
1783 | Liczba elementów min. 120 | TAK, podać |  | –
1784 | Kąt pola widzenia głowicy min. 70o | TAK, podać |  | –
1785 | Głowica liniowa do badań tarczycy, piersi, narządów miąższowych - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1786 | Szerokopasmowa zakres częstotliwości min 4.0 -12,0 MHz | TAK, podać |  | –
1787 | Szerokość czoła głowicy w zakresie min. 55 - 60 mm | TAK, podać |  | –
1788 | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  | –
1789 | Praca w trybie ll harmonicznej — min. 3 częstotliwości | TAK, podać |  | –
1790 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. +/- 20 stopni | TAK, podać |  | –
1791 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK, podać |  | –
Pozostałe parametry |  | TAK, podać |  | –
1792 | Zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0). | TAK, podać |  | –
1793 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps lub równoważna | TAK, podać |  | –
1794 | Jednoczesny zapis obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze | TAK, podać |  | –
1795 | Raporty z badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów min. położnictwo-ginekologia, kardiologia, naczyniowe | TAK, podać |  | –
1796 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych convex, endocavity | TAK, podać |  | –
1797 | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion dostępnych na głowicach convex, liniowej | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1798 | Możliwość rozbudowy o głowicę micro- convex o zakresie częstotliwości min. 4.0 - 10,0 MHz, kącie pola widzenia min. 100o, ilości elementów min. 120 | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1799 | Rozbudowa o głowicę liniową do badań powierzchniowych. Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 8-18 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1800 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości do wizualizacji bardzo wolnych przepływów (min. 1 cm/sek) w małych naczyniach. Możliwość pokazywanie kierunku napływu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1801 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic liniowych, głowicy convex i enocavity — wymienić głowice na których istnieje taka możliwość | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
1802 | Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie | TAK, podać |  | –
Pakiet XVII
1 | Manekin osoby dorosłej do symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych | Liczba sztuk: 1
1803 | nazwa produktu | podać |  | –
1804 | model/typ | podać |  | –
1805 | producent/kraj | podać |  | –
1806 | Manekin osoby dorosłej do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej (ALS) z symulatorem czynności życiowych | TAK, podać |  | –
Właściwości manekina
1807 | Realistycznna symulacja zaawansowanych zabiegów ratowniczych obejmujących scenariusze intubacji | TAK, podać |  | –
1808 | Blokada dróg oddechowych | TAK, podać |  | –
1809 | Wkłucia dożylne | TAK, podać |  | –
1810 | Wykonywanie defibrylacji | TAK, podać |  | –
1811 | 4 odprowadzenia EKG | TAK, podać |  | –
Możliwość treningu następujących czynności:
1812 | Intubacja przez usta | TAK, podać |  | –
1813 | Intubacja przez nos | TAK, podać |  | –
1814 | Intubacja palcowa | TAK, podać |  | –
1815 | Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie | TAK, podać |  | –
1816 | Wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie | TAK, podać |  | –
1817 | Intubacja za pomocą prowadnic świetlnych | TAK, podać |  | –
1818 | Intubacja za pomocą prowadnic elastycznych | TAK, podać |  | –
1819 | Wentylacja przez tchawicę | TAK, podać |  | –
1820 | Wykonanie konikotomii | TAK, podać |  | –
1821 | Wykonanie tracheotomii | TAK, podać |  | –
1822 | Wentylacja za pomocą worka resuscytacyjnego | TAK, podać |  | –
Drogi oddechowe
1823 | Manekin posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca | TAK, podać |  | –
1824 | Posiada otwór w szyi i wymienną skórę do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy | TAK, podać |  | –
1825 | Język pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji blokady dróg oddechowych | TAK, podać |  | –
1826 | Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki min. 90 stopni w każdą stronę | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
1827 | Możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych | TAK, podać |  | –
1828 | Wkłucia i dożylne podawanie leków | TAK, podać |  | –
1829 | Manekin posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne | TAK, podać |  | –
1830 | Wenepunkcja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki | TAK, podać |  | –
1831 | Dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową | TAK, podać |  | –
1832 | Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych | TAK, podać |  | –
1833 | Odbarczanie odmy płucnej obustronne podobojczykowe i podpachowe | TAK, podać |  | –
Dodatkowe możliwości (realizowane w połączeniu z osprzętem i oprogramowaniem do symulacji czynności życiowych)
1834 | Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii | TAK, podać |  | –
1835 | Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG) | TAK, podać |  | –
1836 | Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu min. 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca) | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1837 | Symulacja odgłosów pacjenta | TAK, podać |  | –
Kompletacja zestawu
1838 | Manekin osoby dorosłej – pełna postać | TAK, podać |  | –
1839 | Rolka taśmy do zaklejania tchawicy do nakłuć - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1840 | Opaska na szyję skóry - 6 szt. | TAK, podać |  | –
1841 | Środek nawilżający - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1842 | Ubranie (spodnie, kurtka) | TAK, podać |  | –
1843 | Torba transportowa | TAK, podać |  | –
2 | Manekin niemowlęcia do symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych | Liczba sztuk: 1
1844 | nazwa produktu | podać |  | –
1845 | model/typ | podać |  | –
1846 | producent/kraj | podać |  | –
1847 | Fantom niemowlęcia do symulacji zaawansownych zabiegów ratowniczych ALS | TAK, podać |  | –
Właściwości manekina
1848 | Możliwość wentylacji resuscytatorem | TAK, podać |  | –
1849 | Możliwość treningu rękoczynu Sellick'a | TAK, podać |  | –
1850 | Możliwość intubacji przez usta i przez nos | TAK, podać |  | –
1851 | Możliwość treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej | TAK, podać |  | –
1852 | 3 odprowadzenia EKG | TAK, podać |  | –
1853 | Możliwość wkłuć doszpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku | TAK, podać |  | –
Kompletacja zestawu
1854 | Manekin niemowlęcia | TAK, podać |  | –
1855 | Plastikowa walizka. | TAK, podać |  | –
1856 | 4 wymienne wkładki do wkłuć doszpikowych | TAK, podać |  | –
1857 | Gumowa gruszka do symulacji tętna | TAK, podać |  | –
1858 | Żel silikonowy | TAK, podać |  | –
1859 | Symulator EKG | TAK, podać |  | –
3 | Osprzęt i oprogramowanie do symulacji czynności życiowych | Liczba sztuk: 1
1860 | nazwa produktu | podać |  | –
1861 | model/typ | podać |  | –
1862 | producent/kraj | podać |  | –
1863 | Symulator i oprogramowanie do symulacji czynności życiowych. | TAK, podać |  | –
1864 | Kompatybilność z manekinem osoby dorosłej do symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych | TAK, podać |  | –
1865 | wyposażony w bezprzewodowy tablet z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 5 cala oraz jednostka połączeniowa z akumulatorkiem zapewniająca łączność z manekinem | TAK, podać |  | 5 ["] - 0 pkt.; >5 ["] - 2 pkt.
1866 | z zainstalowanym prostym w obsłudze oprogramowaniem w języku polskim z trybem ręcznym i automatycznym do obsługi fantomów do zaawansowanej resuscytacji (ALS) | TAK, podać |  | –
Możliwości symulatora z oprogramowaniem (ALS)
1867 | Trening zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej | TAK, podać |  | –
1868 | Sterowanie odgłosami serca i płuc | TAK, podać |  | –
1869 | Rejestracja wszystkich czynności wykonanych na manekinie | TAK, podać |  | –
1870 | Tworzenie scenariuszy | TAK, podać |  | –
1871 | Prowadzenie symulacji z użyciem manekina | TAK, podać |  | –
1872 | Prowadzenie symulacji z trenażerami przeznaczonymi do szkolenia w zakresie konkretnych czynności lub z udziałem osób odgrywających role pacjentów | TAK, podać |  | –
1873 | Rejestrowanie zdarzeń szkoleniowych | TAK, podać |  | –
1874 | Zapisywanie raportów do posesyjnej analizy i oceny | TAK, podać |  | –
1875 | Przesyłanie scenariuszy i tematów z komputera złączem USB | TAK, podać |  | –
Możliwości symulacji czynności życiowych w zakresie tętna
1876 | Regulacja tętna | TAK, podać |  | –
1877 | Tętna aktywne tylko podczas badania palpacyjnego | TAK, podać |  | –
1878 | Tętna synchronizowane z EKG | TAK, podać |  | –
1879 | Siła tętna zależna od rodzaju lub ustalana niezależnie | TAK, podać |  | –
Możliwości symulacji czynności życiowych w zakresie EKG
1880 | 3-4-odprowadzeniowe EKG | TAK, podać |  | –
1881 | Możliwości symulacji rozrusznika i defibrylacji | TAK, podać |  | –
1882 | Biblioteka rytmów EKG | TAK, podać |  | –
Możliwości symulacji czynności życiowych w zakresie dźwięków
1883 | Tony serca zsynchronizowane z EKG | TAK, podać |  | –
1884 | Możliwość osłuchiwania szmerów płuc zsynchronizowanych z oddechem, min. 0-60 uderz./min | TAK, podać |  | Wymagany zakres - 1 pkt.; wyższy niż wymagany - 2 pkt.
1885 | Indywidualny dobór szmerów płuc | TAK, podać |  | –
1886 | Dźwięki głosowe: generowane przez komputer, nagrane i wprowadzane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zestawu słuchawek z mikrofonem | TAK, podać |  | –
1887 | Dźwięki głosowe generowane przez użytkownika | TAK, podać |  | –
Funkcje symulatora dotyczące rejestrów i scenariuszy
1888 | Pobieranie plików rejestrowych i danych uczestników szkolenia na komputer | TAK, podać |  | –
1889 | Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików rejestrowych (w trakcie posymulacyjnej analizy i sprawozdania) | TAK, podać |  | –
1890 | Możliwość skonfigurowania kilku profili dla różnych instruktorów korzystających z danego symulatora | TAK, podać |  | –
1891 | Możliwość „łączenia się” symulatora z kilkoma różnymi manekinami | TAK, podać |  | –
Kompletacja zestawu
1892 | Symulator z oprogramowaniem w wersji polskiej | TAK, podać |  | –
1893 | Jednostka połączeniowa - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1894 | Zasilacz - 2 szt. | TAK, podać |  | –
1895 | Akumulator litowo-jonowy zapewniający 3-4 godziny pracy urządzenia - 1 szt. | TAK, podać |  | –
1896 | Pasek na nadgarstek do symulatora | TAK, podać |  | –
1897 | Pasek na manekin do jednostki połączeniowej | TAK, podać |  | –
1898 | Przewód łącznika manekina | TAK, podać |  | –
1899 | Pokrowiec | TAK, podać |  | –
1900 | Przewód USB | TAK, podać |  | –
Pakiet XVIII
1 | Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym | Liczba sztuk: 2
1901 | nazwa produktu | podać |  | –
1902 | model/typ | podać |  | –
1903 | producent/kraj | podać |  | –
1904 | Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym, skłądający się z kamizelki oraz spódnicy (w jednym zestawie wersja męska, w drugim zestwie wersja damska) | TAK, podać |  | –
1905 | Dwustronna kamizelka ochronna RTG | TAK, podać |  | –
1906 | Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył | TAK, podać |  | –
1907 | Kamizelka wyposażona w poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK, podać |  | –
1908 | Rozmiar: M | TAK, podać |  | –
1909 | Dwustronna spódnica ochronna RTG | TAK, podać |  | –
1910 | Ekwiwalent ołowiu: 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył | TAK, podać |  | –
1911 | Rozmiar: M | TAK, podać |  | –
1912 | W komplecie wieszak przejezdny na zestaw | TAK, podać |  | –
1913 | Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów | TAK, podać |  | 5 - 10 kolorów - 1 pkt.; >10 kolorów - 2 pkt.
2 | Parawan przejezdny z ochroną RTG | Liczba sztuk: 2
1914 | nazwa produktu | podać |  | –
1915 | model/typ | podać |  | –
1916 | producent/kraj | podać |  | –
1917 | Parawan ochronny RTG, jednoskrzydlowy przejezdny, z szybą lub z płytą antix, osadzoną w ramie z anodowanego aluminium | TAK, podać |  | –
1918 | Parawan ochrronny przed promieniowaniem jonizującym, o równoażniku ołowiu min. 0,5 mm Pb | TAK, podać |  | –
1919 | Parawan wyposażony w szybę ołowianą o wymiarach nie mniejszych niż 110 x 145 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  | –
1920 | Wymiary całkowite parawanu nie mniejsze niż (szerokość x wysokość): 900 x 1900 mm (+/- 100 mm) lub Szerokość: 80-100 cm lub 105-150 cm, wysokość: 175-195 cm | TAK, podać |  | –
1921 | Możliwość wyyboru koloru oraz naniesienia grafiki dekoracyjnej lub parawan w kolorze białym, bez możliwości naniesienia grafiki dekoracyjnej | TAK, podać |  | parawan w kolorze białym, bez możliwości naniesienia grafiki dekoracyjnej - 0 pkt. 5 - 10 kolorów - 1 pkt.; >10 kolorów - 2 pkt.
Pakiet XIX
1 | Myjka dezynfektor do mycia kaczek i basenów | Liczba sztuk: 2
1922 | nazwa produktu | podać |  | –
1923 | model/typ | podać |  | –
1924 | producent/kraj | podać |  | –
1925 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | TAK, podać |  | –
1926 | Pojemność - min. 1 basen i 1 kaczka na cykl lub 3 kaczki (mycie i dezynfekcja) | TAK, podać |  | –
1927 | Wymiary maksymalne: 500 450 [mm] szerokość x 1775 1400 [mm] wysokość x 600 [mm] głębokość | TAK, podać |  | –
1928 | Moc generatora pary max. 4500 3100 [W] | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1929 | Moc pompy wody 750 [W], (+/-5%) lub 550 kW | TAK, podać |  | –
1930 | Załadunek od góry na stelażu umieszczonym na drzwiach komory uchylnych lub załadunek od frontu na stelażu drzwi uchylnych | TAK, podać |  | –
1931 | Automatycznie otwierane i zamykane drzwi komory bezdotykowo | TAK, podać |  | –
1932 | Automatyczne uchylenie drzwi po procesie w celu przyspieszenia ostudzenia wsadu lub schładzanie wkładu następuje poprzez strumień powietrza przy zamkniętych drzwiach komory | TAK, podać |  | –
1933 | Uruchamianie cyklu - bezdotykowo lub uruchomienie cyklu następuje automatycznie po wyborze programu na panelu sterującym | TAK, podać |  | –
1934 | Wbudowane min. dwie pompy środków chemicznych: pompa detergentu myjącego, pompa środka zmiękczającego lub myjnia wyposażona w jeden system dozowania (jedna pompa detergentu) z bieżącą kontrolą ilości środka w pojemniku | podać |  | –
1935 | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK, podać |  | –
1936 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody | TAK, podać |  | –
1937 | Czas cyklu pomiędzy max. 10 minut | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
1938 | Ochrona przed przepełnieniem zbiornika | TAK, podać |  | –
1939 | Suszenie wsadu wymuszone wentylatorem lub suszenie wstępne - konwekcyjnie wewnątrz komory | TAK, podać |  | –
1940 | Powietrze suszące doprowadzane do komory poprzez filtr klasy Hepa | TAK/NIE, podać |  | –
1941 | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz tekstowy (min. dwuliniowy) parametrów procesu. Wyświetlanie m.in.: temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek. | TAK, podać |  | –
1942 | Sterownik wyposażony w przyciski membranowe. | TAK, podać |  | –
1943 | Dysza obrotowa umieszczona pod pokrywą komory lub rozwiązanie w postaci systemu min. 12 dysz myjących | TAK, podać |  | –
Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)