ZAŁĄCZNIK  NR 1A.5. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 5 – Dostawa kardiomonitorów z modułem jednoparametrowym w ilości 7 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | KARDIOMONITORY Z MODUŁAMI JEDNOPARAMETROWYMI – ilość zamawiana 7 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1 | Kardiomonitor o budowie modułowej (moduły wymienne – przenoszone przez użytkownika. Kardiomonitor modułowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 11 kg z akumulatorem) | Tak |  |
| 2 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Tak |  |
| 3 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 4 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego | Tak |  |
| 5 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 17”, rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów | Tak |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów - co najmniej 120 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta | Tak |  |
| 7 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - min. 100 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | Tak |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | Tak |  |
| II | Pomiar EKG – moduł 7szt. | Tak |  |
| 1 | Zakres HR min. 15- 300 min | Tak |  |
| 2 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 3 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | Tak |  |
| 5 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak |  |
| 6 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | Tak |  |
| 7 | Funkcja kaskady | Tak |  |
| 8 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | Tak |  |
| 9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | Tak |  |
| 10 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min. 20 zaburzeń | Tak |  |
| III | Pomiar Respiracji - 7 szt. | Tak |  |
| 1 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | Tak |  |
| 2 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min. 5-150 odd./min. | Tak |  |
| 3 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | Tak |  |
| 4 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 5 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s | Tak |  |
| 6 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV | Tak |  |
| 7 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak |  |
| IV | Pomiar Saturacji(SpO2) –7 szt. | Tak |  |
| 1 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | Tak |  |
| 2 | Zakres pomiarowy saturacji minimum 1-100% | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | Tak |  |
| 5 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Tak |  |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | Tak |  |
| 8 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) –7 szt. | Tak |  |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |
| 2 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | Tak |  |
| 5 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | Tak |  |
| 6 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1- 480 minut | Tak |  |
| 7 | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw. staza) | Tak |  |
| 8 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich wyników pomiarów NIBP | Tak |  |
| 10 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego | Tak |  |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) – 7 szt. | Tak |  |
| 1 | Zakres pomiarowy co najmniej 25-42 °C | Tak |  |
| 2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | Tak |  |
| 3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | Tak |  |
| VII | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym – moduł 2 szt. zawiera 1 linię pomiarową na moduł | Tak |  |
| 1 | Zakres pomiarowy min.0-150 mmHg | Tak |  |
| 2 | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość max. 1 mmHg. | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | Tak |  |
| VIII | Inne parametry | Tak |  |
| 1 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
| 2 | Monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy o budowie kompaktowej (kostka wsuwana do ramy urządzenia). Mierzone parametry to min. EKG 3-5 odpr., RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP | Tak |  |
| 3 | Co najmniej 15 niezależnych konfiguracji ekranu i granic alarmowych z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta | Tak |  |
| 4 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 5 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 6 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak |  |
| 7 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | Tak |  |
| 9 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min. 8 poziomów | Tak |  |
| 10 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |
| 11 | Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | Tak |  |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, | Tak |  |
| 13 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | Tak |  |
| 14 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń: lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 15 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. | Tak |  |
| 16 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 1 godzina Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | Tak |  |
| 17 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 18 | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | Tak |  |
| 19 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | Tak |  |
| 20 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
| 21 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | Tak |  |
| 22 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
| 23 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | Tak |  |
| 24 | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | Tak |  |
| 25 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | Tak |  |
| 27 | Monitor wyposażony w min. 2 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki | Tak |  |
| 28 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci ( przenoszenie konfiguracji między monitorami ) | Tak |  |
| 29 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | Tak |  |
| 30 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 31 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | Tak |  |
| 32 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5 - 40oC | Tak |  |
| IX | Wyposażenie każdego kardiomonitora | Tak |  |
| 1 | -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych –1 szt. -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych – 1 szt. -mankiet do pomiaru NIBP – 1szt. -wąż połączeniowy NIBP – 1 szt. -czujnik temperatury powierzchniowej –1 szt. -linia pomiarowa EtCO2 – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Instrukcja pisemna w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Drukarka Termiczna - szerokość papieru min. 50mm | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy