ZAŁĄCZNIK NR 1A.15. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 15 – Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM – ilość zamawiana 1 kpl. |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny – przekątna ekranu min 30” – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Rozdzielczość full HD 1920x1080 | Tak |  |
| 3 | Sterownik kamery endoskopowej – 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Sterownik kamery pracujący w standardzie FULL HD, wyposażony w wyjścia cyfrowe video do podłączenia monitora operacyjnego - wyjście 1x3G-SDI (FULL HD 1920x1080p) - wyjście 2xDVI-D (FULL HD 1920x1080p) | Tak |  |
| 5 | Gniazda wyjścia DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utrata obrazu na monitorze operacyjnym | Tak |  |
| 6 | Gniazdo wyjścia 3G-SDI typu BNC | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia sztywnego wideo laparoskopu 3D | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym, takich jak: wideogastroskop, wideokolonoskop | Tak |  |
| 9 | Min. 2 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie m.in. - pamięci typu Pen Drive - zewnętrznej klawiatury - dedykowanej drukarki | Tak |  |
| 10 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawienie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 11 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawienie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 12 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci Pen Drive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: - przyciski głowicy kamery - klawiaturę podłączona do sterownika kamery | Tak |  |
| 13 | Zapis filmów w formacie mpeg4 | Tak |  |
| 14 | Zapis zdjęć w formacie jpeg | Tak |  |
| 15 | Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć | Tak |  |
| 16 | Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci małych ikon graficzno-tekstowych informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | Tak |  |
| 17 | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon | Tak |  |
| 18 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery dla min 10 użytkowników | Tak |  |
| 19 | Możliwość importu/ eksportu profili użytkowników z/do pamięci PenDrive | Tak |  |
| 20 | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta. Możliwość zapamiętywania danych dla min 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | Tak |  |
| 21 | Możliwość wyboru kasowania/pozostawienia danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | Tak |  |
| 22 | Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z wyciętym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła | Tak |  |
| 23 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. | Tak |  |
| 24 | Funkcja wyświetlania skali na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | Tak |  |
| 25 | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolny momencie. | Tak |  |
| 26 | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 27 | Tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła : - automatyczny (automatyczna regulacja poziomu natężenia światła poprzez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie oświetlenia obrazu na ekranie monitora) - manualny (ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery) | Tak |  |
| 28 | Funkcja wyświetlania ustawień insuflatora tj. ustawionego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej Sali operacyjnej, | Tak |  |
| 29 | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min 4 stopni regulacji | Tak |  |
| 30 | Funkcja zoomu cyfrowego dostępnych 4 stopni regulacji | Tak |  |
| 31 | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
| 32 | W zestawie - pamięć Pendrive 32GB - przewód łaczacy monitor ze sterownikiem kamery DVI/DVI-D - klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza strefa sterylna.(stopień ochrony IP68) | Tak |  |
| 33 | Głowica kamery FULL HD – 1 szt. | Tak |  |
| 34 | Praca głowicy w standardzie FULL HD 1080p | Tak |  |
| 35 | Wyposażona w przetworniki obrazu: 3 x CMOS lub 3 x CCD | Tak |  |
| 36 | Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym min. 2 x typu Parfocal | Tak |  |
| 37 | Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak |  |
| 38 | Zakres obrazowania głowicy kamery umożliwiający rejestrację efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 39 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak |  |
| 40 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | Tak |  |
| 41 | W zestawie moduł sterujący kompatybilny z oferowaną głowicą kamery | Tak |  |
| 42 | Źródło światła – 1 szt. | Tak |  |
| 43 | Źródło światła z trybem światła do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR | Tak |  |
| 44 | Lampa ksenonowa o mocy min. 300 W | Tak |  |
| 45 | Tryby pracy: standardowy - emisja standardowego światła białego ICG - emisja światła o długości fali wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG) | Tak |  |
| 46 | Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu źródła światła i przełącznika nożnego | Tak |  |
| 47 | Wyświetlacze informujące aktualnym natężeniu światła w postaci graficznej oraz numerycznej | Tak |  |
| 48 | Przełącznik nożny w zestawie – 1 szt. | Tak |  |
| 49 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie Data Matrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
| 50 | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie Data Matrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 2 szt. | Tak |  |
| 51 | Optyka egzoskopowa, typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, ze zintegrowanym oświetlaczem i filtrem obserwacyjnym do diagnostyki fluorescencyjnej z użyciem ICG, długość 11 cm, autoklawowalna – 1 szt. | Tak |  |
| 52 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i transportu optyki endoskopowej, silikonowe uchwyty na endoskop, obrotowy mechanizm zapinający, orientacyjne wymiary zewnętrzne 430-460x65-80x52 mm. Kosz dopasowany do zaproponowanych optyk – 3 szt. | Tak |  |
| 53 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm, śr. min. 4,8 mm - 3 szt. | Tak |  |
| 54 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki laryngoskopowej – 1 szt. | Tak |  |
| 55 | Ramię przegubowe długie, z jednym zaciskiem mechanicznym, wysokość min. 48 cm, zasięg operacyjny min. 66 cm, bez mocowania do stołu, bez uchwytu instrumentowego, autoklawowalne – 1 szt. | Tak |  |
| 56 | Element mocujący ramię przegubowe do szyny stołu operacyjnego, pokrętła metalowe, autoklawowalny – 1 szt. | Tak |  |
| 57 | Uchwyt zaciskowy z przegubem kulowym, zakres 16,5 - 23 mm, z mocowaniem, autoklawowalny – 1 szt. | Tak |  |
| 58 | Cylinder mocujący, otwierany, do optyk o średnicy 10 mm, autoklawowalny – 1 szt. | Tak |  |
| 59 | Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 szt. | Tak |  |
| 60 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  |
| 61 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | Tak |  |
| 62 | Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min | Tak |  |
| 63 | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | Tak |  |
| 64 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak |  |
| 65 | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | Tak |  |
| 66 | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | Tak |  |
| 67 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | Tak |  |
| 68 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak |  |
| 69 | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak |  |
| 70 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  |
| 71 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  |
| 72 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra | Tak |  |
| 73 | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 74 | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 10 szt. | Tak |  |
| 75 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. 300 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 76 | Filtr CO2, jednorazowy, sterylny - 25 szt. | Tak |  |
| 77 | Przewód do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 78 | Zestaw narzędzi oraz trokarów laparoskopowych | Tak |  |
| 79 | Igła Veress’a, o średnicy 2,1 mm, długości 15 cm, z przyłączem LUER-Lock, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, autoklawowalna – 2 szt. | Tak |  |
| 80 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | Tak |  |
| 81 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | Tak |  |
| 82 | Trokar optyczny typu TERNAMIAN kompletny, do wprowadzania pod kontrolą optyki, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gwintowanej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni – 2 szt. | Tak |  |
| 83 | Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara – 2 szt.’ | Tak |  |
| 84 | Trokar laparoskopowy kompletny, do użytku ze staplerami liniowymi, wielorazowego użytku, autoklawowalny, średnica 13,5 mm, długość robocza 11-12 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa stożkowego – 1 szt. | Tak |  |
| 85 | Nasadka redukcyjna 13 / 5, 13,5 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara – 1 szt. | Tak |  |
| 86 | Instrument typu BERCI, do zamykania powięzi oraz do zamykania wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, długość 17 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 87 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 88 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu KELLY, obie ruchome, długie - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 89 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 90 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu DeBAKEY, obie ruchome, zakrzywione, smukłe, atraumatyczne - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 91 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające zakrzywione pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 92 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające typu „aligator”, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 93 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 94 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 95 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 96 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 97 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające tkankę typu SAWALHE, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 98 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze tnąco-koagulujące typu SHAWKI Duo, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | Tak |  |
| 99 | Kleszcze laparoskopowe kompletne, wielorazowego użytku, średnica 10 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, z dwoma rzędami atraumatycznych zębów, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | Tak |  |
| 100 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, średnica 5 mm, długość 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | Tak |  |
| 101 | Klipsownica laparoskopowa, autoklawowalna, średnica 10 mm, długość 36 cm, rozbieralna na: - tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, - wkład roboczy: bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze średnio-dużym, - uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem, - 2 szt. | Tak |  |
| 102 | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duże, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne - 2 opak. | Tak |  |
| 103 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, średnica 5 mm – 2 szt. | Tak |  |
| 104 | Imadło laparoskopowe typu KOH, średnica 5 mm, długość 33 cm, wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z prawej strony, - 2 szt. | Tak |  |
| 105 | Elektroda preparacyjno-koagulacyjna typu CADIERE, kształt „L”, średnica instrumentu 5 mm, długość 36 cm, z oznaczeniem cm, końcówka dystalna stożkowa – 2 szt. | Tak |  |
| 106 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, długość min. 300 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 107 | Plastikowy pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażony w: wyjmowany statyw na instrumenty i wkładkę do przechowywania do 12 instrumentów o średnicy od 2,5 do 10 mm i do 6 trokarów, przeźroczystą pokrywę; perforowany; wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) max. 535 x 255 x 165 mm – 2 szt. | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy