ZAŁĄCZNIK  NR 1A.6. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 6 – Dostawa respiratorów stacjonarnych w ilości 2 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | ###### RESPIRATOR STACJONARNY/TRANSPORTOWY DLA DZIECI/DOROSŁYCH Z WYPOSAŻENIEM – ilość zamawiana 2 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1 | Respirator umieszczony na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | Tak |  |
| 2 | Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze minimum 6 kg w ostrej niewydolności oddechowej | Tak |  |
| 3 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, | Tak |  |
| 4 | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez minimum 80 minut | Tak |  |
| 5 | Możliwość wentylacji układami jedno- oraz dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi. | Tak |  |
| 6 | Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min lub możliwość rozbudowy o kompresor. | Tak |  |
| 7 | Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej minimum 2,4 – 6 bar | Tak |  |
| 8 | Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 15” i / lub pokrętła | Tak |  |
| II | TYPY I TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 1 | Wentylacja objętościowo kontrolowana (VCV) | Tak |  |
| 2 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana (PCV) | Tak |  |
| 3 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością typu (PRVC, Auto-Flow, APV, VC+, VTPC). | Tak |  |
| 4 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu (BiPhasic, BiPap, BiLevel, Duo-Flow, BPRV) | Tak |  |
| 5 | P-AC | Tak |  |
| 6 | PC-SIMV | Tak |  |
| 7 | PSV | Tak |  |
| 8 | V-AC | Tak |  |
| 9 | VC-SIMV | Tak |  |
| 10 | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
| 11 | Wentylacja spontaniczna z synchronizowanym wspomaganiem | Tak |  |
| 12 | Wentylacja synchronizowana | Tak |  |
| 13 | Tryb adaptacyjny typu PAV, ASV, AVM, MRV w VS | Tak |  |
| 14 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
| 15 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | Tak |  |
| 16 | Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej. Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji | Tak |  |
| 17 | Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1% | Tak |  |
| 18 | Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min. | Tak |  |
| 19 | Możliwość ustawienia westchnień: amplituda, okres i liczba westchnień lub wdech dodatkowy | Tak |  |
| 20 | Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. | Tak |  |
| 21 | Możliwość wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  |
| III | PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE | Tak |  |
| 1 | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci, wzrostu oraz wyboru schorzeń płuc pacjenta lub automatyczne dostosowanie objętości oddechowej na podstawie płci, wzrostu i wagi | Tak |  |
| 2 | Częstość oddechowa w zakresie minimum 3 – 120 odd/min. | Tak |  |
| 3 | Objętość oddechowa w zakresie minimum 20 – 2000 ml | Tak |  |
| 4 | Ciśnienie wdechowe ≥ 5 – 80 cmH2O. | Tak |  |
| 5 | PEEP/CPAP w zakresie minimum 1 – 50 cm H2O | Tak |  |
| 6 | Ciśnienie wspomagania w zakresie minimum 0 – 60 cmH2O. | Tak |  |
| 7 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie minimum 1 – 9 l/min. | Tak |  |
| 8 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie minimum 0,5 – 10 cmH2O | Tak |  |
| 9 | Funkcja wstrzymania wdechu i wydechu | Tak |  |
| 10 | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,25 – 10 s | Tak |  |
| 11 | Oddech na żądanie | Tak |  |
| 12 | Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie min. 5 - 80% przepływu szczytowego | Tak |  |
| 13 | Regulacja fazy Plateau w zakresie min. 0-70% czasu wdechu | Tak |  |
| 14 | Regulowany stosunek I:E w zakresie min. 1:9 – 4:1 | Tak |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI | Tak |  |
| 1 | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 4 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu | Tak |  |
| 2 | Zapamiętywanie trendów ≥ 72 godziny wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |
| 3 | Pamięć krzywych w czasie rzeczywistym min. 14 dni | Tak |  |
| 4 | Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów | Tak |  |
| 5 | Możliwość konfiguracji wyświetlania krzywych oraz zapamiętywania układu wyświetlania | Tak |  |
| 6 | Dostęp do różnych opcji respiratora bez przerywania wentylacji | Tak |  |
| 7 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
| 8 | Wdechowa objętość oddechowa | Tak |  |
| 9 | Wydechowa objętość oddechowa | Tak |  |
| 10 | Częstość oddechów | Tak |  |
| 11 | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
| 12 | Ciśnienie szczytowe podczas wdechu | Tak |  |
| 13 | Średnie ciśnienie podczas całego cyklu oddechowego | Tak |  |
| 14 | Objętość wdechowa na minutę | Tak |  |
| 15 | Objętość wydechowa na minutę | Tak |  |
| 16 | Objętość wentylacji na minutę | Tak |  |
| 17 | Objętość wydechowa oddechów spontanicznych na minutę | Tak |  |
| 18 | Końcowo-wydechowe ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  |
| 19 | AutoPEEP | Tak |  |
| 20 | Szczytowy przepływ wydechowy prezentowany w postaci cyfrowej lub odczytywany z pętli spirometrycznych | Tak |  |
| 21 | Szczytowy przepływ wdechowy prezentowany w postaci cyfrowej lub odczytywany z pętli spirometrycznych | Tak |  |
| 22 | Podatność dynamiczna | Tak |  |
| 23 | Podatność statyczna | Tak |  |
| 24 | I:E | Tak |  |
| 25 | Czas trwania wdechu | Tak |  |
| 26 | Czas trwania wydechu | Tak |  |
| 27 | Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem lub objętość wydechowa spontaniczna | Tak |  |
| 28 | Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego lub suma czasów trwania fazy wdechowej i fazy wydechowej | Tak |  |
| V | ALARMY | Tak |  |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej | Tak |  |
| 2 | Alarmy wizualne lub dźwiękowe z regulacją lub możliwość nastawów progów alarmowych | Tak |  |
| 3 | Wykonywane na żądanie Użytkownika automatyczne dostosowanie granic alarmowych do aktualnych parametrów wentylacji | Tak |  |
| 4 | Pamięć alarmów z komentarzem ≥200 alarmów | Tak |  |
| 5 | Alarm niskiego/wysokiego stężenia tlenu | Tak |  |
| 6 | Alarm niskiej/wysokiej objętości minutowej | Tak |  |
| 7 | Alarm niskiego/wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 8 | Alarm niskiej/wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 9 | Alarm niskiej/wysokiej częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 10 | Alarm przecieku w układzie | Tak |  |
| 11 | Alarm okluzji | Tak |  |
| 12 | Alarm Apnea | Tak |  |
| 13 | Alarm braku zasilania w energie elektryczną | Tak |  |
| VI | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Respirator wyposażony w układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny nebulizator z opcją wyświetlania parametrów na ekranie respiratora lub sterowany z ekranu respiratora. Wymagany minimalny zakres czasu: 7 -30 min | Tak |  |
| 3 | Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania | Tak |  |
| 4 | Port USB do aktualizacji oprogramowania | Tak |  |
| 5 | Porty Ethernet lub RS 232 lub USB | Tak |  |
| 6 | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu) | Tak |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 lub możliwość wyliczenia %stosunku SpO2/FiO2 dzięki danym wprowadzonym ręcznie do kalkulatora oxygenacji | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym lub bocznym | Tak |  |
| 9 | Interfejs aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. Dodatkowo graficzna lub tekstowa pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie | Tak |  |
| 11 | Możliwość dostępu do niektórych funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy