ZAŁĄCZNIK  NR 1A.9. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 9 – Dostawa zestawu ARTROSKOPOWEGO z torem wizyjnym i osprzętem w ilości 1 kpl.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZESTAW ARTROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM I OSPRZĘTEM – ilość zamawiana 1 kpl. Rok produkcji 2020 r. |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE TORU WIZYJNEGO 4K Z OSPRZĘTEM |  |  |  |
| 1 | Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem (system dokumentacji medycznej) | Tak |  |
| 2 | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona zintegrowana w jednej obudowie typu 3 w 1 | Tak |  |
| 3 | Źródło Światła LED: | Tak |  |
| 4 | Technologia: LED (zimne źródło światła) | Tak |  |
| 5 | Gwarantowana żywotność: min. 30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) | Tak |  |
| 6 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | Tak |  |
| 7 | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | Tak |  |
| 8 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik oddawania barw: min. 70 CRI | Tak |  |
| 10 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego |  |  |
| 11 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus | Tak |  |
| 12 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | Tak |  |
| 13 | Sterownik kamery 4K: Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min:3840 x 2160px | Tak |  |
| 14 | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację | Tak |  |
| 15 | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | Tak |  |
| 16 | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | Tak |  |
| 17 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | Tak |  |
| 18 | Wejście wideo: 1 x DVI-D | Tak |  |
| 19 | Funkcja Picture in Picture PiP | Tak |  |
| 20 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | Tak |  |
| 21 | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) | Tak |  |
| 22 | 1x audio IN, 1x audio OUT | Tak |  |
| 23 | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | Tak |  |
| 24 | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s | Tak |  |
| 25 | Złącze wyrównywania potencjałów POAG | Tak |  |
| 26 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | Tak |  |
| 27 | Złącze tabletu sterującego | Tak |  |
| 28 | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | Tak |  |
| 29 | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD | Tak |  |
| 30 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | Tak |  |
| 31 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | Tak |  |
| 32 | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | Tak |  |
| 33 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB | Tak |  |
| 34 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | Tak |  |
| 35 | Archiwizator medyczny | Tak |  |
| 36 | Pojemność pamięci wew. dysku SSD 100 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 | Tak |  |
| 37 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia) | Tak |  |
| 38 | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | Tak |  |
| 39 | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | Tak |  |
| 40 | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | Tak |  |
| 41 | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: USB, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
| 42 | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji | Tak |  |
| 43 | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym oraz uchwytem mocującym | Tak |  |
| 44 | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | Tak |  |
| 45 | Przekątna ekranu min. 11 cali rozdzielczość min. 2560x1600px | Tak |  |
| 46 | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli | Tak |  |
| 47 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | Tak |  |
| 48 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 49 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | Tak |  |
| 50 | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px | Tak |  |
| 51 | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | Tak |  |
| 52 | Skanowanie progresywne | Tak |  |
| 53 | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz | Tak |  |
| 54 | Zoom cyfrowy min. 1,5x | Tak |  |
| 55 | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 12 funkcji | Tak |  |
| 56 | Obudowa głowicy wykonaną z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna | Tak |  |
| 57 | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca | Tak |  |
| 58 | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB | Tak |  |
| 59 | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg | Tak |  |
| 60 | Głowica wyposażona w coupler o stałej ogniskowej 19,65 mm ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki | Tak |  |
| 61 | Monitor medyczny endoskopowy 4K 32 cale | Tak |  |
| 62 | Rozmiar monitora min. 32 cale | Tak |  |
| 63 | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji | Tak |  |
| 64 | Format obrazu 16:9 | Tak |  |
| 65 | Wielkość plamki max. 0,18mm | Tak |  |
| 66 | Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px | Tak |  |
| 67 | Obsługa kolorów min. 1,073 miliarda kolorów (10bit) | Tak |  |
| 68 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | Tak |  |
| 69 | Czas reakcji Matrycy LCD max. 9ms | Tak |  |
| 70 | Jasność min. 550cd/m² | Tak |  |
| 71 | Współczynnik kontrastu min. 1400:1 | Tak |  |
| 72 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | Tak |  |
| 73 | Wejścia wideo: 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 1x 3G-SDI | Tak |  |
| 74 | Wyjście wideo: 1x 3G-SDI, 1xDVI | Tak |  |
| 75 | Ochrona ekranu poprzez dwustronne, antyrefleksyjne szkło alkaliczno-glinokrzemianowe | Tak |  |
| 76 | Waga monitora max 13 kg | Tak |  |
| 77 | Możliwość zastosowania oryginalnego pokrowca ochronnego na monitor | Tak |  |
| 78 | Konsola do obsługi shavera | Tak |  |
| 79 | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych | Tak |  |
| 80 | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | Tak |  |
| 81 | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | Tak |  |
| 82 | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie | Tak |  |
| 83 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | Tak |  |
| 84 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | Tak |  |
| 85 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 86 | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. 3000 obr./min. | Tak |  |
| 87 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| 88 | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | Tak |  |
| 89 | Rękojeść shavera (sztuk 2 ) | Tak |  |
| 90 | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym | Tak |  |
| 91 | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK | Tak |  |
| 92 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź za pomocą metalowych przycisków na rękojeści | Tak |  |
| 93 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | Tak |  |
| 94 | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. | Tak |  |
| 95 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | Tak |  |
| 96 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą przycisków | Tak |  |
| 97 | Regulacja ssania od 0 do 100% | Tak |  |
| 98 | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowych w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań | Tak |  |
| 99 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami , jednorazowego użycia o następujących parametrach : ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych . Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm. - końcówka do shavera, raszpla trąca o szerokości od 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm. | Tak |  |
| 100 | Długość kabla zasilającego min. 4m | Tak |  |
| 101 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera | Tak |  |
| 102 | Pompa artroskopowa dwurolkowa | Tak |  |
| 103 | Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy | Tak |  |
| 104 | Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min | Tak |  |
| 105 | Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | Tak |  |
| 106 | Monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 107 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage” | Tak |  |
| 108 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | Tak |  |
| 109 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | Tak |  |
| 110 | Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łączonego do pompy i shavera | Tak |  |
| 111 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | Tak |  |
| 112 | Możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z drenami jednorazowymi pacjenta, oraz drenów odpływowych | Tak |  |
| 113 | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli | Tak |  |
| 114 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym | Tak |  |
| 115 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | Tak |  |
| 116 | Ustawianie odsysania na kaniuli 3 poziomy : w zakresie 50-100-200ml/min | Tak |  |
| 117 | Ustawiania odsysania na shaverze 4 poziomy w zakresie 150-300-450-700ml/min | Tak |  |
| 118 | Konsola do waporyzacji bipolarnej | Tak |  |
| 119 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej | Tak |  |
| 120 | Zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra | Tak |  |
| 121 | Sterowanie poprzez dotykowy ekran LCD | Tak |  |
| 122 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | Tak |  |
| 123 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | Tak |  |
| 124 | Praca w systemie bipolarnym | Tak |  |
| 125 | Możliwość podłączeni sterownika nożnego | Tak |  |
| 126 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 127 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie cięcie, koagulacja i zmiana poziomu mocy lub ze sterownika nożnego | Tak |  |
| 128 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | Tak |  |
| 129 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowe | Tak |  |
| 130 | Optyka artroskopowa 4 mm z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie wraz z kasetą sterylizacyjną i światłowodem ( 2 komplety) | Tak |  |
| 131 | Optyka o wysokiej rozdzielczości 4K o kącie widzenia 30 stopni, szerokokątną, średnica 4 mm, długości 152 – 154 mm, autoklawowalna ( 2 sztuki) | Tak |  |
| 132 | Płaszcz artroskopowy, szybkoprzepływowy do optyki 4 mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem do mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30 i 70 stopni z obturatorem w komplecie ( 2 sztuki). | Tak |  |
| 133 | Kaseta do sterylizacji 2 sztuk optyk artroskopowych z silikonowymi uchwytami mocującymi ( 2 sztuki) | Tak |  |
| 134 | Światłowód fluorescencyjny w kolorze niebieskim o długości 270 – 280 cm i średnicy 5 mm ( 2 sztuki) | Tak |  |
| 135 | Wózek artroskopowy | Tak |  |
| 136 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód. Wyposażony w 4 koła antystatyczne w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 137 | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | Tak |  |
| 138 | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | Tak |  |
| 139 | Nośność półek bez wysuwania min. 45 kg | Tak |  |
| 140 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt. każdego) | Tak |  |
| 141 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | Tak |  |
| 142 | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | Tak |  |
| 143 | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tabletu sterującego | Tak |  |
| 144 | Centralne montowane ruchome ramie obrotowe, z min. dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 32 cale | Tak |  |
| 145 | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 146 | Uchwyt na płyny infuzyjne | Tak |  |
| 147 | Uchwyt na przełącznik nożny | Tak |  |
| 148 | Zacisk do drenów dobowych | Tak |  |
| 149 | Narzędzie manualne artroskopowe – 1 szt. – z wejściem typu Flush Port gwarantującym bezpieczne mycie oraz sterylizację. Narzędzie artroskopowe typu nożyczki z prostą częścią tnąca. Górna część branszy tnącej ruchoma, grubsza, ząbkowana. Dolna część branszy tnącej nieruchoma, cieńsza. Średnica narzędzia 3,4mm | Tak |  |
| 150 | Narzędzia manualne artroskopowe – 2 szt. – do procedur łąkotkowych o średnicy 2,75 mm typu Mega Biter z szerokością cięcia 5 mm, wysokość części tnącej narzędzia 2,5 mm. Narzędzie dostępne w wersji prostej z prostą częścią tnącą oraz prostej z zagiętą do góry częścią tnącą | Tak |  |
| 151 | Narzędzie manualne artroskopowe – 3 szt. – do szycia tkanek miękkich typu Rhino z blokada oraz wejściem typu Flush Port gwarantującym bezpieczne mycie oraz sterylizację. Konstrukcja narzędzia dająca możliwość wysuwania przeszywanych nici. Narzędzie dostępne w wersji prostej, w wersji zagiętej w lewo oraz zagiętej w prawo | Tak |  |
| 152 | Narzędzie manualne artroskopowe – 1 szt. – o średnicy 4,2mm typu King Fisher (wysnówacz do nici z ząbkowana górna i dolną końcówka robocza narzędzia poszerzająca jego funkcje o możliwość uchwycenia i przytrzymania tkanek). Narzędzie dostępne z blokadą | Tak |  |
| 153 | Narzędzia manualne artroskopowe – 1 szt. – typu punch o średnicy 2,75mm proste. Końcówka robocza zagięta pod katem 15° Szerokość ciecia 1,4mm. Narzędzie z wejściem typu Flush Port gwarantującym bezpieczne mycie oraz sterylizację | Tak |  |
| 154 | Narzędzie manualne artroskopowe – 1 szt. – proste typu obcinacz do nici o średnicy 4,2mm dedykowane do nici w rozmiarze #2 oraz #5. Narzędzie z wejściem typu Flush port gwarantującym bezpieczne mycie oraz sterylizacje | Tak |  |
| 155 | Narzędzie manualne artroskopowe – 1 szt. – z blokada typu tapered grasper(zwężany), prosty o średnicy 2,75mm. Narzędzie z wejściem typu Flush Port gwarantującym bezpieczne mycie oraz sterylizacje | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy