ZAŁĄCZNIK  NR 1A.4. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 4 – Dostawa diatermii chirurgicznych w ilości 3 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń – ilość zamawiana 2 szt. Rok produkcji: 2020 | Tak – podać nazwę handlową, model, producenta oraz rok produkcji |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1. | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | Tak |  |
| 1.2. | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | Tak |  |
| 1.3. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Tak |  |
| 1.4. | Podstawowa częstotliwość pracy generatora min. 333kHz | Tak |  |
| 1.5. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | Tak |  |
| 1.6. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak |  |
| 1.7. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | Tak |  |
| 1.8. | Aparat w pełni zintegrowany. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | Tak |  |
| 1.9. | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu |  |  |
| 1.10. | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego lub typu TFT | Tak |  |
| 1.11. | Czytelny ciekłokrystaliczny lub typu TFT wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 7” | Tak |  |
| 1.12. | Ustawienie kąta obserwacji i jasności umożliwiający dopasowanie optymalnej widoczności w zależności od zmiany warunków oświetlenia, zmiany kąta patrzenia operatora. | Tak |  |
| 1.13. | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak |  |
| 1.14. | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 1.15. | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | Tak |  |
| 1.16. | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania minimum alarmem. | Tak |  |
| 1.17. | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | Tak |  |
| 1.18. | Urządzenie wyposażone w min. 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych różnych producentów z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
| 1.19. | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak |  |
| 1.20. | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | Tak |  |
| 1.21. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | Tak |  |
| 1.22. | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |
| 1.23. | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak |  |
| 1.24. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak |  |
| 1.25. | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
| 1.26. | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
| 1.27. | Urządzenie umożliwiające pracę z włącznikiem nożnym | Tak |  |
| 1.28. | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką | Tak |  |
| 1.29. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |
| 1.30. | Cięcie monopolarne z mocą 300 W | Tak / Podać |  |
| 1.31. | Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak |  |
| 1.32. | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | Tak |  |
| 1.33. | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | Tak |  |
| 1.34. | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), oraz koagulacja w środowisku płynnym | Tak |  |
| 1.35. | Minimum 4 efekty koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak |  |
| 1.36. | Koagulacja bipolarna z mocą max. 120W | Tak |  |
| 1.37. | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i ginekologicznych | Tak |  |
| 1.38. | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | Tak |  |
| 1.39. | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | Tak |  |
| 1.40. | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak |  |
| 1.41. | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą max. 300W | Tak |  |
| 1.42. | Minimum 4 poziomy intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | Tak |  |
| 1.43. | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | Tak |  |
| 1.44. | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia minimum sygnałem dźwiękowym | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1.45. | Włącznik nożny, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | Tak |  |
| 1.46. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca min. 85 cm2, , pakowane po 5szt. W koperty zabezpieczające, opakowanie zbiorcze 50 szt - 100szt. | Tak |  |
| 1.47. | Kabel elektrod jednorazowych, min. dł. 3m – 2 szt. | Tak |  |
| 1.48. | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, wąski, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m, - 3 szt. | Tak |  |
| 1.49. | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty 3 szt. | Tak |  |
| 1.50. | Kabel bipolarny wielorazowy do laparoskopu, min. dł. 3 m.,– 2 szt. | Tak |  |
| 1.51. | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zagięte, gładkie, dł. 23cm (± 4 cm)., wielorazowe, z nierozłącznym kable z wtyczką z systemem rozpoznawania narzędzi – 3 szt. | Tak |  |
| 1.52. | Kabel monopolarny do laparoskopu, min. dł. 3 m., gniazdo żeńskie 4mm (±1 mm), z wtyczką z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | Tak |  |
| 1.53. | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | SYSTEM ELEKTROCHIRURGICZNY Z FUNKCJĄ KOAGULACJI ARGONOWEJ ORAZ Z SYSTEMEM ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH – ilość zamawiana 1 szt. Rok produkcji 2020 | Tak – podać nazwę handlową, model, producenta oraz rok produkcji |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 2.1. | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | Tak |  |
| 2.2. | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | Tak |  |
| 2.3. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Tak |  |
| 2.4. | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz lub 350 kHz | Tak |  |
| 2.5. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | Tak |  |
| 2.6. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak |  |
| 2.7. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | Tak |  |
| 2.8. | Aparat w pełni zintegrowany. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | Tak |  |
| 2.9. | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
| 2.10. | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego lub typu TFT | Tak |  |
| 2.11. | Czytelny ciekłokrystaliczny lub typu TFT wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 7” | Tak |  |
| 2.12. | Ustawienie kąta obserwacji i jasności umożliwiający dopasowanie optymalnej widoczności w zależności od zmiany warunków oświetlenia, zmiany kąta patrzenia operatora. | Tak |  |
| 2.13. | Możliwość regulacji jasności ekranu | Tak |  |
| 2.14. | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 2.15. | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | Tak |  |
| 2.16. | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana minimum alarmem, | Tak |  |
| 2.17. | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | Tak |  |
| 2.18. | Urządzenie wyposażone w minimum 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych różnych producentów z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak |  |
| 2.19. | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | Tak |  |
| 2.20. | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | Tak |  |
| 2.21. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | Tak |  |
| 2.22. | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |
| 2.23. | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | Tak |  |
| 2.24. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak |  |
| 2.25. | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
| 2.26. | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
| 2.27. | Urządzenie umożliwiające pracę z włącznikiem nożnym | Tak |  |
| 2.28. | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | Tak |  |
| 2.29. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 2.30. | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |
| 2.31. | Cięcie monopolarne z mocą 300 W | Tak |  |
| 2.32. | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne umożliwiające pracę w środowisku płynu, | Tak |  |
| 2.33. | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | Tak |  |
| 2.34. | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą max. 200W | Tak |  |
| 2.35. | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | Tak |  |
| 2.36. | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak |  |
| 2.37. | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą max. 80W lub 120W | Tak |  |
| 2.38. | Minimum 2 rodzaje koagulacji argonowej | Tak |  |
| 2.39. | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | Tak |  |
| 2.40. | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | Tak |  |
| 2.41. | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do minimum 8l z możliwością ustawienia co 0,1l | Tak |  |
| 2.42. | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | Tak |  |
| 2.43. | Koagulacja bipolarna z mocą max. 120W | Tak |  |
| 2.44. | Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych | Tak |  |
| 2.45. | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | Tak |  |
| 2.46. | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | Tak |  |
| 2.47. | Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii umożliwiające pracę w środowisku płynu | Tak |  |
| 2.48. | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | Tak |  |
| 2.49. | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą min. 300W | Tak |  |
| 2.50. | Minimum 4 poziomy intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | Tak |  |
| 2.51. | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | Tak |  |
| 2.52. | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia minimum sygnałem dźwiękowym | Tak |  |
| 2.53. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 2.54. | Włącznik nożny, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | Tak |  |
| 2.55. | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką, miejsce na butle argonowe min. 5 litrowe. Wyposażony w półkę lub uchwyt na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria. | Tak |  |
| 2.56. | Kabel elektrod jednorazowych dł. min 3m – 2 szt. | Tak |  |
| 2.57. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca min. 85 cm2, pakowane po 5szt. w koperty zabezpieczające, opakowanie zbiorcze 50 szt - 100szt. | Tak |  |
| 2.58. | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, wąski, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m,.- 3 szt. | Tak |  |
| 2.59. | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty 3 szt. | Tak |  |
| 2.60. | Kabel bipolarny wielorazowy do laparoskopu, dł. min. 3 m.– 2 szt. | Tak |  |
| 2.61. | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zagięte, gładkie, dł. 23cm ( ±4 cm)., wielorazowe, z nierozłącznym kable z z wtyczką z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt | Tak |  |
| 2.62. | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. min. 3 m., gniazdo żeńskie 4mm (±1mm), – 2 szt. | Tak |  |
| 2.63. | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dł. min. 320mm., średnica 5 mm.- 2 szt. | Tak |  |
| 2.64. | Elektroda argonowa sztywna z wysuwanym nożem dł. robocza min. 35 mm., śr. 5mm. - 2 szt. | Tak |  |
| 2.65. | Uchwyt elektrody argonowej z 2 przyciskami, kabel min. 3 m., wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi– 2 szt | Tak |  |
| 2.66 | Reduktor argonowy – 1 szt | Tak |  |
| 2.67. | Butla argonowa 5l. - 1 szt | Tak |  |
| 2.68. | Elektroda argonowa sztywna nożowa wielorazowa, dł. robocza min. 110 mm., śr. 5mm. - 2 szt | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy