ZAŁĄCZNIK  NR 1A.3. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 3 – Dostawa wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, obciążenie min. 300 kg w ilości 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) o dopuszczalnym obciążeniu min. 300 kg z uwagi na pacjentów bariatrycznych – ilość zamawiana 1 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Osłony o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na min. 3 segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo | Tak |  |
| 1.2. | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | Tak |  |
| 1.3. | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem | Tak |  |
| 1.4. | Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg | Tak |  |
| 1.5. | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/-100 mm) | Tak |  |
| 1.6. | Szerokość wózka 800 mm (+/-70 mm) | Tak |  |
| 1.7. | Wózek wyposażony od strony nóg i głowy pacjenta w wyprofilowane uchwyty bądź składane ergonomiczne rączki ( rączki składane poniżej poziomu materaca) do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 1.8. | Koła o średnicy min. 15 cm, antystatyczne, zabezpieczone osłonami | Tak |  |
| 1.9. | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej | Tak |  |
| 1.10. | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną. | Tak |  |
| 1.11. | Poręcze boczne chromowane, składane wzdłuż ramy leża spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważną. | Tak |  |
| 1.12. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej 53 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 1.13. | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0do minimum 60° sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka | Tak |  |
| 1.14. | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców | Tak |  |
| 1.15. | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej  12 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 1.16. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 1.17. | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
| 1.18. | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia | Tak |  |
| 1.19. | Listwy odbojowe zabezpieczające wszystkie naroża wózka | Tak |  |
| 1.20. | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | Tak |  |
| 1.21. | Możliwość mycia ciśnieniowego wózka | Tak |  |
| 1.22. | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o zgrzewanych krawędziach (nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 315 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
| 1.23. | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny minimum 2 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 metalowe haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg (+/- 2 kg) | Tak |  |
| 1.24. | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy