ZAŁĄCZNIK  NR 1A.7. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 7 – Dostawa respiratorów transportowych w ilości 2 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | RESPIRATOR PNEUMATYCZNY – ilość zamawiana 2 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Zasilanie tlenem z butli lub z sieci centralnej | Tak |  |
| 2 | Wentylacja 100% tlenem i mix min. 65% | Tak |  |
| 4 | Waga: max 3 kg | Tak |  |
| 5 | Możliwość pracy w środowisku MRI | Tak |  |
| 6 | Stosunek I:E. Ustawiany za pomocą nastawień czasu wdechu oraz czasu wydechu, Objętości oddechowej i częstości oddechów | Tak |  |
| 7 | Temperatura pracy od minimum -10 do +50˚C | Tak |  |
| 8 | Możliwość prowadzenia wentylacji w trybach CMV, IMV, CPAP oraz Limit Ciśnienia | Tak |  |
| 9 | Częstość oddechów: min. 5-30/min | Tak |  |
| 10 | Objętość pojedynczego oddechu: min. 100 – 1000 ml | Tak |  |
| 11 | Przepływ szczytowy: min do100 L/min | Tak |  |
| 12 | Ciśnienie szczytowe: min. 10 do 75 cm H2O | Tak |  |
| 13 | Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru w trybie nocnym | Tak |  |
| 14 | PEEP/CPAP: min 0 do 20 cm H2O | Tak |  |
| 15 | Objętość minutowa: min. 0,5 do 30 L/min | Tak |  |
| 16 | Czas wdechu: min. 0,6 – 3 sekund | Tak |  |
| 17 | Czas wydechu: min. 0.6 do 30 sekund | Tak |  |
| 18 | Możliwość prowadzenia wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | Tak |  |
| 19 | Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
| 20 | Wyciszenie alarmu na min. 1 minutę | Tak |  |
| 21 | Możliwość wyposażenia respiratora w fabrycznie zaprojektowany przez producenta uchwyt na ramę łóżka, torbę transportową oraz podstawę jezdną na pięciu kółkach z możliwością zainstalowania dwóch butli z tlenem (rozmiar E) | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy