ZAŁĄCZNIK  NR 1A.12. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 12 – Dostawa pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych w ilości 4 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA przeznaczona jest do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii – ilość zamawiana 4 szt. Rok produkcji 2020 |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Zasilanie pompy sieciowe ( 230V, 50 Hz ) oraz akumulatorowe | Tak |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatora max. 24 h | Tak/Podać |  |
| 3 | Klasa ochronności:I,typCF,IP42 | Tak/Podać |  |
| 4 | Ciężar pompy: max 4,5 kg | Tak/Podać |  |
| 5 | Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia od + 5 °C do + 40 °C wilgotność względna 20% ÷ 90% | Tak |  |
| 6 | Duży czytelny wyświetlacz LCD, dwuwierszowy, | Tak |  |
| 7 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 8 | Informacja o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |
| 9 | Biblioteka leków z możliwością modyfikacji | Tak |  |
| 10 | Wskaźnik ciśnienia infuzji | Tak |  |
| 11 | Programowanie nazwy oddziału | Tak |  |
| 12 | Blokada zmiany parametrów hasłem | Tak |  |
| 13 | Funkcja wypełniania drenu | Tak |  |
| 14 | Funkcja STAND-BY | Tak |  |
| 15 | Testy użytkownika i serwisowe | Tak |  |
| 16 | Rozbudowany system alarmów | Tak |  |
| 17 | Gniazdo alarmu zewnętrznego: 24V 1A | Tak |  |
| 18 | Regulacja głośności alarmu:3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły | Tak |  |
| 19 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | Tak |  |
| 20 | Duża liczba obsługiwanych typów strzykawek w zakresie pojemności 5 - 60 ml – min 20, różnych producentów. Typy strzykawek:5, 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania) | Tak/Podać |  |
| 21 | Tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | Tak |  |
| 22 | Tryb pracy „aneste” umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych | Tak |  |
| 23 | Tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową | Tak |  |
| 24 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | Tak |  |
| 25 | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS) | Tak |  |
| 26 | Wbudowana biblioteka leków | Tak |  |
| 27 | Komunikacja zewnętrzna w standardzie RS-232 | Tak |  |
| 28 | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML | Tak |  |
| 29 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora | Tak |  |
| 30 | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie | Tak |  |
| 31 | Jednostki programowania infuzji: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | Tak/Podać |  |
| 32 | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h : 0,1 ÷ 1500 ml/h dla strzykawki 50/60 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 800 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 500 ml/h dla strzykawki 10/12 ml 0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 5/6 ml | Tak/Podać |  |
| 33 | Objętość infuzji: 0,1 ÷ 999 ml, ustawiana co 0,1 ml | Tak/Podać |  |
| 34 | Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1ml | Tak |  |
| 35 | Dawka początkowa: do objętości strzykawki | Tak |  |
| 36 | Koncentracja leku: 0,1 ÷ 9999 µg/ml, mg/ml | Tak |  |
| 37 | Prędkość KVO programowalna w zakresie minimum 0 ÷ 5 ml/h, co 0,1 ml/h | Tak |  |
| 38 | Dokładność dozowania: +-2% | Tak |  |
| 39 | Programowane ciśnienie okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak |  |
| 40 | Alarmy ( co najmniej): okluzji, końca infuzji ( KVO), końca infuzji, braku zasilania, zbliżającego się końca wlewu, rozładowania baterii | TAK/ Podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy