ZAŁĄCZNIK  NR 1A.2. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 2 – Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej w ilości 6 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | WÓZEK PRZEZNACZONY DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – ilość zamawiana 6 szt. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji | Tak |  |
| 1.2 | Leże wózka minimum dwusegmentowe. Segmenty leża zaokrąglone, wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. Łatwe w dezynfekcji | Tak |  |
| 1.3. | Podwozie zabudowane pokrywa z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) | Tak |  |
| 1.4. | Możliwość zamontowania pionowego uchwytu na butle z tlenem-montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 1.5 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjenta + osprzęt i dodatkowe urządzenia) min. 220 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 200 kg | Tak |  |
| 1.6. | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/-100 mm) | Tak |  |
| 1.7 | Szerokość wózka 800 mm (+/-70 mm) | Tak |  |
| 1.8 | Możliwość wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka | Tak |  |
| 1.9 | Wózek wyposażony od strony nóg i głowy pacjenta w wyprofilowane uchwyty bądź składane ergonomiczne rączki ( rączki składane poniżej poziomu materaca) do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 1.10 | Koła o średnicy min. 15 cm, antystatyczne, zabezpieczone osłonami | Tak |  |
| 1.11 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka , za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej 550 – 780 mm- mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca | Tak |  |
| 1.12 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, obsługiwany z obu stron wózka. Z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony) | Tak |  |
| 1.13 | Poręcze boczne chromowane, składane wzdłuż ramy leża spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważną. | Tak |  |
| 1.14 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0° do min. 60° | Tak |  |
| 1.15. | Pozycja Trendelenburga/antytrendelenburka regulowana hydraulicznie w zakresie min. +/- 12° uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych | Tak |  |
| 1.16. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub inne akcesoria min. w dwóch narożnikach | Tak |  |
| 1.17. | Uchwyty na worki urologiczne | Tak |  |
| 1.18. | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w min. 2 narożnikach wózka | Tak |  |
| 1.19. | Zdejmowany materac – możliwość wyboru kolorystyki materaca ( min. 5 kolorów do wyboru). Materac o grubości min. 8 cm, mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, nieprzemakalny. | Tak |  |
| 1.20. | Wyposażenie dodatkowe: - teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Obciążenie max 18 kg; - teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, min. 2 haki. Max obciążenie 6 kg; - uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża; - półka na defibrylator/ monitor/uchwyt na dokumentację , nie wychodząca poza obręb wózka; - pionowy uchwyt na butle z tlenem mocowany od dowolnej strony leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi; - pasy do unieruchamiania pacjenta, do wyboru 3 opcje na kostki, nadgarstki, korpus | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy