ZAŁĄCZNIK  NR 1A.11. DO SIWZ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Część nr 11 – Dostawa wiertarki neurochirurgicznej w ilości 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NAPĘD SZYBKOOBROTOWY DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – ilość zamawiana 1 szt. |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1 | Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie | Tak |  |
| 2 | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 3 | Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały) Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 75 000 obr/min | Tak |  |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy min. 40 mNm | Tak |  |
| 5 | Maksymalna moc min. 330 W | Tak |  |
| 6 | Obroty wiercenia: lewo i prawo | Tak |  |
| 7 | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa | Tak |  |
| 8 | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
| 9 | Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem | Tak |  |
| 10 | Długości kabla zasilającego napęd minimum 4 m | Tak |  |
| 11 | Waga napędu wraz z przewodem nie przekraczająca 500 g | Tak |  |
| 12 | Długość korpusu napędu nie przekraczająca 130 mm | Tak |  |
| 13 | Średnica obudowy napędu nie większa niż 20 mm | Tak |  |
| 14 | Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C | Tak |  |
| 15 | Współpraca z minimum 30różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
| 16 | Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego | Tak |  |
| 17 | NASADKI DO NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO | Tak |  |
| 18 | REDUKTOR DO TREPANACJI - 2 szt. | Tak |  |
| 19 | Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów min. 60:1 | Tak |  |
| 20 | Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson | Tak |  |
| 21 | Zakres obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanów: w zakresie minimum 0-1200 obr/min | Tak |  |
| 23 | Możliwość programowego ograniczenia max. obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanacji w profilu użytkownika konsoli sterującej | Tak |  |
| 24 | KRANIOTOM 16mm nieobrotowy | Tak |  |
| 25 | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm | Tak |  |
| 26 | Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej | Tak |  |
| 27 | Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | Tak |  |
| 28 | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu | Tak |  |
| 29 | PROSTNICA 8 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 30 | Prostnica współpracująca z ostrzami do kraniotomu | Tak |  |
| 31 | KĄTNICA 7 cm | Tak |  |
| 32 | Nasadka kątowa o długości roboczej 70 mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
| 33 | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | Tak |  |
| 34 | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | Tak |  |
| 35 | Nasadka kątowa o długości roboczej 140±5mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
| 36 | Waga nasadki kątowej o długości roboczej 140mm nie przekraczająca 90g | Tak |  |
| 37 | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | Tak |  |
| 38 | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | Tak |  |
| 39 | KASETA STERYLIZACYJNA - 2 szt. | Tak |  |
| 40 | Wszystkie elementy zestawu dopuszczone do mycia automatycznego w myjni-dezynfektorze | Tak |  |
| 41 | Sterylizacja parowa wszystkich elementów zestawu do temp. maks. 137°C | Tak |  |
| 42 | Dedykowana kaseta sterylizacyjna dwupoziomowa z wyprofilowanymi przedziałami na wszystkie elementy zestawu | Tak |  |
| 43 | MIKROPROCESOROWA KONSOLA STERUJĄCA | Tak |  |
| 44 | Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
| 45 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 46 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD przekątnej minimum 17cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy | Tak |  |
| 47 | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza | Tak |  |
| 48 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych | Tak |  |
| 49 | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów | Tak |  |
| 50 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych | Tak |  |
| 51 | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu | Tak |  |
| 52 | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) | Tak |  |
| 52 | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo | Tak |  |
| 53 | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania | Tak |  |
| 54 | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego | Tak |  |
| 55 | Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza | Tak |  |
| 56 | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. | Tak |  |
| 57 | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli | Tak |  |
| 58 | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego | Tak |  |
| 59 | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego | Tak |  |
| 60 | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu | Tak |  |
| 61 | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego | Tak |  |
| 62 | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów | Tak |  |
| 63 | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi | Tak |  |
| 64 | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników | Tak |  |
| 65 | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów | Tak |  |
| 66 | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów | Tak |  |
| 67 | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem Waga konsoli poniżej 8±5% kg | Tak |  |
| 68 | STEROWNIK NOŻNY | Tak |  |
| 69 | Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem, z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków | Tak |  |
| 70 | Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy pozwalającej na obsługę sterownika z obu stron | Tak |  |
| 71 | Długość przewodu sterownika nożnego min 4 m | Tak |  |
| 72 | Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8 | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik - Specyfikacja  przedmiotu zamówienia – opis minimalnych parametrów, stanowi jednocześnie określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

*W przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lepsze od minimalnych należy wpisać parametry proponowane przez Wykonawcę, w przypadku parametrów równorzędnych należy wpisać „spełnia” lub „tak”.

Niniejszy formularz należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy