| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 12 |  |  |  |  |
| Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8 skutkuje odrzuceniem oferty |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018 | TAK |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim) | TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1),2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 5 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 8 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Przenośne urządzenie lub urządzenie w pełni mobilne do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK, podać |  |  |
| 13 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK, podać |  |  |
| 14 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  |  |
| 15 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 m3. | TAK, podać |  |  |
| 16 | Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 kg | TAK, podać |  |  |
| 17 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |  |
| 18 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadtlenku wodoru lub środek na bazie 2,5% nadtlenku wodoru stabilizowanego kwasem nadoctowym nie zawierającego jonów metali ciężkich lub 2 lub 6 % stężeniu nadtlenku wodoru, który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu. | TAK, podać |  |  |
| 19 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach; butelki o pojemności: 0,75 litra lub 1 litra lub 5 litrów; należy dostarczyć minimum 10 litrów środka dezynfekcyjnego. | TAK, podać |  |  |
| 20 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK, podać |  |  |
| 21 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9% | TAK, podać |  |  |
| 22 | Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny | TAK, podać |  | Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 23 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 24 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK, podać |  |  |
| 25 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK, podać |  |  |
| 26 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | TAK, podać |  |  |
| 27 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK, podać |  |  |
| 28 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB | TAK, podać |  |  |
| 29 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK, podać |  |  |
| 30 | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | TAK, podać |  |  |
| 31 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK/NIE, podać |  | Tak = 1 pkt. Nie = 0 pkt. |
| 2 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, z funkcją archiwizacji | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 32 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 33 | model/typ | podać |  |  |
| 34 | producent/kraj | podać |  |  |
| 35 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z funkcją archiwizacji | TAK, podać |  |  |
| 36 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK, podać |  |  |
| 37 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  |  |
| 38 | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości min. od 25 do 350 m3. | TAK, podać |  |  |
| 39 | Masa urządzenia nie przekraczająca max. 32 kg | TAK, podać |  |  |
| 40 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  |  |
| 41 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra, o zapachu miętowym lub środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2% stężeniu nadtlenku wodoru lub środek na bazie 2,5% nadtlenku wodoru stabilizowanego kwasem nadoctowym nie zawierającego jonów metali ciężkich lub 2 lub 6 % stężeniu nadtlenku wodoru, który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu | TAK, podać |  |  |
| 42 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w butelkach; butelki o pojemności: 0,75 litra lub 1 litra lub 5 litrów; należy dostarczyć minimum 40 litrów środka dezynfekcyjnego. | TAK, podać |  |  |
| 43 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK, podać |  |  |
| 44 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9% | TAK, podać |  |  |
| 45 | Urządzenie z turbiną o prędkości min. 20 000 RPM lub brak turbiny | TAK, podać |  | Brak turbiny - 0 pkt. Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 46 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min.: 60m/s | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt. |
| 47 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK, podać |  |  |
| 48 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK, podać |  |  |
| 49 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | TAK, podać |  |  |
| 50 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK, podać |  |  |
| 51 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB | TAK, podać |  |  |
| 52 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK, podać |  |  |
| 53 | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | TAK, podać |  |  |
| 54 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK/NIE, podać |  | Tak = 1 pkt. Nie = 0 pkt. |