| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca | Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 7. |  |  |  |  |
| Brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 8 skutkuje odrzuceniem oferty |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie oferowane wyroby fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 1) deklarację zgodności wystawioną przez producenta (dotyczy wyrobów medycznych) 2) dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (dotyczy wyrobów medycznych) 3) Prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w j. polskim) | TAK, dokumenty z pkt. 3) należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2. Dokumenty z pkt. 1), 2) należy dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski. | TAK, dołączyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego (miejsce: siedziba Użytkownika) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzętu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem; - przy rozpoczęciu pracy - max. 5 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Użytkownikiem przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 3 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |  |
| 5 | Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ. | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego urządzenia. | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika | TAK |  |  |
| 8 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 1 | Zestaw do intubacji | Liczba sztuk: 8 |  |  |
| 9 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 10 | model/typ | podać |  |  |
| 11 | producent/kraj | podać |  |  |
| 12 | Laryngoskop: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, krótka, do intubacji osób otyłych, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 4 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 4 szt.; Łyżka do trudnej intubacji, typu McCoy - 1 szt. Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowego użytku, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego: długość 370 mm, śr. 3,94 mm - 40 szt. LUB Zestaw do intubacji, w zestawie z prowadnicami do rurek wykonane z aluminium pokryta tworzywem medycznym, specjalny, zabarwiony na niebiesko materiał zmniejsza tarcie miedzy rurką a prowadnicą w rozmiarach: FR 6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14 (7,0 -100) - 40 szt. rozmiary do wyboru przez użytkownika przed dostawą. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Prowadnica typu Bougie - wielorazowego użytku - śr. 5 mm, dł. 600 mm - 1 szt. śr. 5 mm, dł. 800 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 15 | Rurki krtaniowe min. 40 szt. – rozmiary do ustalenia z Użytkownikiem przed dostawą | TAK, podać |  |  |
| 16 | Szczypce: Szczypce Magilla min. 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 17 | Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego, Dezynfekcja w płynie – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 18 | Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym lub otwartym kołnierzem nr 3 - z silikonu - 2 szt., Maska przezroczysta z specjalnym wywijanym lub otwartym kołnierzem nr 4 - z silikonu - 2 szt. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie, w plaźmie Maska przezroczysta z wywijanym lub otwartym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 19 | Aparat do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 2 | Torba reanimacyjna z wyposażeniem | Liczba sztuk: 1 |  |  |
| 20 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 21 | model/typ | podać |  |  |
| 22 | producent/kraj | podać |  |  |
| 23 | Usztywniona i zabezpieczona torba z min. pięcioma niezależnymi przegrodami | TAK, podać |  |  |
| 24 | Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji | TAK, podać |  |  |
| Wyposażenie torby reanimacyjnej – 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii – PCK | TAK, podać |  |  |
| 26 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą | TAK, podać |  |  |
| 27 | Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm | TAK, podać |  |  |
| 28 | Rurka nosowo/gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna | TAK, podać |  |  |
| 29 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 – 9,0 mm co 0,5 mm | TAK, podać |  |  |
| 30 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm | TAK, podać |  |  |
| 31 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm. | TAK, podać |  |  |
| 32 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5. | TAK, podać |  |  |
| 33 | Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm) Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrzask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrzask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli). | TAK, podać |  |  |
| 34 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użycia, dla dorosłych o masie ciała powyżej 40 lub 25kg, w zestawie z rezerwuarem tlenu 2600ml oraz dwoma przezroczystymi maskami silikonowymi z nakładkami wielofunkcyjnymi i zaczepami do paska mocującego; worek o pojemności 1600ml, wykonany z przezroczystego silikonu, zawór wlotowy worka zintegrowany z zastawką rezerwuaru, maksymalna objętość dostarczanego gazu ok. 800ml lub ok. 900 ml; opór wydechowy ok. 2,6 cm H2O mierzony przy przepływie 50 l/min, opór wdechowy z rezerwuarem ok. 4,2 cm H2O (bez rezerwuaru ok. 3,1 cm H2O) mierzony przy przepływie 50 l/min; w komplecie maski w rozmiarach: 3/4 oraz 4/5+ wyposażone w miękki mankiet uszczelniający maskę pozwalający na obserwację twarzy pacjenta; resuscytator do sterylizacji w autoklawie; rezerwuar tlenu do dezynfekcji. | TAK, podać |  |  |
| 35 | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3. | TAK, podać |  |  |
| 36 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu. | TAK, podać |  |  |
| 37 | Maksymalna waga respiratora max. 4 kg. | TAK, podać |  |  |
| 38 | Tryb IPPV/ CMV. | TAK, podać |  |  |
| 39 | Funkcja automatyczna blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. | TAK, podać |  |  |
| 40 | Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV min. 150 ml | TAK, podać |  |  |
| 41 | Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym. | TAK, podać |  |  |
| 42 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” - podciśnienie max. 3 cmH2O. | TAK, podać |  |  |
| 43 | Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej. | TAK, podać |  |  |
| 44 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK, podać |  |  |
| 45 | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 1 pkt.; zakres większy niż wymagany -2pkt. |
| 46 | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 100 - 1300 ml. | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 1 pkt.; zakres większy niż wymagany -2pkt. |
| 47 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK, podać |  |  |
| 48 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta). | TAK, podać |  |  |
| 49 | Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie oddechowym, min. 0-100 l/min. | TAK, podać |  |  |
| 50 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta. | TAK, podać |  |  |
| 51 | Alarmy min.: wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia), stałego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać |  |  |
| 52 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK, podać |  |  |
| 53 | Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o natężeniu pola do min. 3 T | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 54 | Silikonowy układ pacjenta do sterylizacji w autoklawie, długość min. 120 cm | TAK, podać |  |  |
| 55 | Przewód zasilający zakończony wtykiem szybkozłącza AGA, długość min. 120 cm | TAK, podać |  |  |
| 56 | Torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy | TAK, podać |  |  |
| 57 | Butla tlenowa aluminiowa min. 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm. | TAK, podać |  |  |
| 58 | Reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym w zakresie min. 0-25 l/min., ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK, podać |  |  |
| 3 | Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym | Liczba sztuk: 11 |  |  |
| 59 | nazwa produktu | podać |  |  |
| 60 | model/typ | podać |  |  |
| 61 | producent/kraj | podać |  |  |
| 62 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dzieci kaniula o śr. 2 [mm]. Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. | TAK, podać |  |  |
| 63 | Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm]. Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm (+/-10%) umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. | TAK, podać |  |  |
| Laryngoskop |  |  |  |  |
| 64 | Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu mosiądzu lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie – 1 szt.; Łyżka Macintosh 1 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 2 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa – 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa – 2 szt.; Etui do laryngoskopu – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| Prowadnice |  |  |  |  |
| 65 | Prowadnica, 06FR, dziecięca – 1 szt. Prowadnica, 86FR, dorośli – 1 szt. lub prowadnica 2 szt. spośród dostępnych rozmiarów: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0) | TAK, podać |  |  |
| Szczypce |  |  |  |  |
| 66 | Szczypce Magilla 7,25” dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. Szczypce Magilla min. 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| Worek samorozprężalny |  |  |  |  |
| 67 | Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, dzieci i niemowląt z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego, dezynfekcja w płynie – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym lub otwartym kołnierzem nr 1 lub nr 2 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym lub otwartym kołnierzem nr 3 - z silikonu. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. – 1 szt. Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym lub otwartym kołnierzem nr 5 - z silikonu. Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie – 1 szt. | TAK, podać |  |  |