MIKROSKOP OKULISTYCZNY – 1 SZT.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| I. Parametry |  |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz | Tak |  |
| 2. | Mikroskop okulistyczny przeznaczony do przeprowadzania zabiegów na przednim i tylnym odcinku oka. | Tak |  |
| 3. | Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej | Tak |  |
| 4. | Szeroka baza stereoskopii 25mm zapewniający doskonałe widzenie przestrzenne i głębię ostrości | Tak |  |
| 5. | Pochylenie głowicy mikroskopu zgrubne w zakresie od min.-50 do +70 stopni. Wartość wymagana = 0 pkt. Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt. | Tak, podać |  |
| 6. | Pochylanie precyzyjne przez przekładnię w zakresie od -10 do +10 stopni | Tak |  |
| 7. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w szerokim zakresie regulacji min. 120 stopni. Wartość wymagana = 0 pkt Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt | Tak, podać |  |
| 8. | Okulary szerokokątne operatora z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od min. +5D do -5D. Wartość wymagana = 0 pkt Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt | Tak, podać |  |
| 9. | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie. | Tak |  |
| 10. | Oświetlenie prowadzone światłowodem, ciągła regulacja jasności z przycisku nożnego i z panelu sterującego. | Tak |  |
| 11. | Oświetlenie LED moc oświetlacza min. 50 W, system włączanych filtrów imitujących światło halogenowe. | Tak |  |
| 12. | Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 60 mm. | Tak |  |
| 13. | Przewodowy lub bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, ogniskowania systemu do obrazowania zabiegów witreoretinalnych, nagrywanie obrazów. | Tak |  |
| 14. | Apochromatyczna optyka układu optycznego. | Tak |  |
| 15. | Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie min. 1:6 (zoom). | Tak |  |
| 16. | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania. | Tak |  |
| 17. | Automatyczne zablokowanie ruchu głowicy w pionie w przypadku braku jej wyważenia dla bezpieczeństwa pacjenta i operatora. | Tak |  |
| 18. | Ogniskowa obiektywu - 200 mm | Tak, podać |  |
| 19. | Oświetlenie koaxialne z minimum 2 wiązkami optycznymi i ciągłą regulacją kąta oświetlenia | Tak |  |
| 20. | Przysłona lub filtr ochraniający plamkę | Tak |  |
| 21. | Stereoskopowy mikroskop asystenta współosiowy z regulacją ustawienia w trzech osiach | Tak |  |
| 22. | Filtr ochronny UV i IR | Tak |  |
| 23. | Uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą z przyciskami wyzwalającymi zaprogramowane funkcje | Tak |  |
| 24 | Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 5 kompletów. Wartość wymagana = 0 pkt Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy mikroskopu do zabiegów witrektomii | Tak |  |
| 26. | Możliwość podłączenia toru wizyjnego | Tak |  |
| 27. | Możliwość podłączenia systemu archiwizacji danych w tym obrazów i sekwencji filmowych | Tak |  |
| II. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Mikroskop zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| III. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania mikroskopu okulistycznego | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Uwaga: Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |