DIATERMIA CHIRURGICZNA KLASYCZNA – 1 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY |  | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy |  | Podać |  |
| 2. | Producent |  | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2019 |  | Podać |  |
| I. Parametry |  |  |  |  |
| 1. | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7 mm oraz resekcją bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Diatermia z technologią wykrywania oporności tkanki sterującą wszystkimi trybami oraz efektami. |  | Tak |  |
| 2. | Trzy tryby monopolarne: cięcie, koagulacja i zaawansowany tryb monopolarny, aktywowane z jednego urządzenia za pomocą oddzielnych włączników/przycisków. |  | Tak |  |
| 3. | Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja: - z krokiem +/- 1 W do 40 W, - z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz - z krokiem +/- 10 W od 100 W do 300 W. |  | Tak, podać |  |
| 4. | Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie co najmniej do 200 W, regulacja: - z krokiem +/- 1 W do 40 W, - z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz - z krokiem +/- 10 W od 100 W do 200 W. |  | Tak, podać |  |
| 5. | Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dyssekcję. Regulacja w zakresie do 200 W. |  | Tak, podać |  |
| 6. | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie do min. 120 W: - z krokiem +/- 1 W do 40 W, - z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz - z krokiem +/- 10 W od 100 W do 120 W |  | Tak, podać |  |
| 7. | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie do 95 W, regulacja: - z krokiem +/- 1 W do 40 W oraz - z krokiem +/- 5 W od 40 W do 95 W. |  | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między łagodną, koagulacją bezkontaktową, koagulacją natryskową. |  | Tak |  |
| 9. | Możliwość podłączenia dwóch narzędzi monopolarnych i jednoczasowego użycia w trybie koagulacji. |  | Tak |  |
| 10. | Koagulacja bipolarna dostępna w trybie niskim, średnim, wysokim. |  | Tak |  |
| 11. | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia z krokiem +/- 0,5 s. W przypadku wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyżej 4000 Ω, dostarczanie energii zostanie dezaktywowane (auto-stop). |  | Tak |  |
| 12 | Wirtualny amperomierz w sekcji bipolarnej wyświetlający prąd dostarczany podczas aktywacji narzędzia bipolarnego. Amperomierz rejestruje prąd z zakresu od 1 do 1000 mA. Wzrosty i spadki dostarczanego prądu są sygnalizowane przy pomocy sygnałów dźwiękowych. |  | Tak |  |
| 13. | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń oraz naczyń limfatycznych o śr. do 7 mm włącznie z mocą do min. 350W, system dostarcza precyzyjną ilość energii umożliwiającej całkowite i trwałe zespolenie tkanek i światła naczyń. |  | Tak |  |
| 14. | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt., - monopolarne – min. 2 szt., - do zamykania naczyń/resekcji bipolarnej – min. 1 szt., - neutralne – 1 szt. |  | Tak |  |
| 15. | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej). Ustawienia efektu chirurgicznego mogą być regulowane w zakresie od 1 do 6. |  | Tak |  |
| 16. | Aparat wyposażony w system monitorowania jakości styku elektrycznego między elektrodą neutralną, a pacjentem. System ma za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia oparzeń w miejscu przyłożenia elektrody neutralnej |  | Tak |  |
| 17. | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki lub zmieniającej kolor ikony elektrody neutralnej) |  | Tak |  |
| 18. | Ekran dotykowy LCD min. 7 cali |  | Tak |  |
| 19. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. |  | Tak |  |
| 20. | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |  | Tak |  |
| 21. | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). |  | Tak |  |
| 22. | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. |  | Tak |  |
| 23 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. |  | Tak |  |
| 24 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) |  | Tak |  |
| II. Wyposażenie diatermii chirurgicznej |  |  |  |  |
| 25. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, elektrody szczęk pokryte nanopowłoką minimalizującą przywieranie tkanek, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure. | 1 opakowanie (opakowanie zawiera 6 szt.) | Tak |  |
| 26. | Przewód do pincety bipolarnej, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, długość przewodu 4,5 m, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasuje do penset z wtykami płaskimi | 1 szt. | Tak |  |
| 27. | Elektroda kulkowa o średnicy 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,1 cm, średnica trzonka 2,4 mm. | 3 szt. | Tak |  |
| 28. | Elektroda igłowa, delikatna, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, długość całkowita 6,6 cm, długość robocza 2,54 cm, średnica trzonka 2,4 mm. | 2 szt. | Tak |  |
| 29. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z: - elektrodą nożową, - dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, - przełącznikiem kołyskowym, - przewodem o dł. 4,6 m, - złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab, - elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, minimum 50 cykli sterylizacji – 10 szt. |  | Tak |  |
| 30. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab. | 2 szt. | Tak |  |
| 31. | Elektroda powrotna dla pacjentów o masie powyżej 13,6 kg z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z zaoferowanym generatorem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm2 | 1 opakowanie (opakowanie zawiera 50 szt.) | Tak |  |
| 32. | Dwuprzyciskowy włącznik monopolarny kompatybilny z generatorem Valleylab. | 1 szt. | Tak |  |
| 33. | Jednoprzyciskowy włącznik nożny bipolarny kompatybilny z generatorem Valleylab. | 1 szt. | Tak |  |
| 34. | Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, całkowita długość: 5,33 cm, długość robocza: 1 cm, średnica 3,2 mm. | 2 szt. | Tak |  |
| 35. | Jednorazowa elektroda monopolarana, pętla wolframowa,20 mm × 15 mm, długość trzonu 13 cm, średnica trzonka 2,4 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt. | 1 opakowanie (opakowanie zawiera 10 szt.) | Tak |  |
| 36. | Pinceta bipolarna, całkowita długość: 16,5 cm, prosta, końcówka: 1 mm. | 1 szt. | Tak |  |
| III. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 37. | Okres gwarancji min.24 miesiące |  | Tak, podać |  |
| 38. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji |  | Tak, podać |  |
| 39. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy |  | Tak |  |
| 40. | Diatermia chirurgiczna zastępcza w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni |  | Tak |  |
| 41. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu |  | Tak, podać |  |
| 42. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy |  | Tak |  |
| 43. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów |  | Tak, podać |  |
| 44. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności |  | Tak, podać |  |
| IV. Szkolenie |  |  |  |  |
| 45. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania diatermii chirurgicznej |  | Tak |  |
| 46. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Uwaga: Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie |  |  |  |  |