Załącznik Nr 10

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lampa  do  fototerapii  noworodka  łóżeczkowa – 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Źródło światła: -długość fali niebieskie diody LED |  |
| 2. | Natężenie: -światło niebieskie; wartość szczytowa od 450 do 470 nm, szczytowe natężenie na powierzchni ciała pacjenta 30-35 µW/cm²/nm |  |
| 3. | Zmienność intensywności w ciągu 6 godz. ± 10% ( w obszarze oświetlenia) |  |
| 4. | Powierzchnia skutecznego naświetlania ok. 20 cm x 44 cm >610 cm² (+/- 5 cm) |  |
| 5. | Powierzchnia przeznaczona dla pacjenta 25 cm x 55 cm (+/- 5 cm) |  |
| 6. | Wskaźnik natężenia światła ≥0,4 (stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego) Wskaźnik natężenia światła = 0,4 – 0 pkt. Wskaźnik natężenia światła >0,4 – 1 pkt. |  |
| 7. | Maksymalna temperatura powierzchni 40ºC |  |
| 8 | Urządzenie wyłącza się automatycznie w przypadku podwyższenia temperatury |  |
| 9. | Dane wejściowe: napięcie 100-240 V~ prąd max.2,0 A; 100-240 V~ częstotliwość 50-60 Hz |  |
| 10 | Dane wyjściowe zasilacza : napięcie max. 12 V prąd max.5,4 A; 12 V moc max. 65 W |  |
| 11 | Prąd upływowy w górnej obudowie < 100µA Prąd upływowy uziemienia <250 µA Hałas słyszalny < 60 dB |  |
| 12 | Wymiary: 30 cm x 60 cm x 10 cm (+/- 5 cm) Masa ( obudowa + zasilacz ) ≤ 5 kg Masa ( obudowa + zasilacz ) = 5 kg- 0 pkt. Masa ( obudowa + zasilacz ) < 5 kg- 1 pkt. |  |
| 13 | Środowisko: temperatura/wilgotność podczas pracy w zakresie 20º-30ºC temperatura/wilgotność podczas przechowywaniaw zakresie -30 – 50ºC / 10-90% 9 niekondensacyjna ) |  |
| 14 | Wyposażenie każdej lampy: - materacyk wielokrotnego użytku – sztuk 2 - pokrowiec na materacyk jednorazowego użytku szt. 50 |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 16 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)