Załącznik  nr 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Kardiomonitor – 4 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	...................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor z kolorowym ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
| 2 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). |  |
| 3 | Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe dostosowane do min. 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 60 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  |
| 5 | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 6 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| 8 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 9 | Monitorowanie do min. 7 odprowadzeń jednocześnie. |  |
| 10 | W komplecie z każdym monitorem 2 przewody EKG z kompletem min. 5 końcówek. |  |
| 11 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 12 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
| 13 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
| 14 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
| 15 | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 16 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy, wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec – 2 sztuki oraz czujnik SpO2 typu Y z klamerką na ucho – 2 sztuki |  |
| 17 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja staży. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
| 17 | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety: duży, średni i mały dla dorosłych w ilości po 4 sztuki z każdego rozmiaru |  |
| 19 | Pomiar temperatury. W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych – 2 sztuki. |  |
| 20 | Pomiar kapnografii. |  |
| 21 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
| 22 | Przynajmniej 72-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |
| 23 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin |  |
| 24 | Zapamiętywanie co najmniej 300 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) Zapamiętywanie 300 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)- 0 pkt. Zapamiętywanie >300 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)- 1 pkt. |  |
| 25 | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
| 26 | W komplecie z każdym kardiomonitorem statyw jezdny z koszykiem na akcesoria)(min. 4 kół, w tym min. 2 z blokadą hamulca), uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora. |  |
| 27 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy