# Załącznik  nr 7

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Fotel ginekologiczny-1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych z regulacją nachylenia segmentu pleców, |  |
|  | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie drobnoustrojów z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa. |  |
|  | Siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu. |  |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia zamontowane w segmencie siedziska. |  |
|  | Regulacja wysokości leża siłownikiem elektrycznym za pomocą sterownika nożnego. |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. Regulacja pochylenia siedziska uzyskiwana sprężynami przechyłu wzdłużnego. |  |
|  | Minimalna wysokość siedziska w pozycji wypoziomowanej: 680 mm (± 50 mm). |  |
|  | Maksymalna wysokość siedziska: 1050 mm (± 50 mm). |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 170 kg. (± 10 kg) |  |
|  | Całkowita szerokość leża: 730 mm (± 50 mm ) |  |
|  | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm (± 100 mm). |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców od 00 do 700 (± 50). |  |
|  | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 (± 50 ). |  |
|  | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - papierowy podkład w rolce - podrączki z podkolannikami – 1 kpl. - podnóżek metalowy ze stopniem obitym gumą antypoślizgową – 1 szt. - podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym - 2 szt. |  |
|  | Wybór koloru tapicerki z min. 5 kolorów. Wybór koloru tapicerki z = 5 kolorów-0 pkt. Wybór koloru tapicerki z > 5 kolorów-1 pkt. |  |
|  | CE- Deklaracja zgodności- na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy