Załącznik nr 8

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stacja dokująca z 4 pompami – 3 komplety

Skład 1 kompletu : Pompa infuzyjna - 3szt, Pompa objętościowa -1szt, Stacja do pomp – 1szt

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml |  |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. |  |
| 3 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
| 4 | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. |  |
| 5 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm |  |
| 6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h |  |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min, godz. dobę. |  |
| 8 | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. |  |
| 9 | Dokładność infuzji 2% |  |
| 10 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
| 11 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na min. 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 5000 procedur dozowania leków. |  |
| 13 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| 14 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, |  |
| 15 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
| 16 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 17 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 10 poziomów. |  |
| 18 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 19 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 20 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
| 21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. |  |
| 22 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
| 23 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 25 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. |  |
| 26 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
| 27 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
| 28 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
| 29 | Czas pracy z akumulatora min. 24 h przy infuzji 5ml/h |  |
| 30 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu max. 6 h |  |
| 31 | Masa pompy do 2,5 kg. Masa pompy= 2,5 kg- 0 pkt. Masa pompy <2,5 kg – 1 pkt. |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 33 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

Pompa infuzyjna objętościowa,

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków |  |
| 2 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
| 3 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm |  |
| 4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie |  |
| 5 | Możliwość odłączania detektora kropli |  |
| 6 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |  |
| 7 | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h |  |
| 8 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe na kg, lb, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. |  |
| 9 | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. |  |
| 10 | Dokładność infuzji 5% |  |
| 11 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
| 12 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
| 13 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowania), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na min. 40 kategorii działania leków. Pojemność biblioteki min. 5000 procedur dozowania leków. |  |
| 14 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| 15 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, |  |
| 16 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
| 17 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 18 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 10 poziomów. |  |
| 19 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 20 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 21 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
| 22 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. |  |
| 23 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 25 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn, prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy, graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. |  |
| 26 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia |  |
| 27 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 |  |
| 28 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
| 29 | Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h |  |
| 30 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6 h |  |
| 31 | Masa pompy do 2,5 kg. Masa pompy= 2,5 kg- 0 pkt. Masa pompy <2,5 kg – 1 pkt. |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 33 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| Stacja dokująca Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Możliwość mocowania do min. 4 pomp infuzyjnych |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS |  |
| 3 | Waga stacji do max. 3 kg Waga stacji 3 kg- 0 pkt. Waga stacji <3 kg- 1 pkt. |  |
| 4 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn |  |
| 5 | Zasilanie 230 V AC 50Hz |  |
| 6 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |  |
| 7 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy |  |
| 8 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 9 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową |  |
| 10 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |  |
| 11 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13 | Szkolenie personelu w miejscy wskazanym przez Zamawiającego |  |

STOJAK DO STACJI DOKUJĄCEJ

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych |  |
| 2 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół |  |
| 3 | Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
| 4 | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy