załącznik  nr 9

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

System  ogrzewania  noworodka  - 3 kpl.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania noworodka, składający się z: - monitor (kontroler) – 1 szt. - materac grzewczy – 1 szt. |  |
|  | Monitor (kontroler) grzewczy z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym jednocześnie, napięcie wejściowe w zakresie 220-240 VAC, 50 Hz, napięcie wyjściowe max. 24 V |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na łóżeczku noworodkowym lub postawienia |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-39˚C ze skokiem co 0,1˚C |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej |  |
|  | Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim |  |
|  | Wymiary materaca min. 600x34 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami |  |
|  | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG |  |
|  | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz |  |
|  | Materac przeznaczony do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej- 0 pkt. Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej- 1 pkt. |  |
|  | Niskie napięcie zasilania materaca max 26V Napięcie zasilania materaca 26V – 0 pkt Napięcie zasilania materaca < 26V-1 pkt |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 |  |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy