## wyk.wyp.CS
Wykaz wyposażenia CS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach
Nr pom/ nr na rys | Nazwa pomieszczenia / Nazwa wyposażenia podstawowe parametry techniczne | Ilość
S.1 | Strefa brudna / przyjęcie materiału / obróbka manualna
Mu.1 | Medyczna myjnia ultradźwiękowa z systemem pulsacyjnego płukania kanałów, nablatowa | 1
- Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi kanałowych oraz instrumentów chirurgicznych
- Urządzenie wolnostojące, nastołowe
- Pojemność komory: 25 litrów (objętość roztworu: 20 litrów)
- Komora myjni, pokrywa oraz kosz załadowczy wykonane ze stali kwasoodpornej
- Wymuszony przepływ pulsacyjny przez wszystkie podłączone kanały wewnętrzne mytych narzędzi jednocześnie
- Brak automatycznego spustu roztworu z komory urządzenia, możliwość wielokrotnego użycia raz sporządzonego roztworu w komorze myjni
- Czujnik otwarcia pokrywy, powodujący wyłączenie ultradźwięków i restart cyklu mycia po zamknięciu pokrywy
- Czujnik poziomu roztworu roboczego
- Wspomaganie otwierania pokrywy myjni siłownikiem pneumatycznym
- Kosz załadowczy z możliwością podłączenia do 12 narzędzi kanałowych
- Możliwość umieszczenia dwóch tac DIN 1/1 o wymiarach 480x250x50 mm w koszu załadowczym urządzenia
- Szybkie opróżnianie komory za pomocą pompy spustowej
- Możliwość opróżnienia komory podczas braku zasilania lub awarii urządzanie poprzez manualny zawór spustowym
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Panel sterujący na przedniej ściance urządzenia wyposażony w kolorowy ekran dotykowy
- Możliwość regulacji czasu procesu od 3 do 25 minut
- Możliwość regulacji temperatury roztworu roboczego od 16 do 54 °C
- Wyświetlane informacje na ekranie urządzenia: czas do końca procesu, temperaturze roztworu podczas cyklu, aktualna godzina
- Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej lub komputera PC poprzez złącze RS 232
- Zasilanie elektryczne, 230V, LNPE, 50 Hz
- Maksymalna pobierana moc szczytowa 1800 W
- Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/EEC
Wyposażenie myjni ultradźwiękowej:
- kosz załadowczy z rozdzielaczem
- wężyzki przyłączeniowe luer - 12 szt.
- adaptery dla intrumentów bez złącza luer - 10 szt.
- trójniki - 6 szt.
- wąż odpływowy - 1 szt.
- zestaw filtrów komory - 24 szt.
Md.3 | Myjnia dezynfektor, dwudrzwiowa z suszeniem, poj. 12 tac DIN | 1
- Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane
- Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów
- Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2-5
- Ochrona wody pitnej zgodnie z PN-EN 1717
- Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
- Zasilanie elektryczne 13,2 kW, 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz
- Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu wanna cokołowa
- Wymiary zewnętrzne: wysokość 200 cm, szerokość 66 cm, głębokość 71 cm
- Komora przelotowa ze szklanymi drzwiami otwieranymi automatycznie w płaszczyźnie pionowej
- Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, zabezpieczenie przed przygnieceniem
- Drzwi blokowanie podczas procesu
- Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po obu stronach
- Oświetlenie elektryczne wnętrza komory w celu kontroli poprawności przebiegu procesu
- Komora o wielkości umożliwiającej umieszczenie 12 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm na 6 poziomowym wózku
- Komora myjni oraz elementy funkcjonalne (ramiona natryskowe, orurowanie, elementy grzejne) wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L
- Rama oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI304
- Załadunek i rozładunek przy użyciu wózków załadowczo-rozładowczych
- Stabilne dokowanie wózków za-/rozładowczych do urządzenia, zwolnienie blokady przy pomocy systemu dźwigni
- Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej
- Pobierana ilość wody nie większa niż 15 litrów na fazę cyklu, ilośc wody automatycznie regulowana w zależności od wielkości i rodzaju wsadu
- Pomiar ilości pobranej wody za pomocą przepływomierzy
- Pompa cyrkulacyjna o wydajności 295 litrów/min
- Kontrola ciśnienia w układzie cyrkulacyjnym w najwyższym punkcie układu
- Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urządzenia
- Odpływ z komory poprzez zawór spustowy gwarantujący szybkie opróżnienie komory
- Komora wyposażona w 2 obrotowe ramiona natryskowe ze stali kwasoodpornej ze zdejmowalnymi zakończeniami
- Ramiona natryskowe z możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń
- Wbudowany zbiornik wstępnie podgrzewający wodę demi wykorzystywaną do dezynfekcji termicznej w celu przyśpieszenia przebiegu cyklu
- Ogrzewanie elektryczne, moc grzałek komory 12 kW
- Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H13 i filtrem wstępnym
- Monitoring przepływu powietrza przez filtr HEPA, sygnalizujący konieczność wymiany
- Możliwość ustawienia temperatury suszenia dla każdego programu indywidualnie, w zakresie 50-120 °C
- Suszarka wyposażona w ekonomiczny skraplacz oparów chłodzony zimną wodą
- Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym 7-calowym ekranem dotykowym
- 40 edytowalnych programów z dezynfekcją termiczną lub chemiczno-termiczną
- Wyświetlanie wykresu temperatury,współczynnika A0 oraz czasu do końca procesu
- Możliwość zaprogramowania 10 faz w każdym programie mycia i dezynfekcji
- W każdej fazie możliwe zdefiniowanie rodzaju pobieranej wody
- Możliwość ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 95°C
- Sterownik urządzenia przechowujący listę błędów
- Możliwość kalibracji czujników temperatury
- Komunikaty na wyświetlaczu i opisy na panelu w jęz. polskim
- Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci hasła
- Współpraca z systemami obiegu narzędzi różnych producentów, ciągła transmisja danych
- Możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia przez autoryzowany serwis oraz producenta
- Drukarka archiwizacyjna po stronie wyładowczej
- Zdalna diagnostyka urządzenia przez serwis dystrybutora i producenta w tym także wprowadzanie zmian w ustawieniach urządzenia
- 4 pompy dozujące z przepływomierzami i czujnikami poziomu w kanistrach ze środkami
- Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi - 4 pojemniki po 5 l każdy
- Ustawienie ilości dozowanych środków z panelu sterowania w g/litr
- Dozowanie środków na podstawie wskazania przepływomierzy wody, stałe stężenie niezależne od ilości pobranej wody
- Możliwość ustawienia temperatury dozowania detergentów dla każdej fazy i programu oddzielnie
Wyposażenie myjni dezynfektora:
Md.3.1 | - Manualny wózek za-/rozładowczy ze stali kwasoodpornej | 2
- Wózki za-/rozładowcze wyposażone w ociekacz oraz 4 koła z bieżnią z niebrudzącego materiału z blokadą co najmniej 2
- Wózki za-/rozładowcze z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się wózka wsadowego w czasie jazdy
Md.3.2 | - Wózek wsadowy mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności 12 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) | 1
- Wózek 12-tacowy wyposażony w 5 obrotowych ramionami natryskowych, wyposażonych w zdejmowalne zakończenia
Md.3.3 | - Wózek wsadowy dla instrumentów kaniulowanych oraz narzędzi chirurgicznych | 1
- Wyposażony w 50 przyłączy instrumentów kaniulowanych oraz miejsce na 4 tace narzędziowe 480x250x50 mm
- Wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w 2 ramiona natryskowe ze zdejmowalnymi zakończeniami
Md.3.4 | Przyrząd typu PCD do monitorowania skuteczności mycia narzędzi drążonych, możliwość użycia w myjni ultradźwiękowej z płukaniem kanałów oraz w myjni dezynfektorze wyposażonej w wózek wsadowy z przyłączami do narzędzi kaniulowanych, w zestawie 25 wskaźników ze stali nierdzewnej z naniesionym zabrudzeniem testowym | 1
Md.3.5 | Przyrząd typu PCD do monitorowania skuteczności mycia w myjni dezynfektorze, w zestawie 25 wskaźników ze stali nierdzewnej z naniesionym zabrudzeniem testowym | 1
Md.3.6 | Szczotka z przesuwaną pokrywką i nylonowym włosiem | 2
Md.3.7 | Szczotka do czyszczenia z syntetycznym włosiem dla narzędzi, podwójnie zakończona | 2
Md.3.8 | Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, włosie ze stali nierdzewnej | 4
Md.3.9 | Taca narzędziowa DIN 1/1, wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 480x250x50 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej | 20
Md.3.10 | Taca narzędziowa DIN 1/2, wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 240x250x50 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej | 8
Md.3.11 | Koszyk na drobne narzędzia z pokrywą 220x140x50mm | 2
Md.2 | Myjnia dezynfektor, jednodrzwiowa z suszeniem, mycie wstępne | 1
- Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane
- Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu anestezjologicznego, obuwia
- Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2
- Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
- Wersja nieprzelotowa, jednodrzwiowa, drzwi uchylne tworzące po otwarciu stolik do załadunku/rozładunku komory
- Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa
- Zasilanie elektryczne trójfazowe 7 kW
- Szerokość urządzenia – 600 mm
- Głębokość urządzenia – 605 mm
- Wysokość urządzenia – 850 mm
- Pojemność komory umożliwiająca załadunek 8 tac narzędziowych lub 2 zestawów laparoskopowych
- Komora, elementy grzejne, wózek wsadowy, ramiona spryskujące wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L
- Obudowa i rama urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie, wyposażone w elektroniczny zamek, blokujący drzwi w czasie cyklu
- Możliwość awaryjnego otwarcia drzwi komory po zaniku zasilania
- Ogrzewanie realizowane przez zespół grzałek elektrycznych
- Ilość pobieranej wody kontrolowana przez przepływomierze
- Pobór wody nie większy niż 10 litrów na fazę
- Spust wody z komory realizowane przez pompę spustową
- Urządzenie wyposażone w pompę cyrkulacyjną o wydajności co najmniej 400 l/min
- Urządzenie wyposażone we wbudowany zmiękczacz jonowymienny, sygnalizacja konieczności uzupełnienia soli na panelu urządzenia
- Urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące z możliwością nastawy ilości dozowanych środków oraz kontrolą ilości podawanych środków
- Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach
- Komora wyposażona w 2 czujniki temperatury
- Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego
- Pamięć sterownika zabezpieczona przed utratą danych przy zaniku zasilania
- Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową
- Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
- Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz
- Wyświetlanie stanów alarmowych i błędów na panelu urządzenia
- 9 programów fabrycznyh mycia i dedzynfekcji
- możliwość zapisania w pamięci dodatkowo 6 programów stworzonych przez Użytkownika
- programy z dezynfekcją termiczną BGA 93°C, 10 min.
- programy z dezynfekcją termiczną 90°C, 5 min.
- programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną
- programy serwisowe
- możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika
- Możliwość zdefiniowania co najmniej 9 faz w każdym programie
- Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej do 95°C lub dezynfekcji termo-chemicznej
- Złącze RS232 do komunikacji z komputerem zewnętrznym lub drukarką
- Suszenie nadmuchowe z regulacją temperatury
- System suszący wyposażony w kondensator oparów chłodzony zimną wodą oraz filtr HEPA
Wyposażenie myjni dezynfektora:
Md.2.1 | Wózek załadowczy do mycia tac z narzędziami | 1
- możliwość jednoczesnego mycia 4 tac narzędziowych max. 480 x 250 x 50 mm
- cztery poziomy załadunku
- dwa własne ramiona natryskowe
Md.2.2 | Dwupoziomowy wózek uniwersalny | 1
- własne ramie natryskowe
Md.2.3 | Wkład do mycia przedmiotów o dużych gabarytach | 1
Pm.1 | Pistolet czyszczący, autoklawowalny, do szybkiego i łatwego przepłukiwania instrumentów kaniulowanych | 1
- podłączany do standardowego przyłącza 1/2” wody demineralizowanej
- uchwyt ścienny na końcówki, przewód oraz zestaw końcówek czyszczących:
- końcówka do kaniuli
- końcówka do kanałów
- końcówka do zaworów
- końcówka do rurek
- końcówka do złączy typu Luer
- końcówka do powierzchni i pustych przestrzeni
- końcówka do powierzchni i pustych przestrzeni
- końcówka działająca jako wodna pompa stumieniowa
Ps.2 | Pistolet suszący, autoklawowalny, do szybkiego i łatwego osuszania instrumentów kaniulowanych | 1
- podłączany do standardowego przyłącza 1/2” sprężonego powietrza, z przewodem.
Op.1 | Okno podawcze gilotynowe ze stali kwasoodpornej | 1
- o wymiarach 800 x 1200 mm
- blat ze stali kwasoodpornej po obu stronach okna
- samowyważalne
Sr.1 | Stół roboczy do ustawienia myjni ultradźwiękowej | 1
- szafka podblatowa, dwupółkowa, drzwi przesuwne, szerokość 100 cm
- z prawej strony stanowiska pusta przestrzeń na instalację myjni dezynfektora Md.2
- rant z tyłu z wyobleniem h=100 mm
- z przodu kapinos uniemożliwiający ściakanie płynów po drzwiczkach
- nóżki z regulacją w zakresie co najmniej 20 mm umożliwiające wypoziomowanie
- wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- wymiary gabarytowe: dł. 160 cm x szer. 70 cm x wys. 90 cm
Sr.4 | Stanowisko robocze do wyładunku wózków | 1
- dwie półki pełne pod blatem
- drzwiczki przesuwne
- rant z tyłu z wyobleniem h=100 mm
- z przodu kapinos uniemożliwiający ściekanie płynów po drzwiczkach
- nóżki z regulacją w zakresie co najmniej 20 mm umożliwiające wypoziomowanie
- wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- wymiary gabarytowe: dł. 120 cm x szer. 60 cm x wys. 90 cm
Sr.5 | Stanowisko robocze ociekowe | 1
- blat zagłębiony z odpływem w środku, zasyfonowane
- dwie półki pełne pod blatem
- drzwiczki przesuwne
- rant z tyłu z wyobleniem h=100 mm
- z przodu kapinos uniemożliwiający ściekanie płynów po drzwiczkach
- nóżki z regulacją w zakresie co najmniej 20 mm umożliwiające wypoziomowanie
- wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- wymiary gabarytowe: dł. 110 cm x szer. 70 cm x wys. 90 cm
Sr.2 | Stół roboczy ze zlewem 2 komorowym | 1
- komory dług. 600 x szer. 450 x głęb. 250 mm
- bateria stojąca dwururkowa z wylewką ruchomą oraz spryskiwaczem na sprężynie
- półka pełna pod blatem
- drzwiczki przesuwne
- rant z tyłu z wyobleniem h=100 mm
- z przodu kapinos uniemożliwiający ściekanie płynów po drzwiczkach
- nóżki z regulacją w zakresie co najmniej 20 mm umożliwiające wypoziomowanie
- wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- wymiary gabarytowe: dł. 140 cm x szer. 70 cm x wys. 90 cm
Zh.1.1 | Umywalka ceramiczna wisząca, szer 60 cm | 1
Zh.1.2 | Bateria umywalkowa bezdotykowa | 1
Wyposażenie zestawu higienicznego:
Zh.2.1 | Umywalka ceramiczna wisząca, głębokość nie większa niż 25 cm | 1
Zh.2.2 | Bateria umywalkowa bezdotykowa | 1
Zh.2.7 | Miska ustępowa wisząca na stelażu podtynkowym | 1
S.3 | Pomieszczenie porządkowe
Zg.1 | Zlew gospodarczy z kratą | 1
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- odchyla krata do stawiania wiadra lub pojemnika
- blacha osłonowa montowana do ściany nad zlewem
- odpływ na wysokości 20 cm nad podłogą
- wymiary gabarytowe: ok. dł.45 x szer.33 x wys.26,5 cm
S.5 | Pomieszczenie porządkowe
Zg.1 | Zlew gospodarczy z kratą | 1
- materiał stal nierdzewna 1.4301
- odchyla krata do stawiania wiadra lub pojemnika
- blacha osłonowa montowana do ściany nad zlewem
- odpływ na wysokości 20 cm nad podłogą
- wymiary gabarytowe: ok. dł.45 x szer.33 x wys.26,5 cm
S.6 | Strefa czysta / kontrola i pakietowanie narzędzi
StP.4 | Sterylizator parowy, przelotowy o poj. 4 jednostki wsadu z własną wytwornicą pary | 2
- Sterylizator fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany
- Przeznaczony do sterylizacji materiału medycznego drążonego, porowatego, opakowanego
- Budowa urządzenia zgodna z PN-EN 285
- Możliwość przeprowadzania procedury walidacyjnej zgodnie z PN-EN 17665
- Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
- Zasilanie elektryczne 43 kW, 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz
- Wymiary zewnętrzne: W 1950 x S 1000 x G 1015 mm
Komora przelotowa, dwudrzwiowa, prostopadłościenna, bez przewężenia kanałem uszczelki o wymiarach: W 700 x S 650 x G 750 mm
- Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych
- Komora wyposażona w dwie ruchome półki ze stali kwasoodpornej
- Energooszczędna konstrukcja komory i płaszcza, grubość ścian komory oraz płaszcza 5 mm
- Powierzchnia komory i drzwi polerowana mechanicznie Ra≤0,6 µm
- Ergonomiczna wysokość załadowcza komory - 850 mm (wysokość dolnej krawędzi komory)
- Komora i płaszcz wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4571
- Komora wyposażona w szyny w celu łatwego załadunku i rozładunku sterylizatora
- Płaszcz parowy pierścieniowy wykonany w sposób umożliwiający kontrolę spawów przez UDT
- Co najmniej 2 zawory bezpieczeństwa zabezpieczające wytwornicę pary, komorę oraz płaszcz komory
- Drzwi komory wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4541
- Drzwi komory płaskie od strony komory, osłonięta konstrukcja drzwi
- Orurowanie procesowe oraz zawory wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404
- Zawory procesowe ze stali kwasoodpornej sterowane pneumatycznie
- Rama sterylizatora oraz osłony wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
- Izolacja termiczna komory, płaszcza, drzwi komory oraz instalacji parowej
- Szczelna wanna ociekowa ze stali nierdzewnej 1.4301 zabezpieczająca posadzkę przed wodą
- Drzwi komory automatycznie otwierane w pionie bez możliwości jednoczesnego otwarcia drzwi po stronie załadowczej oraz wyładowczej
- Zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie drzwi aż do momentu osiągnięcia w komorze ciśnienia otoczenia
- Zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie drzwi aż do momentu osiągnięcia w komorze temperatury poniżej 95°C
- Zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie programu przy niedomkniętych drzwiach komory
- Bezsprzęgłowy system napędu drzwi komory wyposażony w silnik elektryczny, nie wymagający regulacji prędkości ani siły nacisku
- Zmiana kierunku ruchu drzwi po napotkaniu przeszkody, powodująca zwolnienie nacisku wywoływanego przez drzwi na przeszkodę
- Drzwi komory uszczelniane przy użyciu uszczelki pneumatycznej (wypełnianej sprężonym powietrzem), nie wymagającej smarowania
- Pomiar oraz wyświetlanie na ekranie sterownika ciśnienia w uszczelkach drzwi komory, alarm w przypadku wycieku z uszczelki
- Żywotność uszczelki co najmniej 3500 cykli
- Fizyczna blokada drzwi podczas cyklu przez pneumatyczne bolce ryglujące
- Możliwość zamknięcia drzwi komory przy zadokowanym wózku załadowczo-rozładowczym
- Konstrukcja urządzenia gwarantująca szczelność komory
- Mechaniczna dwustopniowa pompa próżniowa uszczelniana pierścieniem wodnym
- Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej wyposażony w zbiornik cyrkulacyjny z czujnikiem temperatury oraz skraplacz płytowy
- System oszczędzania wody chłodzącej z recyrkulacją, średnie zużycie wody zimnej < 100 litrów/cykl
- Pomiar ciśnienia w komorze realizowany przez dwa niezależne sensory oraz dwa niezależne układy przetwarzające
- Pomiar ciśnienia w komorze realizowany niezależne od ciśnienia atmosferycznego
- Pomiar temperatury w komorze realizowany przez dwa niezależne czujniki temperatury
- Na ekranie sterownika wyświetlane ciśnienie i temperatura z obu czujników
- Wbudowany system testujący spełniający funkcję Przyrządu Testowego Procesu (PCD) spełniający wymagania PN-EN 17665
- Wbudowany system testujący równoważny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’a wg PN-EN 285 oraz PN-EN 11140
- Łatwo dostępne wyłączniki bezpieczeństwa, po stronie załadowczej i rozładowczej
- Co najmniej 6 programów sterylizacyjnych 134°C, w tym do narzędzi w kontenerach, ciężkiego załadunku, implantów oraz przeciwprionowy
- Co najmniej 2 programy sterylizacyjne 121°C z suszeniem standardowym oraz intensywnym
- Brak wsadu minimalnego
- Programy testujący Bowie & Dick 134°C
- Programy testujący Bowie & Dick 121°C
- Program próżniowego testu szczelności
- Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” po stronie załadowczej
- Czuły ekran dotykowy, możliwa obsługa w rękawiczkach jednorazowych
- Sterownik bez baterii podtrzymującej pamięć, brak konieczności okresowej wymiany
- Panel sterujący z sygnalizacją świetlną stanu urządzenia zgodny z PN-EN 285 po stronie wyładowczej
- Na ekranie dotykowym prezentacja cyklu w postaci alfanumerycznej oraz graficznej (przebieg ciśnienia i temperatury w funkcji czasu)
- Wyświetlanie czasu do zakończenia cyklu
- Wyświetlenie przypomnienia przy próbie uruchomienia cyklu sterylizacyjnego przed przeprowadzeniem cyklu testowego Bowie-Dicka
- Pamięć w sterowniku wystarczająca na zapisanie ostatnich 5000 cykli sterylizacyjnych
- Sterownik przechowujący listę wszystkich błędów i awarii od rozpoczęcia eksploatacji
- Archiwizacja cykli sterylizacyjnych na drukarce wbudowanej po stronie załadowczej urządzenia
- Wydruk cyklu na wbudowanej drukarce w postaci alfanumerycznej oraz graficznej (wykres temperatury i ciśnienia w komorze)
- Alarmy i błędy wyróżnione na wydruku poprzez odwrócenie kolorów (białe litery na czarnym tle)
- Przeglądanie archiwalnych cykli sterylizacyjnych na ekranie sterownika z możliwością ponownego wydruku wybranego cyklu
- Komunikaty na wyświetlaczu, opisy na panelu operatora oraz wydruk w języku polskim
- Akustyczne sygnalizowanie zakończonego cyklu i alarmów
- Sterownik urządzenia fabrycznie wyposażony w moduł transmisji danych w sieci lokalnej Użytkownika
- Możliwość zdalnego podglądu stanu sterylizatora, przebiegu cyklu i ustawień w czasie rzeczywistym na komputerze w sieci lokalnej użytkownika
- Możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia przez serwis dystrybutora i producenta w tym także wprowadzanie zmian w ustawieniach urządzenia
- Wbudowane porty do komunikacji: Ethernet 10/100, USB
- Możliwość podłączenia systemów zarządzających pracą Centralnej Sterylizatorni różnych producentów, otwarty kod
- Elektryczna wytwornica pary 36 kW wbudowana pod komorą sterylizatora
- Wytwornica pary zasilana wodą uzdatnioną o parametrach zgodnych z PN-EN 285
- Kocioł wytwornicy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4571
- Wytwornica pary zabezpieczona wyłącznikiem ciśnieniowym z manualnym resetem oraz wyłącznikiem termicznym
- Stabilna praca wytwornicy dzięki pojemności kotła 48,5 litrów
- Manometr wskazujący ciśnienie w wytwornicy na panelu czołowym urządzenia
StP.4.1 | Kosz do sterylizacji o pojemności 1 STU | 12
- materiał: stali nierdzewna 1.4301
- wymiary: dł.575 x szer.280 x gł.265 mm
StP.4.2 | Kosz do sterylizacji o pojemności 1/2 STU | 6
- materiał: stali nierdzewna 1.4301
- wymiary: dł.575 x szer.280 x gł. 150 mm
StP.4.3 | Rękawice ochronne termoodporne, długie 40 cm, komplet | 2
Ps.2 | Pistolet suszący, autoklawowalny, do szybkiego i łatwego osuszania instrumentów kaniulowanych | 1
- podłączany do standardowego przyłącza 1/2” sprężonego powietrza, z przewodem.
Op.2 | Okno podawcze gilotynowe ze stali kwasoodpornej | 1
- wymiary otworu mont. ok. szer.800 x wys. 1200mm.
- blat ze stali kwasoodpornej po obu stronach okna
- samowyważalne
Sr.3.4 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna, dla etykiet podwójnie przylepnych | 2
Sr.3.5 | Dystrybutor podwójny taśmy samoprzylepnej | 2
- podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy
- konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji
Zr.1 | Zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką jednowierszową | 1
- proste i przyjazne dla użytkownika menu w jęz. polskim
- szerokość zgrzewu: 10 mm
- temperatura zgrzewania: 80-220 °C
- regulacja szybkości zgrzewania w zakresie od 7 m/min do 13 m/min
- wymiary zewnętrzne: szer. 620 x głęb. 260 x wys. 250 mm, masa: 23 kg
- zasilanie elektryczne: 230V/50 Hz, Moc: 500 W
- licznik zgrzewów, czasu pracy
- automatyczna kontrola odchyłki temperatury
- automatyczny start/stop napędu
- funkcja automatycznego przełączania się w tryb czuwania (oszczędzania energii), gdy zgrzewarka nie jest używana
- regulacja czasu w zakresie 10 - 120 min
- wyjście komputerowe RS 232, USB oraz Ethernet do podłączenia komputera PC
- pamięć 3 zadanych ustawień temperatury zgrzewania
- ciągłe monitorowanie temperatury, siły nacisku rolki oraz szybkości zgrzewania w postaci wykresu
- na wbudowanym ekranie LCD, archiwizacja tych danych w wewnętrznej pamięci przez 5 dni
- drukowanie daty produkcji, daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację lub nr osoby pakującej
- sterownik umożliwiający podłączenie do wspólnego systemu komputerowego
- obudowa ze stal kwasoodpornej
Wyposażenie zgrzewarki rolkowej:
Zr.1.1 | Stolik rolkowy | 1
Zr.1.2 | Dystrybutor opakowań foliowo-papierowych z nożem krążkowym | 1
- szerokość cięcia - 750 mm
- nóż krążkowy, samoostrzący się
- wykonanie - stal nierdzewna
Wyposażenie zestawu higienicznego:
Zh.1.1 | Umywalka ceramiczna wisząca, szer 60 cm | 1
Zh.1.2 | Bateria umywalkowa bezdotykowa | 1
S.8 | Strefa sterylna / wyładunek sterylizatorów
Op.2 | Okno podawcze gilotynowe ze stali kwasoodpornej | 1
wymiary otworu mont. ok. szer.800 x wys. 1200 mm.
- blat ze stali kwasoodpornej po obu stronach okna
- samowyważalne
Rl.6 | Regał listwowy montowany do ściany | 4
- możliwość zawieszenia sześciu koszy, półek lub wieszaków worków foliowych
- dwie listwy z profilu zamkniętego, wyposażone w 10 par haczyków do zawieszania koszy i półek
- długość listwy: 1800 mm
- materiał: stali nierdzewna w gatunku 1.4301
Wyposażenie regałów listwowych:
Rl.6.1 | Kosz sterylizacyjny na 1 JWS | 8
- materiał: stali nierdzewna w gatunku 1.4301 (304)
- wymiary: dł.575 x szer.280 x gł.265 mm
Rl.6.2 | Półka uniwersalna | 8
- materiał: stali nierdzewna w gatunku 1.4301 (304)
- wymiary: dł.580 x szer.260 x wys.145 mm
S.9 | Pomieszczenie mycia i dezynfekcji środków transporu oraz obuwia
Md.4 | Myjnia dezynfektor do obuwia | 1
- kompaktowa myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
- wymiary zewnętrzne: S 600 x G 620 x W 850 mm
- wolnostojąca, nieprzelotowa, jednodrzwiowa z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
- pojemność na jeden wsad: 24 buty
- wbudowany system suszący
- wbudowany kondensator oparów (myjnia nie wymagana podłączenia do instalacja wentylacyjnej)
- wbudowany zmiękczacz wody z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu w myjni
- 2 pompy dozujące płynne środki chemiczne (środek do dezynfekcji, środek do mycia)
- konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883-1-2
- zasilanie elektryczne 3f, 400V; 7 kW
Ds.2 | Zestaw do ciśnieniowego mycia wózków z możliwością mieszania środków dezynfekcyjnych | 1
- zasilanie wodą bezpośrednio z sieci wody pitnej
- przełącznik trybów płukanie-mycie
- wymienne dysze w celu regulacji stężenia roztworu myjąco-dezynfekującego
- obudowa z tworzywa sztucznego
- mocowane na ścianie
- wąż gumowy zasilający
- wąż gumowy myjący długości ok. 15 mb , zakończony wielofunkcyjnympistoletem do mycia (4 opcje mycia i wytwarzania piany aktywnej)
- komplet dysz dozujących
- przepływ podczas mycia: 10 l/min
- przepływ podczas płukania: 18 l/min
- zakres stężeń: 10:1 - 500:1
Ps.2 | Pistolet suszący, autoklawowalny, do szybkiego i łatwego osuszania instrumentów kaniulowanych | 1
- podłączany do standardowego przyłącza 1/2” sprężonego powietrza, z przewodem
S.11 | Stacja uzdatniania wody
SUW | Stacja uzdatniania wody | 1
SUW.1 | Filtr automatyczny
- sterowanie zegarowe czasowe
- zbiornik z kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym
- centralna głowica sterująca wykonana z kompozytu
- wydajność godzinowa min. Qhmax = 1,7 m3/h, przy spadku ciśnienia 0,95 bar
- przyłącze DN25
- zasilanie 230V/50Hz, moc max. 110W
SUW.2 | Wymiennik jonowy dwukolumnowy (podwójny)
- wydajność godzinowa min. Qhmax. = 2,5 m3/h, przy spadku ciśnienia 1,1 bar
- współprądowy system regeneracji
- dostawa wody uzdatnionej bez przerw na regenerację
- sterowanie elektroniczne, objętościowe
- jedna głowica sterująca pracą 2 butli
- praca urządzenia w systemie wahadłowym - pojemność zbiornika soli min. 140 kg - ilość zbiorników soli: 1 szt.
- ciśnieniowe zbiorniki złoża wykonane z kompozytu wzm. włóknem szklanym
- zakres ciśnień: 2 - 6 bar
- temperatura pracy: 4 - 40 °C
- zasilanie elektryczne: 230 V / 24 V / 50 Hz
SUW.3 | Filtr narurowy węglowy
- wyk: polipropylen wzmacniany włóknem szklanym
- wykonanie: granulowany węgiel aktywowany
- przedfiltr mechaniczny
SUW.4 | Osmozer
- wydajność dobowa min. 1 440 l przy temp. 15°C
- membrany 2,5" szt. 1
- komunikaty w języku polskim
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- elektroniczny moduł sterujący
- pompa mosiężna typu Procon
- pomiar ciśnienia w membranie
- pomiar ilości produktu
- układ automatycznego płukania membran
- wyłącznik niskiego ciśnienia
- zasilanie elektryczne 230V/50Hz, moc max. 0,38kW
SUW.5 | Pompa podnosząca ciśnienie
- moc max. 0,75 kW
- wydajność godzinowa min. Qh max.=3,0 m3/h
- wysokość podnoszenia słupa wody min. 38m
- pompa wykonana ze stali szlachetnej - przyłącze 1"
SUW.6 | zbiorniki retencyjny 1000 l
- materiał PE biały
SUW.7 | Lampa UV
- wydajność Qh max. = 1,1 m3/h
- komora rekcji wykonana ze stali szlachetnej
- diodowy wskaźnik pracy promiennika
- system akustycznej i optycznej sygnalizacji awarii pracy lampy
- wymienny promiennik o żywotności ok. 1 rok
- moc promiennika 24 W
- zasilanie elektryczne 230V / 50Hz, moc max. 100W