## OPZ
Załącznik nr 3A - ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM M. PIROGOWA PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 191/195 O BUDYNEK TRZYPOZIOMOWY (KONDYGNACYJNY) W SYSTEMIE MODUŁOWYM
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą (za wyjątkiem angiografu): - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 8 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Zamawiajacym przed szkoleniem; - przy rozpoczeciu pracy - max. 20 godzin łącznie, ilość osób do przeszkolenia zostanie uzgodniona z Zamawiajacym przed szkoleniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 10 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika. | TAK, podać |  | –
5 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu medycznego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą (dotyczy angiografu): - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 10 godzin łącznie, ilość osób - max. 12; - przy rozpoczeciu pracy - max. 30 godzin łącznie, ilość osób - max. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 20 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika. | TAK, podać |  | –
6 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK |  | –
7 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK |  | –
1 | Angiograf z wyposażeniem | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/22 Sala hybrydowa
8 | nazwa produktu | podać |  | –
9 | model/typ | podać |  | –
10 | producent/kraj | podać |  | –
11 | System spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 r. ws. warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016 poz. 694) | TAK, podać |  | –
12 | Statyw
13 | Mocowanie statywu na suficie | TAK |  | –
14 | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C z obu boków pacjenta) - bez zmiany ułożenia pacjenta | TAK, opisać |  | –
15 | Możliwość wykonywania badań ze statywem ustawionym z boku stołu pacjenta pod kątem większym niż 95°, liczonym od osi stołu w kierunku głowy pacjenta, dla wszystkich ustawień statywu, w tym dla pionowego ustawienia układu lampa – detektor (LAO/RAO=0°, CRAN/CAUD=0°) bez obrotu bądź przesuwu stołu w celu zapewnienia możliwie dużej przestrzeni dla lekarzy i pielęgniarek oraz na ustawienie dodatkowej aparatury. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
16 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 195 cm | TAK, podać |  | –
17 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥220° | TAK, podać |  | 220° - 305° - 0 pkt., >305° - 320° - 1 pkt., >320° - 5 pkt.
18 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową, pacjenta ≥90° | TAK, podać |  | 90° - 180° - 0 pkt., >180° - 195° - 1 pkt., >195° - 5 pkt.
19 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej ≥18°/s | TAK, podać |  | –
20 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej ≥18°/s | TAK, podać |  | –
21 | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową, pacjenta | TAK |  | –
22 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową, pacjenta ≥ 25°/s | TAK, podać |  | 25°/s - 55°/s - 0 pkt., >55°/s do =59°/s - 1 pkt., ≥ 60°/s - 3 pkt.
23 | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu z boku pacjenta | TAK |  | –
24 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku pacjenta | TAK, podać |  | ≤55°/s - 0 pkt., >55°/s do =59°/s - 1 pkt., ≥ 60°/s - 2 pkt.
25 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez zmiany pozycji stołu) | TAK |  | –
26 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | TAK |  | –
27a | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym po obu stronach statywu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
27 | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji | TAK, podać |  | –
28 | Automatyczne ustawianie pozycjonera (angulacje) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK |  | –
29 | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
30 | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali hybrydowej | TAK |  | –
31 | System zabezpieczenia przed kolizją | TAK, opisać |  | Programowy (softwarowy) - 1 pkt.; Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) - 2 pkt.; Pojemnościowy (bezdotykowy) - 3 pkt.
32 | Prezentacja danych systemowych w sali hybrydowej (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | TAK, opisać |  | –
33 | Stół operacyjny angiograficzno-chirurgiczny
34 | Stoł operacyjny w systemie wymiennych blatów. W skład systemu wchodzi kolumna stołu operacyjnego, blaty stołu operacyjnego i transporter blatów. Wszystkie elementy kompatybilne pomiędzy sobą. Pełna integracja pomiędzy stołem operacyjnym angiograficzno-chirurgicznym a aparatem angiograficznym realizowana poprzez min.: sterowanie funkcjami stołu z konsoli sterującej aparatu angiograficznego, sterowanie funkcjami stołu zarówno z przewodowego/bezprzewodowego pilota | TAK, podać |  | –
35 | Napęd elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny. Zasilanie kolumny i wyposażenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK, podać |  | –
36 | Stół wyposażony w zasilanie sieciowe i awaryjne akumulatorowe. Zasilanie sieciowe doprowadzone do kolumny w bezpieczny sposób. | TAK, podać |  | –
37 | Udźwig operacyjny kolumny stołu wraz z blatem min. 380 kg | TAK, podać |  | –
38 | Kolumna stacjonarna z możliwością obrotu wokół własnej osi o min. 340°, wykonana ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się dodatkowe elementy ozdobne i ochronne wykonanie z innych materiałów. Kolumna mocowana do pierścienia/płyty w podłodze, umożliwiającego szczelne połączenie zapobiegające przedostawaniu się do wnętrza płynów, pozwalającego na bezpieczne mycie i dezynfekcję zarówno kolumny, jak i podłogi sali operacyjnej. | TAK, podać |  | –
39 | Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron (od strony głowy i/lub od strony nóg). Nie dopuszcza się stołów z możliwością najazdu z dodatkowych stron. | TAK, podać |  | –
40 | Regulacja wysokości kolumny stołu wraz ze standardowym blatem ogólnochirurgicznym w zakresie min. 600 mm – 1100 mm | TAK, podać |  | –
41 | Możliwości sterowanie ruchami stołu: pilotem bezprzewodowym/przewodowym, z panelu awaryjnego, systemu sterowania zintegrowanej sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
42 | Pilot bezprzewodowy wyraźnie podzielony na min.3 sekcje: sterowanie blatem, sterowanie kolumną, wyświetlacz informujący o aktualnych statusach. Ładowarka na wyposażeniu każdego pilota bezprzewodowego | TAKNIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
43 | Informacja na pilocie o min. orientacji ułożenia pacjenta, stanie naładowania akumulatora, osiągniętej pozycji „0”, zablokowaniu/odblokowaniu rotacji kolumny | TAK, podać |  | –
44 | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego (do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą) oraz możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu z panelu sterującego kolumny. | TAK, podać |  | –
45 | System antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji | TAK, podać |  | –
46 | Blaty systemu
47 | Wymagane rodzaje blatów: • ogólnochirurgiczne o budowie modularnej - 1 szt. • specjalistyczne jednosegmentowe pływające blaty karbonowe współpracujące z angiografem - 1 szt. | TAK, podać |  | –
48 | Blaty systemu - ogólnochirurgiczny - 1 szt.
49 | Blat min. 5 segmentowy, dodatkowo należy dostarczyć segment przedłużający o długości min. 200 [mm] | TAK, podać |  | –
50 | Podgłówek - zakres regulacji min.±20°. | TAK, podać |  | –
51 | Płyta plecowa dolna, regulowana w zakresie min. -50°/+90° | TAK, podać |  | –
52 | Płyta nożna – podnóżki dzielone, z możliwością rozchylenia na boki, regulowane w zakresie min. ±60° | TAK, podać |  | –
53 | Segmenty blatu łączone za pomocą „szybkozłączek” bądź "haków" | TAK, podać |  | –
54 | Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć rtg | TAK, podać |  | –
55 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości min. 50 mm, antystatyczne | TAK, podać |  | –
56 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga min. 45˚ | TAK, podać |  | –
57 | Regulacja przechyłów bocznych min. ±30˚ | TAK, podać |  | –
58 | Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 400 mm. | TAK, podać |  | –
59 | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi min. 600mm | TAK, podać |  | –
60 | Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów | TAK, podać |  | –
61 | Wyposażenie blatu
62 | Zacisk standardowy do mocowania akcesoriów – 2 szt. | TAK, podać |  | –
63 | Wieszak kroplówek – 1 szt. | TAK, podać |  | –
64 | Anestezjologiczna ramka ekranu z regulacją – 1 szt. | TAK, podać |  | –
65 | Pas do mocowania pacjenta - 1 szt. | TAK, podać |  | –
66 | Anestezjologiczna podpora ręki na przegubie kulowym, regulowana we wszystkich płaszczyznach – 2 szt. | TAK, podać |  | –
67 | Podpora Goepla (komplet) – 1 szt. | TAK, podać |  | –
68 | Blat systemu - karbonowy - 1 szt.
69 | Jednosegmentowy pływający blat wykonany z włókna węglowego | TAK, podać |  | –
70 | Blat kompatybilny z kolumnami stołów i z transporterami blatów | TAK, podać |  | –
71 | Długość blatu min. 2250 mm | TAK, podać |  | 2250 - 2750 mm - 0 pkt.; >2750 mm - 10 pkt.
72 | Dopuszczalny udźwig blatu min. 200kg | TAK, podać |  | –
73 | Blat sterowany standardowym pilotem stołu w zakresie co najmniej: wysokość, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, przesuw wzdłużny, przesuw poprzeczny, powrót do pozycji „0”. | TAK, podać |  | –
74 | Blat sterowany przez uchwyt/dżojstik operatora montowany do blatu. | TAK, podać |  | –
75 | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu na kolumnie zamontowanej do podłoża min. 600mm. | TAK, podać |  | –
76 | Zakres przesuwu poprzecznego blatu na kolumnie zamontowanej do podłoża min. 200mm | TAK, podać |  | –
77 | Blat przezierny w zakresie 360° na długości min. 1800 mm (dotyczy blatu na kolumnie zamontowanej do podłoża), dający możliwość prześwietlenia całego ciała pacjenta bez repozycjonowania go w trakcie zabiegu | TAK, podać |  | –
78 | Blat z możliwością zamontowania do niego przeziernych elementów typu co najmniej: całkowicie przezierny podgłówek płaski lub podkowa. | TAK, podać |  | –
79 | Blat wyposażony w osłony przed promieniowaniem na dolne części ciała | TAK, podać |  | –
80 | Wyposażenie blatu
81 | Uchwyt ręki do mocowania wzdłuż ciała – 2 szt. | TAK, podać |  | –
82 | Pas do mocowania pacjenta przezierny – 1 szt. | TAK, podać |  | –
83 | Anestezjologiczna podpora ręki – 2 szt. | TAK, podać |  | –
84 | Transporter blatów - 2 szt.
85 | Transportery blatu z regulacją pozycji min. Trendelenburga | TAK, podać |  | –
86 | Transportery blatu z regulacją wysokości | TAK, podać |  | –
87 | Transportery z dodatkowym piątym kołem kierunkowym | TAK, podać |  | –
88 | Transportery wyposażone w blokowanie kół, funkcja uruchamiana dźwignią nożną. | TAK, podać |  | –
89 | Generator agniografu
90 | Maksymalna moc wyjściowa min. 100 kW | TAK, podać |  | –
91 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  | 1 ms - 0 pkt, <1 ms - 3 pkt.
92 | Wyłączniki ekspozycji (pedał) w sali hybrydowej i sterowni (zdjęć i/lub prześwietleń) | TAK, podać |  | Technologia kablowa - 1 pkt.; Technologia bezprzewodowa - 5 pkt.
93 | Wyzwalanie ekspozycji (zdjęcia i/lub prześwietlenia) ze sterowni | TAK, podać |  | zdjęcie i prześwietlenie - 4 pkt.; tylko jedna możliwość - 0 pkt.
94 | Lampa RTG / przysłony
95 | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK, podać |  | -
96 | Wymiar najmniejszego ogniska ≤ 0,6 mm, podać wartość maksymalnego obciążenia ogniska | TAK, podać |  | <0,4 – 2 pkt., 0,4 - 0,6 mm – 1 pkt.
97 | Wymiar największego ogniska ≤ 1,0 mm, podać wartość maksymalnego obciążenia ogniska | TAK, podać |  | <0,7 – 2 pkt., 0,7 - 1,0 mm – 1 pkt.
98 | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym" - tj. z płynnego metalu | TAK |  | -
99 | Anoda sterowana siatką | TAK/NIE, podać |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
100 | Pojemność cieplna anody ≥ 2,4 MHU | TAK, podać |  | 2,4 - 3,0 MHU – 1 pkt., >3,0 MHU – 5 pkt.
101 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 2,8 MHU | TAK, podać |  | 2,8 - 3,5 MHU – 1 pkt., >3,5 MHU – 2 pkt.
102 | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia min. 2500 W (dla min. 10 min) (w przypadku, gdy max. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż max. obciążenie lampy -należy podać wartość dla generatora) | TAK, podać |  | –
103 | Przysłona prostokątna | TAK |  | –
104 | Filtry półprzepuszczalne | TAK |  | –
105 | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (skośnej i prostopadłej do osi wzdłużnej stołu)) | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
106 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach minimum odpowiednik 0,9 mm Cu | TAK, podać |  | –
107 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, min. 2500 W i w odległości max. 1 m [mGy/h] | TAK, podać |  | < 0,45 mGy/h - 2 pkt., ≥ 0,45 mGy/h - 0 pkt.
108 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali hybrydowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  | –
109 | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
110 | Płaski prostokątny detektor cyfrowy z efektywnym polem obrazowania min. 30x38 cm. Pracownia musi być wyposażona w stacjonarny angiograf cyfrowy subtrakcyjny o dużym wzmacniaczu — minimum 40 cm średnicy lub detektorze — minimum 30 cm × 40 cm w trybie obrazowania 30–38 cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego) | Tak, podać |  | –
111 | DQE przy 0 LP/mm ≥ 74 [%] | TAK, podać |  | –
112 | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) ≥ 3,25 pl/mm | TAK, podać |  | –
113 | Głębia bitowa detektora ≥ 14 [bit] | TAK, podać |  | –
114 | Liczba pól obrazowych detektora ≥ 5 | TAK, podać |  | –
115 | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
116 | Zawieszenie sufitowe w sali hybrydowej dla monitora obrazowego LCD min. 55” | TAK, podać |  | –
117 | Przekątna monitora obrazowego w sali badań min. 55” | TAK, podać |  | –
118 | Osłona na monitor wielkoformatowy w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlaczy i zabezpieczające je przed działaniem cieczy | Tak, opisać |  | –
119 | Możliwość jednoczesnego podłączenia min. 8 sygnałów obrazowych | TAK, podać |  | –
120 | Jednoczesna prezentacja min. 8 sygnałów obrazowych | TAK, podać |  | –
121 | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitora LCD min. 55” na sali hybrydowej następujących sygnałów wizyjnych: - obraz live, - obraz referencyjny, - obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej, - 3x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnały cyfrowe (DVI) bądź też analogowe (VGA) | TAK, podać |  | –
122 | min. 2 dodatkowe monitory obrazowe (obraz live i obraz ze stacji rekonstrukcji 3D) z zawieszeniem sufitowym o przekątnej min. 19” zamontowane po przeciwnej stronie stołu pacjenta niż monitor wielkoformatowy. Monitor obrazu live – czarno-biały; monitor obrazu ze stacji rekonstrukcji 3D – kolorowy. | TAK, podać |  | –
123 | min. 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni (live) (TFT/LCD) o przekątnej min. 18” | TAK, podać |  | –
124 | Max luminacja monitora obrazowego angiografu w sterowni ≥ 600 cd/m2 | TAK, podać |  | ≥1000 cd/m2 – 2 pkt. 600 - 1000 cd/m2 – 0 pkt.
125 | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego angiografu w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
126 | System cyfrowy/ postprocessing/archiwizacja
127 | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  | –
128 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 4 do 30 pulsów/s | TAK, podać |  | –
129 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 do 3 pulsów/s | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
130 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  | –
131 | Zapis na HD obrazów z prześwietlenia | TAK, podać |  | ≥1000 obrazów – 2 pkt., <1000 obrazów – 0 pkt.
132 | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK |  | –
133 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
134 | Akwizycja i zapis na HD serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy w matrycy 1024x1024/12 bit w zakresie min od 0,5 do 6,0 obrazów/s | TAK, podać |  | –
135 | DSA z kontrastem CO2 | TAK |  | –
136 | Akwizycja i zapis na HD obrazów w matrycy 2k (min. 4 mln pikseli) z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 0,5 – 6 obrazów/s | TAK, podać |  | –
137 | Pamięć obrazów na HD min. 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | TAK, podać |  | –
138 | Zoom w postprocessingu | TAK |  | –
139 | Roadmapping 2D | TAK |  | –
140 | Automatyczny i manualny pixelshift | TAK |  | –
141 | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | –
142 | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | –
143 | Realizacja badań angiografii peryferyjnej w oparciu o przesuw krokowy statywu względem nieruchomego pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
144 | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  | –
145 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | TAK |  | –
146 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) | TAK |  | –
147 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  | –
148 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | TAK |  | –
149 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | TAK |  | –
150 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | TAK |  | –
151 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS | TAK |  | –
152 | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. | TAK |  | –
153 | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | TAK, podać |  | ≤10s - 3 pkt, >10 s - 0 pkt.
154 | Stacja rekonstrukcji 3D/postprocessingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne | TAK, podać |  | –
155 | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali hybrydowej opisany w powyżej | TAK |  | –
156 | Pojemność HD min. 1 TB | TAK, podać |  | –
157 | 2 (dwa) monitory stacji postprocessingowej (min. 19", TFT/LCD, kolorowe) w sterowni | TAK, podać |  | –
158 | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja/ postprocessing serii angiograficznych w tym z DSA z zachowaniem funkcjonalności obejmującej min.: zmianę okna, wyostrzanie krawędzi, zmianę maski dla obrazów DSA, pixelshift oraz sumację (zapamiętywanie maksymalnego wypełnienia kontrastem poszczególnych klatek) | TAK, podać |  | –
159 | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) | TAK, podać |  | –
160 | Zoom i lupa | TAK, podać |  | –
161 | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom, Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print | TAK, podać |  | –
162 | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych | TAK, podać |  | –
163 | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK, podać |  | –
164 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | –
165 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DSA lub rozwiązanie polegające na wykonaniu subtrakcji na rekonstrukcjach 3D | TAK, podać |  | –
166 | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | –
167 | MIP, MPR, VRT | TAK |  | –
168 | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia | TAK |  | –
169 | Transparency view - prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym" środkiem | TAK |  | –
170 | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3d wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie - tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK |  | –
171 | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK |  | –
172 | Automatyczna korekta położenia obrazu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia uwzględniająca ruchy pacjenta | TAK |  | –
173 | Oprogramowanie umożliwiające pozycjonowanie markerów wprowadzonych przez użytkownika na powierzchni obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości źródło-obraz) | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | –
174 | Funkcjonalność umożliwiająca zastosowanie jako roadmapingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z innych modalności. Obrazy te powinny zostać uprzednie w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach TK, MR i PET różnych producentów | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | –
175 | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | TAK |  | –
176 | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń na obiekcie 3D | TAK |  | –
177 | Oprogramowanie do prezentacji serii angiograficznych w kolorze dla zróżnicowania fazy tętniczej i żylnej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | –
178 | Prezentacja krzywych napływu i wypłukiwania kontrastu w wybranych punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie różnicującym fazę tętniczą i żylną | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji |  | –
179 | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | TAK |  | –
180 | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | TAK |  | –
181 | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | TAK |  | –
182 | Pulpit obsługi rekonstrukcji 3D w sali hybrydowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) z minimalnym zakresem funkcjonalności: zoom, obrót modelu 3D zsynchronizowany z angulacją angiografu, zmiany algorytmu rekonstrukcyjnego: VR, MIP, MPVR; wybór prezentowanego modelu, zmiana trybu obrazowania. | TAK, podać |  | –
183 | Wyposażenie dodatkowe
184 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta z uchylnym ramieniem z możliwością mocowania z dwóch stron stołu - 2 szt. | TAK, podać |  | –
185 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na kolumnie sufitowej, szyba o wymiarach 60 x 80 cm +/-5% z wycięciem na pacjenta, równoważnik min. 0,5 mm Pb | TAK, podać |  | –
186 | Fartuchy ochronne dwustronne typu garsonka z lekkiego materiału typu np. xenolite lub równoważny o współczynniku min. 0,35 mm Pb na plecach, z przodu min. 0,35 mm Pb – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą - 6 kompletów | TAK, podać |  | -
187 | Rękawice ochronne z palcami wykonane z elastycznego materiału bez szwów, równoważnik min. 0,5 mm Pb – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą - 2 komplety | TAK, podać |  | -
188 | Komplet wieszaków do fartuchów - wieszak na statywie mobilnym na osłony rtg min. 6 ramion | TAK, podać |  | -
189 | Osłony na tarczycę typu śliniak - równoważnik ołowiu min. 0,5 mm Pb, z lekkiego materiału typu np. xenolite lub równoważny – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą - 6 szt. | TAK, podać |  | -
190 | Okulary ochronne lekkie ze szkłem ołowiowym i boczną osłoną - 4 szt. o ekwiwalencie min. 0,75 Pb, w tym 2 szt. z korekcją wady wzroku - do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą | TAK, podać |  | -
191 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala hybrydowa | TAK, podać |  | –
192 | System zasilania awaryjnego UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK, podać |  | –
193 | Angiograficzny, automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem Integracja wstrzykiwacza z angiografem klasy IV wg standardu CIA 425 z pakietem startowym min. 100 wkładów lub pakietem startowym na min. 100 badań | TAK, podać typ/model/producenta |  | –
194 | Wyzwalanie wstrzykiwacza w sali hybrydowej i w sterowni | TAK |  | –
195 | Menu wstrzykiwacza w języku polskim lub angielskim | TAK, podać |  | j. polski - 3 pkt.; j. angielski - 0 pkt.
196 | Sprzęt do prowadzenia testów podstawowych dla angiografu, umożliwiający wykonywanie tych testów zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promiwniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późniejszymi zmianami) | TAK, podać |  | –
197 | Wymagania dodatkowe
198 | Wykonanie testów specjalistycznych RTG po stronie i na koszt Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, min. raz w roku | Tak, podać |  | –
199 | Po stronie i na koszt Wykonawcy jest opracowanie projektu osłon radiologicznych do zaoferowanego zestawu angiograficznego w sali hybrydowej (przygotowany projekt musi zakceptować Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych o jego przedstawienia przez Wykonawcę) oraz wykonanie osłon zgodnie z opracowanym projektem – przygotowanie pomieszczenia | Tak, podać |  | –
200 | Po stronie i na koszt Wykonawcy integracja z systemami informatycznymi Zamawiającego w tym zakup niezbędnych licencji: HIS - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. CLININET, RIS/PACS - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. NETRAAD | Tak, podać |  | –
201 | W przypadku odprowadzenia ciepła z oferowanego urządzenia, urządzeń zasilających, peryferyjnych i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system zapewniający pracę urządzenia w warunkach zgodnych z wytycznymi producenta. Po stronie Wykonawcy wszystkie ewentualne prace, czynności projektowe i wykonawcze. | Tak, podać |  | –
202 | Po stronie i na koszt Wykonawcy wyposażenie urządzenia w zestaw koniecznych do jego prawidłowego działania i eksploatacji urządzeń technicznych (szafy zasilające, tablice ścienne, schładzacze etc.) które będą się znajdować w pomieszczeniu technicznym | Tak, podać |  | -
203 | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | TAK |  | –
204 | W ramach oferty Wykonawca dostarczy i zainstaluje w pomieszczeniu 1/BLO/24 Sterownia wyposażenie meblowe, niezbędne do ustawienia wyposażenia (np. monitorów, pulpitu sterowniczego, stacji postprocessingowej, etc.) i ergonomiczne fotele dla obsługi, min. 3 sztuki - zakres rzeczowy wyposażenia, wymiary i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy | TAK |  | ─
205 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych: angiografu z wyposażeniem, lamp operacyjnych oraz kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej ustali dokładną lokalizację powyższych urządzeń względem siebie, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
206 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) w oparciu o dołaczoną dokumentację zaproponuje aranżację wyposażenia pomieszczeń zwiazanych z salą hybrydową z uwzglednieniem sugestii Zamawiającego dotyczącej rozmieszczenia sprzętu medycznego i przedstawi ją Zamawiającemu po podpisaniu umowy | TAK |  | ─
207 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
208 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po przeprowadzonych pracach instalacyjnych i uruchomieniu oferowanego angiografu, dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami | TAK |  | ─
Warunki gwarancji i serwisu
209 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia, w tym ewentualnych wymian lamp RTG oraz detektorów. | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
210 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
211 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
212 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
213 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
214 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
215 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
2 | Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą | Liczba sztuk: 3
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna
216 | nazwa produktu | podać |  | –
217 | model/typ | podać |  | –
218 | producent/kraj | podać |  | –
219 | Dwuczaszowa lampa operacyjna z mocowaniem sufitowym o wysokiej bezcieniowości z oświetleniem w technologii diod LED montowana w każdej sali operacyjnej | TAK |  | –
220 | Lampa z zawieszeniem sufitowym – wspólna oś dla obu czasz lampy oraz ramienia do monitora (opisanym w pkt. 396) min. 21” mocowanie typ VESA | TAK, opisać |  | –
221 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach | TAK, podać |  | –
222 | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu. Czasze okrągłe lub w kształcie litery X | TAK, podać |  | –
223 | Czasza główna z kamerą o średnicy min. 700 mm, czasza satelitarna o średnicy min. 600 mm | TAK, podać |  | –
224 | Grubość (wysokość) obu czasz max. 135 mm | TAK, podać |  | –
225 | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | –
226 | Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED. Matryca diodowa złożona z max. 160 punktów LED w przypadku czaszy pełniącej rolę czaszy głównej i max. 120 punktów LED w przypadku czaszy satelitarnej | TAK, podać |  | –
227 | Wszystkie diody koloru białego, emitujące światło białe o zróżnicowanej temperaturze barwowej | TAK, podać |  | –
228 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m, min. 160 000 lux (dla czaszy głównej) i min. 120 000 lux (dla czaszy satelitarnej) | TAK, podać |  | –
229 | System monitorujący sprawność diod LED oraz gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt.
230 | Czasza główna z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła 5-10% mocy maksymalnej natężenia czaszy | TAK, podać |  | –
231 | Regulacja natężenia światła głównego w zakresie min. 30 -100% (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | zakres 30 - 100% - 0 pkt.; zakres >30 - 100% - 2 pkt.
232 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 4000 – 5000K w min. 3 krokach | TAK, podać |  | 3 kroki - 0 pkt.; >3 kroki - 5 pkt.
233 | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 95% (dla każdej z czasz) | TAK, opisać |  | –
234 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 93% (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | –
235 | Bardzo wysoka bezcieniowość czaszy głównej rozpraszanie cienia z jedną maską min 90% | TAK, podać |  | –
236 | Bardzo wysoka bezcieniowość czaszy głównej - rozpraszanie cienia z dwiema maskami min. 70% | TAK, podać |  | –
237 | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1100 mm (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | –
238 | Średnica pola operacyjnego d10 w zakresie min. 160 - 280 mm dla obu czasz | TAK, podać |  | różnica zakresu 120 mm - 0 pkt.; różnica zakresu > 120 mm - 2 pkt.
239 | Lampy pozycjonowane za pomocą uchwytu centralnego i/lub zintegrowanych uchwytów – min. 3 szt. wbudowanych w czaszę, przez które można przełożyć dłoń. | TAK, podać |  | –
240 | Panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła. Panel umiejscowiony przy przegubie czaszy | TAK |  | –
241 | Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. regulacji natężenia światła, temp. barwowej | TAK, podać |  | –
242 | Pobór energii elektrycznej max. 120 W dla czaszy głównej i dla czaszy pomocniczej | TAK, podać |  | –
243 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga ≤1°C | TAK, podać |  | –
244 | Lampa bezobsługowa z uchwytami centralnymi w osi geometrycznej każdej czaszy, służącymi do pozycjonowania czasz, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134°C | TAK, podać |  | –
245 | Minimum 4 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | TAK, podać |  | –
246 | Czasza główna wyposażona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory, automatycznie wykrywający segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty | TAK, podać |  | –
247 | Żywotność źródła światła min. 50 000 h | TAK, podać |  | 50 000 h - 0 pkt.; > 50 000 h - 1 pkt.
248 | Czasze lamp przystosowane do zasilania 230V | TAK, podać |  | –
249 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK, podać |  | –
250 | Czasza główna wyposażona w kolorową kamerę 4K lub HD: przetwornik min. 1/3” CMOS, rozdzielczość min. 1080i lub przetwornik min. 1/2,8” CMOS, rozdzielczość min. 1080i. Kamera przesyłająca sygnał video drogą przewodową. Kamera zlokalizowana w osi geometrycznej czaszy | TAK, podać |  | –
251 | Regulacja parametrów kamery min.: balansu bieli, przysłony, skupienia, powiększenia (zoom, min. 120 krotny) | TAK, podać |  | –
252 | Automatyczna regulacja min.: przysłony, skupienia | TAK, podać |  | –
253 | Możliwość przekładania kamery z lampy do lampy przez Użytkownika bez użycia narzędzi | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
254 | Ze względów serwisowych i ekonomicznych możliwość wymiany pojedyńczej diody LED - nie dopuszcza się rozwiązań, w których wymianie podlegają całe panele LED | TAK, opisać |  | –
255 | Dwuczaszowe lampy operacyjne kompatybilne z systemem opisanym w pkt. 4. Kompatybilność potwierdzona przez producentów/dystrybutorów obu urządzeń (dołączyć oświadczenie producentów/dystrybutorów potwierdzające w/w kompatybilność. Dokumenty należy złożyć na wezwanie) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
256 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
257 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
258 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
259 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
260 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
261 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
262 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
3 | Zestaw lamp operacyjnych (sala operacyjna hybrydowa) | Liczba kpl.: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/22 Sala hybrydowa
263 | nazwa produktu | podać |  | –
264 | model/typ | podać |  | –
265 | producent/kraj | podać |  | –
266 | Dwuczaszowa lampa operacyjna z mocowaniem sufitowym o wysokiej bezcieniowości z oświetleniem w technologii diod LED montowana w sali operacyjnej | TAK |  | –
267 | Lampa z zawieszeniem sufitowym – osobna oś dla każdej z czasz lampy, dwa osobne ramiona nośne (o długości dostosowanej do specyfiki sali hybrydowej min. 1600 mm), każde z własnym mocowaniem sufitowym oraz ramienia do monitora (opisanym w pkt. 396) min. 21” mocowanie typ VESA | TAK, opisać |  | –
268 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach | TAK, podać |  | –
269 | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu. Czasze okrągłe lub w kształcie litery X | TAK, podać |  | –
270 | Czasza główna z kamerą o średnicy min. 700 mm, czasza satelitarna o średnicy min. 600 mm | TAK, podać |  | –
271 | Grubość (wysokość) obu czasz max. 135 mm | TAK, podać |  | –
272 | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | –
273 | Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED. Matryca diodowa złożona z max. 160 punktów LED w przypadku czaszy pełniącej rolę czaszy głównej i max. 120 punktów LED w przypadku czaszy satelitarnej | TAK, podać |  | –
274 | Wszystkie diody koloru białego, emitujące światło białe o zróżnicowanej temperaturze barwowej | TAK, podać |  | –
275 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m, min. 160 000 lux (dla czaszy głównej) i min. 120 000 lux (dla czaszy satelitarnej) | TAK, podać |  | –
276 | System monitorujący sprawność diod LED oraz gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt.
277 | Czasza główna z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła 5-10% mocy maksymalnej natężenia czaszy | TAK, podać |  | –
278 | Regulacja natężenia światła głównego w zakresie min. 30 -100% (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | zakres 30 - 100% - 0 pkt.; zakres >30 - 100% - 2 pkt.
279 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 4000 – 5000K w min. 3 krokach | TAK, podać |  | 3 kroki - 0 pkt.; >3 kroki - 5 pkt.
280 | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 95% (dla każdej z czasz) | TAK, opisać |  | –
281 | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 93% (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | –
282 | Bardzo wysoka bezcieniowość czaszy głównej rozpraszanie cienia z jedną maską min 90% | TAK, podać |  | –
283 | Bardzo wysoka bezcieniowość czaszy głównej - rozpraszanie cienia z dwiema maskami min. 70% | TAK, podać |  | –
284 | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1100 mm (dla każdej z czasz) | TAK, podać |  | –
285 | Średnica pola operacyjnego d10 w zakresie min. 160 - 280 mm dla obu czasz | TAK, podać |  | różnica zakresu 120 mm - 0 pkt.; różnica zakresu > 120 mm - 2 pkt.
286 | Lampy pozycjonowane za pomocą uchwytu centralnego i/lub zintegrowanych uchwytów – min. 3 szt. wbudowanych w czaszę, przez które można przełożyć dłoń. | TAK, podać |  | –
287 | Panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła. Panel umiejscowiony przy przegubie czaszy | TAK |  | –
288 | Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. regulacji natężenia światła, temp. barwowej | TAK, podać |  | –
289 | Pobór energii elektrycznej max. 120 W dla czaszy głównej i dla czaszy pomocniczej | TAK, podać |  | –
290 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga ≤1°C | TAK, podać |  | –
291 | Lampa bezobsługowa z uchwytami centralnymi w osi geometrycznej każdej czaszy, służącymi do pozycjonowania czasz, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134°C | TAK, podać |  | –
292 | Minimum 4 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | TAK, podać |  | –
293 | Czasza główna wyposażona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory, automatycznie wykrywający segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty | TAK, podać |  | –
294 | Żywotność źródła światła min. 50 000 h | TAK, podać |  | 50 000 h - 0 pkt.; > 50 000 h - 1 pkt.
295 | Czasze lamp przystosowane do zasilania 230V | TAK, podać |  | –
296 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK, podać |  | –
297 | Czasza główna wyposażona w kolorową kamerę 4K lub HD: przetwornik min. 1/3” CMOS, rozdzielczość min. 1080i lub przetwornik min. 1/2,8” CMOS, rozdzielczość min. 1080i. Kamera przesyłająca sygnał video drogą przewodową. Kamera zlokalizowana w osi geometrycznej czaszy | TAK, podać |  | –
298 | Regulacja parametrów kamery min.: balansu bieli, przysłony, skupienia, powiększenia (zoom, min. 120 krotny) | TAK, podać |  | –
299 | Automatyczna regulacja min.: przysłony, skupienia | TAK, podać |  | –
300 | Możliwość przekładania kamery z lampy do lampy przez Użytkownika bez użycia narzędzi | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
301 | Ze względów serwisowych i ekonomicznych możliwość wymiany pojedyńczej diody LED - nie dopuszcza się rozwiązań, w których wymianie podlegają całe panele LED | TAK, opisać |  | –
302 | Dwuczaszowe lampy operacyjne kompatybilne z systemem opisanym w pkt. 4. Kompatybilność potwierdzona przez producentów/dystrybutorów obu urządzeń (dołączyć oświadczenie producentów/dystrybutorów potwierdzające w/w kompatybilność. Dokumenty należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
303 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
304 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
305 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
306 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
307 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
308 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
309 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
4 | Zintegowany system zarządzania salą operacyjną | Liczba sztuk: 4
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/22 Sala hybrydowa, 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna
310 | nazwa produktu | podać |  | –
311 | model/typ | podać |  | –
312 | producent/kraj | podać |  | –
313 | Urządzenie do pracy w warunkach sali operacyjnej, instalacja całości systemu na sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
314 | Panel przedni gwarantujący łatwość dezynfekcji | TAK, podać |  | –
315 | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej | TAK, podać |  | –
316 | Wprowadzanie danych pacjenta ręcznie przy użyciu klawiatury ekranowej | TAK, podać |  | –
317 | System umożliwia podłączenie w jednej chwili czterech wejść sygnału video oraz czterech monitorów, wszystkie połączonia video muszą być wykonane przy pomocy światłowodów, pouźnienia sygnałów nie mogą być większe ni 100ms (źródło - monitor) | TAK, podać |  | –
318 | Niezależne przypisanie wszystkich wejść wizyjnych do dowolnego podłączonego monitora | TAK, podać |  | –
319 | Wejście obrazowe zintegrowane z systemem: Kopułowa kamera widoku ogólnego Sali operacyjnej FULL HD, HD-SDI | TAK, podać |  | –
320 | Wejście obrazowe zintegrowane z systemem: Kamera pola pracy operacyjnego, FULL HD, HD-SDI | TAK, podać |  | –
321 | Wejście obrazowe zintegrowane z systemem: Stacja przeglądowa obrazów medycznych (negatoskop cyfrowy), DVI | TAK, podać |  | –
322 | Wejścia obrazowe obsługiwane przez system: HDMI, DVI, HD-SDI, SD-SDI, CVBS | TAK, podać |  | –
323 | Wyjścia obrazowe: 3G/HD-SDI, DVI | TAK, podać |  | –
324 | Obsługiwane rozdzielczości HDMI : 1080p at 60/59.95/50/30/29.97/25/24/23.97 frames/sec 1080i at 60/59.95/30 fields/sec 720p at 60/59.95/50/30/29.97/25/24/23.97 frames/sec. | TAK, podać |  | –
325 | Obsługiwane rozdzielczości DVI : 1920x1200 1080p at 60/59.95/50/30/29.97/25/24/23.97 frames/sec 1080i at 60/59.95/30 fields/sec 720p at 60/59.95/50/30/29.97/25/24/23.97 frames/sec. | TAK, podać |  | –
326 | Wbudowany odtwarzacz plików MP3, umożliwiający odtwarzanie plików z katalogów na dysku sieciowym lub dysku twardym, możliwość wybrania katalowgu z muzyką, automatyczne zaczytywanie nazwy katalogów wraz z informacją na temat ilości plików w danym katalogu | TAK, podać |  | –
327 | Dystrybucja sygnałów video z czasem poniżej 100ms | TAK, podać |  | –
328 | Pliki video zapisywane w formacie .mpg lub .avi | TAK, podać |  | –
329 | Brak skalowania sygnału video | TAK, podać |  | –
330 | Obsługa sygnałów wejściowych z kamer: - ogólnej -widok sali, zamontowanej w lampie operacyjnej lub z gniazd multimedialnych (HDMI, SD BNC, HD-SDI BNC) do podłączenia kamer z mobilnych aparatur medycznych | TAK, podać |  | –
331 | Wejście audio Jack 3.5mm do podłączenia przenośnych odtwarzaczy MP3 | TAK, podać |  | –
332 | Wyświetlanie obrazów na monitorach w rozdzielczości natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video | TAK, podać |  | –
333 | Podgląd źrudeł video bezpośrednio na monitorze sterującym, obrazy wyświetlane po podłączeniu źródeł sygnału, wymiar okna podglądu min.512x288pix obraz w oknie musi być płynny i bez opóźnień <100ms | TAK, podać |  | –
334 | Wyświetlanie na monitorach białego ekranu np. do podświetlania klisz RTG | TAK, podać |  | –
335 | Nagrywanie z dowolnego źródła obrazu FULL HD włącznie z audio z możliwością podglądu obrazu oraz ich edycji | TAK, podać |  | –
336 | Tworzenie zdjęć z pobranego materiału video w formacie DICOM | TAK, podać |  | –
337 | Zapisywanie obrazów i nagrań video na pamięć USB, serwerze PACS, dysku sieciowym, DVD | TAK, podać |  | –
338 | Lokalne przechowywanie badań pacjentów | TAK, podać |  | –
339 | Dane pacjenta wyświetlane w nagłówku na ekranie sterującym w trakcie dokonywania zabiegów | TAK, podać |  | –
340 | Programowa funkcja PiP (obraz w obrazie) oraz PaP (obraz obok obrazu) – bez konieczności odpowiedniego monitora z taką funkcją. Funkcja PiP umożliwiająca wyświetlanie dodatkowego sygnału obrazowego | TAK, podać |  | –
341 | Funkcja przesunięcia obrazu pomniejszonego w funkcji PiP na ekranie (9 pozycji) sterowanie z jednostki centralnej | TAK, podać |  | –
342 | Powiękzenie/pomniejszenie obrazu w funkcji PiP, sterowane z jednostki centralnej | TAK, podać |  | –
343 | Zamiana miejscami obrazów w funkcji PiP, sterowane z jednostki centralnej | TAK, podać |  | –
344 | Zamiana miejscami obrazów w funkcji PaP, sterowane z jednostki centralnej | TAK, podać |  | –
345 | Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów | TAK, podać |  | –
346 | Ochrona partycji systemowej przed zapisem i wirusami (restart urządzenia przywraca system do punktu zdefiniowanego przez administratora) | TAK, podać |  | –
347 | Zasilanie: 220-230 V, 50 Hz | TAK, podać |  | –
348 | Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | TAK, podać |  | –
349 | Zgodność z normami: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (dokumenty potwierdzające należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego) | TAK, podać |  | –
350 | Produkt wpisany lub zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych na terenie RP (dokumenty potwierdzające należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego) | TAK, podać |  | –
351 | Brak dostępu do systemu operacyjnego przez użytkownika | TAK, podać |  | –
352 | PreRecording, nagrywanie jednego z czterech podłączonych do sysemu źródła obrazu 5sekund przed naciśnięciem przycisku nagraj | TAK, podać |  | –
353 | System musi być bez licencji, bez dodatkowych opłat związanych z podłączaniem dodatkowych urządzeń w zakresie ilości wejść sygnałowych opisanych powyżej | TAK, podać |  | –
354 | Możliwość odtważania muzyki w formacie mp3 z dysku sieciowego | TAK, podać |  | –
355 | Obsługa protokołu HL7 oraz DICOM do komunikacji z systemami PACS/RIS/HIS posiadanymi przez Zamawiającego w tym zakup niezbędnych licencji: HIS - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. CLININET, RIS/PACS - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. NETRAAD | TAK, podać |  | –
356 | System musi umożliwiać nagrywanie w jednym czasie min. dwóch żródeł wideo oraz podgląd czerech źródeł wideo w tym samym czasie | TAK, podać |  | –
357 | dodawanie notatek do dowolnego zdjęcia wykonanego podczas zabiegu | TAK, podać |  | –
358 | Zega wskazujący aktualną date i godzinę i minutę w nagłuwku aplikacji sterującej. | TAK, podać |  | –
359 | Zabezpieczenie przed wyłączeniem aplikacji poprzez potwierdzenie przycisku wyłącz | TAK, podać |  | –
360 | Możliwość wykonanie snapschota z dowolnego źródła podłączonego do systemu którego oraz jest wyświetlony w oknie podglądu | TAK, podać |  | –
361 | Możliwość obcięcia lub wycięcia dowolnego fragmenu nagranego filmu | TAK, podać |  | –
362 | Obsługa wideokonferencji
363 | Transmisja "na żywo" w rozdzielczości Full HD z wykorzystaniem protokołu TCP/IP | TAK, podać |  | –
364 | Informacja o statusie transmisji (streamingu) w postaci sygnalizatora "ON AIR" w sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
365 | Aktywacja i dezaktywacja transmisji, jak również wyświetlanie stanu transmisji na monitorze dotykowym | TAK, podać |  | –
366 | Komunikacja audio dwukierunkowa | TAK, podać |  | –
367 | Komunikacja video jednokierunkowa (z sali operacyjnej) | TAK, podać |  | –
368 | Adres videokonferencji wyświetlany automatycznie w oknie dialogowym na monitorze sterującym | TAK, podać |  | –
369 | Pobieranie instrukcji konfiguracji videokonferencji wraz z klientem bezpośrednio na pamięć USB z jednostki centralnej | TAK, podać |  | –
370 | Sterowanie poziomem transmisji audio z poziomu ekranu dotykowego | TAK, podać |  | –
371 | Automatyczna lista klientów na której wyświetlają się użytkownicy podłączeni do streamingu audio, z możliwością usunięcia użytkownika oraz jego wyciszenia | TAK, podać |  | –
372 | Sterowanie poziomem głośności z poziomu ekranu dotykowego | TAK, podać |  | –
373 | Bezprzewodowy lub przewodowy mikrofon z ładowarką | TAK, podać |  | –
374 | Parametry jednostki centralnej
375 | 2x Procesor: typu Xeon min. 2,6 GHz Turbo Speed, 6 rdzeni, wydajność CPU Benchmark min. 8650 pkt | TAK, podać |  | –
376 | Pamięć RAM: min. 8 GB (możliwość rozbudowy do 64GB) | TAK, podać |  | –
377 | Dysk twardy: min 1TB SATA 6G | TAK, podać |  | –
378 | System operacyjny: Windows 7 PRO lub równoważny | TAK, podać |  | –
379 | Interfejs sieciowy: min. 2 x 1 GBit/s | TAK, podać |  | –
380 | Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dwa x16 lub cztery x8), 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (tryb x8). | TAK, podać |  | –
381 | Parametry panelu sterującego dotykowego
382 | Wielkość ekranu: 21,5" | TAK, podać |  | –
383 | Proporcje obrazu: 16: 9, aktywna matryca TFT LCD z podświetleniem LED | TAK, podać |  | –
384 | Rozdzielczość: 1920 x 1080 | TAK, podać |  | –
385 | Kąt widzenia: W poziomie: 178°, W pionie: 178° | TAK, podać |  | –
386 | Jasność [nity]: 250 | TAK, podać |  | –
387 | Kontrast: 1000 : 1 | TAK, podać |  | –
388 | Ekran dotykowy: pojemnościowy. | TAK, podać |  | –
389 | Ekran monitora zintegrowany w zabudowę szklaną, zlicowany. | TAK, podać |  | –
390 | Sterowanie wyposażeniem sali operacyjnej
391 | Integracja z systemem BMS poprzez protokół ModBus-RTU. | TAK, podać |  | –
392 | Sterowanie wentylacją i klimatyzacją z poziomu ekranu dotykowego (zadawanie temperatury pracy, odczyt temperatury na sali operacyjnej, przełączanie trybów pracy centrali normalny/oszczędny). | TAK, podać |  | –
393 | Umożliwienie odtwarzania muzyki z panelu sterowania znajdującego się na sali operacyjnej z zasobów sieciowych udostępnianych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający posiada swobodną możliwość zmiany tych zasobów | TAK, podać |  | –
394 | Możliwość sterowania roletami/żaluzjami na sali operacyjnej | TAK, podać |  | –
395 | Lokalizacja i montaż
396 | Jednostka centralna i wszystkie urządzenia peryferyjne które znajdują się wewnątrz sali operacyjnej kompaktowo zintegrowane/wbudowane w system zabudowy panelowej i szklanej | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
397 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
398 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
399 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
400 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
401 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
402 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
5 | Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów medycznych | Liczba sztuk: 4
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna, 1/BLO/22 Sala hybrydowa
403 | nazwa produktu | podać |  | –
404 | model/typ | podać |  | –
405 | producent/kraj | podać |  | –
406 | Obudowa do zabudowy bez panelu szklanego nie większa niż 1194x900x140 mm | TAK, podać |  | –
407 | Samodzielne urządzenie do pracy w warunkach sali operacyjnej do przeglądania zdjęć cyfrowych | TAK, podać |  | –
408 | Urządzenie naścienne, system zabudowy szklanej | TAK, podać |  | –
409 | Dostęp od przodu, tafla ze szkła bezpiecznego laminowanego, min. 8 krotna redukcja refleksów świetlnych | TAK, podać |  | –
410 | Zespolona silikonowa klawiatura do obsługi urządzenia. | TAK, podać |  | –
411 | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji | TAK, podać |  | –
412 | Funkcja komputera klasy PC | TAK, podać |  | –
413 | Bezpośrednie wyjście służące do połączenia z systemem integracji bloku operacyjnego. | TAK, podać |  | –
414 | Włącznik urządzenia z przodu obudowy | TAK, podać |  | –
415 | Napęd CD/DVD | TAK, podać |  | –
416 | Zasilanie: 220-230 V, 50 Hz | TAK, podać |  | –
417 | Urządzenie medyczne klasy I | TAK, podać |  | –
418 | Zgodność z normami: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (dokumenty potwierdzające należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego) | TAK, podać |  | –
419 | Produkt zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych na terenie RP (dokumenty potwierdzające należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego) | TAK, podać |  | –
420 | Procesor: Intel® Core™ i5 lub równoważny | TAK, podać |  | –
421 | Pamięci RAM: min 4GB DDR3 możliwość rozbudowy do 16GB | TAK, podać |  | –
422 | Pojemność dysku twardego: min 500GB 5400rpm, 8MB, Serial ATA/300 | TAK, podać |  | –
423 | Kontroler sieci: Gigabit Ethernet/ 10/100/1000 | TAK, podać |  | –
424 | Karta Graficzna: profesjonalna | TAK, podać |  | –
425 | Powierzchnia użyteczna ekranu (HxV): 885.6 x 498.15mm | TAK, podać |  | –
426 | Typ podświetlenia: technologia S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED | TAK, podać |  | –
427 | Jasność [cd/m2]: 700 | TAK, podać |  | –
428 | Kontrast: 4000:1 | TAK, podać |  | –
429 | Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) | TAK, podać |  | –
430 | Czas reakcji [ms]: 8 (grey-to-grey). | TAK, podać |  | –
431 | Częstotliwość pozioma [kHz]: 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) | TAK, podać |  | –
432 | Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 przy 60 Hz | TAK, podać |  | –
433 | Zgodność z normą DICOM | TAK, podać |  | –
434 | Klawiatura zespolona z urządzeniem, silikonowa z przyciskiem Clean | TAK, podać |  | –
435 | Klawiatura podzielona na sekcje zawierające przyciski alfanumeryczne i funkcyjne | TAK, podać |  | –
436 | Zintegrowany w klawiaturę touchpad (urządzenie wskazujące) | TAK, podać |  | –
437 | Klawiatura odporna na uszkodzenia mechaniczne, regulowany kąt nachylenia | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
438 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
439 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
440 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
441 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
442 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
443 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
6 | Kolumna chirurgiczna (sala operacyjna hybrydowa) | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/22 Sala hybrydowa
444 | nazwa produktu | podać |  | –
445 | model/typ | podać |  | –
446 | producent/kraj | podać |  | –
447 | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca ustawienie aparatury medycznej; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy llb | TAK, opisać |  | –
448 | Kolumna montowana w następującym pomieszczeniu: 1/BLO/22 Sala hybrydowa | TAK, opisać |  | –
449 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym | TAK, podać |  | –
450 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 800 [mm] | TAK, podać |  | 800 [mm] – 0 pkt.; >800 [mm] - 4 pkt.
451 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | –
452 | Na bocznych ścianach, z tyłu lub z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: dwutlenek węgla (CO2)– 1 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 8 szt. (z możliwością rozbudowy w przyszłości do 10 szt.), bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 4 szt. | TAK, podać |  | -
453 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK, podać |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
454 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
455 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
456 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 | TAK, podać |  | -
457 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
458 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
459 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
460 | Regulacja wysokości kolumny za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 500 [mm] | TAK, podać |  | –
461 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia | TAK, podać |  | –
462 | Kolumna wyposażona w zestaw oświetlenia diodowego z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej: lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny oraz lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
463 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1900 [mm] | TAK, podać |  | 1900 [mm] – 0 pkt.; >1900 [mm] - 4 pkt.;
464 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w uchwytach zainstalowanych na ściance głowicy zasilającej kolumny lub uchwycie zainstalowanym na froncie jednej z półek | TAK, podać |  | –
465 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy zasilającej kolumny): min. 140 kg | TAK |  | 140 [kg] – 0 pkt.; >140 [kg] – 8 pkt.
466 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: - półki – 1 szt., - szuflady – 1 szt., - wysuwany pulpit na klawiaturę – 1 szt., - drążek infuzyjny – 1 szt., - uchwyty do mocowania drążka – 2 szt., - regulowana szyna sprzętowa – 1 szt. | TAK, podać |  | –
467 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe | TAK |  | –
468 | Pozioma szyna montażowa montowana na froncie górnej półki | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
469 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących | TAK |  | –
470 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
471 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika | TAK |  | –
472 | Schowki na przewody zasilające na całej długości głowicy kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
473 | Szyna okalająca głowicę z możliwością regulacji wysokości na całej długości głowicy i nośności min. 15 [kg] | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
474 | Wewnętrzna wysokość szuflady min. 90 [mm] | TAK, podać |  | –
475 | Lampka oświetlająca wnętrze szuflad włączana automatycznie po ich otwarciu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
476 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | TAK |  | –
477 | Front i boczne ściany szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
478 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
479 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
480 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
481 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
482 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
483 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
484 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
7 | Kolumna chirurgiczna | Liczba sztuk: 3
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna
485 | nazwa produktu | podać |  | –
486 | model/typ | podać |  | –
487 | producent/kraj | podać |  | –
488 | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca ustawienie aparatury medycznej; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy llb | TAK, opisać |  | –
489 | Kolumna montowana w następujących pomieszczeniach (salach operacyjnych): 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna | TAK, opisać |  | –
490 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym | TAK, podać |  | –
491 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 1200 [mm] | TAK, podać |  | 1200 [mm] – 0 pkt.; >1200 [mm] - 4 pkt.
492 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | –
493 | Na bocznych ścianach, z tyłu lub z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: dwutlenek węgla (CO2)– 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 12 szt., bolce ekwipotencjalne – 12 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK, podać |  | -
494 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK, podać |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
495 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
496 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
497 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 | TAK, podać |  | -
498 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
499 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
500 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
501 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia | TAK, podać |  | –
502 | Kolumna wyposażona w zestaw oświetlenia diodowego z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej: lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny oraz lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
503 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1800 [mm] | TAK, podać |  | 1800 [mm] – 0 pkt.; >1800 [mm] - 4 pkt.;
504 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone w uchwytach (uchwycie) zainstalowanych na ściance głowicy zasilającej kolumny lub uchwycie zainstalowanym na froncie jednej z półek | TAK |  | –
505 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy zasilającej kolumny): min. 200 kg | TAK, podać |  | 200 [kg] – 0 pkt.; >200 [kg] – 8 pkt.
506 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: półki – 4 szt. (rozmieszczone z odstępem co min. 250 [mm]), szuflada (pod dolną półką) –1 szt. | TAK, podać |  | –
507 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe | TAK |  | –
508 | Pozioma szyna montażowa montowana na froncie górnej półki | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
509 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących | TAK |  | –
510 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
511 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika | TAK |  | –
512 | Schowki na przewody zasilające na całej długości głowicy kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
513 | Wewnętrzna wysokość szuflady min. 90 [mm] | TAK, podać |  | –
514 | Lampka oświetlająca wnętrze szuflad włączana automatycznie po ich otwarciu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
515 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | TAK |  | –
516 | Front i boczne ściany szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | TAK |  | –
517 | Kolumna zawieszona razem z dodatkowym ramieniem wyposażonym w uchwyt dla monitora LCD. | TAK, podać |  | –
518 | Wysięgnik dla monitora LCD mocowany do stropu razem z kolumną na wspólnej konstrukcji podstropowej. | TAK, podać |  | –
519 | Wysięgnik wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 lub równoważny | TAK, podać |  | –
520 | Wysięgnik dwuramienny o zasięgu mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu monitora: min. 1,5 metra. | TAK, podać |  | –
521 | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, zapewniające możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie powyżej 1 metra. | TAK, podać |  | –
522 | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 24” do 32” | TAK, podać |  | –
523 | Uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | TAK, podać |  | –
524 | Przy monitorze zainstalowany uchwyt dla chirurga z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ºC | TAK, podać |  | –
525 | W komplecie 5 rękojeści dla wysięgnika monitora LCD. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
526 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
527 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
528 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
529 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
530 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
531 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
532 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
8 | Kolumna anestezjologiczna (sala operacyjna hybrydowa) | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/22 Sala hybrydowa
533 | nazwa produktu | podać |  | –
534 | model/typ | podać |  | –
535 | producent/kraj | podać |  | –
536 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podłączenie aparatu do znieczulania ogólnego | TAK |  | –
537 | Kolumna anestezjologiczna montowana w pomieszczeniu: 1/BLO/22 Sala hybrydowa | TAK |  | –
538 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym | TAK, podać |  | –
539 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 600 [mm] | TAK, podać |  | 600 [mm] – 0 pkt.; >600 [mm] - 4 pkt.
540 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | –
541 | Z przodu głowicy uchwyt/winda do podnoszenia aparatu do znieczulania | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
542 | Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny równoważny z wymienionymi lub winda | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
543 | Uchwyt/winda do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
544 | Kolumna anestezjologiczna wyposażona w system automatycznego podłączania do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia kolumny: gazów medycznych, odciągu gazów anestetycznych, energii elektrycznej oraz sieci komputerowej | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
545 | Na bocznych ścianach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: tlen (O2)– 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., podtlenek azotu (N2O) - 1 szt., odciąg gazów anestetycznych (AGSS) - 1 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 8 szt. (z możliwością rozbudowy w przyszłości do 12 szt.), bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK, podać |  | -
546 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK, podać |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
547 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
548 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
549 | Gniazdka elektryczne, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 z uziemieniem | TAK, podać |  | -
550 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
551 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
552 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
553 | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN‑EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar | TAK |  | –
554 | Na ścianach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance | TAK, podać |  | –
555 | Kolumna wyposażona w zestaw oświetlenia diodowego z płynną regulacją natężenia światła zapewniających oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej: lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny oraz lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
556 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej min. 1800 [mm] | TAK, podać |  | 1800 [mm] – 0 pkt.; >1800 [mm] - 4 pkt.;
557 | Długość ramion w stosunku 1:1, oba tej samej długości | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
558 | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | TAK, podać |  | –
559 | Regulacja wysokości kolumny z aparatem do znieczulania za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 500 [mm] lub podnoszenie aparatu realizowane przez windę w zakresie min. 400 [mm] | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
560 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w uchwytach/uchwycie zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny lub przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone w pojedynczym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na tylnej ścianie głowicy oraz przycisk regulacji wysokości ruchu windy umieszczony na bocznej ścianie głowicy | TAK, podać |  | –
561 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny | TAK |  | –
562 | Wyposażenie kolumny: - drążek infuzyjny – 1 szt.; - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt.; - kosz na cewniki - 1 szt. | TAK, podać |  | –
563 | Drążek infuzyjny o długości min. 1000 [mm] z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 [°]) | TAK, podać |  | –
564 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 400 [mm] | TAK, podać |  | 400 [mm] – 0 pkt.; > 400 [mm] - 2 pkt
565 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego o udźwigu min. 20 [kg] | TAK, podać |  | 20 [kg] – 0 pkt.; >20 [kg]– 2 pkt.
566 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
567 | Schowki na przewody zasilające na całej długości głowicy kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
568 | Szyna okalająca głowicę z możliwością regulacji wysokości na całej długości głowicy i nośności min. 15 [kg] | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
569 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
570 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
571 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
572 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
573 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
574 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
575 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
9 | Kolumna anestezjologiczna | Liczba sztuk: 3
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna
576 | nazwa produktu | podać |  | –
577 | model/typ | podać |  | –
578 | producent/kraj | podać |  | –
579 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podłączenie aparatu do znieczulania ogólnego; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy llb | TAK |  | –
580 | Kolumna anestezjologiczna montowana w pomieszczeniach: 1/BLO/12 Sala operacyjna, 1/BLO/15 Sala operacyjna, 1/BLO/19 Sala operacyjna | TAK |  | –
581 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym | TAK, podać |  | –
582 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 600 [mm] | TAK, podać |  | 600 [mm] – 0 pkt.; >600 [mm] - 4 pkt.
583 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | –
584 | Z przodu głowicy uchwyt/winda do podnoszenia aparatu do znieczulania | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
585 | Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny równoważny z wymienionymi lub winda | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
586 | Uchwyt/winda do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
587 | Kolumna anestezjologiczna wyposażona w system automatycznego podłączania do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia kolumny: gazów medycznych, odciągu gazów anestetycznych, energii elektrycznej oraz sieci komputerowej | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
588 | Na bocznych ścianach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: tlen (O2) – 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., podtlenek azotu (N2O) - 1 szt., odciąg gazów anestetycznych (AGSS) - 1 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 8 szt. (z możliwością rozbudowy w przyszłości do 12 szt.), bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK, podać |  | -
589 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK, podać |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
590 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
591 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
592 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 | TAK, podać |  | -
593 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
594 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
595 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
596 | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN‑EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar | TAK |  | –
597 | Na ścianach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance | TAK, podać |  | –
598 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej min. 1800 [mm] | TAK, podać |  | 1800 [mm] – 0 pkt.; >1800 [mm] - 4 pkt.;
599 | Długość ramion w stosunku 1:1, oba tej samej długości | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
600 | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | TAK, podać |  | –
601 | Regulacja wysokości kolumny z aparatem do znieczulania za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 500 [mm] lub regulacja wysokości aparatu do znieczulania realizowana za pomocą windy w zakresie min. 400 [mm] | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
602 | Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny lub przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone w pojedynczym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na tylnej ścianie głowicy oraz/ lub przycisk regulacji wysokości ruchu windy umieszczony na bocznej ścianie głowicy | TAK, podać |  | –
603 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny | TAK |  | –
604 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 180 [kg] | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
605 | Wyposażenie kolumny: drążek infuzyjny – 1 szt., wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt., kosz na cewniki - 1 szt. | TAK, podać |  | –
606 | Drążek infuzyjny o długości min. 1000 [mm] z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 [°]) | TAK, podać |  | –
607 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 400 [mm] | TAK, podać |  | 400 [mm] – 0 pkt.; > 400 [mm] - 2 pkt
608 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego o udźwigu min. 20 [kg] | TAK, podać |  | 20 [kg] – 0 pkt.; >20 [kg]– 2 pkt.
609 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
610 | Schowki na przewody zasilające na całej długości głowicy kolumny | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
611 | Szyna okalająca głowicę z możliwością regulacji wysokości na całej długości głowicy i nośności min. 15 [kg] | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
612 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
613 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
614 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
615 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
616 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
617 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
618 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
10 | Kolumna sufitowa dwustanowiskowa | Liczba sztuk: 2
Nr i nazwa pomieszczenia: 1/BLO/28 Sala wybudzeń – 4 stanowiskowa
619 | nazwa produktu | podać |  | –
620 | model/typ | podać |  | –
621 | producent/kraj | podać |  | –
622 | Sufitowa kolumna zasilająca przeznaczona do instalacji na sali wybudzeń, umożliwiająca zawieszanie i zasilanie aparatury medycznej (kardiomonitor, pompy infuzyjne, kroplówki, ssaki, itp.). | TAK, podać |  | –
623 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zamocowanej do stropu z możliwością obrotu. | TAK, podać |  | –
624 | Głowica zasilająca o wysokości min. 150 cm zawieszona na wysokości ok. 40 cm nad podłogą. | TAK, podać |  | –
625 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
626 | Możliwość mocowania wyposażenia (półek) z przodu oraz z tyłu głowicy zasilającej. | TAK, podać |  | –
627 | Przy podstawie głowicy zasilającej zainstalowane trzy poziome szyny montażowe do zawieszania ssaków (z lewej i z prawej strony oraz z przodu). | TAK, podać |  | –
628 | Głowica zasilająca wyposażona w 3 rury montażowe o przekroju około 1,5” umożliwiające montaż wyposażenia i akcesoriów na całej wysokości głowicy zasilającej. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
629 | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów med. i próżni: - tlen – 4 szt., - sprężone powietrze – 4 szt., - próżnia – 4 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 16 szt. , c) bolce ekwipotencjalne – 16 szt. , d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt., e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK, podać |  | –
630 | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej: po dwa gniazda każdego rodzaju z lewej i z prawej strony kolumny. | TAK, podać |  | –
631 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po 8 sztuk z lewej i 8 sztuk z prawej strony kolumny. | TAK, podać |  | –
632 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK, podać |  | –
633 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN‑ISO 32. | TAK, podać |  | –
634 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK, podać |  | –
635 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK, podać |  | –
636 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK, podać |  | –
637 | Punkty poboru gazów medycznych i próżni oraz gniazdo odciągu gazów anestetycznych wyprodukowane przez tego samego producenta, co kolumna. (Na wezwanie Zamawiającego należy załączyć Deklarację Zgodności oferowanych punktów poboru. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
638 | Kolumna wyposażona w lampę diodową oświetlającą podłogę zainstalowaną na dolnej powierzchni kolumny, zapewniającą oświetlenie pośrednie (odbite od podłogi) podczas zaciemnienia sali wybudzeń.(Na wezwanie Zamawiającego załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie). | TAK, podać |  | –
639 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): powyżej 100 kg. (Wartość udźwigu kolumny potwierdzić na wezwanie Zamawiającego instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny). | TAK, podać |  | –
640 | Wyposażenie kolumny: - półka – 4 szt., - drążek infuzyjny – 2 szt., - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 2 szt., - szuflada na akcesoria - 2 szt., - kosz na cewniki - 1 szt., - kosz na cewniki - 1 szt. | TAK, podać |  | –
641 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min. 40 cm, - głębokość: min. 35 cm | TAK, podać |  | –
642 | Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK, podać |  | –
643 | Wszystkie półki wyposażone w szyny montażowe po bokach oraz z przodu półki. | TAK, podać |  | –
644 | Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  | –
645 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. | TAK, podać |  | –
646 | Drążki infuzyjne o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | TAK, podać |  | –
647 | Wysięgniki do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 50 cm i udźwigu min. 15 kg. | TAK, podać |  | –
648 | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).(Na wezwanie Zamawiającego załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie). | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
649 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
650 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
651 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
652 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
653 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
654 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
655 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
11 | Most medyczny sufitowy 1 stanowiskowy | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 2/OIT/20 Izolatka
656 | nazwa produktu | podać |  | –
657 | model/typ | podać |  | –
658 | producent/kraj | podać |  | –
659 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla jednego stanowiska umożliwiająca rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną; poniższy opis dotyczy jednego stanowiska; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, opisać |  | –
660 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca montowana w pomieszczeniu: 2/OIT/20 Izolatka | TAK |  | –
661 | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch ruchomych głowic zasilających, rozmieszczonych po obu stronach łóżka: - głowica aparaturowa - po lewej stronie łóżka z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora, - głowica infuzyjna - po prawej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek | TAK |  | –
662 | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości min. 2300 [mm] nad podłogą | TAK, podać |  | –
663 | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z min. trzech wbudowanych lamp: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie pacjenta do badań, oświetlenie nocne | TAK, podać |  | –
664 | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek min. 150 [W] | TAK, podać |  | 150 [W] – 0 pkt.; > 150 [W] - 2 pkt.
665 | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek 50 [W] (±20%) | TAK, podać |  | -
666 | Oświetlenie nocne umieszczone na górze belki oraz na dolnej powierzchni obu głowic skierowane na podłogę | TAK |  | ≤ 10 [W] – 3 pkt.; > 10 [W] – 0 pkt.
667 | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone w płynną regulację natężenia światła, z wyłącznikami umieszczonymi na jednej z głowic | TAK
668 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe oświetlenie ze zmienną barwą w co najmniej trzech kolorach (czerwony, zielony, niebieski) | TAK/NIE |  | TAK – 6 pkt.; NIE - 0 pkt.
669 | Możliwość rozbudowy o automatyczne ustawienie zmiany kolorów mieszanie w zaprogramowanych interwałach czasowych | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
670 | Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie pilotem i ręczne ustawienie barwy światła | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
671 | Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk | TAK |  | –
672 | Głowice zasilające pionowe, o wysokości min. 1200 [mm] każda, zawieszone na wysokości około 40 cm nad podłogą | TAK, podać |  | 1200 [mm] – 0 pkt.; >1200 i <1300 [mm] – 2pkt.; ≥1300 [mm] - 5 pkt.
673 | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  | –
674 | Możliwość przesuwania głowic zasilających wzdłuż belki w zakresie min. 1000 [mm] | TAK, podać |  | 1000 [mm] – 0 pkt.; > 1000 [mm] – 7 pkt.
675 | Możliwość obrotu głowic zasilających wokół własnej osi | TAK |  | –
676 | Ruch głowic zasilających wzdłuż belki blokowany pneumatycznie | TAK |  | –
677 | Głowica zasilająca po stronie infuzyjnej zawieszona na wysięgniku obrotowym umożliwiającym wysunięcie kolumny do przodu lub jej wycofanie | TAK |  | –
678 | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek przez użytkownika | TAK |  | –
679 | Na bocznych ścianach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda: tlen (O2)– 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazda elektryczne 230 V– 8 szt., bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  | -
680 | Na bocznych ścianach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane gniazda: tlen (O2) – 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 8 szt., bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  | -
681 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
682 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
683 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
684 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 | TAK, podać |  | -
685 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
686 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
687 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
688 | Na ścianach głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej | TAK |  | –
689 | Na ścianach głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej | TAK |  | –
690 | Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 90 [kg] | TAK, podać |  | 90 [kg] - 0 pkt; > 90 i < 100 [kg] – 2 pkt.; ≥ 100 [kg] - 5 pkt.
691 | Udźwig kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 90 [kg] | TAK, podać |  | 90 [kg] - 0 pkt; > 90 i < 100 [kg] – 2 pkt.; ≥ 100 [kg] - 5 pkt.
692 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: półki – 2 szt., szuflada (pod dolną półką) – 1 szt., poziome szyny montażowe -1 szt. | TAK |  | –
693 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: półka – 1 szt., szuflada – 2 szt., drążek infuzyjny – 2 szt., uchwyty do mocowania drążków na kolumnie – komplet, poziome szyny montażowe -2 szt. | TAK |  | –
694 | Górna półka po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
695 | Dolna półka po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
696 | Półka po stronie infuzyjnej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
697 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe | TAK |  | –
698 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących | TAK |  | –
699 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika | TAK |  | –
700 | Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad min. 100 [mm] | TAK, podać |  | –
701 | Lampka oświetlająca wnętrze szuflad włączana automatycznie po ich otwarciu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
702 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | TAK |  | –
703 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | TAK |  | –
704 | Szyna okalająca głowicę (po stronie aparaturowej) z możliwością regulacji wysokości na całej długości głowicy i nośności min. 15 [kg] | TAK, podać |  | 15 - 25 [kg] – 0 pkt.; >25 [kg]– 3 pkt.
705 | Drążki infuzyjne o długości 1000 [mm] (±20%) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 [°]) | TAK, podać |  | –
706 | Pozioma szyna montażowa mocowana z przodu kolumny o długości min. 500 [mm] | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
707 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
708 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
709 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
710 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
711 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
712 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
713 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
12 | Most medyczny sufitowy / stanowisko | Liczba sztuk: 8
Nr i nazwa pomieszczenia: 2/OIT/23 Sala chorych 8 stanowiskowa
714 | nazwa produktu | podać |  | –
715 | model/typ | podać |  | –
716 | producent/kraj | podać |  | –
717 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla ośmiu stanowisk umożliwiająca rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną; poniższy opis dotyczy jednego stanowiska; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, opisać |  | –
718 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca montowana w pomieszczeniu: 2/OIT/23 Sala chorych 8 stanowiskowa | TAK |  | –
719 | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch ruchomych głowic zasilających, rozmieszczonych po obu stronach łóżka: - głowica aparaturowa - po lewej stronie łóżka z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora, - głowica infuzyjna - po prawej stronie łóżka wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek | TAK |  | –
720 | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości min. 2300 [mm] nad podłogą | TAK, podać |  | –
721 | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z min. trzech wbudowanych lamp: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie pacjenta do badań, oświetlenie nocne | TAK, podać |  | –
722 | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) o łącznej mocy świetlówek min. 150 [W] | TAK, podać |  | 150 [W] – 0 pkt.; > 150 [W] - 2 pkt.
723 | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) o łącznej mocy świetlówek 50 [W] (±20%) | TAK, podać |  | -
724 | Oświetlenie nocne umieszczone na górze belki oraz na dolnej powierzchni obu głowic skierowane na podłogę | TAK |  | ≤ 10 [W] – 3 pkt.; > 10 [W] – 0 pkt.
725 | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań wyposażone w płynną regulację natężenia światła, z wyłącznikami umieszczonymi na jednej z głowic | TAK
726 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe oświetlenie ze zmienną barwą w co najmniej trzech kolorach (czerwony, zielony, niebieski) | TAK/NIE |  | TAK – 6 pkt.; NIE - 0 pkt.
727 | Możliwość rozbudowy o automatyczne ustawienie zmiany kolorów mieszanie w zaprogramowanych interwałach czasowych | TAK/NIE |  | TAK – 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
728 | Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie pilotem i ręczne ustawienie barwy światła | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
729 | Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk | TAK |  | –
730 | Głowice zasilające pionowe, o wysokości min. 1200 [mm] każda, zawieszone na wysokości około 40 cm nad podłogą | TAK, podać |  | 1200 [mm] – 0 pkt.; >1200 i <1300 [mm] – 2pkt.; ≥1300 [mm] - 5 pkt.
731 | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  | –
732 | Możliwość przesuwania głowic zasilających wzdłuż belki w zakresie min. 1000 [mm] | TAK, podać |  | 1000 [mm] – 0 pkt.; > 1000 [mm] – 7 pkt.
733 | Możliwość obrotu głowic zasilających wokół własnej osi | TAK |  | –
734 | Ruch głowic zasilających wzdłuż belki blokowany pneumatycznie | TAK |  | –
735 | Głowica zasilająca po stronie infuzyjnej zawieszona na wysięgniku obrotowym umożliwiającym wysunięcie kolumny do przodu lub jej wycofanie | TAK |  | –
736 | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek przez użytkownika | TAK |  | –
737 | Na bocznych ścianach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda: tlen (O2)– 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazda elektryczne 230 V– 8 szt., bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  | -
738 | Na bocznych ścianach i z tyłu głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane gniazda: tlen (O2) – 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., gniazdka elektryczne 230 V– 8 szt., bolce ekwipotencjalne – 8 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  | -
739 | Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°] | TAK |  | 90 i < 180 [°] – 0 pkt.; 180 [°] – 1 pkt
740 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) | TAK, podać |  | -
741 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32 | TAK |  | –
742 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44 | TAK, podać |  | -
743 | Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu | TAK, podać |  | 90 [°] - 0 pkt.; 45 [°] - 2 pkt.
744 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | TAK |  | –
745 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
746 | Na ścianach głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej | TAK |  | –
747 | Na ścianach głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej | TAK |  | –
748 | Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 90 [kg] | TAK, podać |  | 90 [kg] - 0 pkt; > 90 i < 100 [kg] – 2 pkt.; ≥ 100 [kg] - 5 pkt.
749 | Udźwig kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 90 [kg] | TAK, podać |  | 90 [kg] - 0 pkt; > 90 i < 100 [kg] – 2 pkt.; ≥ 100 [kg] - 5 pkt.
750 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: półki – 2 szt., szuflada (pod dolną półką) – 1 szt., poziome szyny montażowe -1 szt. | TAK |  | –
751 | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: półka – 1 szt., szuflada – 2 szt., drążek infuzyjny – 2 szt., uchwyty do mocowania drążków na kolumnie – komplet, poziome szyny montażowe -2 szt. | TAK |  | –
752 | Górna półka po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
753 | Dolna półka po stronie aparaturowej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
754 | Półka po stronie infuzyjnej o wymiarach powierzchni roboczej: szerokość i głębokość: 450 [mm] (±10%) | TAK, podać |  | –
755 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe | TAK |  | –
756 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących | TAK |  | –
757 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika | TAK |  | –
758 | Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad min. 100 [mm] | TAK, podać |  | –
759 | Lampka oświetlająca wnętrze szuflad włączana automatycznie po ich otwarciu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
760 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | TAK |  | –
761 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | TAK |  | –
762 | Szyna okalająca głowicę (po stronie aparaturowej) z możliwością regulacji wysokości na całej długości głowicy i nośności min. 15 [kg] | TAK, podać |  | 15 - 25 [kg] – 0 pkt.; >25 [kg]– 3 pkt.
763 | Drążki infuzyjne o długości 1000 [mm] (±20%) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 [°]) | TAK, podać |  | –
764 | Pozioma szyna montażowa mocowana z przodu kolumny o długości min. 500 [mm] | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
765 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
766 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
767 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
768 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
769 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
770 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
771 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
13 | Myjnia ultradźwiękowa | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/01 Mycie i dezynfekcja
772 | nazwa produktu | podać |  | –
773 | model/typ | podać |  | –
774 | producent/kraj | podać |  | –
775 | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacę narzędziową zgodną z DIN 1/1 | TAK |  | –
776 | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę | TAK |  | –
777 | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | TAK |  | –
778 | Komora oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  | –
779 | Zasilanie elektryczne jednofazowe, moc zasilania max. 3 kW | TAK, podać |  | 3 kW – 0 pkt. < 3kW – 5 pkt.
780 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK, podać |  | –
781 | Częstotliwość ultradźwięków 35÷40 kHz. | TAK, podać |  | –
782 | Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia | TAK, podać |  | –
783 | Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 60ºC. | TAK, podać |  | –
784 | Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 30 min. | TAK, podać |  | –
785 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. | TAK, podać |  | –
786 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
787 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
788 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
789 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
790 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
791 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
792 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
793 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
14 | Myjnie - dezynfektory z wyposażeniem | Liczba sztuk: 3
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/01 Mycie i dezynfekcja
794 | nazwa produktu | podać |  | –
795 | model/typ | podać |  | –
796 | producent/kraj | podać |  | –
797 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory | TAK |  | –
798 | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory, na wysokości w zakresie 700 - 900 mm | TAK, podać |  | –
799 | Wymiary oferowanej myjni umożliwiające montaż 3 szt. w otworze montażowym o szerokości 200 cm i wysokości 200 cm. | TAK, podać |  | –
800 | Myjnie montowane w zestawie trzech sztuk w jednym ciągu technologicznym obok siebie. | TAK, podać |  | –
801 | Pojemność komory równa - 10 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  | –
802 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK |  | –
803 | Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 15 kW | TAK, podać |  | 15 kW - 0 pkt. < 15 kW - 2 pkt. < 12,5 kW - 5 pkt
804 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, elementy grzejne) - wykonanie ze stali gatunku min. AISI 316.Rama i obudowa – wykonanie ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać |  | –
805 | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory | TAK |  | –
806 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | TAK |  | –
807 | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | TAK |  | –
808 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  | –
809 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami, autoklawami i komorą dezynfekcyjną w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK |  | –
810 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. | TAK, załączyć |  | –
811 | Cztery pompy dozujące, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | TAK, podać |  | –
812 | Ilość pojemników na płynne środki chemiczne do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 4 pojemniki po 5 l każdy | TAK, podać |  | –
813 | Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp dozujących płynne środki chemiczne | TAK, podać |  | –
814 | Kontrola poziomu płynnych środków chemicznych w zbiornikach | TAK, podać |  | –
815 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK, podać |  | –
816 | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK, podać |  | –
817 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK, podać |  | –
818 | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych | TAK, podać |  | –
819 | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej | TAK, podać |  | –
820 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK, podać |  | –
821 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | TAK, podać |  | –
822 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | TAK, podać |  | –
823 | Programy mycia dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej | TAK, podać |  | –
824 | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15 (w tym min. 5 wybieranych za pomocą 5 różnych klawiszy lub ekranu dotykowego) | TAK, podać |  | –
825 | Fabryczny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni dezynfektora z osadów mineralnych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
826 | Myjnia wyposażona w system kondensacji pary z powietrza usuwanego nie wykorzystujący wody | TAK, podać |  | –
827 | Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny | TAK, podać |  | –
828 | Maksymalna moc elementów grzejnych suszarki - 5 kW | TAK, podać |  | 5 kW – 0 pkt < 5 kW – 5 pkt
829 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | TAK, podać |  | –
830 | Układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) | TAK, podać |  | –
831 | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
832 | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) | TAK, podać |  | –
833 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa | TAK, podać |  | –
834 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  | –
835 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  | –
836 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | TAK, załączyć |  | –
837 | Wyposażenie (łącznie dla 3 szt. myjni dezynfektorów)
838 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia.Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość – 3 szt. | TAK, podać |  | –
839 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych o pojemności min. 2 zestawów laparoskopowych wyposażony w min. 50 przyłączy dla narzędzi tabularnych. Możliwość umieszczenia co najmniej 2 tac narzędziowych DIN 1/1 (480x250x50 mm). Ilość – 2 szt. | TAK, podać |  | –
840 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 1 szt. | TAK, podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
841 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego wyposażony w kasety/wieszaki na węże anestezjologiczne kompatybilne z oferowaną suszarką, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki. | TAK/NIE |  | –
842 | Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym oferowanej myjni oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży. | TAK, podać |  | –
843 | Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka” – pojemność nie mniej niż 10 szt. misek.Ilość – 2 szt. | TAK, podać |  | –
844 | Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia chirurgicznego – pojemność nie mniej niż 15 par obuwia. Ilość – 1 szt. | TAK, podać |  | –
845 | Taca narzędziowa „duża” o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50 mm). Wykonanie ze stali kwasoodpornej.Ilość – 50 szt. | TAK, podać |  | –
846 | Taca narzędziowa „mała” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ (240x250x50 mm). Wykonanie ze stali kwasoodpornej.Ilość – 20 szt. | TAK, podać |  | –
847 | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%). Wykonanie ze stali kwasoodpornej.Ilość – 8 szt. | TAK, podać |  | –
848 | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie:- myjący – 3 szt.,- neutralizator – 3 szt.,- płuczący – 3 szt., opakowania 5 (±5) dm3 | TAK, podać |  | –
849 | Zabudowa zestawu myjni w otworze montażowym. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna. Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  | –
850 | Urządzenie dozujące - 3 sztuki
851 | Urządzenie dozujące środki chemiczne ze sterowaniem mikroprocesorowym | TAK, podać |  | –
852 | Wbudowane dwie pompy perystaltyczne umożliwiające przygotowanie roztworów na bazie dwóch różnych środków chemicznych | TAK, podać |  | –
853 | Uruchamianie dozowania na stanowisku pracy bez konieczności podchodzenia do dozownika | TAK, podać |  | –
854 | Sterownik umożliwiający zaprogramowanie min. dwóch różnych ilości dla każdego z dwóch środków chemicznych | TAK, podać |  | –
855 | Ciągła kontrola temperatury w komorze zlewozmywakowej wraz z sygnalizacją przekroczenia nastawionego zakresu temperatury kąpieli myjącej | TAK, podać |  | –
856 | Ciągła kontrola ilości dozowanych detergentów w zbiornikach wraz z sygnalizacją niskiego poziomu. | TAK, podać |  | –
857 | Wyświetlacz graficzny z komunikatami o ilości dozowanego środka | TAK, podać |  | –
858 | Możliwość zawieszenia urządzenia na ścianie | TAK, podać |  | –
859 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz | TAK, podać |  | –
860 | Stacja uzdatniania wody - 1 komplet
860 | Stacja uzdatniania wody zapewniająca prawidłową pracę wszystkich urządzeń instalowanych w Centralniej Sterylizacji | TAK, podać |  | –
861 | Stacja uzdatniania wody zawierająca minimum:- filtrację wstępną, - odżelazianie i odmanganianie, - filtrację węglem aktywnym, - zmiękczanie, - demineralizację wody metodą odwróconej osmozy, - dezynfekcję wody demineralizowanej promieniami UV, - zbiornik magazynowy, - pompę utrzymującą ciśnienie w układzie dystrybucji wody demineralizowanej | TAK, podać |  | –
862 | Filtr wstępny zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm, | TAK, podać |  | –
863 | Filtr odżelaziający i odmanganiający sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni. | TAK, podać |  | –
864 | Filtr węglowy sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni | TAK, podać |  | –
865 | Zmiękczacz wody dwukolumnowy, działający w systemie duplex ze sterowaniem elektronicznym, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni. Wydajność min. 2 m3/h | TAK, podać |  | –
866 | Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran. Wydajność min. 250 dm3/h | TAK, podać |  | –
867 | Lampa bakteriobójczą UV | TAK, podać |  | –
868 | Pompa cyrkulacyjna ze stali kwasoodpornej. Ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe. | TAK, podać |  | –
869 | Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej zapewniający optymalne warunki pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poborów wraz z pływakowym układem czujników poziomu wody w zbiorniku. Pojemność min. 1 m3. | TAK, podać |  | –
870 | Gwarantowana przewodność wody demineralizowanej min. 5µS/cm | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
871 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
872 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
873 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
874 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
875 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
876 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
877 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
15 | Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/01 Mycie i dezynfekcja
878 | nazwa produktu | podać |  | –
879 | model/typ | podać |  | –
880 | producent/kraj | podać |  | –
881 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory | TAK, podać |  | –
882 | Myjnia dezynfektor wyposażona w dwie, pracujące niezależnie komory. | TAK, podać |  | –
883 | Pojemność każdej z komór jeden endoskop giętki. | TAK, podać |  | –
884 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów. | TAK, podać |  | –
885 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK, podać |  | –
886 | Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 15 kW | TAK, podać |  | 15 kW - 0 pkt.; < 15 kW - 2 pkt.; < 10 kW - 5 pkt
887 | Proces dezynfekcji w temperaturze max. 40ºC. Specjalne, odrębne programy dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemicznej urządzenia. | TAK, podać |  | –
888 | Urządzenie przystosowane do stosowania środków na bazie kwasu nadoctowego. | TAK, podać |  | –
889 | Obudowa i komora myjni wykonana z materiału odpornego na korozję. | TAK, podać |  | –
890 | Komora wyposażona w obrotowe dysze natryskowe. | TAK, podać |  | –
891 | System indywidualnego przyłączania każdego wewnętrznego kanału endoskopu – min. 5 przyłączy wewnętrznych kanałów endoskopu. Czytelne oznaczenia poszczególnych przyłączy wewnętrznych kanałów endoskopu. | TAK, podać |  | –
892 | Indywidualne monitorowanie parametrów przepływu dla każdego kanału endoskopu. | TAK, podać |  | –
893 | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną. | TAK, podać |  | –
894 | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania. | TAK, podać |  | –
895 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami, autoklawami, sterylizatorem plazmowym w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK, podać |  | –
896 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK, podać |  | –
897 | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu. | TAK, podać |  | –
898 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Wskaźnik zaawansowania procesu. | TAK, podać |  | –
899 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK, podać |  | –
900 | Sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 5,5” lub kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 5,5” | TAK, podać |  | –
901 | Otwieranie, zamykanie i startowanie niewymagające dotykania rękoma. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt.
902 | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu. | TAK, podać |  | –
903 | System automatycznej identyfikacji każdego endoskopu wraz z pamięcią wzorcowych parametrów każdego endoskopu. | TAK, podać |  | –
904 | System automatycznej identyfikacji personelu. | TAK, podać |  | –
905 | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej | TAK, podać |  | –
906 | Pojemniki z płynnym środkiem dezynfekcyjnym instalowane wewnątrz urządzenia. | TAK, podać |  | –
907 | Bezpieczna instalacja pojemników z płynnym środkiem chemicznym – eliminująca możliwość kontaktu personelu z zawartością pojemników. | TAK, podać |  | –
908 | Rozwiązanie eliminujące możliwość błędnego (zamiennego) podłączenia pojemników z płynnymi środkami chemicznym (detergentem i dezynfektantem). | TAK, podać |  | –
909 | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego. | TAK, podać |  | –
910 | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) | TAK, podać |  | –
911 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych | TAK, podać |  | –
912 | lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa | TAK, podać |  | –
913 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 | TAK, podać |  | –
914 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, podać |  | –
915 | Wyposażenie
916 | Komplet przyłączy dla endoskopów wg specyfikacji podanej podczas uruchomienia urządzenia. Ilość – 3 kpl. | TAK, podać |  | –
917 | Karta RFID dla pojedynczego endoskopu. Ilość – 10 szt. | TAK, podać |  | –
918 | Karta RFID dla obsługi urządzenia. Ilość – 4 szt. | TAK, podać |  | –
919 | Płynne środki chemiczne, na których zostało zwalidowane urządzenie: Opakowaniach 3÷6 dm3. Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  | –
920 | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
921 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
922 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
923 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
924 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
925 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
926 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
927 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
16 | Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/04 Pakietowanie
928 | nazwa produktu | podać |  | –
929 | model/typ | podać |  | –
930 | producent/kraj | podać |  | –
931 | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. | TAK |  | –
932 | Pojemność komory (minimalna): 15 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, lub 30 węży anestezjologicznych, | TAK, podać |  | –
933 | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | TAK |  | –
934 | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych. | TAK |  | –
935 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. | TAK |  | –
936 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. | TAK |  | –
937 | Powietrze suszące filtrowane. | TAK |  | –
938 | Możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
939 | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. | TAK |  | –
940 | Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut. | TAK, podać |  | –
941 | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70-90 º C. | TAK, podać |  | –
942 | Zasilanie elektryczne trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW. | TAK, podać |  | 5 kW - 0 pkt. < 5 kW - 5 pkt.
943 | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. | TAK |  | –
944 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  | –
945 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  | –
946 | Wyposażenie
947 | Suszarka wyposażona w kasety/wieszaki na węże anestezjologiczne kompatybilne z wózkiem wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki. Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym oferowanej myjni oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
948 | Wieszak/Kaseta na węże anestezjologiczne (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 6 węży) – 5 kpl. | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
949 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
950 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
951 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
952 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
953 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
954 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
955 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
17 | Sterylizator parowy 6 STE | Liczba sztuk: 2
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/04 Pakietowanie
956 | nazwa produktu | podać |  | –
957 | model/typ | podać |  | –
958 | producent/kraj | podać |  | –
959 | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | TAK |  | –
960 | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285 | TAK, podać |  | –
961 | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | TAK, podać |  | –
962 | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | TAK, podać |  | –
963 | Zawór do pobierania próbek skroplin pary. | TAK, podać |  | –
964 | Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 60 kW | TAK, podać |  | 60 kW - 0 pkt. < 60 kW - 5 pkt.
965 | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 100 cm. | TAK, podać |  | –
966 | Przestrzeń instalacyjna dla 2 szt. sterylizatorów łącznie ze wspólną ich przestrzenią techniczną w otworze montażowym o szerokości 300 cm i wysokości 200 cm - zgodnie z projektem. | TAK, podać |  | –
967 | Ergonomiczna wysokość załadunku komory nie większa niż 80 cm. | TAK, podać |  | –
968 | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | TAK, podać |  | –
969 | Czas trwania programu [T] dla materiałów tekstylnych dla wsadu 7,5 kg/1STE - nie przekraczający 1 godz. | TAK, podać |  | 50 min. < T < 60 min. – 0 pkt. 40 min. < T < 50 min. – 2 pkt. 30 min. < T < 40 min. – 10 pkt.
970 | Czas trwania programu [T] dla zestawów narzędziowych w kontenerach dla wsadu 15 kg/1STE - nie przekraczający 1 godz. | TAK, podać |  | 50 min. < T < 60 min. – 0 pkt. 40 min. < T < 50 min. – 2 pkt. 30 min. < T < 40 min. – 10 pkt
971 | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | TAK, podać |  | –
972 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami, autoklawami w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK, podać |  | –
973 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. | TAK, załączyć |  | –
974 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK, podać |  | –
975 | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK, podać |  | –
976 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK, podać |  | –
977 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10” | TAK, podać |  | –
978 | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK, podać |  | –
979 | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK, podać |  | –
980 | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. | TAK, podać |  | –
981 | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK, podać |  | –
982 | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK, podać |  | –
983 | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK, podać |  | –
984 | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
985 | Identyfikacja personelu uprawnionego do obsługi urządzenia za pomocą indywidualnych identyfikatorów (np. kart RIFD) bez konieczności każdorazowego wpisywania kodów/haseł dostępu | TAK, podać |  | –
986 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK, podać |  | –
987 | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK, podać |  | –
988 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK, podać |  | –
989 | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK, podać |  | –
990 | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz w płaszczu komory. | TAK, podać |  | –
991 | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory o chropowatości nie większej niż 0,35 µm. | TAK, podać |  | –
992 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm (±1mm). | TAK, podać |  | –
993 | Komora, drzwi, wytwornica pary wykonane ze stali gatunku min. AISI 316 | TAK, podać |  | –
994 | Rama, orurowanie, panele zewnętrzne wykonane ze stali gatunku min. AISI 304. | TAK, podać |  | –
995 | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK, podać |  | –
996 | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | TAK, podać |  | –
997 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK, podać |  | –
998 | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK, podać |  | –
999 | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK, podać |  | –
1000 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK, podać |  | –
1001 | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem. W przypadku uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem wymagany układ detekcji powietrza w komorze. | TAK, podać |  | –
1002 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK, podać |  | –
1003 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK, podać |  | –
1004 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK, podać |  | –
1005 | Energooszczędny system degazacji wody zasilającej wytwornicę pary bez konieczności jej podgrzewania. | TAK, podać |  | –
1006 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK, podać |  | –
1007 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć |  | –
1008 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  | –
1009 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  | –
1010 | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | TAK, załączyć |  | –
1011 | Wyposażenie (łącznie dla 2 szt. sterylizatorów parowych)
1012 | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia).Ilość – 2 szt.. | TAK, podać |  | –
1013 | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory wraz z systemem automatycznego za/rozładunku komory - zabezpieczenie personelu przed kontaktem z rozgrzanym wsadem.Ilość – 4 szt. | TAK, podać |  | –
1014 | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu z chowanymi uchwytami umożliwiającymi podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej.Ilość – 32 szt. | TAK, podać |  | –
1015 | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1/2 jednostki wsadu z chowanymi uchwytami umożliwiającymi podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej.Ilość – 12 szt. | TAK, podać |  | –
1016 | Zabudowa otworu montażowego wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej sterylizatorów. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304.Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  | –
1017 | Inkubator testów biologicznych
1018 | Konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | TAK, podać
1019 | Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy przekątnej aktywnej matrycy 3÷6” | TAK, podać
1020 | Urządzenie wyposażone w drukarkę. | TAK, podać
1021 | Zasilenie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK, podać
Warunki gwarancji i serwisu
1022 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
1023 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
1024 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1025 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1026 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
1027 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
1028 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
18 | Sterylizator parowy 1 STE | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/04 Pakietowanie
1029 | nazwa produktu | podać |  | –
1030 | model/typ | podać |  | –
1031 | producent/kraj | podać |  | –
1032 | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | TAK |  | –
1033 | Pojemność komory: 1 jedn. wsadu wg PN-EN 285 | TAK, podać |  | –
1034 | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | TAK |  | –
1035 | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | TAK |  | –
1036 | Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 10 kW | TAK, podać |  | 10 kW - 0 pkt. < 10 kW - 5 pkt.
1037 | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 100 cm. | TAK |  | –
1038 | Otwór montażowy o szerokości 70 cm i wysokości 200 cm - zgodnie z projektem. | TAK |  | –
1039 | Ergonomiczna wysokość załadunku komory nie większa niż 90 cm. | TAK |  | –
1040 | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | TAK, podać |  | –
1041 | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | TAK |  | –
1042 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami, autoklawami w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK |  | –
1043 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. | TAK, załączyć |  | –
1044 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  | –
1045 | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  | –
1046 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  | –
1047 | Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”. | TAK, podać |  | –
1048 | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  | –
1049 | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  | –
1050 | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. | TAK |  | –
1051 | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK |  | –
1052 | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK |  | –
1053 | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK |  | –
1054 | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
1055 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK |  | –
1056 | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK |  | –
1057 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  | –
1058 | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  | –
1059 | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. | TAK |  | –
1060 | Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316. | TAK |  | –
1061 | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK |  | –
1062 | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK |  | –
1063 | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK |  | –
1064 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  | –
1065 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  | –
1066 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK |  | –
1067 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK |  | –
1068 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  | –
1069 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć |  | –
1070 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  | –
1071 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  | –
1072 | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | TAK, załączyć |  | –
1073 | Wyposażenie
1074 | Zestaw półek do wnętrza komory. Ilość – 2 szt.. | TAK |  | –
1075 | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 2 szt. | TAK |  | –
1076 | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1/2 jednostki wsadu. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 4 szt. | TAK |  | –
1077 | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
1078 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
1079 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
1080 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1081 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1082 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
1083 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
1084 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
19 | Sterylizator plazmowy | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/STE/04 Pakietowanie
1085 | nazwa produktu | podać |  | –
1086 | model/typ | podać |  | –
1087 | producent/kraj | podać |  | –
1088 | Sterylizator plazmowy dwudrzwiowy przelotowy. Komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 100 litrów | TAK, podać |  | –
1089 | Sterylizator przeznaczony do niskotemperaturowej instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. | TAK |  | –
1090 | Wymiary użytkowe komory (minimalne) (± 5%): - szerokość 40 cm, - długość 70 cm, - wysokość 40 cm. | TAK, podać |  | –
1091 | Komora wyposażona w minimum dwie wysuwane półki | TAK, podać |  | –
1092 | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie | TAK, podać |  | –
1093 | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru, stężenie 59%. Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej minimum dwukrotnie podczas każdego procesu. | TAK, podać |  | –
1094 | Urządzenie przelotowe (dwudrzwiowe) | TAK, podać |  | –
1095 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi | TAK, podać |  | –
1096 | Sterylizator przystosowany do zabudowy w jedną ścianę. | TAK, podać |  | –
1097 | Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316 | TAK, podać |  | –
1098 | Sterylizator zasilana elektrycznie. Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK, podać |  | –
1099 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK, podać |  | –
1100 | Sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie). | TAK, podać |  | –
1101 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami, autoklawami w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. | TAK, podać |  | –
1102 | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK, podać |  | –
1103 | Wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna | TAK, podać |  | –
1104 | Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C | TAK, podać |  | –
1105 | Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do endoskopów giętkich. Wybór programów ze względu na stężenie czynnika sterylizującego pomiędzy 58% - 59% H2O2 a 90% - 95% H2O2. | TAK, podać |  | –
1106 | Cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzanych po sobie faz ekspozycji, zachowujących takie same parametry; czasu, temperatury, ciśnienia, stężenia czynnika sterylizującego. | TAK, podać |  | –
1107 | System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika. | TAK, podać |  | 15 cykli – 0 pkt.; 16÷20 cykli – 5 pkt.; 21÷25 cykli – 10 pkt.
1108 | Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym. | TAK, podać |  | –
1109 | Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą technologii RFID | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.,
1110 | Urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy. | TAK, podać |  | –
1111 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK, podać |  | –
1112 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, podać |  | –
1113 | Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w normie ISO 14937. | TAK, podać |  | –
1114 | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, podać |  | –
1115 | Wyposażenie
1116 | Inkubator testów biologicznych. Ilość – 1 szt.. | TAK |  | –
1117 | Zestaw materiałów eksploatacyjnych: - Test biologiczny (1 op., min. 10 szt.), - Test chemiczny (1 op., min. 100 szt.), - Kaseta / Nabój (na min. 50 procesów), | TAK, podać |  | –
1118 | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
1119 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
1120 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
1121 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1122 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1123 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
1124 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
1125 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
20 | System komputerowy | Liczba sztuk: 1
Nr i nazwa pomieszczenia: 0/TECH/07 System komputerowy
1126 | nazwa produktu | podać |  | –
1127 | model/typ | podać |  | –
1128 | producent/kraj | podać |  | –
1129 | Obserwacja stanu myjni–dezynfektorów, autoklawów oraz komory dezynfekcyjnej przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym – bez użycia portów drukarkowych. | TAK, podać |  | –
1130 | Monitorowanie pracy myjni–dezynfektorów, autoklawów oraz komory dezynfekcyjnej w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy. | TAK, podać |  | –
1131 | Rejestracja procesów myjni–dezynfektorów, autoklawów, komory dezynfekcyjnej oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w innej bezpiecznej formie. | TAK, podać |  | –
1132 | Rejestracja wszystkich błędów myjni–dezynfektorów, autoklawów oraz komory dezynfekcyjnej w dedykowanych przez system miejscach, mających wpływ na zatwierdzenie wsadu. System uniemożliwia personelowi bez specjalnych uprawnień zatwierdzenie wsadu z zarejestrowanym błędem. | TAK, podać |  | –
1133 | Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni, dokumentacja wydania na zewnątrz przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | TAK, podać |  | –
1134 | Dokumentacja procesu obróbki materiałów w obrębie Centralnej Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | TAK, podać |  | –
1135 | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych pozycjach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze. | TAK, podać |  | –
1136 | Silnik bazy danych SQL Server 2008R2 lub wyższy bez ograniczeń wielkości bazy danych. | TAK, podać |  | –
1137 | Zintegrowany program administracyjny zawierający bazę danych procesów wraz z ich danymi i wykresami, przeprowadzanych na urządzeniach, jak również pełną dokumentację dot. obiegu materiałów. Wszystkie informacje dostępne z jednego programu. | TAK/ NIE, podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.
1138 | Funkcja bezpośredniej korelacji danych między dokumentacją obróbki materiałów i dokumentacją procesu. Wgląd w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego zestawu, czy narzędzia, bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i tam wyszukiwania tego wsadu. | TAK/ NIE, podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.
1139 | Funkcja automatycznego wyszukiwania wsadów przez system po zdefiniowaniu parametrów takich jak: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa programu, status wsadu, numer wsadu. | TAK, podać |  | –
1140 | Kontrolowany dostęp do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych. | TAK, podać |  | –
1141 | Identyfikacja pakietów na podstawie nadanego numeru seryjnego. | TAK, podać |  | –
1142 | Funkcja interaktywnego pakowania zestawu przez użytkownika, przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjęciami oraz filmami, weryfikowanie każdego rodzaju pozycji, modyfikowanie składu ilościowego z uwzględnieniem rzeczywistych ilości narzędzi. | TAK, podać |  | –
1143 | Funkcja graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjniach dezynfektorach autoklawach oraz komorach dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
1144 | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni –dezynfektora, sterylizatora, komory dezynfekcyjnej przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte, dezynfekowane oraz sterylizowane. | TAK, podać |  | –
1145 | Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni – dezynfektora, autoklawu oraz komory dezynfekcyjnej, bez inicjowania wsadu w systemie przez personel. Funkcja zapobiegająca utracenia rejestracji danych procesów, które omyłkowo nie zostały zainicjowane w systemie przez personel w szczególności procesy typu np.: rozgrzewający. | TAK/ NIE, podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.
1146 | Funkcja tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnie-dezynfektory, autoklawy, komora dezynfekcyjna). | TAK, podać |  | –
1147 | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych pozycji, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji, pakietowania. | TAK, podać |  | –
1148 | Funkcja tworzenia zestawień kosztów z podziałem na grupy w zależności od wielkości pakietu. | TAK, podać |  | –
1149 | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości pakietu, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta. | TAK, podać |  | –
1150 | Drukowanie spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych. | TAK, podać |  | –
1151 | Funkcja śledzenia drogi zestawu oraz/lub narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni do pacjenta i z powrotem. | TAK, podać |  | –
1152 | Przedstawianie w postaci zdjęć lub filmów określonych pozycji oraz ułożeń zestawów narzędzi. | TAK, podać |  | –
1153 | Funkcja zapobiegania wydaniu nie zdezynfekowanych przedmiotów do odbiorcy, oraz wydaniu do niewłaściwego odbiorcy. | TAK, podać |  | –
1154 | Dostęp do obrazów i treści multimedialnych w trakcie interaktywnego pakowania przez użytkownika | TAK, podać |  | –
1155 | Funkcja modyfikacji i wprowadzania nowych danych dotyczących narzędzi, zestawów, opakowań, odbiorców, niezależnie od czynności wykonywanych na pozostałych stanowiskach komputerowych. | TAK, podać |  | –
1156 | Funkcja tworzenia własnych zapytań/reguł do programów myjni – dezynfektorów, autoklawów, komory dezynfekcyjnej w systemie, mających na celu potwierdzenie spełnienia określonych procedur obowiązujących w Centralnej Sterylizatorni przez pracujący personel, na które odpowiedzi są rejestrowane w systemie. | TAK, podać |  | –
1157 | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim. | TAK, podać |  | –
1158 | Możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. | TAK, podać |  | –
1159 | Wspólny producent oferowanego systemu komputerowego oraz oferowanych myjni-dezynfektorów, autoklawów i komór dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | –
1160 | Zbieranie danych z podłączonych urządzeń na serwerze z możliwością dystrybucji na każdą stację roboczą dostępną w systemie. | TAK/ NIE, podać |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt.
1161 | System obsługujący jednocześnie min. 3 Myjnie dezynfektory do narzędzi, 3 Autoklawy parowe, 1 sterylizator plazmowy oferowane w wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni | TAK, podać |  | –
1162 | Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu ze sterownikami oferowanych urządzeń medycznych: | TAK, załączyć |  | –
1163 | na wezwanie Zamawiającego należy załączyć autoryzację producenta systemu o kompatybilności z oferowanymi: myjniami dezynfektorami, autoklawami oraz komorą dezynfekcyjną. | TAK, załączyć |  | –
1164 | na wezwanie Zamawiającego należy załączyć autoryzację producentów myjni – dezynfektorów do narzędzi, autoklawów o kompatybilności z oferowanym systemem komputerowym (możliwość bezpośredniego podłączenia sterowników urządzeń do systemu komputerowego wraz z ich monitorowaniem: zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia, rejestrację procesów sterylizatorów parowych i myjni - dezynfektorów oraz archiwizację tych procesów na zewnętrznym komputerze, możliwość wydruku parametrów, archiwizację oraz statystyki liczby i typów błędów dla myjni - dezynfektorów, statystyki pracy urządzenia, podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły tj. interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę). | TAK, załączyć |  | –
1165 | Wyposażenie |  |  | –
1166 | Komputer centralny - Serwer -1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - serwerowy system operacyjny, - monitor LED min. 19’’, - klawiatura, mysz, - zew. urządzenie i dodatkowe oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa obsługujące napędy taśmowe oraz napędy dyskowe, - zasilacz podtrzymujący zasilanie min. 2200VA. typu rack Parametry minimalne: - Procesor min. 6 - rdzeniowy, wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku w teście SPECINT_Rates 2006 Base nie mniejszej niż 480 pkt. (dla oferowanego serwera), - Pamięć: min. 16 GB RAM, - Kontroler RAID 0,1,5,10,50 wielkość bufora 1GB, - Dyski twarde: 4 x 146 GB SAS 15k 2,5” Hot swap, - Napęd DVD-RW, - Zasilacz nadmiarowy z funkcją Hot-Swap min 2 szt., - System operacyjny zalecany przez dostawcę urządzeń. - Obudowa serwera typu RACK. Serwer dostarczyć wraz z kompletem elementów mocujących w szafie. UWAGA: Wyniki testu muszą być dostępne na stronie www.spec.org Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. Monitor: - Kontrast 1000:1, - Czas odświeżania 5ms, - Zużycie energii max. 50W - opisać Zewnętrzne urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa: - obsługa RAID min. 0,1, - min. 4 zatoki na dyski twarde dostępne od zewnątrz | TAK, podać |  | –
1167 | Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 20”, - Klawiatura w wykonaniu higienicznym, mysz, - Skaner płaski, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM, - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm, - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1, - Czas odświeżania 5ms, - Interfejsy: min. VGA, - Zużycie energii max. 50W – opisać Skaner płaski: - Optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800 x 9600 dpi, - Kodowanie koloru 96 bitowe | TAK, podać |  | –
1168 | Komputer administratora – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016, - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 20”, - Klawiatura, mysz, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600VA, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM, - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm, - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1, - Czas odświeżania 5ms, - Interfejsy: min. VGA, - Zużycie energii max. 50W - opisać | TAK, podać |  | –
1169 | Komputer monitorowania procesów mycia – dezynfekcji, sterylizacji – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 20”, - Klawiatura, mysz, - Zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM, - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm, - Napęd DVD-RW, Monitor: - Kontrast 1000:1, - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: min. VGA, - Zużycie energii max. 50W – opisać | TAK, podać |  | –
1170 | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy – 2 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min 21” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM, - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm, - Napęd DVD-RW, - Ekran dotykowy | TAK, podać |  | –
1171 | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner przewodowy – 2 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min. 21” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM, - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm, - Napęd DVD-RW, - Ekran dotykowy | TAK, podać |  | –
1172 | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie bielizny, skaner przewodowy – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor min. 20”, - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6, - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms, - Interfejsy: min. VGA, Zużycie energii max. 50W – opisać | TAK, podać |  | –
1173 | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 21” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW - Ekran dotykowy | TAK, podać |  | –
1174 | Komputer - stanowisko robocze – wydawanie narzędzi, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 1 kpl. Rok produkcji minimum 2016 - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20” - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms, - Interfejsy: min. VGA, - Zużycie energii max. 50W – opisać | TAK, podać |  | –
1175 | Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 5 szt. Rok produkcji minimum 2016 Parametry minimalne: - Metoda wydruku termotransferowa - Max. Szerokość wydruku 104 mm. - Oprogramowanie zgodne z wymogami systemu komputerowego - Porty: min. USB, | TAK, podać |  | –
1176 | Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja) – 1 szt. Rok produkcji minimum 2016 Parametry minimalne: - Szerokość wydruku min. 24 mm. - Wydruk na taśmach laminowanych - Porty RS-232, USB - Szybkość wydruku min. 10 mm/s - opisać | TAK, podać |  | –
1177 | Drukarka laserowa monochromatyczna z dupleksem – 6 szt. Rok produkcji minimum 2016 Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 33 str/min. Mono, - Jakość druku do 4800 x 600 dpi, - Normatywny cykl pracy 80 000 str., - Druk dwustronny automatyczny - dupleks, - Szybkość procesora: min. 1200MHz, - Pamięć: min. 128 MB, - Łączność: HI SPEED USB 2.0, Gigabit LAN RJ45, - Certyfikat ENERGY STAR - opisać, | TAK, podać |  | –
1178 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (faks, skaner, drukarka, kopiarka) – 1 szt. Rok produkcji minimum 2016 Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 18 str/min. mono/kolor, - Jakość druku w kolorze do 600 x 600 dpi, - Normatywny cykl pracy 30 000 str., - Rozdzielczość optyczna skanera 1200x1200dpi, - Głębia koloru skanera: min. 30 bit, - Wyświetlacz dotykowy min.: 3”, - Czas pierwszego wydruku mono: max. 11,5 s, - Czas pierwszego wydruku kolor: max. 13 s, - Wbudowana pamięć 256MB, - Łączność HI SPEED USB 2.0, Gigabit Ethernet, - Certyfikat EPA Energy Star – opisać | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
1179 | okres gwarancji od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku, min. 24 [mies.], w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości pracy urządzenia | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIX.
1180 | w ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
1181 | maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1182 | maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać |  | –
1183 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
1184 | gwarancja produkcji części zamiennych urządzenia min. 10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT) | TAK, podać |  | –
1185 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. | …………………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Zestawienie
LP | Nazwa urządzenia | Producent, model | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM M. PIROGOWA W ŁODZI PRZY UL. WÓLCZAŃSKIEJ 191/195 O BUDYNEK 3 PIĘTROWY (KONDYGNACYJNY) W SYSTEMIE MODUŁOWYM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
1 | Angiograf z wyposażeniem |  | 1
2 | Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą |  | 3
3 | Zestaw lamp operacyjnych (sala operacyjna hybrydowa) |  | 1
4 | Zintegowany system zarządzania salą operacyjną |  | 4
5 | Stacja przeglądowa cyfrowych obrazów medycznych |  | 4
6 | Kolumna chirurgiczna (sala operacyjna hybrydowa) |  | 1
7 | Kolumna chirurgiczna |  | 2
8 | Kolumna anestezjologiczna (sala operacyjna hybrydowa) |  | 1
9 | Kolumna anestezjologiczna |  | 2
10 | Kolumna sufitowa dwustanowiskowa |  | 2
11 | Most medyczny sufitowy 1 stanowiskowy |  | 1
12 | Most medyczny sufitowy / stanowisko |  | 8
13 | Myjnia ultradźwiękowa |  | 1
14 | Myjnie - dezynfektory z wyposażeniem |  | 3
15 | Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich |  | 1
16 | Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego |  | 1
17 | Sterylizator parowy 6 STE |  | 2
18 | Sterylizator parowy 1 STE |  | 1
19 | Sterylizator plazmowy |  | 1
20 | System komputerowy |  | 1