# Załącznik nr 7

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem- 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalne ( szerokość x głębokość x wysokość) 64 x 114 x 197 |  |
|  | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości +/-10cm |  |
|  | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). |  |
|  | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej min. o kąt 170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. |  |
|  | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny |  |
|  | Ręczna regulacja temperatury grzania |  |
|  | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w min. zakresie 34-38ºC |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w oC |  |
|  | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1ºC |  |
|  | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) Minimum zakres ± 13º |  |
|  | Wymiary materacyka dla noworodka min. 700 x 500 mm - poziomica w platformie inkubatora |  |
|  | Ścianki boczne leża: |  |
|  | - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV |  |
|  | - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych |  |
|  | - odchylane o kąt 180º (min. 3 ścianki) |  |
|  | - przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów - ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania (min. 3 ścianki) |  |
|  | Szuflada |  |
|  | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika |  |
|  | Wyświetlacz z wydzieloną osobną sekcją dla temperatury, mocy grzałki, zegara APGAR |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne |  |
|  | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów |  |
|  | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo |  |
|  | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika |  |
|  | Zanik napięcia zasilającego |  |
|  | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp |  |
|  | Inne alarmy |  |
|  | Wyposażenie |  |
|  | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w co najmniej 4 interwałach czasowych. |  |
|  | krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora |  |
|  | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, |  |
|  | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk |  |
|  | krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora |  |
|  | Dwie szuflady na drobne akcesoria |  |
|  | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 20 do 60 cmH2O i PEEP do 11 cmH2O. Resuscytator wraz z zintegrowanym w jednej obudowie mieszalnikiem oraz ssakiem, – 1 szt. |  |
|  | Wbudowana w materacyk waga noworodkowa. Zakres pomiarowy min. 300-7000g z rozdzielczością min. 5 g. |  |
|  | Wbudowana funkcja tarowania |  |
|  | Lampa zabiegowa z źródłem światła diody LED o mocy min. 2000 Lux, uruchamiana bezdotykowo (wbudowany czujnik ruchu) – 1 szt. |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny (1 sztuka) |  |
|  | Mały i lekki pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 w krwii (SpO2) i tętna technologią zapewniającą eliminację zakłóceń od ruchu, dla noworodków |  |
|  | Pulsoksymetr zasilany z wewnętrznych akumulatorów min. 3 godzin pracy ciągłej. |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230V, 50 HZ (do ładowania akumulatora) |  |
|  | - pomiar SpO2 w zakresie 70 - 100 % (z dokładnością +/- 2%) |  |
|  | - pomiar tętna w zakresie 30 - 300 ud/min |  |
|  | - wyświetlanie pletyzmogramu; - wyswietlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu, - wyposażony w zapis trendów min 72 godzin |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 240 pikseli |  |
|  | Waga urządzenia z bateriami bez czujnika max. 250 g |  |
|  | Interfejs USB |  |
|  | Pulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcore |  |
|  | Temperatura pracy min. 10-45ºC |  |
|  | Wymiary maksymalne 170 x 75 x 30 mm |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
|  | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - min 3 punkty |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy