# Załącznik nr 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt 100cm, mobilne z promiennikiem - 1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Długość stanowiska w zakresie od 700 do 950 mm |  |
|  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 700 do 790 mm |  |
|  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 920 mm |  |
|  | Stanowisko wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy min 100 mm z czego dwa z blokadą lub regulowane nóżki. Ilość na kółkach lub nóżkach zostanie określona na etapie zawierania umowy. |  |
|  | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami. Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. |  |
|  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych –certyfikat EC z jednostki notyfikowanej |  |
|  | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni |  |
|  | Blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym Wyposażony w materacyk pokryty materiałem wodoodpornym w kolorze blatu |  |
|  | Szafka z min. 3 szufladami .Możliwość wyboru ilości szuflad oraz ich wymiarów, |  |
|  | Stanowisko wykonane w kolorystyce określonej przez zamawiającego |  |
|  | Stanowiska wyposażone w Wagę elektroniczną niemowlęcą wykonaną w klasie III dokładności wbudowaną w blat pielęgnacyjny. Waga zasilana z akumulatorów oraz zasilacza, posiadająca zakres ważenia do 15 kg. Waga z legalizacją. Moduł odczytowy wagi zamocowany na kolumnie promiennika. Wyświetlacz LCD z podświetleniem. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy