Załącznik nr 1.7 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy Część 7: „ Aparat USG z wyposażeniem”

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Aparat USG z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji (min. 2019 r.):	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej , przeznaczony do badań kardiologicznych i radiologicznych |  |
|  | Zasilanie 230V ±10%; 50Hz, max 500 Watt |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 105 kg Waga urządzenia = 105 kg - 0 pkt. Waga urządzenia < 105 kg – 1 pkt. |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 20”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany w trzech płaszczyznach |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół min 10 cm i prawo/lewo min +/- 90 st |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych. |  |
|  | Głośność systemu maksymalnie 60 dBA Głośność systemu = 60 dBA- 0 pkt. Głośność systemu < 60 dBA– 1 pkt. |  |
|  | Dynamika aparatu min. 270 dB |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym lub wysuwana z pulpitu aparatu |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 3 000 000 |  |
|  | Wyświetlanie linii wartości regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC) , min. 8 regulatorów |  |
|  | Wyświetlanie linii wartości regulacji regulacja wzmocnienia TAK- 1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 cm do 40 cm |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy systemu min. od 1 Mhz do 12 MHz |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  |
|  | Podręczna pamięć powyżej 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D powyżej 800 obrazów/s |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat |  |
|  | Czarno-biały videoprinter |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji |  |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| Tryb 2D |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 15-stopniowy |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). |  |
| Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  |
| Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 18 m/s |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 37. | Głowica szerokopasmowa micro convex do badań jamy brzusznej dzieci i noworodków oraz badań przezciemiączkowych - o zakresie częstotliwości od 5.0 do 8.0 MHz [+/- 1MHz] - Liczba elementów akustycznych min. 256 - Kąt pola widzenia min. 120° przy włączonej opcji WideScan - Promień krzywizny min 13 mm |  |
| 38. | Głowica kompatybilna z posiadanym przez szpital aparatem Philips Affiniti 70 TAK- 2 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 39. | Głowica szerokopasmowa sektorowa pediatryczna do badań kardiologicznych dzieci - o zakresie częstotliwości od 2 do 9 MHz [+/- 1MHz] - Kąt pola widzenia głowicy min. 90° - Liczba elementów akustycznych min. 80 |  |
| 40. | Głowica szerokopasmowa liniowa do badań małych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych - o zakresie częstotliwości od 4 do 12 MHz [+/-1MHz ] - Liczba elementów akustycznych min 256 - Szerokość pola widzenia głowicy min 34 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym |  |
| 41. | Możliwość rozbudowy o głowicę szerokopasmową typu convex - o zakresie częstotliwości od 2 do 6 MHz [+/- 1 MHz] - liczba elementów akustycznych min 384 - Kąt pola widzenia głowicy min. 90° przy włączonej opcji WideScan - Promień krzywizny min. 50 mm |  |
| 42. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów o zakresie częstotliwości min. od 5,0 do 12,0 MHz (±1,0 MHz), szerokości pola widzenia głowicy min. 50 mm i ilości elementów akustycznych głowicy min. 512 |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |
| 43. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - Radiologii pediatrycznej - Kardiologii dziecięcej |  |
| 44. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych |  |
| Archiwizacja |  |  |
| 45. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500GB. |  |
| 46. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
| 47. | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. |  |
| 48. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  |
| 49. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. |  |
| 50. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  |
| 51. | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy o aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist |  |
| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Oświadczam,że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |