Załącznik nr 1.8 do SIWZ -

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy Część 8  „Kardiomonitor noworodkowy      z wyposażeniem – 6 szt. Kardiomonitorów + centrala”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem -  6 szt. kardiomonitorów+ centrala

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji: (min.2019 r)	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| Monitor modułowy – 6 szt. |  |  |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. |  |
| 2 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej min.12" i rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli. |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy (wielodotykowy). |  |
| 4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie- 0 pkt. >8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie- 1 pkt |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 200 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne |  |
| 7. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (min. cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - kapnografii, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej, - mechaniki oddechowej wraz z VCO2. |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2, nadajniki telemetryczne). |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |
| 10. | EKG (na wszystkich stanowiskach) - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 320/min. |  |
| 11. | Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru minimum: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 12. | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z gniazdami do podłączenia 3 jednorazowych elektrod EKG z przewodem oraz jednorazowe, noworodkowe elektrody EKG z przewodem o długości minimum 50 cm (minimum 30 szt.) |  |
| 13. | Analiza arytmii – wykrywanie minimum 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 14. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie minimum od -2,0 do +2,0 mV |  |
| 15. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
| 16. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
| 17. | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych minimum – 3 : 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 18. | Saturacja (SpO2) (na wszystkich stanowiskach). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu minimum 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy, opaskowy czujnik SpO2 oraz czujnik SpO2 typu Y. |  |
| 19. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna (na wszystkich stanowiskach). Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie minimum 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem minimum 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – minimum 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |
| 20. | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz zestaw po 8 szt. jednorazowych mankietów noworodkowych w każdym rozmiarze (min. 4 rozmiary) |  |
| 21. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Możliwość rozbudowy o min. 3 i 4 tor pomiarowy. |  |
| 22. | W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla noworodków. |  |
| 23. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (minimum 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (minimum 3 wzorce do wyboru). |  |
| 24. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |
| 25. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin |  |
| 26. | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
| 27. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow |  |
| 28. | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
| 29. | Monitory przystosowane do pracy w sieci: |  |
|  | - możliwość współpracy z centralą pielęgniarską |  |
|  | - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
| 30. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
| 31. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| 32. | Monitory wyposażone w funkcję stopera |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy kardiomonitorów o funkcję wspomagania decyzji klinicznych podczas terapii pacjenta z sepsą |  |
| 34. | W komplecie z każdym kardiomonitorem uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria |  |
| 35. | Statyw jezdny (5 kół, w tym 2 z blokadą hamulca) z koszykiem na akcesoria – 2 szt. |  |
| Stacja centralnego nadzoru |  |  |
| 1. | Stacja centralnego przystosowana do podłączenia z co najmniej 8 opisanymi powyżej stanowiskami monitorowania. |  |
| - 2. | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT każdy o przekątnej min. 23” |  |
| - 3. | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |
| - 4. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
| - 5. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta |  |
| - 6. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin |  |
| - 7. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin |  |
| - 8. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |  |
| - 9. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństw pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.