Załącznik  nr 1.2 do SIWZ -

- Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy Część 2 : „Kardiomonitor”

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Kardiomonitor – 4 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji (min. 2019 r.):	...................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15" i rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
| 2. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy pojemnościowy |  |
| 3. | Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe dostosowane do min. 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  |
| 5. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | - wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego. |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 6. | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 8. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 9. | Monitorowanie do min. 7 odprowadzeń jednocześnie. |  |
| 10. | W komplecie z każdym monitorem 2 przewody EKG z kompletem min. 5 końcówek. |  |
| 11. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 15 kategorii zaburzeń rytmu w tym : VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 12. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
| 13. | RESP (na wszystkich stanowiskach) – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 14. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy, wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec – 2 sztuk i oraz czujnik SpO2 typu Y – 2 sztuki |  |
| 15. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja staży. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 240 P/min. |  |
| 16. | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety: duży, średni i mały dla dorosłych w ilości po 4 sztuki z każdego rozmiaru |  |
| 17. | Pomiar temperatury. W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych – 2 sztuki. |  |
| 18. | Pomiar kapnografii. |  |
| 19. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). |  |
| 20. | Przynajmniej 72-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |
| 21. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin |  |
| 22. | Zapamiętywanie co najmniej 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) Zapamiętywanie 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)- 0 pkt. Zapamiętywanie >200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)- 1 pkt. |  |
| 23. | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
| 24. | W komplecie z każdym kardiomonitorem statyw jezdny z koszykiem na akcesoria)(min. 4 kół, w tym min. 2 z blokadą hamulca), uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora. |  |
| 25. | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.                                                                                                                  Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych