Załącznik Nr 1.3 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy Część 3 – „Aparat do znieczulenia z monitorem poziomu anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego”

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Aparat do znieczulenia z monitorem poziomu anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego – 1 szt.

Aparat z monitorem rozbudowanym- 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| I. | Wymagania funkcjonalne |  |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny z możliwością rozbudowy i zawieszenia na kolumnie anestetycznej (podać fabryczny sposób mocowania do kolumny) |  |
| 2. | Zasilanie dostosowane do napięcia min. 230 VAC/50Hz. |  |
| 3. | Aparat wyposażony w blat do pisania i dwie szuflady na akcesoria. |  |
| 4. | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu. |  |
| 5. | Aparat jezdny, minimum dwa koła przednie blokowane przez hamulec centralny . |  |
| 6. | Wbudowane fabrycznie min. 4 gniazda elektryczne do napięcia min. 230VAC. |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze). |  |
| 8. | Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli (N2O,O2). |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu przez min. 30 minut. Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu przez 30 minut – 0 pkt. Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu przez > 30 minut.- 1 pkt. |  |
| 10. | Wbudowane reduktory do butli O2 i N2O ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu. |  |
| 11. | Wbudowany ssak injectorowy z redukcją ssania. Mocowanie do pojemnika do wkładów jednorazowych o pojemności min. 1 L. |  |
| 12. | Aktywne uchwyty (typ Selectatec) do zamocowania dwóch parowników jednocześnie. |  |
| 13. | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. |  |
| II. | System dystrybucji gazów |  |
| 1. | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza – z wyświetlaniem wartości przepływów. Możliwość natychmiastowego użycia przepływu O2, powietrza , N2O i środka wziewnego w trybie wentylacji ręcznej. Wyświetlanie przepływu zbiorczego gazów na ekranie wentylatora. Wyświetlanie przepływu poszczególnych gazów na ekranie wentylatora. |  |
| 2. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%.Mieszalnik pneumatyczny. |  |
| 3. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami. |  |
| 4. | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 zakres min.10l/min. do podawania tlenu podczas znieczuleń przewodowych |  |
| 5. | Podświetlenie ekranu światłem w technologii LED |  |
| III. | Układ oddechowy |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym. |  |
|  | Obejścia tlenowe o wydajności min. 25l/min |  |
| 5 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej o pojemności max. 1,5 l. |  |
| 6 | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 7 | Możliwość zmiany pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe bez stosowania narzędzi. TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 8 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. |  |
| IV. | Respirator anestetyczny |  |
| A | Tryb wentylacji |  |
| 1. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni - bez konieczności użycia funkcji sterowanych elektronicznie . |  |
| 2. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny. |  |
| 3. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny. |  |
| 4. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym i PSV |  |
| 5. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. 0,5 l/min. |  |
| 6. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. |  |
| 7. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością |  |
| 8. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O |  |
| 9. | Pomiary spirometryczne w aparacie do znieczulenia. Możliwość zapisania pętli referencyjnej - min. pętla ciśnienie – objętość |  |
| B | Regulacje |  |
| 1. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu min. 2:1 do 1:6. |  |
| 2. | Regulacja częstości oddechu -wentylacja objętościowa i ciśnieniowa min. od 4 do 100/min. |  |
| 3. | Zakres objętości oddechowej - wentylacja objętościowa min. 20 do 1500 ml. |  |
| 4. | Zakres objętości oddechowej - wentylacja ciśnieniowa min. 5 do 1500 ml. |  |
| 5. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV min.: od 5 do 60 cm H2O. |  |
| 6. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie min. 5÷60 %. |  |
| C | Alarmy |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i oddechowej TV. Alarm niskiej objętości oddechowej TV z regulowanymi progami |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy. |  |
|  | Alarm Apnea. |  |
| V. | Pomiary i obrazowanie |  |
| 1. | Stężenia tlenu w gazach oddechowych. |  |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV. |  |
| 3. | Pomiar pojemności minutowej MV. |  |
| 4. | Pomiar częstotliwości oddechowej f. |  |
| 5. | Ciśnienia szczytowego. |  |
| 6. | Ciśnienia średniego. |  |
| 7. | Ciśnienia PEEP. |  |
| 8. | Częstości oddychania. |  |
| 9. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze. |  |
| 10. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze. |  |
| 11. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze. Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| VI. | Prezentacja graficzna |  |
| 1. | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 800x600 pikseli. |  |
| 2. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla, CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta. |  |
| 3. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta. |  |
| 4. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia. |  |
| VIII. | Monitor pacjenta do aparatu dla dorosłych i dzieci |  |
| 1. | Monitor modułowy transportowo – stacjonarny |  |
| 2. | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli. |  |
| 3. | Przekątna ekranu min. 15". Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” |  |
| 4. | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne dostosowane do napięcia min. 230 VAC/50 Hz. |  |
| 6. | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). |  |
| 7 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godz. |  |
| 8. | Alarmy min. 3 – stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego-TAK-1 pkt/NIE-0 pkt. |  |
| 9. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |
| 10. | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych. |  |
| 11. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG. |  |
| 12. | Pomiar częstości serca. |  |
| 13. | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów. |  |
| 14. | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii- TAK-1 pkt/NIE-0 pkt. |  |
| 15. | Detekcja sygnału stymulatora serca. |  |
| 16. | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. |  |
| 17. | Pomiar saturacji i tętna. |  |
| 18. | Zakres pomiaru saturacji SpO2 od 0÷100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. |  |
| 19. | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych. |  |
| 21. | Pomiar temperatur. |  |
| 22. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych. |  |
| 23. | Jednoczasowe wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur T1-T2. |  |
| 24. | Pomiar ciśnienia. |  |
| 25. | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną z eliminacją artefaktów ruchowych. |  |
| 26. | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas; czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1÷240 min, możliwość programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru o różnych długościach czasu repetycji. |  |
| 27. | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych- min. 3 różne rozmiary, z kablem połączeniowym. |  |
| 28. | Inwazyjny pomiar ciśnienia. Minimum dwa tory pomiarowe. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień , w komplecie dwa przewody do połączenia przetworników . |  |
| 29. | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych . Możliwość ustawienia odstępów czasowych stymulacji TOF i ustawienia parametrów stymulacji ( min. prąd w mA, czas cyklu). Wizualizacja czasu od ostatniego impulsu stymulacji TOF na monitorze. |  |
| 30. | Pomiar głębokości uśpienia BIS wraz akcesoriami do prawidłowego działania. |  |
| 32. | Oprogramowanie aparatu, monitora i modułów w języku polskim. |  |
| 33. | Ze względów serwisowych aparat , moduły i monitor jednego producenta. |  |
| 34. | Komunikacja z aparatem , monitorem , modułami w języku polskim. |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 36. | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.