Załącznik Nr 1.6  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy Część 6 – „Lampa do   fototerapi łóżeczkowa”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Lampa  do  fototerapii  noworodka  łóżeczkowa – 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji (min. 2019 r.):	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Źródło światła: - długość fali niebieskie diody LED |  |
| 2. | Natężenie: -światło niebieskie; wartość szczytowa od 450 do 470 nm, szczytowe natężenie na powierzchni ciała pacjenta 30-35 µW/cm²/nm |  |
| 3. | Zmienność intensywności w ciągu 6 godz. ± 10% ( w obszarze oświetlenia) |  |
| 4. | Powierzchnia skutecznego naświetlania pow. 500 cm2 |  |
| 5. | Wskaźnik natężenia światła ≥0,4 (stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego) Wskaźnik natężenia światła = 0,4 – 0 pkt. Wskaźnik natężenia światła >0,4 – 1 pkt. |  |
| 6. | Maksymalna temperatura powierzchni 40ºC |  |
| 7. | Urządzenie wyłącza się automatycznie w przypadku podwyższenia temperatury |  |
| 8. | Dane wejściowe: napięcie 100-240 V~ prąd max.2,0 A; 100-240 V~ częstotliwość 50-60 Hz |  |
| 9. | Dane wyjściowe zasilacza : napięcie max. 12 V prąd max.5,4 A; 12 V moc max. 100W |  |
| 10. | Środowisko: temperatura/wilgotność podczas pracy w zakresie 20º-30ºC temperatura/wilgotność podczas przechowywaniaw zakresie -30 – 50ºC / 10-90% 9 niekondensacyjna ) |  |
| 11. | Wyposażenie każdej lampy: Kocyk o wymiarach 24,1 cm x 36,8 cm, 819 cm2 Pokrowiec na kocyk jednorazowego użytku – 50 szt. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.